## Alcance (hidden)
0 | 8 | DG1 | Masa | En sitio | 0 g < m ≤ 8 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,001 mg | 7,6 x 10-6 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 1e-06 | g
0 | 8000 |  |  |  | 0 g < m ≤ 8000 mg |  |  | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 0.001 | mg
8 | 120 | DG1 | Masa | En sitio | 8 g < m ≤ 120 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,01 mg | 1,3 x 10-6 | 1.3e-06 | 1.3e-06 | 1e-05 | g
8000 | 120000 |  |  |  | 8000 mg < m ≤ 120000 mg |  |  | 1.3e-06 | 1.3e-06 | 0.01 | mg
120 | 510 | DG1 | Masa | En sitio | 120 g < m ≤ 510 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,1 mg | 9,2 x 10-7 | 9.2e-07 | 9.2e-07 | 0.0001 | mg
120000 | 510000 |  |  |  | 120000 mg < m ≤ 510000 mg |  |  | 9.2e-07 | 9.2e-07 | 0.1 | mg
510 | 1200 | DG1 | Masa | En sitio | 510 g < m ≤ 1200 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 1 mg | 3,0 x 10-6 | 3e-06 | 3e-06 | 0.001 | g
510000 | 1200000 |  |  |  | 510000 mg < m ≤ 1200000 mg |  |  | 3e-06 | 3e-06 | 1 | mg
1200 | 8100 | DG1 | Masa | En sitio | 1200 g < m ≤ 81000 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,01 g | 3,1 x 10-6 | 3.1e-06 | 3.1e-06 | 0.01 | g
1.2 | 8.1 |  |  |  | 1,2 kg < m ≤ 8,1 kg |  |  | 3.1e-06 | 3.1e-06 | 1e-05 | kg
8100 | 60000 | DG1 | Masa | En sitio | 8100 g < m ≤ 60000 g | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,1 g | 4,5 x 10-6 | 4.5e-06 | 4.5e-06 | 0.1 | g
8.1 | 60 |  |  |  | 8,1 kg < m ≤ 60 kg |  |  | 4.5e-06 | 4.5e-06 | 0.0001 | kg
60 | 100 | DG1 | Masa | En sitio | 60 kg < m ≤ 100 kg | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,01 kg | 8,4 x 10-5 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 0.01 | kg
60000 | 100000 |  |  |  | 60000 g < m ≤ 100000 g |  |  | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 10 | g
100 | 300 | DG1 | Masa | En sitio | 100 kg < m ≤ 300 kg | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,02 kg | 5,7 x 10-5 | 5.7e-05 | 5.7e-05 | 0.02 | kg
300 | 1000 | DG1 | Masa | En sitio | 300 kg < m ≤ 1000 kg | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,1 kg | 1,6 x 10-4 | 0.00016 | 0.00016 | 0.1 | kg
1000 | 1500 | DG1 | Masa | En sitio | 1000 kg < m ≤ 1500 kg | Intrumento de pesaje de funcionamiento no automático con d ≥ 0,2 kg | 2,6 x 10-4 | 0.00026 | 0.00026 | 0.2 | kg

## Calculo P Conformidad (hidden)
[10 empty] | Límite de tolerancia superior único | [12 empty] | Otro Info
https://youtu.be/WtRRT4YwAyM?si=vyZ179gciL1UpRil
[23 empty] | Minuto | 2:01:45
[12 empty] | = | Pc
Intervalos de tolerancia bilaterales con FDP normales
[31 empty] | PC |  | PC
[10 empty] | Valor de referencia | EMP | Tu | TL | y | u | U | k | Pcu |  | PcL |  | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(1,67 ) | ZTL | ɸ(-1,67 ) | ɸ(1,67 ) - ɸ(-1,67 )
[10 empty] | 1500 | 0.2 | 1500.2 | 1499.8 | 1500 | 0.12 | 0.058537 | 2.05 | 0.95221 |  | 0.04779 |  | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558% |  | 1.6667 | 0.95221 | -1.6667 | 0.04779 | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558%
[10 empty] | Valor de referencia | EMP | Tu | TL | y | s |  |  | Pcu |  | PcL |  | PC |  | PC
[10 empty] | 1500 | 0.2 | 1500.2 | 1499.8 | 1500 | 0.12 |  |  | 0.95221 |  | 0.04779 |  | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558%
Prueba con datos de calibraciones
TEC-LAB-BA-07
[11 empty] | TL: Indicación; y: Corrección; u: U; U: EMP | [19 empty] | PC |  | PC
[13 empty] | g | g | g | g | Valor de referencia | EMP |  | Tu |  | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(9,62 ) | ZTL | ɸ(-9,62 ) | ɸ(9,62 ) - ɸ(-9,62 )
[13 empty] | 50 | 9e-05 | 0.00021 | 0.001 | 50.0001 | 0.001 |  | 50.0011 |  | 49.9991 | 50.0001 | 0.00021 | 0.00010396 | 2.02 | 1 | 3.3222e-22 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 9.619 | 1 | -9.619 | 3.3222e-22 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | 65 | 0.00013 | 0.00022 | 0.001 | 65.0001 | 0.001 |  | 65.0011 |  | 64.9991 | 65.0001 | 0.00022 | 0.00010891 | 2.02 | 1 | 2.1194e-20 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 9.1818 | 1 | -9.1818 | 2.1194e-20 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | 80 | 0.00018 | 0.00023 | 0.001 | 80.0002 | 0.001 |  | 80.0012 |  | 79.9992 | 80.0002 | 0.00023 | 0.00011386 | 2.02 | 1 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.7826 | 1 | -8.7826 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | 95 | 0.00024 | 0.00025 | 0.001 | 95.0002 | 0.001 |  | 95.0012 |  | 94.9992 | 95.0002 | 0.00025 | 0.00012376 | 2.02 | 1 | 3.2383e-16 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.08 | 1 | -8.08 | 3.2383e-16 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | 110 | 0.00013 | 0.00023 | 0.001 | 110.0001 | 0.001 |  | 110.0011 |  | 109.9991 | 110.0001 | 0.00023 | 0.00011386 | 2.02 | 1 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.7826 | 1 | -8.7826 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | 130 | 0.0002 | 0.00026 | 0.001 | 130.0002 | 0.001 |  | 130.0012 |  | 129.9992 | 130.0002 | 0.00026 | 0.00012871 | 2.02 | 1 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13% |  | 7.7692 | 1 | -7.7692 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13%
[13 empty] | 149.9999 | 0.00029 | 0.00026 | 0.001 | 150.0002 | 0.001 |  | 150.0012 |  | 149.9992 | 150.0002 | 0.00026 | 0.00012871 | 2.02 | 1 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13% |  | 7.7692 | 1 | -7.7692 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13%
[13 empty] | 164.9999 | 0.00034 | 0.0003 | 0.001 | 165.0002 | 0.001 |  | 165.0012 |  | 164.9992 | 165.0002 | 0.0003 | 0.00014851 | 2.02 | 1 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09% |  | 6.7333 | 1 | -6.7333 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09%
[13 empty] | 179.9999 | 0.00038 | 0.00031 | 0.001 | 180.0003 | 0.001 |  | 180.0013 |  | 179.9993 | 180.0003 | 0.00031 | 0.00015347 | 2.02 | 1 | 3.6072e-11 | 1 | 100% | 7.2145e-11 | 7.214e-09% |  | 6.5161 | 1 | -6.5161 | 3.6072e-11 | 1 | 100% | 7.2145e-11 | 7.214e-09%
[13 empty] | 195 | 0.00034 | 0.00034 | 0.001 | 195.0003 | 0.001 |  | 195.0013 |  | 194.9993 | 195.0003 | 0.00034 | 0.00016832 | 2.02 | 1 | 1.4149e-09 | 1 | 100% | 2.8298e-09 | 2.83e-07% |  | 5.9412 | 1 | -5.9412 | 1.4149e-09 | 1 | 100% | 2.8298e-09 | 2.83e-07%
[13 empty] | 210 | 0.00019 | 0.0003 | 0.001 | 210.0002 | 0.001 |  | 210.0012 |  | 209.9992 | 210.0002 | 0.0003 | 0.00014851 | 2.02 | 1 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09% |  | 6.7333 | 1 | -6.7333 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09%
Simple
|  | Conservadora | [9 empty] | 3. Prueba para los errores de las indicaciones |  | Equipo de Pesaje | 0,01 a 40 g | TM028-25A | con w=0
[13 empty] | Indicación | Error | U | EMP | Regla Decisión Simple |  | [EMP] | TU | [-EMP] | [16 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC | bar: TL
| TL |  |  | -TL | Pc | Conformidad | Pc | Lim inf | Lim Sup |  |  |  | g | g | g | g | Carga | TL | AL | TL | AL- | TL- | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(-0,03 ) | ZTL | ɸ(-0,03 ) | ɸ(-0,03 ) - ɸ(-0,03 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(-0,03 ) | ZTL | ɸ(-0,03 ) | ɸ(-0,03 ) - ɸ(-0,03 )
| 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 2.346e-05 | -2.346e-05 | FALSE | FALSE |  | 0 | 0 | 2.346e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346e-05 | 3.4808e-06 | 6.7398 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100%
1 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 2.4029e-05 | -2.4029e-05 | FALSE | FALSE |  | 0.01 | 2.9894e-07 | 2.4029e-05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2.4029e-05 | 9.5352e-06 | 2.52 | 0.48749 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.031352 | 0.48749 | -0.031352 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.031352 | 0.48749 | -0.031352 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100%
2 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 4.4398e-05 | -4.4398e-05 | FALSE | FALSE |  | 4 | 5.5774e-06 | 4.4398e-05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.4398e-05 | 2.1979e-05 | 2.02 | 0.39984 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.25376 | 0.39984 | -0.25376 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.25376 | 0.39984 | -0.25376 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100%
3 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 6.4457e-05 | -6.4457e-05 | FALSE | FALSE |  | 8 | 1.2155e-05 | 6.4457e-05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6.4457e-05 | 3.2068e-05 | 2.01 | 0.35233 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.37903 | 0.35233 | -0.37903 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.37903 | 0.35233 | -0.37903 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100%
4 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 5.5922e-05 | -5.5922e-05 | FALSE | FALSE |  | 12 | -1.2678e-06 | 5.5922e-05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 5.5922e-05 | 2.7822e-05 | 2.01 | 0.51817 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0.045569 | 0.51817 | 0.045569 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0.045569 | 0.51817 | 0.045569 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100%
5 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 6.1886e-05 | -6.1886e-05 | FALSE | FALSE |  | 15 | 1.0415e-05 | 6.1886e-05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 6.1886e-05 | 3.0789e-05 | 2.01 | 0.36758 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.33828 | 0.36758 | -0.33828 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.33828 | 0.36758 | -0.33828 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100%
6 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 4.9375e-05 | -4.9375e-05 | FALSE | FALSE |  | 20 | 3.887e-06 | 4.9375e-05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 4.9375e-05 | 2.4443e-05 | 2.02 | 0.43683 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.15902 | 0.43683 | -0.15902 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.15902 | 0.43683 | -0.15902 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100%
7 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 7.3329e-05 | -7.3329e-05 | FALSE | FALSE |  | 25 | 2.5359e-05 | 7.3329e-05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 7.3329e-05 | 3.6482e-05 | 2.01 | 0.2435 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.6951 | 0.2435 | -0.6951 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.6951 | 0.2435 | -0.6951 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100%
8 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 9.2338e-05 | -9.2338e-05 | FALSE | FALSE |  | 27 | 3.5147e-05 | 9.2338e-05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 9.2338e-05 | 4.5939e-05 | 2.01 | 0.22211 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.76508 | 0.22211 | -0.76508 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.76508 | 0.22211 | -0.76508 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100%
9 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 8.1053e-05 | -8.1053e-05 | FALSE | FALSE |  | 30 | 2.8305e-06 | 8.1053e-05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 8.1053e-05 | 4.0325e-05 | 2.01 | 0.47202 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.070191 | 0.47202 | -0.070191 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.070191 | 0.47202 | -0.070191 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100%
10 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 0.00010577 | -0.00010577 | FALSE | FALSE |  | 35 | 2.4302e-05 | 0.00010577 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0.00010577 | 5.2624e-05 | 2.01 | 0.32211 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.46181 | 0.32211 | -0.46181 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.46181 | 0.32211 | -0.46181 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100%
11 | 0 |  |  | 0 | 100% | N.A. |  | 9.2763e-05 | -9.2763e-05 | FALSE | FALSE |  | 40 | 2.1774e-05 | 9.2763e-05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 9.2763e-05 | 4.6151e-05 | 2.01 | 0.31853 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.4718 | 0.31853 | -0.4718 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.4718 | 0.31853 | -0.4718 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100%
[6 empty] | Maxima Pc = | 0%
[14 empty] | Equipo de Pesaje | 0,01 a 40 g | TM028-25A | con w=U |  |  | Se hace con Tu y TL siempre, de lo contario castigas el sistema
[13 empty] | g: Indicación; g: Error; g: U; g: EMP; Carga: Regla Decisión Conservadora; AL: [EMP-U]; TL: V+[EMP-U]; AL-: [-EMP+U]; TL-: V-[EMP-U] | [8 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC
[13 empty] | g | g | g | g | Carga | TL | AL | TL | AL- | TL- | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(-0,03 ) | ZTL | ɸ(-0,03 ) | ɸ(-0,03 ) - ɸ(-0,03 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(-0,03 ) | ZTL | ɸ(-0,03 ) | ɸ(-0,03 ) - ɸ(-0,03 )
[13 empty] | 0 | 0 | 2.346e-05 | 0 | 0 | 0 | -2.346e-05 | -2.346e-05 | 2.346e-05 | -2.346e-05 | 0 | 2.346e-05 | 3.4808e-06 | 6.7398 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 0.01 | 2.9894e-07 | 2.4029e-05 | 0 | 0.01 | 0 | -2.4029e-05 | 0.009976 | 2.4029e-05 | 0.009976 | 0.01 | 2.4029e-05 | 9.5352e-06 | 2.52 | 0.48749 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.031352 | 0.48749 | -0.031352 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.031352 | 0.48749 | -0.031352 | 0.48749 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 4 | 5.5774e-06 | 4.4398e-05 | 0 | 4 | 0 | -4.4398e-05 | 4 | 4.4398e-05 | 4 | 4 | 4.4398e-05 | 2.1979e-05 | 2.02 | 0.39984 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.25376 | 0.39984 | -0.25376 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.25376 | 0.39984 | -0.25376 | 0.39984 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 8 | 1.2155e-05 | 6.4457e-05 | 0 | 8 | 0 | -6.4457e-05 | 7.9999 | 6.4457e-05 | 7.9999 | 8 | 6.4457e-05 | 3.2068e-05 | 2.01 | 0.35233 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.37903 | 0.35233 | -0.37903 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.37903 | 0.35233 | -0.37903 | 0.35233 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 12 | -1.2678e-06 | 5.5922e-05 | 0 | 12 | 0 | -5.5922e-05 | 11.9999 | 5.5922e-05 | 11.9999 | 12 | 5.5922e-05 | 2.7822e-05 | 2.01 | 0.51817 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0.045569 | 0.51817 | 0.045569 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0.045569 | 0.51817 | 0.045569 | 0.51817 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 15 | 1.0415e-05 | 6.1886e-05 | 0 | 15 | 0 | -6.1886e-05 | 14.9999 | 6.1886e-05 | 14.9999 | 15 | 6.1886e-05 | 3.0789e-05 | 2.01 | 0.36758 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.33828 | 0.36758 | -0.33828 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.33828 | 0.36758 | -0.33828 | 0.36758 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 20 | 3.887e-06 | 4.9375e-05 | 0 | 20 | 0 | -4.9375e-05 | 20 | 4.9375e-05 | 20 | 20 | 4.9375e-05 | 2.4443e-05 | 2.02 | 0.43683 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.15902 | 0.43683 | -0.15902 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.15902 | 0.43683 | -0.15902 | 0.43683 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 25 | 2.5359e-05 | 7.3329e-05 | 0 | 25 | 0 | -7.3329e-05 | 24.9999 | 7.3329e-05 | 24.9999 | 25 | 7.3329e-05 | 3.6482e-05 | 2.01 | 0.2435 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.6951 | 0.2435 | -0.6951 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.6951 | 0.2435 | -0.6951 | 0.2435 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 27 | 3.5147e-05 | 9.2338e-05 | 0 | 27 | 0 | -9.2338e-05 | 26.9999 | 9.2338e-05 | 26.9999 | 27 | 9.2338e-05 | 4.5939e-05 | 2.01 | 0.22211 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.76508 | 0.22211 | -0.76508 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.76508 | 0.22211 | -0.76508 | 0.22211 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 30 | 2.8305e-06 | 8.1053e-05 | 0 | 30 | 0 | -8.1053e-05 | 29.9999 | 8.1053e-05 | 29.9999 | 30 | 8.1053e-05 | 4.0325e-05 | 2.01 | 0.47202 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.070191 | 0.47202 | -0.070191 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.070191 | 0.47202 | -0.070191 | 0.47202 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 35 | 2.4302e-05 | 0.00010577 | 0 | 35 | 0 | -0.00010577 | 34.9999 | 0.00010577 | 34.9999 | 35 | 0.00010577 | 5.2624e-05 | 2.01 | 0.32211 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.46181 | 0.32211 | -0.46181 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.46181 | 0.32211 | -0.46181 | 0.32211 | 0 | 0% | 1 | 100%
[13 empty] | 40 | 2.1774e-05 | 9.2763e-05 | 0 | 40 | 0 | -9.2763e-05 | 39.9999 | 9.2763e-05 | 39.9999 | 40 | 9.2763e-05 | 4.6151e-05 | 2.01 | 0.31853 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | -0.4718 | 0.31853 | -0.4718 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100% | -0.4718 | 0.31853 | -0.4718 | 0.31853 | 0 | 0% | 1 | 100%
Cuando se hace con los limites solo se considera que los valores medicos esten dentro de dichos límites, pero el % de aceptación o de falsa aceptacion se calcula siempre con Tu y TL (EMP)
[13 empty] | TL: LES; AL-: 0; TL-: LEI; y: 0; uc: Error; k: 1.2155e-05; Pcu: u; PcL: 3.2068e-05; PC: PC | 0% | PFA | 100%
|  |  | E | emp |  | AL+ | AL- |  | U
|  | 0.01 | 2.4328e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 2.4029e-05
|  | 4 | 4.9976e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 4.4398e-05
|  | 8 | 7.6611e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 6.4457e-05
|  | 12 | 5.4654e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 5.5922e-05
|  | 15 | 7.2301e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 6.1886e-05
|  | 20 | 5.3262e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 4.9375e-05
|  | 25 | 9.8687e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 7.3329e-05
|  | 27 | 0.00012749 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 9.2338e-05
|  | 30 | 8.3883e-05 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 8.1053e-05
|  | 35 | 0.00013008 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 0.00010577 |  | 2.4302e-05 |  | g: 2.4302e-05
|  | 40 | 0.00011454 | 0 | No Cumple |  |  | No Cumple | 9.2763e-05
Note on AO71: Diego Vera: Con DISTR.NORM.ESTAND.N
Note on AX71: Diego Vera: Con =DISTR.NORM.ESTAND
Note on AF72: Diego Vera: Con DISTR.NORM.N

## Formato
CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO, LC-FR-20 V12
CD-372-24
Revisado Director Técnico, 2024-12-17 - Aprobado Gerente General, 2024-12-18
[47 empty] | SI |  | Analógico
[47 empty] | NO |  | Digital
Certificado de calibración No: | [6 empty] | TM028-25A | [9 empty] | Fecha de calibración: | [5 empty] | 2025-01-21 | [23 empty] | N/A
Hora inicio climatización pesas: | [6 empty] | 14:00 | [9 empty] | Hora final climatización pesas: | [5 empty] | 14:32
Hora inicio de la calibración: | [6 empty] | 14:35 | [9 empty] | Hora final de la calibración: | [5 empty] | 15:07 | [23 empty] | Kg/dm3
g/cm3
Información del cliente
Cliente: |  |  | TECSERVICE S.A.S. | [7 empty] | Dirección: |  |  | Avenida 4 A Norte No. 45 - 56 B / La Flora | [7 empty] | Ciudad : |  |  | Cali
Contacto |  |  | Jhon Jairo Carabali | [7 empty] | Telefono |  |  | 315 866 50 13 | [7 empty] | Pais: |  |  | Colombia
Información del instrumento
Instrumento: |  |  | Equipo de Pesaje | [8 empty] | Fabricante: |  |  | Mettler | [6 empty] | Modelo: |  | AE240
Número de serie: |  |  |  | J75412 | [7 empty] | Código interno: |  |  | TEC-MTT-BA-03 | [6 empty] | Ubicación: |  | Mantenimiento
Tipo indicación: |  |  |  | Digital
Numero decimales
Características metrológicas del instrumento de pesaje | [46 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
Intervalo del Equipo: |  |  |  | 0 |  |  | g | Hasta |  | 200 |  | g | Intervalos a calibrar: |  |  |  | 0.01 |  |  | g |  |  | 40 |  | g | Resolución: |  |  | 1e-05 | g |  | 1 | 1
Error Maximo Permitido Lineal: | [11 empty] | Error Maximo Permitido Repetibilidad: | [12 empty] | Div. de escala: |  |  |  |  | g
5
Evaluación visual de las características de funcionamiento y ubicación del instrumento de pesaje
Características a evaluar: | [21 empty] | Cumple |  | Observaciones
[22 empty] | Si | No
El instrumento esta claramente identificado ? | [21 empty] | X
El instrumento esta libre de polvo, sustancias o agentes que alteren el resultado de la medición? | [21 empty] | X
La indicación del instrumento es legible? | [21 empty] | X
Las condiciones normales de uso (flujo de aire, vibraciones, estabilidad del lugar de pesada, etc.) son apropiados para el instrumento para pesar que se calibrará.? | [21 empty] | X
Si aplica, el instrumento esta nivelado ? | [21 empty] | X
El cliente ajusta regularmente el instrumento? | [21 empty] | X
El instrumento se enciende un período antes de la calibración, p. e., un tiempo apropiado para que el instrumento se caliente, ó el adoptado por el cliente ? | [21 empty] | X
Trazabilidad Masas Patron
[7 empty] | Código | [5 empty] | Descripción | [11 empty] | Fecha Proxima Calibración
[6 empty] | 04 | TEC-LAB-MP-04 | [5 empty] | KIT DE MASAS PATRON E2 | [11 empty] | 2025-02-08 | [21 empty] | 2025-01-24
1
[6 empty] | Medición de las condiciones ambientales | [16 empty] | CASO PRESENTADO PARA LA CORRECCIÓN POR EFECTO DE EMPUJE: | [5 empty] | B. Instrumento fue ajustado independientemente de la calibración.
[6 empty] | Mediciones |  |  |  | Temperatura [°C] |  |  |  | Humedad relativa [% HR] |  |  |  |  | Presion Atmosferica [hPa] |  |  |  | Limites Condiciones Ambientales
[6 empty] | Minimas |  |  |  | 24 |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 902 |  |  |  | T |  | Hr |  | P Atm
[6 empty] | Maximas: |  |  |  | 24.4 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 902 |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 5
Nota: se debe aplicar la corrección a cada valor medido de acuerdo al certificado de calibración del Medidior de condiciones ambientales.
[6 empty] | Se realiza el ajuste Inicial con una masa diferente a las masas utilizadas en la calibración | [14 empty] | N/A
[6 empty] | Densidad pesa utilizada en el ajuste | [14 empty] | g/cm3
[10 empty] | 0.4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Temperatura de las pesas (Climatización de las pesas justo antes de iniciar la Calibración) | [14 empty] | Precarga del instrumento
[9 empty] | Carga aplicada (g) |  |  |  | Temperatura Final [°C] |  |  |  |  | Hora final climatización pesas: | [5 empty] | Carga No. |  | Indicación del instrumento ( g )
[9 empty] | 20 |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  | 14:32 | [5 empty] | 1 |  | 40
[9 empty] | Nota: Se debe medir la temperatura a la pesa mas grade que se utilizará en la calibración. | [14 empty] | 2 |  | 40
[24 empty] | 3 |  | 40
Inicio de las pruebas de calibración
|  |  | 1. Prueba de excentricidad de carga | [14 empty] | Seleccionar el tipo de receptor de carga que posee el instrumento para pesar.
|  |  | Carga de prueba: | [5 empty] | 20 |  | g
|  |  | Posición No. |  |  | Indicación del instrumento (g) |  |  |  |  | Retorno a Cero (g )
|  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | X | [5 empty] | No aplica (Marcar con "X" solo cuando no aplique la prueba de Excentricidad de Carga)
|  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Nota: El error se calcula tomando como referencia el punto número 1 ,con respecto a los demás puntos.
|  |  | Dif. Máxima g |  |  | 2e-05
Regla de decisión
NTC 2031
Cargas de interes: consignar datos tomados en prueba error de indicacion y repetibilidad simultanea | [14 empty] | 3. Prueba para los errores de las indicaciones | [18 empty] | N.A. No fue requeridad declaracion de conformidad.
2. Prueba de repetibilidad | [29 empty] | Valor de la Carga Aproximado |  |  | Id Cargas en Alcance | [11 empty] | ∆max V. Objectivo | ∆ min entre cargas
No. | Cargas de interes aplicadas (g) | [13 empty] | Carga No. |  | MARCA | Valor nominal ( g ) |  |  | Valor masas | Indicacion del Instrumento ( g ) |  |  |  | Retorno a Cero ( g ) |  |  | Cantidad | Lmin | punto medioCarga Obj | Lmax | **_*** | Masa convencional | Incertidumbre | Error | Conformidad
| 20 |  |  |  |  | 30 | [8 empty] | 0 |  | N/A | 0 |  | ce | N/A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ** | 0 | 2.346e-05 | 0 | N.A. |  | kL= 5 | cargas para prueba de error de indicacion a 5 puntos |  |  |  |  | 10% | 8
| Indicación promedio (g) |  |  |  | Retorno a Cero (g ) | Indicación promedio (g) |  |  |  | Retorno a Cero (g ) |  |  |  | ok | 1 |  | N/A | 0.01 |  | 04 | 0.0099997 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | kL=11 | cargas para prueba de error de indicacion a 11 puntos |  |  |  |  | 5% | 3.2
1 | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | ok | [6 empty] | 0 | [17 empty] | # datos-1 | 10 |  |  | p medio | ∆ Entre Cargas | % de carga
2 | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | ok | [6 empty] | 0 | [17 empty] | Lobj | 5% | Lmin | Lmax | punto medio
3 | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | ok | [6 empty] | 0 | [17 empty] | g | g | g | g | Carga Obj
4 | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA | 0.01 |  |  | 0.0099997 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0095 | 0.01 | 0.0105 |  | 0.0099997 | 2.4029e-05 | 2.9894e-07 | N.A. | 1 | 0.01 | 0.0005 | 0.0095 | 0.0105 | 0.01 | 3.999 | 0.025
5 | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | ok | 2 |  | SI | 2 |  | 04 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100% | 2 | 4.009 | 0.20045 | 3.8086 | 4.2095 | 4.009 | 3.999 | 10.0225 | OK
6 | [11 empty] | Revisar |  | ok |  |  | NO | 2 |  | 04 | 2 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 8.008 | 0.4004 | 7.6076 | 8.4084 | 8.008 | 3.999 | 20.02 | OK
7 | [11 empty] | Revisar |  | ok | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 4 | 12.007 | 0.60035 | 11.4067 | 12.6074 | 12.007 | 3.999 | 30.0175 | OK
8 | [11 empty] | Revisar |  | ok | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 5 | 16.006 | 0.8003 | 15.2057 | 16.8063 | 16.006 | 3.999 | 40.015 | OK
9 | [11 empty] | Revisar |  |  |  |  | SUMA | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.8086 | 4.009 | 4.2095 |  | 4 | 4.4398e-05 | 5.5774e-06 | N.A. | 6 | 20.005 | 1.0003 | 19.0047 | 21.0053 | 20.005 | 3.999 | 50.0125 | OK
10 | [11 empty] | Revisar |  | ok | 3 |  | N/A | 5 |  | 04 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100% | 7 | 24.004 | 1.2002 | 22.8038 | 25.2042 | 24.004 | 3.999 | 60.01 | OK
D.ESTS | 5.4772e-06 |  |  |  | D.ESTR | 8.3666e-06 | [7 empty] | ok |  |  | SI | 2 |  | 04 | 2 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 8 | 28.003 | 1.4002 | 26.6028 | 29.4031 | 28.003 | 3.999 | 70.0075 | OK
D.ESTS maxima | [5 empty] | 8.3666e-06 | [7 empty] | ok |  |  | N/A | 1 |  | 04 | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 9 | 32.002 | 1.6001 | 30.4019 | 33.6021 | 32.002 | 3.999 | 80.005 | OK
Diferencia Max. | [5 empty] | 1e-05 |  |  |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | ok | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 10 | 36.001 | 1.8 | 34.2009 | 37.801 | 36.001 | 3.999 | 90.0025 | OK
Conformidad | [16 empty] | SUMA | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6076 | 8.008 | 8.4084 |  | 8 | 6.4457e-05 | 1.2155e-05 | N.A. | 11 | 40 | 2 | 38 | 42 | 40 | 3.999 | 100 | OK
[14 empty] | ok | 4 |  | N/A | 10 |  | 04 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | SI | 2 |  | 04 | 2 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.4067 | 12.007 | 12.6074 |  | 12 | 5.5922e-05 | -1.2678e-06 | N.A.
[14 empty] | ok | 5 |  | N/A | 10 |  | 04 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 5 |  | 04 | 5 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.2057 | 16.006 | 16.8063 |  | 15 | 6.1886e-05 | 1.0415e-05 | N.A.
[14 empty] | ok | 6 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.0047 | 20.005 | 21.0053 |  | 20 | 4.9375e-05 | 3.887e-06 | N.A.
[14 empty] | ok | 7 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 5 |  | 04 | 5 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.8038 | 24.004 | 25.2042 |  | 25 | 7.3329e-05 | 2.5359e-05 | N.A.
[14 empty] | ok | 8 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 5 |  | 04 | 5 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok |  |  | SI | 2 |  | 04 | 2 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.6028 | 28.003 | 29.4031 |  | 27 | 9.2338e-05 | 3.5147e-05 | N.A.
[14 empty] | ok | 9 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 10 |  | 04 | 10 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.4019 | 32.002 | 33.6021 |  | 30 | 8.1053e-05 | 2.8305e-06 | N.A.
[14 empty] | ok | 10 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 10 |  | 04 | 10 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok |  |  | N/A | 5 |  | 04 | 5 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.2009 | 36.001 | 37.801 |  | 35 | 0.00010577 | 2.4302e-05 | N.A.
[14 empty] | ok | 11 |  | SI | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Pc : | 0% | PNC : | 100%
[14 empty] | ok |  |  | NO | 20 |  | 04 | 20 | [7 empty] | 1
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[14 empty] | ok | [6 empty] | 0
[17 empty] | SUMA | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38 | 40 | 42 |  | 40 | 9.2763e-05 | 2.1774e-05 | N.A.
[34 empty] | Pc : | 0% | PNC : | 100%
4. Mediciones auxiliares
Efecto de interacción magnética para balanzas con división de escala ≤ 1 mg
| Indicación 1: |  |  |  | 30.7827 |  |  |  |  | g | Indicación 2: |  |  |  |  | 30.7827 |  |  |  |  | g | Diferencia: |  |  |  | 0 |  |  |  | g
| Resultado |  |  |  |  | No existe interacción magnetica
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
Nota: Si la diferencia entre las dos indicaciones es diferente de cero, se debe mencionar como advertencia en el certificado de calibración que existe interacción magnética.
[22 empty] | Hora final de la calibración: | [5 empty] | 15:07
Observaciones:
|  | Aprobado por: | [14 empty] | Realizado por:
|  | Approved by | [14 empty] | Approved by
|  | Diego Vera | [14 empty] | Julian Andres Valencia
|  | Director Técnico | [14 empty] | Metrólogo
[31 empty] | codigo | Descripcion
Unidades de medida | [6 empty] | Metrólogos | [7 empty] | Cargos | [7 empty] | Tipo de instrumentos de pesaje | [7 empty] | TEC-LAB-MP-ce | 0 | [6 empty] | ce |  |  |  | ce
g | [6 empty] | Diego Vera | [7 empty] | Director Técnico | [7 empty] | Balanza analítica | [7 empty] | TEC-LAB-MP-01 | KIT DE MASAS PATRON M1 |  | 615 | kg |  |  |  | 01 |  |  |  | 01
kg | [6 empty] | Carlos Carrejo | [7 empty] | Coordinador de calidad | [7 empty] | Balanza de precisión | [7 empty] | TEC-LAB-MP-02 | KIT DE MASAS PATRON M1 |  | 615 | kg |  |  |  | 02 |  |  |  | 02
t | [6 empty] | Jean Pier Bolaños | [7 empty] | Metrólogo | [7 empty] | Balanza | [7 empty] | TEC-LAB-MP-03 | KIT DE MASAS PATRON M1 |  | 315 | kg |  |  |  | 03 |  |  |  | 03
mg | [6 empty] | Julian Andres Valencia | [15 empty] | Bascula | [7 empty] | TEC-LAB-MP-04 | KIT DE MASAS PATRON E2 | [6 empty] | 04 |  |  |  | 04
[23 empty] | Balanza semianalítica | [7 empty] | TEC-LAB-MP-05 | KIT DE MASAS PATRON F1 | [6 empty] | 05 |  |  |  | 05
Regla Decisión | [22 empty] | Equipo de Pesaje | [7 empty] | TEC-LAB-MP-07 | PESA INDIVIDUAL F1 DE 20 kg | [6 empty] | 07 |  |  |  | 07
Simple | [14 empty] | Excenticidad |  |  | 24 | [12 empty] | TEC-LAB-MP-08 | PESA INDIVIDUAL F1 DE 5 kg | [6 empty] | 08 |  |  |  | 08
Conservadora | [14 empty] | Repetibilidad | [15 empty] | TEC-LAB-MP-09 | PESA INDIVIDUAL F1 DE 10 kg | [6 empty] | 09 |  |  |  | 09
N.A. | [30 empty] | TEC-LAB-MP-19 | KIT DE MASAS PATRON E2 | [6 empty] | 19 |  |  |  | 19
[31 empty] | TEC-LAB-MP-20 | KIT DE MASAS PATRON F1 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20
[31 empty] | TEC-LAB-MP-21 | KIT DE MASAS PATRON F1 | [6 empty] | 21 |  |  |  | 21
[31 empty] | TEC-LAB-MP-13 | PESA INDIVIDUAL F1 DE 1 kg | [6 empty] | 13 |  |  |  | 13
Observaciones
** El resultado reportado no se encuentra dentro del alcance acreditado ONAC.
1
Formulas:
Cali = IF([TM028-25A]="","",VLOOKUP([TM028-25A],'Errores Patrones'!AB4:AG25,5,FALSE))
Note on X12: Tecservice: Registrar ciudad, país
Note on I20: Sistema de Calidad: Colocar la unidad, elegir de la lista de desplegable
Note on I35: Diego Vera: Datos masas M1 TEC-LAB-MP-01: masas 1 (5 kg),2(10 kg), 3 al 32 (20kg): Total 615 kg TEC-LAB-MP-02: masas 33 (5 kg),35(10 kg), 37 al 66 (20kg): Total 615 kg TEC-LAB-MP-03: masas 34 (5 kg), 36(10 kg), 67 al 81 (20kg): Total 315 kg
Note on AE42: Diego Vera: Se debe seleccionar la opcion B. ya que no se realiza ajuste
Note on W47: Sistema de Calidad: Indicar si se realiza ajuste de la balanza con las masas del cliente / Si no se realiza ningun adjuste seleccionar "N/A"
Note on U48: Sistema de Calidad: Escribir la densidad de las masas sobre la formula
Note on H75: Calibrador numero 1: SE DEBE RECOMIENDA TRABAJAR CON LA FORMULA 6.3-1
Note on AL76: Diego Vera: Dejar en blanco mientras no este implementada la declaracion de Conformidad. Si esta implementada pero NO fue requeridad por el cliente Elegir N.A.
Note on Q79: Sistema de Calidad Consideraciones: *La carga se tiene que aplicar por lo menos 5 veces, y al menos 3 veces cuando LT ≥ 100 kg. *Cada vez que se remueve la carga, se tiene que verificar si la indicación regresa a cero, y la indicación debe ajustarse a cero si esta no regresa a cero.
Note on S81: Diego Vera: Datos masas M1 TEC-LAB-MP-01: masas 1 (5 kg),2(10 kg), 3 al 32 (20kg): Total 615 kg TEC-LAB-MP-02: masas 33 (5 kg),35(10 kg), 37 al 66 (20kg): Total 615 kg TEC-LAB-MP-03: masas 34 (5 kg), 36(10 kg), 67 al 81 (20kg): Total 315 kg
Note on V82: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V83: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V84: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V85: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V86: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V88: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V89: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V90: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V91: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V93: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V94: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V95: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V96: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V98: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V99: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V100: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V101: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V103: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V104: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V105: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V106: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V108: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V109: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V110: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V111: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V113: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V114: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V115: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V116: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V118: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V119: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V120: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V121: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V123: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V124: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V125: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V126: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V128: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V129: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V130: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V131: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V132: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V134: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V135: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V136: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V137: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V138: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on AB146: Calibrador numero 1: REVISAR EL VALOR ABSOLUTO . NO LO MENCIONA LA NORMA

## Certificado de calibración
CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO, LC-FR-20 V12
CD-372-24
Revisado Director Técnico, 2024-12-17 - Aprobado Gerente General, 2024-12-18
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certifícate of calibration
[18 empty] | CERTIFICADO No: |  | TM028-25A
Certifícate number
Magnitud: |  |  | Masa
Datos Del Cliente:
Solicitante: |  |  | TECSERVICE S.A.S. Contacto: Jhon Jairo Carabali, Telefono: 315 866 50 13
Dirección:* |  |  | Avenida 4 A Norte No. 45 - 56 B / La Flora, Cali Colombia
Datos del Instrumento:
Instrumento: |  |  |  | Equipo de Pesaje
Fabricante:* |  |  |  | Mettler | [8 empty] | Identificación:* |  |  | TEC-MTT-BA-03
Modelo:* |  |  |  | AE240 | [8 empty] | Fecha de recepción: |  |  | 2025-01-21
Número de serie:* |  |  |  | J75412 | [8 empty] | Fecha de calibración: |  |  | 2025-01-21
Ubicación:* |  |  |  | Mantenimiento
Características Metrológicas del instrumento de medida
Intervalo de Medición: |  |  |  | 0 |  | g | Hasta | 200 |  | g |  |  | Intervalo de Calibración: |  |  | 0,01000 | g | Hasta | 40,00000 | g
División de escala: | [5 empty] | N.A. | [6 empty] | Error Máximo permitido lineal: | [5 empty] | N.I.
Resolución (d): |  |  |  | 0,00001 |  | g | [6 empty] | Error Máximo permitido Repetibilidad : | [5 empty] | N.I.
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas única y exclusivamente al instrumento bajo calibración, aquí relacionado. No podrá ser reproducido parcialmente sin la debida autorización del emisor, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Este certificado es emitido de acuerdo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
Resultado evaluación física
El instrumento a calibrar fue inspeccionado detalladamente para determinar su estado y condición física determinando que puede ser calibrado.
Método de calibración utilizado: Comparación directa con pesas patrón.
Procedimiento de calibración
El método de calibración corresponde a lo recomendado en la Guía para calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.
El proceso inicia asegurando que el instrumento de pesaje este en cero, como paso seguido se ubican las pesas sobre el receptor de carga y se registra el resultado de la medición; La calibración incluye las siguientes pruebas: Repetibilidad (5.1), Errores de indicación (5.2) y Excentricidad de carga (5.3). En el caso de instrumentos de pesaje con una división de escala ≤ 1 mg, se realiza la prueba de efecto de interacción magnética (5.4).
Lugar de calibración
Instalaciones de TECSERVICE S.A.S. Mantenimiento
Descripción de la trazabilidad Metrológica
Esta calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada eslabón de la cadena esta documentado y la incertidumbre de medición ha sido estimada en cada paso.
Código |  |  | Descripción | [5 empty] | Clase |  |  | Calibrado por |  |  |  | Certificado No. |  |  | Vigencia de calibración
TEC-LAB-MP-04 |  |  | KIT DE MASAS PATRON E2 | [5 empty] | E2 |  |  | Detecto |  |  |  | 58446 C |  |  | 2025-02-08
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
FIRMAS AUTORIZADAS
Autorized Signatures
Diego Vera
Firmado digitalmente | [13 empty] | 2025-01-24
Director Técnico | [13 empty] | Fecha de emisión
Aprobado por | [13 empty] | Issue Date | [6 empty] | Página 1 de 3
Approved by | [13 empty] | Calibrado por: Julian Andres Valencia | [7 empty] | LC-FR-20 V12
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certifícate of calibración
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  | TM028-25A
Certifícate number
Condiciones ambientales medidas durante la calibración
Temperatura del aire: |  |  |  |  | Mínimo |  | 24 | ° C | Máximo |  | 24.4 | °C
Humedad Relativa: |  |  |  |  | Mínimo |  | 54 | % HR | Máximo |  | 56 | % HR
Prueba de excentricidad de la carga
La prueba se realizó con una carga de 20 g de conformidad con la Guía SIM MWG7/ cg-01/v.00:2009, numeral 5.3
[11 empty] | Posición No. |  |  |  | Indicación del instrumento (g)
(g)
[11 empty] | 1 |  |  |  | 20,00000
[11 empty] | 2 |  |  |  | 20,00001
[11 empty] | 3 |  |  |  | 20,00002
[11 empty] | 4 |  |  |  | 20,00002
[7 empty] | X |  |  |  | 5 |  |  |  | 20,00001
[11 empty] | 1 |  |  |  | 20,00000
[11 empty] | Dif. Máxima (g) |  |  |  | 0,00002
Prueba de repetibilidad
La prueba se realizó conforme el numeral 5.1 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, las desviaciones estándar fueron
determinadas a partir |  |  |  | de 5 mediciones.
[7 empty] | Repetición No. |  |  |  | Cargas aplicadas (g) | [6 empty] | Conformidad
[11 empty] | 20 |  |  |  | 30 |  |  | N.A.
Indicación del instrumento (g)
[7 empty] | 1 |  |  |  | 20,00000 |  |  |  | 30,00001
[7 empty] | 2 |  |  |  | 20,00001 |  |  |  | 30,00000
[7 empty] | 3 |  |  |  | 20,00000 |  |  |  | 29,99999
[7 empty] | 4 |  |  |  | 20,00001 |  |  |  | 30,00001
[7 empty] | 5 |  |  |  | 20,00000 |  |  |  | 30,00000
[7 empty] | 6 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
[7 empty] | 7 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
[7 empty] | 8 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
[7 empty] | 9 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
[7 empty] | 10 |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
[7 empty] | Desviación Est. (g) |  |  |  | 0,0000055 |  |  |  | 0,0000084
Prueba para los errores de las indicaciones | [25 empty] | Para CMC:
La prueba se realizó conforme el numeral 5.2 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 los datos obtenidos en esta prueba se pueden observar en la siguiente tabla, con su respectiva gráfica. | [25 empty] | Urel (min) | 2.3191e-06
[26 empty] | Urel (max) | 0.0024
|  |  |  | Carga ( g ) |  |  | Valor de la Indicacion del Instrumento ( g ) |  |  |  | Error ( g ) |  |  |  | Incertidumbre expandida ( g ) |  | Factor de cobertura [ k ] | Conformidad |  |  |  | -EMP Lineal
[22 empty] | EMP Lineal | EMP Lineal | cifras significativas | Decimales | Carga | IR | Comparación con d |  |  | Diferencia | Ajustar ? | V Ajuste | V Adj | Confirmación ajuste | Uc Sin Ajt | Uc Con Ajt | Decimal | Redondeo
-2.346e-05 | 2.346e-05 | 0 | ** | 0,000000 |  |  | 0,00000 |  |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,000023 |  | 2.52 | N.A. |  | 2.346e-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
-2.4029e-05 | 2.4029e-05 | 0.0099997 |  | 0,010000 |  |  | 0,01000 |  |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,000024 |  | 2.52 | N.A. |  | 2.4029e-05 | 2.9894e-07 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.01 | 0.0024 | Uexp Es 2,4 veces d |  | OK | -0.0023987 |  |  | -2.4016e-05 | 0.0024 | 2.4029e-05 | #VALUE! | 0,000024 | 2.4e-05 | FALSE | TRUE
-4.4398e-05 | 4.4398e-05 | 4 |  | 3,999994 |  |  | 4,00000 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000044 |  | 2.02 | N.A. |  | 4.4398e-05 | 5.5774e-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1.11e-05 | Uexp Es 4,4 veces d |  | OK | -9.7995e-06 |  |  | -3.9198e-05 | 1.1e-05 | 4.4398e-05 | #VALUE! | 0,000044 | 4.4e-05
-6.4457e-05 | 6.4457e-05 | 8 |  | 7,999988 |  |  | 8,00000 |  |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000064 |  | 2.01 | N.A. |  | 6.4457e-05 | 1.2155e-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8.0571e-06 | Uexp Es 6,4 veces d |  | OK | -6.7571e-06 |  |  | -5.4057e-05 | 8e-06 | 6.4457e-05 | #VALUE! | 0,000064 | 6.4e-05
-5.5922e-05 | 5.5922e-05 | 12 |  | 12,000001 |  |  | 12,00000 |  |  |  | -0,000001 |  |  |  | 0,000056 |  | 2.01 | N.A. |  | 5.5922e-05 | -1.2678e-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4.6601e-06 | Uexp Es 5,6 veces d |  | OK | -3.3601e-06 |  |  | -4.0322e-05 | 4.6667e-06 | 5.5922e-05 | #VALUE! | 0,000056 | 5.6e-05
-6.1886e-05 | 6.1886e-05 | 15 |  | 15,000000 |  |  | 15,00001 |  |  |  | 0,000010 |  |  |  | 0,000062 |  | 2.01 | N.A. |  | 6.1886e-05 | 1.0415e-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4.1257e-06 | Uexp Es 6,2 veces d |  | OK | -2.8257e-06 |  |  | -4.2386e-05 | 4.1333e-06 | 6.1886e-05 | #VALUE! | 0,000062 | 6.2e-05
-4.9375e-05 | 4.9375e-05 | 20 |  | 19,999996 |  |  | 20,00000 |  |  |  | 0,000004 |  |  |  | 0,000049 |  | 2.02 | N.A. |  | 4.9375e-05 | 3.887e-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2.4688e-06 | Uexp Es 4,9 veces d |  | OK | -1.1688e-06 |  |  | -2.3375e-05 | 2.45e-06 | 4.9375e-05 | #VALUE! | 0,000049 | 4.9e-05
-7.3329e-05 | 7.3329e-05 | 25 |  | 24,999985 |  |  | 25,00001 |  |  |  | 0,000025 |  |  |  | 0,000073 |  | 2.01 | N.A. |  | 7.3329e-05 | 2.5359e-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2.9331e-06 | Uexp Es 7,3 veces d |  | OK | -1.6331e-06 |  |  | -4.0829e-05 | 2.92e-06 | 7.3329e-05 | #VALUE! | 0,000073 | 7.3e-05
-9.2338e-05 | 9.2338e-05 | 27 |  | 26,999975 |  |  | 27,00001 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  | 0,000092 |  | 2.01 | N.A. |  | 9.2338e-05 | 3.5147e-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 3.4199e-06 | Uexp Es 9,2 veces d |  | OK | -2.1199e-06 |  |  | -5.7238e-05 | 3.4074e-06 | 9.2338e-05 | #VALUE! | 0,000092 | 9.2e-05
-8.1053e-05 | 8.1053e-05 | 30 |  | 30,000007 |  |  | 30,00001 |  |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000081 |  | 2.01 | N.A. |  | 8.1053e-05 | 2.8305e-06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2.7018e-06 | Uexp Es 8,1 veces d |  | OK | -1.4018e-06 |  |  | -4.2053e-05 | 2.7e-06 | 8.1053e-05 | #VALUE! | 0,000081 | 8.1e-05 |  | 1
-0.00010577 | 0.00010577 | 35 |  | 35,00000 |  |  | 35,00002 |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00011 |  | 2.01 | N.A. |  | 0.00010577 | 2.4302e-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3.0221e-06 | Uexp Es 11 veces d |  | OK | -1.7221e-06 |  |  | -6.0274e-05 | 3.1429e-06 | 0.00010577 | #VALUE! | 0,00011 | 0.00011
-9.2763e-05 | 9.2763e-05 | 40 |  | 39,999998 |  |  | 40,00002 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  | 0,000093 |  | 2.01 | N.A. |  | 9.2763e-05 | 2.1774e-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 2.3191e-06 | Uexp Es 9,3 veces d |  | OK | -1.0191e-06 |  |  | -4.0763e-05 | 2.325e-06 | 9.2763e-05 | #VALUE! | 0,000093 | 9.3e-05
Página 2 de 3
LC-FR-20 V12
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [23 empty] | Urel (min) | Urel (max) |  |  | CMC (min) |  |  |  | Resolucion Min
Certifícate of calibración | [23 empty] | 2.3191e-06 | 0.0024 |  |  | 1.3e-06 |  |  |  | 1e-05 | g
[24 empty] | Dentro de Alcance |  |  |  | 1.0191e-06 | Urel min Mayor que CMC |  |  | ok
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  | TM028-25A
[17 empty] | Certifícate number | [6 empty] | Valores ajustados ?
[24 empty] | Urel (min) | Urel (Max)
[24 empty] | 2.325e-06 | 1.1e-05
Sin observaciones
Observaciones: →
Medición auxiliar
Efecto de interacción magnética
Indicación 1: |  |  | 30,78274 |  |  | g | Indicación 2: |  |  | 30,78274 |  | g | Diferencia: |  |  | 0,00000 |  | g
Estimación de incertidumbre
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k= 2,01 y la probabilidad de Cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor.
Este valor ha sido determinado, siguiendo los pasos indicados en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009; en este resultado no se tuvo en cuenta la estabilidad a largo plazo del objeto de calibración.
La incertidumbre expandida de medida corresponde a los valores relativos del valor medido relacionado en el intervalo de medición
0.0024
Observaciones:
1- Se identifican y registran, las especificaciones indicadas en el manual de operación del fabricante o las tolerancias del proceso asignadas por el cliente, siempre y cuando estas estén disponibles. Tecservice S.A.S. Realiza la declaración de conformidad de forma binaria (Cumple/No Cumple). Cuando es aplicada declaración de conformidad, si los resultados de calibración se encuentren dentro de los límites de error permitido, se registran como "Cumple",en caso contrario se registran como "No Cumple". Su uso y aplicación quedan a criterio y responsabilidad del cliente. La regla de decisión utilizada para evaluación de conformidad en el presente certificado es:
N.A. No se aplicó declaración de conformidad.
2-Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de Metrología de Tecservice S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.
** El resultado reportado no se encuentra dentro del alcance acreditado ONAC.
3- El traslado del instrumento a otro lugar después de la calibración se debe evitar debido a que esto puede invalidar la calibración y por ende el certificado de calibración no se podría considerar como prueba de Trazabilidad ; A menos que el cliente demuestre que la nueva ubicación no genera cambios representativos en los resultados generados a partir de las mediciones realizadas, numeral 4.1.2 Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.
4- N.I. = No indica N.A. = No Aplica EMP = Error máximo permitido AL= Limite de aceptación TL=Limite de tolerancia
5- No se realiza ajuste.
6- * Información suministrada por el cliente. El laboratorio de Metrología de Tecservice S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de la información suministrada por el cliente, consignada en este certificado.
Página 3 de 3
LC-FR-20 V12
Final del certificado
Control de cambios
VERSIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS | [15 empty] | FECHA APROBACIÓN
12 |  |  | CD372-24. Se implementa cambio en la presentación del documento. Se adiciona en observacion # 2 referente a los resultados de calibracion. Nota aclaratoria para informar los resultados de calibracion reportados que no hacen parte del alcance acreditado. En el campo “Ubicación" /"Lugar de calibracion.” Se modifico para complementar el registro del lugar donde se realiza la calibración de manera específica e independiente. | [15 empty] | 2024-12-18
11 |  |  | CD366-24. Se adicionan campos para informar el factor de cobertura "k" en cada resultado de calibraciones modifica observación 1,para dar mayor claridad a la forma como se informa la declaración de conformidad. En la descripción de la trazabilidad, se actualiza el termino "trazabilidad" a "trazabilidad metrológica" Se cambia el campo fecha de calibración por vigencia de calibración. Se cambia el campo "Valor nominal" por "Carga ". Se actualiza la grafica de resultados de medición incluyendo los EMP y limites de tolerancia. | [15 empty] | 2024-10-01
10 |  |  | CD289-24. Se actualiza logo ONAC, Se adicionan campos para declaración de conformidad. Se adicionan semáforos de alerta y revisión, para control de diligenciamiento de datos cubriendo todas las condiciones ambientales | [15 empty] | 2024-02-09
9 |  |  | CD286-23. Se actualiza pie de pagina, con nueva dirección por cambio de sede, de acuerdo con el procedimiento control de documentos y registros GQ-PR-01. | [15 empty] | 2023-09-19
8 |  |  | CD-262-22: Se actualiza Declaración : se cambia de "No podrá ser reproducido total o parcialmente sin la debida autorización del emisor" a "No podrá ser reproducido parcialmente sin la debida autorización del emisor, excepto cuando se reproduce en su totalidad." | [15 empty] | 2022-10-06
Se bloquean las opciones de selección para los casos A y B, dejando fija la opción B ya que no se realizan ajustes.
Se realiza cambio en el calculo del aportante de incertidumbre por Deriva. Se cambia de la diferencia evidente en mc de certificados de calibraciones consecutivos de las pesas patrón"¦Cn-Cn-1¦" a ecuación 7.1.2-10 de la guía SIM.
7 |  |  | Se Incluye descargo de responsabilidad por la información suministrada por el cliente, Se modifica la descripción de la norma NTC/ ISO/ IEC 17025:2017 a solo ISO/ IEC 17025:2017. Se actualiza la versión de logo ONAC. | [15 empty] | 2021-01-05
6 |  |  | Se implementa uso de firma digital | [15 empty] | 2021-07-30
5 |  |  | Se actualiza versión de acreditación de la norma NTC/ ISO 17025 2005 a NTC/ ISO 17025 2017 | [15 empty] | 2021-04-29
4 |  |  | CD149-21. Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 V7 | [15 empty] | 2021-02-04
3 |  |  | se realizan cambios en la interpretación de la prueba de excentricidad de carga. | [15 empty] | 2019-07-24
2 |  |  | la incertidumbre por deriva de las masas se cambio por raíz 3 y no 2 por raíz de 3. las casillas en blanco se colocan rayas, se cambia temperatura inicial y final por temperatura mínima y máxima | [15 empty] | 2019-01-30
Formulas:
Vigencia de calibración = IF(ISERROR(VLOOKUP([Código],'Errores Patrones'!$AB4:AF25,5,0)),"",VLOOKUP([Código],'Errores Patrones'!$AB4:AF25,5,0))
Note on AA11: Diego Vera 2024-05-10 Se adicionan campos que no hacen parte, ni modifican o tienen incidencia alguna en el certificado calibracion o cálculos validados, para facilitar revisión y verificación de cumplimento de CMC. 2024-08-27 Se actualizaron MP19 y MP05
Note on Z70: Sistema de Calidad: MOD 23-07-2021 DV ACT Patrón TEC-LAB-MP-05
Note on P125: Diego Vera: Sistema de Calidad: Incertidumbre con dos cifras significativas en todas las celdas
Note on Z126: Diego Vera: Sistema de Calidad: Colocar el las cifras significativas de la incertidumbre
Note on AG142: Diego Vera: ◄ Datos Confirmacion CMC

## Estimación de la Incertidumbre (hidden)
Plantilla Incertidumbre
CODIGO: |  | LC-FR-08 |  | VERSION: |  | 03 | [52 empty] | 0.0010498 | [6 empty] | ρkg/m3 | uρ g/cm3 | ρ kg/m3 | uρ g/cm3
Revisó: |  | 0 |  | Aprobó: |  | Gerente General | [50 empty] | ρa | ƍacal= ( Densidad Aire en Sitio) | 0.0010489 | g/cm3 | Uex | 2.4e-07 | g/cm3 | Plata |  | 8600 | 8.6 | 85 | 0.085
Fecha: |  | 2024-07-08 |  | Fecha: |  | 2024-07-29 | [50 empty] | ρ0 | ƍo= ( Densidad Aire Condiciones Ideales) | 0.0012 | g/cm3 | Uex | 2.4e-07 | g/cm3 | Laton |  | 8400 | 8.4 | 85 | 0.085
[57 empty] | ρ | ƍcal= ( Densidad Pesas Utilizadas) | 7.95 | g/cm3 | Uex | 0.07 | g/cm3 | SS |  | 7950 | 7.95 | 70 | 0.07
PRESUPUESTO PARA v | [31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ρc | ƍC= ( Densidad Estandar Pesas ) | 8 | g/cm3 | Uex | 0.07 | g/cm3 | Hierro F Blanco |  | 7700 | 7.7 | 200 | 0.2
[64 empty] | Hierro F Gris |  | 7100 | 7.1 | 300 | 0.3
[32 empty] | 1: Carga | [20 empty] | Aluminio |  | 2700 | 2.7 | 65 | 0.065
Fuentes de incertidumbre |  |  |  | Cargas aplicadas (g) | [27 empty] | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 0 | g
|  |  |  | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 0 | [16 empty] | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 0 | g | [20 empty] | 7.95 | 0.07
Error de redondeo de la indicación sin carga y con carga |  |  | U Exp | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [11 empty] | (7.1.1) | Incertidumbre estándar de la indicación |  | Aportante | Distribucion
|  |  | K | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | [14 empty] | Resolucion |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
|  |  | U estandar | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | (7.1-2a) |  | Redondeo ind con carga |  | Retangular | 1: 2.8868e-06
Error de redondeo de la indicación sin carga y con carga |  |  | U Exp | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [11 empty] | (7.1-2a) |  | Redondeo ind sin carga |  | Retangular | 1: 2.8868e-06
|  |  | K | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | [13 empty] | imperfecta repetibilidad | desvestd |  | 1: 8.3666e-06
|  |  | U estandar | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 2.8868e-06 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | 6.9444e-25 | (7.1.1-5) |  |  |  | Normal | 1: 8.3666e-06
Error debido a la imperfecta repetibilidad. |  |  |  | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | [13 empty] | colocación del centro de gravedad de la carga | ∆i |  | 1: 2e-07 | [14 empty] | CASOS A PRESENTARSE GENERALES:
|  |  |  | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 0 | [14 empty] | Lecc |  | 1: 20 | [14 empty] | A. Instrumento fue ajustado inmediatamente antes de la calibración.
|  |  | U estandar | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | 1.225e-21 | (7.1.1-10) |  |  |  | Retangular | 1: 2.8868e-09
Error debido a la colocación del centro de gravedad de la carga de prueba fuera de la posición central del receptor de carga del instrumento. |  |  | U Exp | 2e-07 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00054 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0 | [11 empty] | 7.1.2 | Incertidumbre estándar de la masa de referencia | Masa de referencia | U masa |  | 1: 2.7e-06
|  |  | K | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | 69.282 | [11 empty] | (7.1.2-2) |  |  |  | Normal | 1: 1.35e-06 | [14 empty] | B. Instrumento fue ajustado independientemente de la calibración.
|  |  | U estandar | 2.8868e-09 | 1.1547e-06 | 2.3094e-06 | 3.4641e-06 | 4.3301e-06 | 5.7735e-06 | 7.2169e-06 | 7.7942e-06 | 8.6603e-06 | 1.0104e-05 | 1.1547e-05 | 0 | 6.9444e-37 | 1.7778e-26 | 2.8444e-25 | 1.44e-24 | 3.5156e-24 | 1.1111e-23 | 2.7127e-23 | 3.6906e-23 | 5.625e-23 | 1.0421e-22 | 1.7778e-22 |  |  | Deriva. | U masa |  | 1: 2.7e-06
Incertidumbre por pesas patrón. |  | mc | U Exp | 2.7e-06 | 2.6e-05 | 4e-05 | 3.3e-05 | 3.7e-05 | 2.7e-05 | 4.4e-05 | 5.7e-05 | 4.7e-05 | 6.4e-05 | 5.4e-05 | 0 | [11 empty] | (7.1.2-10) |  |  |  | Retangular | 1: 1.5588e-06
|  |  | K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | Reproducibilidad | SR |  | 1: 0 | [14 empty] | MASA NOMINAL | Cargas aplicadas (g)
|  |  | U estandar | 1.35e-06 | 1.3e-05 | 2e-05 | 1.65e-05 | 1.85e-05 | 1.35e-05 | 2.2e-05 | 2.85e-05 | 2.35e-05 | 3.2e-05 | 2.7e-05 | 0 | 3.3215e-26 | 2.8561e-22 | 1.6e-21 | 7.412e-22 | 1.1714e-21 | 3.3215e-22 | 2.3426e-21 | 6.5975e-21 | 3.0498e-21 | 1.0486e-20 | 5.3144e-21 |  |  |  |  | Normal | 1: 0 | [15 empty] | Aluminio | 0 | 2700 | 2.7 | 65 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incertidumbre por deriva. |  | mc | Deriva | 2.7e-06 | 2.6e-05 | 4e-05 | 3.3e-05 | 3.7e-05 | 2.7e-05 | 4.4e-05 | 5.7e-05 | 4.7e-05 | 6.4e-05 | 5.4e-05 | 0 | [11 empty] | (7.1.2-9) |  | Empuje | [28 empty] | INDICACIÓN DE LECTURA | Indicación de Lectura de cada Carga (g)
|  |  | √3 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5588e-06 | 1.5011e-05 | 2.3094e-05 | 1.9053e-05 | 2.1362e-05 | 1.5588e-05 | 2.5403e-05 | 3.2909e-05 | 2.7135e-05 | 3.695e-05 | 3.1177e-05 | 0 | 5.9049e-26 | 5.0775e-22 | 2.8444e-21 | 1.3177e-21 | 2.0824e-21 | 5.9049e-22 | 4.1646e-21 | 1.1729e-20 | 5.4219e-21 | 1.8641e-20 | 9.4478e-21 | [31 empty] | MEP | 0
Incertidumbre por Reproducibilidad |  |  | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | DENSIDAD DEL AIRE (ƍo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | √n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [42 empty] | DENSIDAD PESAS (ƍc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | U estandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | CASO GENERAL CASO A | 1.6737e-09 | 6.6946e-07 | 1.3389e-06 | 2.0084e-06 | 2.5105e-06 | 3.3473e-06 | 4.1841e-06 | 4.5189e-06 | 5.021e-06 | 5.8578e-06 | 6.6946e-06
Incertidumbre por empuje. |  | mc |  | 2.1731e-09 | 8.6923e-07 | 1.7385e-06 | 2.6077e-06 | 3.2596e-06 | 4.3462e-06 | 5.4327e-06 | 5.8673e-06 | 6.5192e-06 | 7.6058e-06 | 8.6923e-06 | 0 | [42 empty] | CASO GENERAL CASO B | 1.7007e-09 | 6.8027e-07 | 1.3605e-06 | 2.0408e-06 | 2.551e-06 | 3.4013e-06 | 4.2517e-06 | 4.5918e-06 | 5.102e-06 | 5.9523e-06 | 6.8027e-06
|  |  | U estandar | 2.1731e-09 | 8.6923e-07 | 1.7385e-06 | 2.6077e-06 | 3.2596e-06 | 4.3462e-06 | 5.4327e-06 | 5.8673e-06 | 6.5192e-06 | 7.6058e-06 | 8.6923e-06 | 0 | 2.23e-37 | 5.7088e-27 | 9.134e-26 | 4.6241e-25 | 1.1289e-24 | 3.568e-24 | 8.7109e-24 | 1.1851e-23 | 1.8063e-23 | 3.3464e-23 | 5.7088e-23
Incertidumbre por convección |  | No existe distinción. | U Exp | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | -1e-05 | -1e-05 | -1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | -2e-05 | -2e-05 | 0
|  |  | K | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321
|  |  | U estandar | 0 | 0 | 0 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -1.1547e-05 | -1.1547e-05 | -1.1547e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111e-23 | 1.1111e-23 | 1.1111e-23 | 1.1111e-23 | 1.1111e-23 | 1.7778e-22 | 1.7778e-22 | 1.7778e-22
u(E) |  | mc |  | 9.5352e-06 | 2.1979e-05 | 3.2068e-05 | 2.7822e-05 | 3.0789e-05 | 2.4443e-05 | 3.6482e-05 | 4.5939e-05 | 4.0325e-05 | 5.2624e-05 | 4.6151e-05 | 9.3095e-06
υeff |  | mc |  | 6.7398 | 115.5451 | 186.4709 | 181.6556 | 199.8768 | 164.1393 | 227.6703 | 227.093 | 265.7396 | 250.0518 | 276.59 | 6.1246 | 6.7398 | 115.5451 | 186.4709 | 181.6556 | 199.8768 | 164.1393 | 227.6703 | 227.093 | 265.7396 | 250.0518 | 276.59
k (95%) |  | mc |  | 2.52 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.52 | 2.52 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01
U(E) |  | mc |  | 2.4029e-05 | 4.4398e-05 | 6.4457e-05 | 5.5922e-05 | 6.1886e-05 | 4.9375e-05 | 7.3329e-05 | 9.2338e-05 | 8.1053e-05 | 0.00010577 | 9.2763e-05 | 2.346e-05
|  |  |  | 9.5352e-06 | 2.1979e-05 | 3.2068e-05 | 2.7822e-05 | 3.0789e-05 | 2.4443e-05 | 3.6482e-05 | 4.5939e-05 | 4.0325e-05 | 5.2624e-05 | 4.6151e-05 | 9.3095e-06
|  | Carga |  | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 0
|  | Division Escala Vacio |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
|  | Divison Escala con Carga |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
|  | Repetibilidad |  | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06 | 8.3666e-06
|  | Excentricidad |  | 2.8868e-09 | 1.1547e-06 | 2.3094e-06 | 3.4641e-06 | 4.3301e-06 | 5.7735e-06 | 7.2169e-06 | 7.7942e-06 | 8.6603e-06 | 1.0104e-05 | 1.1547e-05 | 0
|  | Patron |  | 1.35e-06 | 1.3e-05 | 2e-05 | 1.65e-05 | 1.85e-05 | 1.35e-05 | 2.2e-05 | 2.85e-05 | 2.35e-05 | 3.2e-05 | 2.7e-05 | 0
|  | Deriva |  | 1.5588e-06 | 1.5011e-05 | 2.3094e-05 | 1.9053e-05 | 2.1362e-05 | 1.5588e-05 | 2.5403e-05 | 3.2909e-05 | 2.7135e-05 | 3.695e-05 | 3.1177e-05 | 0
|  | Empuje |  | 2.1731e-09 | 8.6923e-07 | 1.7385e-06 | 2.6077e-06 | 3.2596e-06 | 4.3462e-06 | 5.4327e-06 | 5.8673e-06 | 6.5192e-06 | 7.6058e-06 | 8.6923e-06 | 0
|  | Conveccion |  | 0 | 0 | 0 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -5.7735e-06 | -1.1547e-05 | -1.1547e-05 | -1.1547e-05 | 0
|  | Reproducibilidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.01 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 15
| 20 |  |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  | 40
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS | [13 empty] | FECHA APROBACIÓN
3 | CD356-24. Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 por revision periodica de documentos | [13 empty] | 2024-07-09
2 | 090-21 Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 V7 | [13 empty] | 2021-02-04
N.A. | Se realiza revisión del documento, se actualiza fecha y responsables. No se genera cambios significativos. | [13 empty] | 2019-07-19
𝑢(𝛿𝑚_𝐵)
𝑢(𝛿𝑚_𝐷)=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎⁄√3
𝑢(𝛿𝐼_𝑟𝑒𝑝 )=𝑠(𝐼)
Note on BV5: Tomado del Apendice E1 GUIA EMA
Note on BV6: Tomado del Apendice E1 GUIA EMA
Note on G13: Orlando: Uestandar
Note on G16: Orlando: Uestandar
Note on G19: Orlando: Uestandar
Note on G22: Orlando: Uestandar
Note on F23: Usuario de Windows: Masa convencioanl
Note on G25: Orlando: Uestandar
Note on F26: Usuario de Windows: Masa convencioanl
Note on G28: Orlando: Uestandar
Note on BR28: Se debe colocar para cada Carga aplicada el MEP. Corresponde a la sumatoria de los MEP de cada masa individual que conforma la carga aplicada
Note on G31: Orlando: Uestandar
Note on F32: usuario: Debido a que se realiza el ajuste con las misma pesa que se calibra, la contribucción se limita a la contribucción de las masas patrón ya que las derivadas se hacen cero en el caso de la densidad del aire, densidad de pesas patron. Para calibraciones del caso B1, la incertidumbre relativa ) es menor que 5 mg/kg para todos los materiales, excepto para el aluminio pagina 68 de 93 Guía Técnica de Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de Medida en la Magnitud de Masa para Calibración de Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático / diciembre 2012 Fecha de emisión 2012-12-11, fecha de entrada en vigor 2013-01-01, revisión 01
Note on G33: Orlando: Uestandar
Note on G36: Orlando: Uestandar
Note on A37: Ingrid Montealegre: UC

## Incertidumbre Empuje (hidden)
CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO
CODIGO: LC-FR-20 | [6 empty] | VERSION: 4
Revisó: Director Técnico Fecha: 2021-02-02 | [6 empty] | Aprobó: Gerente General Fecha: 2021-02-04
[9 empty] | ρkg/m3 | uρ g/cm3 | ρ kg/m3 | uρ g/cm3
ρa | ƍacal= ( Densidad Aire en Sitio) | 0.0010492 | g/cm3 | Uex | 1.1048e-06 | g/cm3 | Plata |  | 8600 | 8.6 | 85 | 0.085
ρ0 | ƍo= ( Densidad Aire Condiciones Ideales) | 0.0012 | g/cm3 | Uex | 1.1048e-06 | g/cm3 | Laton |  | 8400 | 8.4 | 85 | 0.085
ρ | ƍcal= ( Densidad Pesas Utilizadas) | 7.95 | g/cm3 | Uex | 0.07 | g/cm3 | SS |  | 7950 | 7.95 | 70 | 0.07
ρc | ƍC= ( Densidad Estandar Pesas ) | 8 | g/cm3 | Uex | 0.07 | g/cm3 | Hierro F Blanco |  | 7700 | 7.7 | 200 | 0.2
[7 empty] | Hierro F Gris |  | 7100 | 7.1 | 300 | 0.3
[7 empty] | Aluminio |  | 2700 | 2.7 | 65 | 0.065
[8 empty] | 7.95 | 0.07
CASOS A PRESENTARSE GENERALES:
A. Instrumento fue ajustado inmediatamente antes de la calibración.
B. Instrumento fue ajustado independientemente de la calibración.
| MASA NOMINAL | Cargas aplicadas (g)
|  | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40
| INDICACIÓN DE LECTURA | Indicación de Lectura de cada Carga (g)
|  | 0.01 | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40
| MEP | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.0101 | 0.0251 | 0.00012 | 0.02512 | 0.03512 | 0.00022 | 0.02522 | 0.00024
| DENSIDAD DEL AIRE (ƍo) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
| DENSIDAD PESAS (ƍc) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| CASO GENERAL CASO A | 1.6707e-09 | 6.6828e-07 | 1.3366e-06 | 2.0049e-06 | 2.5061e-06 | 3.3414e-06 | 4.1768e-06 | 4.5109e-06 | 5.0121e-06 | 5.8475e-06 | 6.6828e-06
| CASO GENERAL CASO B | 2.1731e-09 | 8.6923e-07 | 1.7385e-06 | 2.6077e-06 | 3.2596e-06 | 4.3462e-06 | 5.4327e-06 | 5.8673e-06 | 6.5192e-06 | 7.6058e-06 | 8.6923e-06
VERSIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS | [9 empty] | FECHA APROBACIÓN
4 |  |  | CD149-21. Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 V7 | [9 empty] | 2021-02-04
3 |  |  | se realizan cambios en la interpretacion de la prueba de excentricidad de carga. | [9 empty] | 2019-07-24
2 |  |  | la incertidumbre por deriva de las masas se cambio por raiz 3 y no 2 por raiz de 3. las casillas en blanco se colocan rayas, se cambia temperatura inicial y final por temperatura minima y maxima | [9 empty] | 2019-01-30
𝑢(𝛿𝑚_𝐷)=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎⁄√3
Note on F7: Tomado del Apendice E1 GUIA EMA
Note on F8: Tomado del Apendice E1 GUIA EMA
Note on B30: Se debe colocar para cada Carga aplicada el MEP. Corresponde a la sumatoria de los MEP de cada masa individual que conforma la carga aplicada

## Data cruda manual (hidden)
SI
NO
N/A
Certificado de calibración No: | [15 empty] | Fecha de calibración: | [16 empty] | Kg/dm3
Hora inicio climatización pesas: | [15 empty] | Hora final climatización pesas: | [6 empty] | 0:00 | [9 empty] | g/cm3
Hora inicio de la calibración: | [15 empty] | Hora final de la calibración: | [6 empty] | 0:00
Información del cliente
Cliente: | [10 empty] | Dirección: | [9 empty] | Ciudad :
Información del instrumento
Instrumento: | [11 empty] | Fabricante: | [8 empty] | Modelo:
Número de serie: | [11 empty] | Código interno: | [8 empty] | Ubicación:
Características metrológicas del instrumento de pesaje | [35 empty] | Numero decimales
1- Rango del Equipo: | [7 empty] | Hasta |  |  |  | 0 | Rango a calibrar: | [5 empty] | 0 | Hasta |  |  |  | 0 | Resolución: |  |  |  | 0 |  | -- | -- | -- | -- | -- | 0
Error Maximo Permitido Lineal: | [11 empty] | Error Maximo Permitido Repetibilidad: | [11 empty] | Div. de escala: |  |  |  |  | 0
Evaluación visual de las características de funcionamiento y ubicación del instrumento de pesaje | [28 empty] | 2
Características a evaluar: | [20 empty] | Cumple |  | Observaciones
[21 empty] | Si | No
El instrumento esta claramente identificado ?
El instrumento esta libre de polvo, sustancias o agentes que alteren el resultado de la medición?
La indicación del instrumento es legible?
Las condiciones normales de uso (flujo de aire, vibraciones, estabilidad del lugar de pesada, etc.) son apropiados para el instrumento para pesar que se calibrará.?
Si aplica, el instrumento esta nivelado ?
El cliente ajusta regularmente el instrumento?
El instrumento se enciende un período antes de la calibración, p. e., un tiempo apropiado para que el instrumento se caliente, ó el adoptado por el cliente ?
Trazabilidad Masas Patron | [7 empty] | Medición de las condiciones ambientales
Código |  |  | Descripción |  |  |  |  | Mediciones |  |  |  | Temperatura [°C] |  |  |  | Humedad relativa [% HR] |  |  |  | Presion Atmosferica [hPa] |  |  |  | Precarga del instrumento
TEC-LAB-MP-05 |  |  | KIT DE MASAS PATRON F1 |  |  |  |  | Iniciales: | [15 empty] | Carga No. |  | Indicación del instrumento ( )
TEC-LAB-MP-08 |  |  | PESA INDIVIDUAL DE 5 kg |  |  |  |  | Finales: |  |  |  | OJO |  |  |  | OJO | [7 empty] | 1
[8 empty] | Nota: se debe aplicar la corrección a cada valor medido de acuerdo al certificado de calibración del Medidior de condiciones ambientales. | [15 empty] | 2
[8 empty] | Se realiza el ajuste Inicial con una masa diferente a las masas utilizadas en la calibración | [13 empty] | NO |  | 3
[8 empty] | Densidad pesa utilizada en el ajuste | [11 empty] | --- |  | g/cm3
Temperatura de las pesas (Climatización de las pesas justo antes de iniciar la Calibración)
[8 empty] | Carga aplicada () |  |  |  | Temperatura Final [°C] |  |  |  |  | Hora final climatización pesas:
Nota: Se debe medir la temperatura a la pesa mas grade que se utilizará en la calibración.
Inicio de las pruebas de calibración
| 1. Prueba de excentricidad de carga | [13 empty] | Seleccionar el tipo de receptor de carga que posee el instrumento para pesar.
| Carga de prueba: | [6 empty] | 0
Posición No. |  |  |  | Indicación del instrumento () |  |  |  | Retorno a Cero ( ) |  |  |  |  | 2. Prueba de repetibilidad
[13 empty] | No. | Cargas aplicadas () | [10 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES REPETIBILIDAD
1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Tini |  |  |  | °C
2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | Indicación () |  |  |  | Retorno a Cero ( ) | Indicación () |  |  |  | Retorno a Cero ( ) |  | Hinicial |  |  |  | %HR
3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Tfinal |  |  |  | °C
4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | H final |  |  |  | %HR
5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Dif. Máxima (g) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tinicial |  |  | °C | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Hinicial |  |  | %HR | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tfinal |  |  | °C | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | H final |  |  | %HR | D.ESTS | #DIV/0! |  |  |  | D.ESTR | #DIV/0!
Nota: El error se calcula tomando como referencia el punto número 1 ,con respecto a los demás puntos.
3. Prueba para los errores de las indicaciones
Carga No. |  | MARCA | Valor nominal ( ) |  | Valor masas | Indicacion del Instrumento ( ) |  |  |  | Retorno a Cero ( ) |  |  | Cantidad |  | Carga No. |  | MARCA | Valor nominal ( ) |  | Valor masas | Indicacion del Instrumento ( ) |  |  |  | Retorno a Cero ( ) |  |  | Cantidad
1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SUMA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | CONDICIONES AMBIENTALES EXACTITUD
4. Mediciones auxiliares | [24 empty] | Tini |  |  |  | °C
Efecto de interacción magnética para balanzas con división de escala ≤ 0,1 mg | [24 empty] | Hinicial |  |  |  | %HR
Indicación 1: | [9 empty] | Indicación 2: | [8 empty] | Diferencia: | [5 empty] | Tfinal |  |  |  | °C
Resultado | [24 empty] | H final |  |  |  | %HR
Nota: Si la diferencia entre las dos indicaciones es diferente de cero, se debe mencionar como advertencia en el certificado de calibración que existe interacción magnética.
Medición de las condiciones ambientales
Mediciones |  |  |  | Temperatura [°C] |  |  | Humedad relativa [% HR] | [15 empty] | Hora final de la calibración:
Finales:
Observaciones:
|  | Calibrado por: | [9 empty] | Aprobado por:
|  | Calibrate by | [9 empty] | Approved by
[30 empty] | codigo | Descripcion
Unidades de medida | [6 empty] | Metrólogos | [7 empty] | Cargos | [6 empty] | Tipo de instrumentos de pesaje | [7 empty] | TEC-LAB-MP-04 | KIT DE MASAS PATRON E2 | [5 empty] | 04
g | [6 empty] | Yamid Peláez | [7 empty] | Director Técnico | [6 empty] | Balanza analítica | [7 empty] | TEC-LAB-MP-05 | KIT DE MASAS PATRON F1 | [5 empty] | 05
kg | [6 empty] | Héctor F. Carabalí | [7 empty] | Coordinador Laboratorio Calibración | [6 empty] | Balanza de precisión | [7 empty] | TEC-LAB-MP-01 | MASAS M1 | [5 empty] | 01
t | [6 empty] | Jorge Enrique Charry | [7 empty] | Metrólogo | [6 empty] | Balanza | [7 empty] | TEC-LAB-MP-08 | PESA INDIVIDUAL DE 5 kg | [5 empty] | 08
[7 empty] | Cesar Augusto Cobo Cabal | [14 empty] | Bascula | [7 empty] | N.I. | N.I. | [5 empty] | N.I.
[7 empty] | Carlos Carrejo | [14 empty] | Balanza semianalítica
Robert A. Teran
Control de cambios
Versión |  |  | Descripción del cambio | [12 empty] | Responsable | [10 empty] | Fecha de aprobación
Código: LC-FR-19
Versión: 1
Formato Calibración Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no Automático
Note on Z6: Tecservice: Registrar la fecha AÑO/MES/DIA
Note on X10: Tecservice: Registrar ciudad, país
Note on F67: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V67: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on F68: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V68: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F69: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V69: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F70: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V70: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F72: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V72: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on F73: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V73: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F74: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V74: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F75: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V75: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F77: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V77: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on F78: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V78: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F79: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V79: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F80: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V80: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F82: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V82: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on F83: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V83: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F84: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V84: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F85: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V85: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F87: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on V87: usuario: Ingresar los dos ultimos numero del código
Note on F88: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V88: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F89: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V89: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F90: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on V90: usuario: Ingresar el ultimo numero del código
Note on F91: usuario: Ingresar el ultimo numero del código

## Calculos (hidden)
Condiciones de Referencia
|  | Presion | 1000 | hPa | ƍo ( Densidad Aire) | 1.1835 | 0.0011835 | [5 empty] | Tabla Convección | [30 empty] | mg
|  | % HR | 50 | % Hr |  | Kg/m3 | g/cm3 | [5 empty] | Tabla F1.2 |  |  | Intervalos de tiempo para la reducción en pasos de diferencias de temperatura | [26 empty] | 50-1kg | 7.79e-06 | 7.79e-12
|  | Temperatura | 20 | °C | [8 empty] | Tiempo de ambientación en min por T ∆ a ser alcanzado por el siguiente T ∆ mayor, Caso 3b | [29 empty] | 20-1kg | 3.53e-06 | 3.53e-12
[23 empty] | Cambio conv m∆ en mg para pesas patrón, para diferencias de temperatura seleccionadas T ∆ | [19 empty] | 10-1kg | 1.96e-06 | 1.96e-12
|  | Condiciones del Sitio de Calibración | [10 empty] | m/Kg | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | Total | m/Kg | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | m/g | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5-1kg | 1.09e-06 | 1.09e-12
|  | Presion | 902 | hPa | ƍa =ƍas( Densidad Aire) | 1.0492 | 0.0010492 | [5 empty] | 20 |  | 96.2 | 144 | 135.2 | 135 | 219.2 | 186.6 | 345.5 | 1261.7 | 20 | 49.23 | 38 | 26.43 | 19.25 | 14.3 | 9.14 | 6.42 | 3.53 | 20000 | 26.43 | 24.0367 | 21.6433 | 19.25 | 16.775 | 14.3 | 11.72 | 9.14 | 6.42 | 3.53 | 2-1kg | 5.1e-07 | 5.1e-13
|  | % HR | 54 | % Hr |  | Kg/m3 | g/cm3 | [5 empty] | 10 |  | 68.3 | 101.9 | 95.3 | 94.8 | 153.3 | 129,9 129,9 239,1 | 239.1 | 752.7 | 10 | 26.43 | 20.47 | 14.3 | 10.45 | 7.79 | 5.01 | 3.53 | 1.96 | 10000 | 14.3 | 13.0167 | 11.7333 | 10.45 | 9.12 | 7.79 | 6.4 | 5.01 | 3.53 | 1.96 | 1-1kg | 2.9e-07 | 2.9e-13
|  | Temperatura | 24.4 | °C | [8 empty] | 5 |  | 48.1 | 71.6 | 66.7 | 66.1 | 106.5 | 89.7 | 164.2 | 612.9 | 5 | 14.3 | 11.1 | 7.79 | 5.72 | 4.28 | 2.76 | 1.96 | 1.09 | 5000 | 7.79 | 7.1 | 6.41 | 5.72 | 5 | 4.28 | 3.52 | 2.76 | 1.96 | 1.09 | 0,5-1kg | 1.7e-07 | 1.7e-13
[13 empty] | 2 |  | 30 | 44.4 | 41.2 | 40.6 | 65 | 54.4 | 98.8 | 374.4 | 2 | 6.42 | 5.01 | 3.53 | 2.61 | 1.96 | 1.27 | 0.91 | 0.51 | 2000 | 3.53 | 3.2233 | 2.9167 | 2.61 | 2.285 | 1.96 | 1.615 | 1.27 | 0.91 | 0.51 | 0,2-1kg | 8e-08 | 8e-14
|  | Densidad Masa con las que se calibra ƍs | 7.95 | Kg/dm3 (g/cm3) | [8 empty] | 1 |  | 20.8 | 30.7 | 28.3 | 27.8 | 44.3 | 37 | 66.7 | 255.6 | 1 | 3.53 | 2.76 | 1.96 | 1.45 | 1.09 | 0.72 | 0.51 | 0.29 | 1210 | 2.52 | 2.3 | 2.08 | 1.86 | 1.635 | 1.41 | 1.17 | 0.93 | 0.66 | 0.38 | 0,1-1kg | 5e-08 | 5e-14
|  | DENSIDAD Masa Usada en el ajuste ƍ ( cuando es diferente a las masa de la calibración) | 0 | Kg/dm3 (g/cm3) | [8 empty] | 0.5 |  | 14.3 | 21 | 19.3 | 18.9 | 30 | 24.9 | 44.7 | 173.1 | 0.5 | 1.96 | 1.54 | 1.09 | 0.81 | 0.61 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 1200 | 2.47 | 2.2567 | 2.0433 | 1.83 | 1.605 | 1.38 | 1.145 | 0.91 | 0.65 | 0.37 | 0,05-1kg | 3e-08 | 3e-14
[13 empty] | 0.2 |  | 8.6 | 12.6 | 11.6 | 11.3 | 17.8 | 14.6 | 26.1 | 102.6 | 0.2 | 0.91 | 0.72 | 0.51 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 1100 | 2.25 | 2.0567 | 1.8633 | 1.67 | 1.465 | 1.26 | 1.045 | 0.83 | 0.59 | 0.34 | 0,02-1kg | 1e-08 | 1e-14
|  | Diferencia de temperatura Ambiente vs Temperatura masa mayor |  | 1 | [8 empty] | 0.1 |  | 5.8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 11.8 | 9.7 | 17.2 | 68.3 | 0.1 | 0.51 | 0.4 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 1000 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 1.45 | 1.27 | 1.09 | 0.905 | 0.72 | 0.51 | 0.29 | 0,01-1kg | 1e-08 | 1e-14
|  | unidad de medida |  | g | [8 empty] | 0.05 |  | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 5 | 7.8 | 6.4 | 11.3 | 45.3 | 0.05 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 900 | 2.11 | 1.93 | 1.75 | 1.57 | 1.38 | 1.19 | 0.985 | 0.78 | 0.57 | 0.33 |  |  | 0
| 3. Prueba para los errores de las indicaciones | [11 empty] | 0.02 |  | 2.3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 6.4 | 26.1 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 800 | 1.89 | 1.73 | 1.57 | 1.41 | 1.24 | 1.07 | 0.885 | 0.7 | 0.51 | 0.3 | 50000-1g | 0.00779 | 7.79e-06
[13 empty] | 0.01 |  | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 4.2 | 17.1 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 700 | 1.6 | 1.4633 | 1.3267 | 1.19 | 1.045 | 0.9 | 0.745 | 0.59 | 0.43 | 0.25 | 20000-1g | 0.00353 | 3.53e-06
|  | Valor Nominal | Indicacion del Instrumento | Masa Convencional | Correccion por Empuje del Aire | Corrección por Convección | m ref | U Exp | K | Deriva | EMP | [20 empty] | 600 | 1.38 | 1.2633 | 1.1467 | 1.03 | 0.905 | 0.78 | 0.645 | 0.51 | 0.37 | 0.22 | 10000-1g | 0.00196 | 1.96e-06
| N/A-0,01 ,g-04 | 0.01 |  | 0.0099997 |  | 0 |  | 2.7e-06 | 2 | 2.7e-06 | 0.0002 | 0,01-1g | [19 empty] | 500 | 1.09 | 0.99667 | 0.90333 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.505 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 5000-1g | 0.00109 | 1.09e-06
1 | - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 400 | 1.02 | 0.93333 | 0.84667 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 2000-1g | 0.00051 | 5.1e-07
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 300 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53 | 0.46 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.13 | 1000-1g | 0.00029 | 2.9e-07
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 250 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.315 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 500-1g | 0.00017 | 1.7e-07
| SUMA-0,01 ,g- |  | 0.01 | 0.0099997 | 1.0565e-09 | 0 | 0.0099997 | 2.7e-06 | 2 | 2.7e-06 | 0.0002 | -1g | [30 empty] | 200-1g | 8e-05 | 8e-08
| SI-2 ,g-04 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 0.01 | 2-1g | SI-2 ,g-04 | [18 empty] | 220 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 100-1g | 5e-05 | 5e-08
| NO-2 ,g-04 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 0.01 | 2-1g | [19 empty] | 210 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.365 | 0.32 | 0.265 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 50-1g | 3e-05 | 3e-08
2 | - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 200 | 0.51 | 0.46667 | 0.42333 | 0.38 | 0.335 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 20-1g | 1e-05 | 1e-08
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 170 | 0.54 | 0.49333 | 0.44667 | 0.4 | 0.355 | 0.31 | 0.255 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 10-1g | 1e-05 | 1e-08
| SUMA-4 ,g- |  | 4 | 4 | 4.2261e-07 | 0 | 4 | 2.6e-05 | 2 | 2.6e-05 | 0.02 | -1g | [19 empty] | 150 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.215 | 0.17 | 0.13 | 0.08
| N/A-5 ,g-04 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 0.025 | 5-1g | [19 empty] | 100 | 0.29 | 0.26667 | 0.24333 | 0.22 | 0.195 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 50000000-1mg | 7.79
3 | SI-2 ,g-04 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 0.01 | 2-1g | [19 empty] | 70 | 0.25 | 0.22667 | 0.20333 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.115 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 20000000-1mg | 3.53
| N/A-1 ,g-04 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1e-05 | 2 | 1e-05 | 0.005 | 1-1g | [19 empty] | 50 | 0.17 | 0.15333 | 0.13667 | 0.12 | 0.105 | 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 10000000-1mg | 1.96
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 20 | 0.08 | 0.073333 | 0.066667 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 5000000-1mg | 1.09
| SUMA-8 ,g- |  | 8 | 8 | 8.4521e-07 | 0 | 8 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 0.04 | -1g | [19 empty] | 10 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2000000-1mg | 0.51
| N/A-10 ,g-04 | 10 |  | 10 |  | -1e-05 |  | 2e-05 | 2 | 2e-05 | 0.0001 | 10-1g | [19 empty] | 5 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1000000-1mg | 0.29
4 | SI-2 ,g-04 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 0.01 | 2-1g | [19 empty] | 2 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 500000-1mg | 0.17
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 1 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 200000-1mg | 0.08
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 0.5 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100000-1mg | 0.05
| SUMA-12 ,g- |  | 12 | 12 | 1.2678e-06 | -1e-05 | 12 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 0.0101 | -1g | [19 empty] | 0.2 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 50000-1mg | 0.03
| N/A-10 ,g-04 | 10 |  | 10 |  | -1e-05 |  | 2e-05 | 2 | 2e-05 | 0.0001 | 10-1g | [19 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 20000-1mg | 0.01
5 | N/A-5 ,g-04 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 0.025 | 5-1g | [19 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 10000-1mg | 0.01
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 50-2kg | 1.43e-05 | 1.43e-11
| SUMA-15 ,g- |  | 15 | 15 | 1.5848e-06 | -1e-05 | 15 | 3.7e-05 | 2 | 3.7e-05 | 0.0251 | -1g | [19 empty] | 0.005 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 20-2kg | 6.42e-06 | 6.42e-12
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [19 empty] | 0.002 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 10-2kg | 3.53e-06 | 3.53e-12
6 | - ,g- | [10 empty] | -1g | [19 empty] | 0.001 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5-2kg | 1.96e-06 | 1.96e-12
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 2-2kg | 9.1e-07 | 9.1e-13
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 1-2kg | 5.1e-07 | 5.1e-13
| SUMA-20 ,g- |  | 20 | 20 | 2.113e-06 | -1e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | -1g | [30 empty] | 0,5-2kg | 2.9e-07 | 2.9e-13
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [30 empty] | 0,2-2kg | 1.4e-07 | 1.4e-13
7 | N/A-5 ,g-04 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 0.025 | 5-1g | [30 empty] | 0,1-2kg | 8e-08 | 8e-14
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 0,05-2kg | 5e-08 | 5e-14
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 0,02-2kg | 2e-08 | 2e-14
| SUMA-25 ,g- |  | 25 | 25 | 2.6413e-06 | -1e-05 | 25 | 4.4e-05 | 2 | 4.4e-05 | 0.02512 | -1g | [30 empty] | 0,01-2kg | 1e-08 | 1e-14
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [32 empty] | 0
8 | N/A-5 ,g-04 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 0.025 | 5-1g | [30 empty] | 50000-2g | 0.0143 | 1.43e-05
| SI-2 ,g-04 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 0.01 | 2-1g | [30 empty] | 20000-2g | 0.00642 | 6.42e-06
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 10000-2g | 0.00353 | 3.53e-06
| SUMA-27 ,g- |  | 27 | 27 | 2.8526e-06 | -1e-05 | 27 | 5.7e-05 | 2 | 5.7e-05 | 0.03512 | -1g | [30 empty] | 5000-2g | 0.00196 | 1.96e-06
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [30 empty] | 2000-2g | 0.00091 | 9.1e-07
| N/A-10 ,g-04 | 10 |  | 10 |  | -1e-05 |  | 2e-05 | 2 | 2e-05 | 0.0001 | 10-1g | [30 empty] | 1000-2g | 0.00051 | 5.1e-07
9 | - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 500-2g | 0.00029 | 2.9e-07
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 200-2g | 0.00014 | 1.4e-07
| SUMA-30 ,g- |  | 30 | 30 | 3.1695e-06 | -2e-05 | 30 | 4.7e-05 | 2 | 4.7e-05 | 0.00022 | -1g | [30 empty] | 100-2g | 8e-05 | 8e-08
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [30 empty] | 50-2g | 5e-05 | 5e-08
| N/A-10 ,g-04 | 10 |  | 10 |  | -1e-05 |  | 2e-05 | 2 | 2e-05 | 0.0001 | 10-1g | [30 empty] | 20-2g | 2e-05 | 2e-08
10 | N/A-5 ,g-04 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 0.025 | 5-1g | [30 empty] | 10-2g | 1e-05 | 1e-08
| - ,g- | [10 empty] | -1g
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 50000000-2mg | 14.3
| SUMA-35 ,g- |  | 35 | 35 | 3.6978e-06 | -2e-05 | 35 | 6.4e-05 | 2 | 6.4e-05 | 0.02522 | -1g | [30 empty] | 20000000-2mg | 6.42
| SI-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [30 empty] | 10000000-2mg | 3.53
| NO-20 ,g-04 | 20 |  | 20 |  | -1e-05 |  | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 0.00012 | 20-1g | [30 empty] | 5000000-2mg | 1.96
11 | - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 2000000-2mg | 0.91
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 1000000-2mg | 0.51
| - ,g- | [10 empty] | -1g | [30 empty] | 500000-2mg | 0.29
| SUMA-40 ,g- |  | 40 | 40 | 4.2261e-06 | -2e-05 | 40 | 5.4e-05 | 2 | 5.4e-05 | 0.00024 | -1g | [30 empty] | 200000-2mg | 0.14
[43 empty] | 100000-2mg | 0.08
[43 empty] | 50000-2mg | 0.05
[43 empty] | 20000-2mg | 0.02
[43 empty] | 10000-2mg | 0.01
[43 empty] | 50-3kg | 2.047e-05 | 2.047e-11
[43 empty] | 20-3kg | 9.14e-06 | 9.14e-12
[43 empty] | 10-3kg | 5.01e-06 | 5.01e-12
[43 empty] | 5-3kg | 2.76e-06 | 2.76e-12
[43 empty] | 2-3kg | 1.27e-06 | 1.27e-12
[43 empty] | 1-3kg | 7.2e-07 | 7.2e-13
[43 empty] | 0,5-3kg | 4e-07 | 4e-13
[43 empty] | 0,2-3kg | 1.9e-07 | 1.9e-13
[43 empty] | 0,1-3kg | 1.1e-07 | 1.1e-13
[43 empty] | 0,05-3kg | 6e-08 | 6e-14
[43 empty] | 0,02-3kg | 3e-08 | 3e-14
[43 empty] | 0,01-3kg | 2e-08 | 2e-14
0
[43 empty] | 50000-3g | 0.02047 | 2.047e-05
[43 empty] | 20000-3g | 0.00914 | 9.14e-06
[43 empty] | 10000-3g | 0.00501 | 5.01e-06
[43 empty] | 5000-3g | 0.00276 | 2.76e-06
[43 empty] | 2000-3g | 0.00127 | 1.27e-06
[43 empty] | 1000-3g | 0.00072 | 7.2e-07
[43 empty] | 500-3g | 0.0004 | 4e-07
[43 empty] | 200-3g | 0.00019 | 1.9e-07
[43 empty] | 100-3g | 0.00011 | 1.1e-07
[43 empty] | 50-3g | 6e-05 | 6e-08
[43 empty] | 20-3g | 3e-05 | 3e-08
[43 empty] | 10-3g | 2e-05 | 2e-08
[43 empty] | 50000000-3mg | 20.47
[43 empty] | 20000000-3mg | 9.14
[43 empty] | 10000000-3mg | 5.01
[43 empty] | 5000000-3mg | 2.76
[43 empty] | 2000000-3mg | 1.27
[43 empty] | 1000000-3mg | 0.72
[43 empty] | 500000-3mg | 0.4
[43 empty] | 200000-3mg | 0.19
[43 empty] | 100000-3mg | 0.11
[43 empty] | 50000-3mg | 0.06
[43 empty] | 20000-3mg | 0.03
[43 empty] | 10000-3mg | 0.02
0
Note on G2: usuario: usuario: Calculada de Acuerdo al numeral A.1.1 . La versión simplificada de la fórmula CIPM, versión normal , se compara con la de la WEB 1.1835566 acuerdo al aplicativo del CENAM de Mexico http://www.cenam.mx/publicaciones/cdensidad.aspx. ESTO DEBIDO A QUE LA PRESION DIO 814 y esta por fuera del alcance de las formulas del anexo A de la GUIA del CENAM
Note on G7: usuario: usuario: Calculada de Acuerdo al numeral A.1.1. La versión simplificada de la fórmula CIPM, versión normal , se compara con la de la WEB 1.1835566 acuerdo al aplicativo del CENAM de Mexico http://www.cenam.mx/publicaciones/cdensidad.aspx. ESTO DEBIDO A QUE LA PRESION DIO 814 y esta por fuera del alcance de las formulas del anexo A de la GUIA del CENAM

## Errores Patrones (hidden)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TEC-LAB-MP-05 |  |  |  |  | TEC-LAB-MP-01
|  |  |  | MASAS CLASE E2 |  | 1: Formulado; 3: Formulado; 6: Formulado; 7: Formulado | MASAS CLASE F1 |  |  |  |  | MASAS CLASE M1 |  |  |  |  | Resumen
SERIE | CLASE | CÓDIGO | MARCA | VALOR NOMINAL EN [mg, g, kg] |  | CONCATENAR | ERROR DE LA MEDIDA [g] ? | VALOR CONVENCIONAL g, kg según corresponda | U Exp | K | Deriva ¦Cn-Cn-1¦Para pesas no sometidas a adjuste y Deriva (ec 7.1.2-10 guia SIM) Para pesas sometidas a adjuste | Deriva (ecuacion 7.1.2-10 guia SIM) | ERROR DE LA MEDIDA Año anterior | EMP | FREC CALIBACION [ Meses] | VALOR NOMINAL EN [g] |  |  | ERROR DE LA MEDIDA [mg] | VALOR CONVENCIONAL [g] | SERIE | VALOR NOMINAL EN [g] |  | ERROR DE LA MEDIDA [g] | VALOR CONVENCIONAL [g] | CÓDIGO | Calibrado por | Certificado No. | Fecha de calibración | Próxima fecha de calibración. | Densidad | Clase |  | ERROR DE LA MEDIDA Año 1 | ERROR DE LA MEDIDA Año 2 | ERROR DE LA MEDIDA Año 3 |  | Validacion ID Masas
1 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 1 ,mg | 1 | N/A-1 ,mg-04 | 0.0035 | 0.9965 | 0.002 | 2 | 0.0035022 | 0.002 | -2.2e-06 | 6e-06 | 12 | 1 ,g | 1 | 1-05 | 3.5e-05 | 0.99996 | 1 | 5000 ,g | 5000 | 0.004 | 4999.996 | TEC-LAB-MP-01 | Detecto |  | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 7.1 | M1 | 12 | -4e-07 | -7e-07 | -2.3e-06 | -2.3e-09 | SI
2 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 2 ,mg | 2 | NO-2 ,mg-04 | 0.001 | 1.999 | 0.002 | 2 | 0.0009995 | 0.002 | 5e-07 | 6e-06 | 12 | 2 ,g | 2 | 2-05 | 6e-05 | 1.9999 | 2 | 10000 ,g | 10000 | 0.01 | 9999.99 | TEC-LAB-MP-02 | Detecto | 61791 C | 2025-01-08 | 2026-01-08 | 7.1 | M1 | 12 | 5e-07 | 3.7e-06 | 3e-07 |  | NO
3 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 2 ,mg | 2 | SI-2 ,mg-04 | -0.0028 | 2.0028 | 0.002 | 2 | 0.0028036 | 0.002 | 3.6e-06 | 6e-06 | 12 | 2 ,g | 2 | 2-05 | 4.5e-05 | 2 | 3 | 20000 ,g | 20000 | 0.06 | 19999.94 | TEC-LAB-MP-03 | Detecto | 61792 C | 2025-01-08 | 2026-01-08 | 7.1 | M1 | 12 | 2.4e-06 | 3e-07 | 3.5e-06 |  | N/A
4 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 5 ,mg | 5 | N/A-5 ,mg-04 | -0.0005 | 5.0005 | 0.002 | 2 | 0.0005008 | 0.002 | 8e-07 | 6e-06 | 12 | 5 ,g | 5 | 5-05 | 2.9e-05 | 5 | 4 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-04 | Detecto | 58446 C | 2024-02-08 | 2025-02-08 | 7.95 | E2 | 12 | -1.7e-06 | 6e-07 | 1.5e-06 |  | 0
5 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 10 ,mg | 10 | N/A-10 ,mg-04 | 0.0003 | 9.9997 | 0.0027 | 2 | 0.000299 | 0.0027 | 1e-06 | 8e-06 | 12 | 10 ,g | 10 | 10-05 | 2e-06 | 10 | 5 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-05 | Alpha Metrologia | ALM-228-24 | 2024-08-10 | 2025-08-10 | 7.95 | F1 | 12 | -6e-07 | 6e-07 | -1.2e-06 |  | 1
6 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 20 ,mg | 20 | NO-20 ,mg-04 | 0.0005 | 19.9995 | 0.0033 | 2 | 0.0005021 | 0.0033 | -2.1e-06 | 1e-05 | 12 | 20 ,g | 20 | 20-05 | 0.000136 | 19.9999 | 6 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-07 | WR Laboratorios | CAP-1468-24 | 2024-12-14 | 2026-07-14 | 7.95 | F1 | 19 | -2.8e-06 | -4.3e-06 | 4e-07 |  | 2
7 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 20 ,mg | 20 | SI-20 ,mg-04 | 0.0044 | 19.9956 | 0.0033 | 2 | 0.0044036 | 0.0033 | -3.6e-06 | 1e-05 | 12 | 20 ,g | 20 | 20-05 | 3.1e-05 | 20 | 7 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-08 | Detecto | 61444 C | 2024-11-29 | 2026-06-29 | 7.95 | F1 | 19 | -6.4e-06 | -1.5e-06 | -2.6e-06 |  | 3
8 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 50 ,mg | 50 | N/A-50 ,mg-04 | 0.0022 | 49.9978 | 0.004 | 2 | 0.0021995 | 0.004 | 5e-07 | 1.2e-05 | 12 | 50 ,g | 50 | 50-05 | 0.00011 | 49.9999 | 8 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92 | TEC-LAB-MP-09 | WR Laboratorios | CAP-1469-24 | 2024-12-14 | 2026-07-14 | 7.95 | F1 | 19 | -2.3e-06 | 2e-07 | 2e-07 |  | 4
9 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 100 ,mg | 100 | N/A-100 ,mg-04 | -0.0007 | 100.0007 | 0.0053 | 2 | 0.0007034 | 0.0053 | 3.4e-06 | 1.6e-05 | 12 | 100 ,g | 100 | 100-05 | 0.00015 | 99.9998 | 9 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-13 | DETECTO | 55022 C | 2023-03-27 | 2026-08-27 | 7.95 | F1 | 41 | 2.6e-06 | 2.7e-06 | 5e-07 |  | 5
10 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 200 ,mg | 200 | NO-200 ,mg-04 | -0.0017 | 200.0017 | 0.0067 | 2 | 0.001702 | 0.0067 | 2e-06 | 2e-05 | 12 | 200 ,g | 200 | 200-05 | 0.00023 | 199.9998 | 10 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-19 | Union Metrologica | M-10044 | 2024-08-14 | 2025-05-14 | 7.95 | E2 | 9 | -1.2e-06 | -7e-07 | 5e-07 |  | 6
11 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 200 ,mg | 200 | SI-200 ,mg-04 | 0.0007 | 199.9993 | 0.0067 | 2 | 0.0006998 | 0.0067 | 2e-07 | 2e-05 | 12 | 200 ,g | 200 | 200-05 | 0.00019 | 199.9998 | 11 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92 | TEC-LAB-MP-20 | Alpha Metrologia | ALM-080-24 | 2024-02-27 | 2025-02-27 | 7.95 | F1 | 12 | -3.8e-06 | 1.8e-06 | 5.5e-06 |  | 7
12 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 500 ,mg | 500 | N/A-500 ,mg-04 | 0.0037 | 499.9963 | 0.0083 | 2 | 0.0036985 | 0.0083 | 1.5e-06 | 2.5e-05 | 12 | 500 ,g | 500 | 500-05 | 0.00141 | 499.9986 | 12 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91 | TEC-LAB-MP-ce | [6 empty] | 1 | -2.2e-06 | -7e-07 | -4.2e-06 |  | 8
13 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 1000 ,mg | 1000 | N/A-1000 ,mg-04 | -0.009 | 1000.009 | 0.01 | 2 | 0.009012 | 0.01 | 1.2e-05 | 3e-05 | 12 | 1000 ,g | 1000 | 1000-05 | 0.001 | 999.999 | 13 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-MP-21 | Alpha Metrologia | ALM-283-24 | 2024-09-14 | 2025-09-14 | 7.95 | F1 | 12 | -2.1e-05 | -2.4e-05 | 1.3e-05 |  | 9
14 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 2000 ,mg | 2000 | NO-2000 ,mg-04 | -0.004 | 2000.004 | 0.013 | 2 | 0.0040006 | 0.013 | 6e-07 | 4e-05 | 12 | 2000 ,g | 2000 | 2000-05 | 0.0007 | 1999.9993 | 14 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-PTHRI-03 | Tesla | TLM-P-4418/TLM-TH-1858 | 2024-02-14_2024-02-21 | 2026/02/14 _2026/02/21 |  |  | 24 | 9e-06 | -5e-06 | 6e-06 |  | 10
15 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 2000 ,mg | 2000 | SI-2000 ,mg-04 | 0.01 | 1999.99 | 0.013 | 2 | 0.010005 | 0.013 | -5e-06 | 4e-05 | 12 | 2000 ,g | 2000 | 2000-05 | 0.001 | 1999.999 | 15 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | -4e-06 | 7e-06 | -9e-06 |  | 11
16 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 5000 ,mg | 5000 | N/A-5000 ,mg-04 | 0.012 | 4999.988 | 0.017 | 2 | 0.012007 | 0.017 | -7e-06 | 5e-05 | 12 | 5000 ,g | 5000 | 5000-05 | 0.0111 | 4999.9889 | 16 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 1e-06 | 1e-05 | 3e-06 |  | 12
17 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 10000 ,mg | 10000 | N/A-10000 ,mg-04 | -0.02 | 10000.02 | 0.02 | 2 | 0.020027 | 0.02 | 2.7e-05 | 6e-05 | 12 | 110 ,g | 110 | 110-05 | 2e-06 | 10 | 17 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 3.1e-05 | 1.9e-05 | 2e-05 |  | 13
18 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 20000 ,mg | 20000 | NO-20000 ,mg-04 | -0.01 | 20000.01 | 0.027 | 2 | 0.010018 | 0.027 | 1.8e-05 | 8e-05 | 12 | 120 ,g | 120 | 120-05 | 0.000181 | 119.9998 | 18 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92 | [8 empty] | 2.8e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 |  | 14
19 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 20000 ,mg | 20000 | SI-20000 ,mg-04 | -0.004 | 20000.004 | 0.027 | 2 | 0.004003 | 0.027 | 3e-06 | 8e-05 | 12 | 130 ,g | 130 | 130-05 | 0.000288 | 129.9997 | 19 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 1e-05 |  | 15
20 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 50000 ,mg | 50000 | N/A-50000 ,mg-04 | -0.045 | 50000.045 | 0.033 | 2 | 0.044953 | 0.033 | -4.7e-05 | 0.0001 | 12 | 140 ,g | 140 | 140-05 | 0.000317 | 139.9997 | 20 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91 | [8 empty] | -2e-05 | -4.2e-05 | -3.6e-05 |  | 16
21 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 100000 ,mg | 100000 | N/A-100000 ,mg-04 | -0.024 | 100000.024 | 0.053 | 2 | 0.023904 | 0.053 | -9.6e-05 | 0.00016 | 12 | 150 ,g | 150 | 150-05 | 0.00026 | 149.9997 | 21 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91 | [8 empty] | -2.5e-05 | -9.3e-05 | -9.5e-05 |  | 17
22 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 200000 ,mg | 200000 | NO-200000 ,mg-04 | 0.17 | 199999.83 | 0.1 | 2 | 0.17015 | 0.1 | -0.00015 | 0.0003 | 12 | 160 ,g | 160 | 160-05 | 0.000262 | 159.9997 | 22 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | -7e-05 | -0.00014 | -0.00018 |  | 18
23 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 200000 ,mg | 200000 | SI-200000 ,mg-04 | 0.18 | 199999.82 | 0.1 | 2 | 0.18009 | 0.1 | -9e-05 | 0.0003 | 12 | 170 ,g | 170 | 170-05 | 0.000291 | 169.9997 | 23 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | SI | [7 empty] | -5e-05 | -0.00011 | -0.00018 |  | 19
1 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,001 ,g | 0.001 | N/A-0,001 ,g-04 | 3.5e-06 | 0.0009965 | 2e-06 | 2 | 9.5e-06 | 2e-06 | -6e-06 | 0.0001 | 12 | 180 ,g | 180 | 180-05 | 0.000293 | 179.9997 | 24 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91 | NO | [7 empty] | 1e-05 | 6e-06 |  |  | 20
2 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,002 ,g | 0.002 | NO-0,002 ,g-04 | 1e-06 | 0.001999 | 2e-06 | 2 | 2.4e-05 | 2e-06 | -2.3e-05 | 0.00012 | 12 | 190 ,g | 190 | 190-05 | 0.000295 | 189.9997 | 25 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 2e-05 | 2.3e-05 |  |  | 21
3 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,002 ,g | 0.002 | SI-0,002 ,g-04 | -2.8e-06 | 0.0020028 | 2e-06 | 2 | 2.82e-05 | 2e-06 | -3.1e-05 | 0.00012 | 12 | 210 ,g | 210 | 210-05 | 0.000232 | 209.9998 | 26 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 5e-05 | 3.1e-05 |  |  | 22
4 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,005 ,g | 0.005 | N/A-0,005 ,g-04 | -5e-07 | 0.0050005 | 2e-06 | 2 | 2.15e-05 | 2e-06 | -2.2e-05 | 0.00016 | 12 | 1200 ,g | 1200 | 1200-05 | 0.00119 | 1199.9988 | 27 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 1e-05 | 2.2e-05 |  |  | 23
5 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,01 ,g | 0.01 | N/A-0,01 ,g-04 | 3e-07 | 0.0099997 | 2.7e-06 | 2 | 2.53e-05 | 2.7e-06 | -2.5e-05 | 0.0002 | 12 | 1300 ,g | 1300 | 1300-05 | 0.00134 | 1299.9987 | 28 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 4e-05 | 2.5e-05 |  |  | 24
6 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,02 ,g | 0.02 | NO-0,02 ,g-04 | 5e-07 | 0.019999 | 3.3e-06 | 2 | 0.0001665 | 3.3e-06 | -0.000166 | 0.00025 | 12 | 1400 ,g | 1400 | 1400-05 | 0.00142 | 1399.9986 | 29 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 0 | 0.000166 |  |  | 25
7 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,02 ,g | 0.02 | SI-0,02 ,g-04 | 4.4e-06 | 0.019996 | 3.3e-06 | 2 | 1.74e-05 | 3.3e-06 | -1.3e-05 | 0.00025 | 12 | 1500 ,g | 1500 | 1500-05 | 0.00241 | 1499.9976 | 30 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 2e-05 | 1.3e-05 |  |  | 26
8 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,05 ,g | 0.05 | N/A-0,05 ,g-04 | 2.2e-06 | 0.049998 | 4e-06 | 2 | 3.22e-05 | 4e-06 | -3e-05 | 0.0003 | 12 | 1600 ,g | 1600 | 1600-05 | 0.00256 | 1599.9974 | 31 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 7e-05 | 3e-05 |  |  | 27
9 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,1 ,g | 0.1 | N/A-0,1 ,g-04 | -7e-07 | 0.1 | 5.3e-06 | 2 | 0.0001693 | 5.3e-06 | -0.00017 | 0.0005 | 12 | 1700 ,g | 1700 | 1700-05 | 0.00264 | 1699.9974 | 32 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | [8 empty] | 0.00012 | 0.00017 |  |  | 28
10 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,2 ,g | 0.2 | NO-0,2 ,g-04 | -1.7e-06 | 0.2 | 6.7e-06 | 2 | 0.0001717 | 6.7e-06 | 0.00017 | 0.001 | 12 | 1800 ,g | 1800 | 1800-05 | 0.00279 | 1799.9972 | [13 empty] | 0.00013 | 0.00017 |  |  | 29
11 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,2 ,g | 0.2 | SI-0,2 ,g-04 | 7e-07 | 0.2 | 6.7e-06 | 2 | 0.0002307 | 6.7e-06 | -0.00023 | 0.001 | 12 | 1900 ,g | 1900 | 1900-05 | 0.00283 | 1899.9972 | [13 empty] | 6e-05 | 0.00023 |  |  | 30
12 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,5 ,g | 0.5 | N/A-0,5 ,g-04 | 3.7e-06 | 0.5 | 8.3e-06 | 2 | 0.0006937 | 8.3e-06 | -0.00069 | 0.0025 | 12 | 2100 ,g | 2100 | 2100-05 | 0.00085 | 2099.9992 | [13 empty] | 0.00217 | 0.00069 |  |  | 31
13 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 1 ,g | 1 | N/A-1 ,g-04 | -9e-06 | 1 | 1e-05 | 2 | 0.001309 | 1e-05 | 0.0013 | 0.005 | 12 | 2200 ,g | 2200 | 2200-05 | [15 empty] | 0.0013 | 0.0013 |  |  | 32
14 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2 ,g-04 | -4e-06 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 0.002196 | 1.3e-05 | -0.0022 | 0.01 | 12 | 2300 ,g | 2300 | 2300-05 | [15 empty] | 0.0015 | 0.0022 |  |  | 33
15 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2 ,g-04 | 1e-05 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 0.00121 | 1.3e-05 | -0.0012 | 0.01 | 12 | 2400 ,g | 2400 | 2400-05 | [15 empty] | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 34
16 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 5 ,g | 5 | N/A-5 ,g-04 | 1.2e-05 | 5 | 1.7e-05 | 2 | 0.011212 | 1.7e-05 | -0.0112 | 0.025 | 12 | [18 empty] | 0.0021 | 0.0112 |  |  | 35
17 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 10 ,g | 10 | N/A-10 ,g-04 | -2e-05 | 10 | 2e-05 | 2 | 1.9994e-05 | 2e-05 | -6e-09 | 0.0001 | 12 | [18 empty] | 1e-08 | 6e-09 |  |  | 36
18 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20 ,g-04 | -1e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 9.977e-06 | 2.7e-05 | -2.3e-08 | 0.00012 | 12 | [18 empty] | 2e-08 | 2.3e-08 |  |  | 37
19 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20 ,g-04 | -4e-06 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 3.969e-06 | 2.7e-05 | -3.1e-08 | 0.00012 | 12 | [18 empty] | 5e-08 | 3.1e-08 |  |  | 38
20 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 50 ,g | 50 | N/A-50 ,g-04 | -4.5e-05 | 50 | 3.3e-05 | 2 | 4.4978e-05 | 3.3e-05 | -2.2e-08 | 0.00016 | 12 | [18 empty] | 1e-08 | 2.2e-08 |  |  | 39
21 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 100 ,g | 100 | N/A-100 ,g-04 | -2.4e-05 | 100 | 5.3e-05 | 2 | 2.3975e-05 | 5.3e-05 | -2.5e-08 | 0.0002 | 12 | [18 empty] | 4e-08 | 2.5e-08 |  |  | 40
22 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200 ,g-04 | 0.00017 | 199.9998 | 0.0001 | 2 | 0.00017017 | 0.0001 | -1.66e-07 | 0.00025 | 12 | [18 empty] | 0 | 1.66e-07 |  |  | 41
23 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200 ,g-04 | 0.00018 | 199.9998 | 0.0001 | 2 | 0.00018001 | 0.0001 | -1.3e-08 | 0.00025 | 12 | [18 empty] | 2e-08 | 1.3e-08 |  |  | 42
1 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,000001 ,kg | 1e-06 | N/A-0,000001 ,kg-04 | 3.5e-09 | 9.965e-07 | 2e-09 | 2 | 3.35e-08 | 2e-09 | -3e-08 | 0.0003 | 12 | [18 empty] | 7e-08 | 3e-08 |  |  | 43
2 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,000002 ,kg | 2e-06 | NO-0,000002 ,kg-04 | 1e-09 | 1.999e-06 | 2e-09 | 2 | 1.71e-07 | 2e-09 | -1.7e-07 | 0.0005 | 12 | [18 empty] | 1.2e-07 | 1.7e-07 |  |  | 44
3 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,000002 ,kg | 2e-06 | SI-0,000002 ,kg-04 | -2.8e-09 | 2.0028e-06 | 2e-09 | 2 | 1.728e-07 | 2e-09 | 1.7e-07 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 1.3e-07 | 1.7e-07 |  |  | 45
4 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,000005 ,kg | 5e-06 | N/A-0,000005 ,kg-04 | -5e-10 | 5.0005e-06 | 2e-09 | 2 | 2.295e-07 | 2e-09 | -2.3e-07 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 6e-08 | 2.3e-07 |  |  | 46
5 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,00001 ,kg | 1e-05 | N/A-0,00001 ,kg-04 | 3e-10 | 9.9997e-06 | 2.7e-09 | 2 | 6.903e-07 | 2.7e-09 | -6.9e-07 | 0.0025 | 12 | [18 empty] | 2.17e-06 | 6.9e-07 |  |  | 47
6 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,00002 ,kg | 2e-05 | NO-0,00002 ,kg-04 | 5e-10 | 2e-05 | 3.3e-09 | 2 | 1.2995e-06 | 3.3e-09 | 1.3e-06 | 0.005 | 12 | [18 empty] | 1.3e-06 | 1.3e-06 |  |  | 48
7 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,00002 ,kg | 2e-05 | SI-0,00002 ,kg-04 | 4.4e-09 | 1.9996e-05 | 3.3e-09 | 2 | 2.2044e-06 | 3.3e-09 | -2.2e-06 | 0.01 | 12 | [18 empty] | 1.5e-06 | 2.2e-06 |  |  | 49
8 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,00005 ,kg | 5e-05 | N/A-0,00005 ,kg-04 | 2.2e-09 | 4.9998e-05 | 4e-09 | 2 | 1.2022e-06 | 4e-09 | -1.2e-06 | 0.01 | 12 | [18 empty] | 1.5e-06 | 1.2e-06 |  |  | 50
9 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,0001 ,kg | 0.0001 | N/A-0,0001 ,kg-04 | -7e-10 | 0.0001 | 5.3e-09 | 2 | 1.1199e-05 | 5.3e-09 | -1.12e-05 | 2.5e-05 | 12 | [18 empty] | 2.1e-06 | 1.12e-05 |  |  | 51
10 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,0002 ,kg | 0.0002 | NO-0,0002 ,kg-04 | -1.7e-09 | 0.0002 | 6.7e-09 | 2 | 7.5017e-06 | 6.7e-09 | 7.5e-06 | 2.5e-05 | 12 | [18 empty] | 9e-07 | 0.0075 |  |  | 52
11 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,0002 ,kg | 0.0002 | SI-0,0002 ,kg-04 | 7e-10 | 0.0002 | 6.7e-09 | 2 | 0.0075 | 6.7e-09 | 0.0075 | 0.025 | 12 | [18 empty] | 0 | 7.5e-06 |  |  | 53
12 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,0005 ,kg | 0.0005 | N/A-0,0005 ,kg-04 | 3.7e-09 | 0.0005 | 8.3e-09 | 2 | 8.3e-09 | 8.3e-09 | 0 | 0.05 | 12 | [22 empty] | 54
13 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,001 ,kg | 0.001 | N/A-0,001 ,kg-04 | -9e-09 | 0.001 | 1e-08 | 2 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | 5e-05 | 12 | [22 empty] | 55
14 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002 ,kg-04 | -4e-09 | 0.002 | 1.3e-08 | 2 | 0.003 | 1.3e-08 | 0.003 | 0.1 | 12 | [18 empty] | 0 | 0.003 |  |  | 56
15 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002 ,kg-04 | 1e-08 | 0.002 | 1.3e-08 | 2 | 2.99e-06 | 1.3e-08 | 3e-06 | 0.1 | 12 | [18 empty] | 0 | 3e-06 |  |  | 57
16 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,005 ,kg | 0.005 | N/A-0,005 ,kg-04 | 1.2e-08 | 0.005 | 1.7e-08 | 2 | 1.988e-06 | 1.7e-08 | 2e-06 | 0.00025 | 12 | 2500 ,g | 2500 | 2500-05 | [15 empty] | 9e-07 | 4e-06 |  |  | 58
17 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,01 ,kg | 0.01 | N/A-0,01 ,kg-04 | -2e-08 | 0.01 | 2e-08 | 2 | 1.002e-05 | 2e-08 | 1e-05 | 0.0005 | 12 | 2600 ,g | 2600 | 2600-05 | [15 empty] | 1e-05 | 1e-05 |  |  | 59
18 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02 ,kg-04 | -1e-08 | 0.02 | 2.7e-08 | 2 | 8.001e-05 | 2.7e-08 | 8e-05 | 0.001 | 12 | 2700 ,g | 2700 | 2700-05 | [15 empty] | 6e-05 | 9e-05 |  |  | 60
19 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02 ,kg-04 | -4e-09 | 0.02 | 2.7e-08 | 2 | 8.0004e-05 | 2.7e-08 | 8e-05 | 0.001 | 12 | 2800 ,g | 2800 | 2800-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 61
20 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,05 ,kg | 0.05 | N/A-0,05 ,kg-04 | -4.5e-08 | 0.05 | 3.3e-08 | 2 | 8.0045e-05 | 3.3e-08 | 8e-05 | 0.001 | 12 | 2900 ,g | 2900 | 2900-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 62
21 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | N/A | 0,1 ,kg | 0.1 | N/A-0,1 ,kg-04 | -2.4e-08 | 0.1 | 5.3e-08 | 2 | 8.0024e-05 | 5.3e-08 | 8e-05 | 0.001 | 12 | 3000 ,g | 3000 | 3000-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 63
22 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2 ,kg-04 | 1.7e-07 | 0.2 | 1e-07 | 2 | 7.983e-05 | 1e-07 | 8e-05 | 0.001 | 12 | 3100 ,g | 3100 | 3100-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 64
23 | E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2 ,kg-04 | 1.8e-07 | 0.2 | 1e-07 | 2 | 8.982e-05 | 1e-07 | 9e-05 | 0.001 | 12 | 3200 ,g | 3200 | 3200-05 | [15 empty] | 8e-05 | 9e-05 |  |  | 65
1 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 1 ,mg | 1 | N /A-1 ,mg-19 | -0.0007 | 1.0007 | 0.002 | 2 | 0.00079 | 0.002 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3300 ,g | 3300 | 3300-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 66
2 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 2 ,mg | 2 | N O-2 ,mg-19 | -0.0035 | 2.0035 | 0.002 | 2 | 0.00359 | 0.002 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3400 ,g | 3400 | 3400-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 67
3 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 2 ,mg | 2 | S I-2 ,mg-19 | -0.003 | 2.003 | 0.002 | 2 | 0.00309 | 0.002 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3500 ,g | 3500 | 3500-05 | [15 empty] | 8e-05 | 9e-05 |  |  | 68
4 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 5 ,mg | 5 | N /A-5 ,mg-19 | -0.0048 | 5.0048 | 0.002 | 2 | 0.00489 | 0.002 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3600 ,g | 3600 | 3600-05 | [15 empty] | 9e-05 | 9e-05 |  |  | 69
5 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 10 ,mg | 10 | N /A-10 ,mg-19 | -0.0085 | 10.0085 | 0.0027 | 2 | 0.00859 | 0.0027 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3700 ,g | 3700 | 3700-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 70
6 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 20 ,mg | 20 | N O-20 ,mg-19 | -0.0155 | 20.0155 | 0.0033 | 2 | 0.01557 | 0.0033 | 7e-05 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 71
7 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 20 ,mg | 20 | S I-20 ,mg-19 | -0.0076 | 20.0076 | 0.0033 | 2 | 0.00769 | 0.0033 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3800 ,g | 3800 | 3800-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 72
8 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 50 ,mg | 50 | N /A-50 ,mg-19 | -0.0052 | 50.0052 | 0.004 | 2 | 0.00529 | 0.004 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 3900 ,g | 3900 | 3900-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 73
9 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 100 ,mg | 100 | N /A-100 ,mg-19 | -0.0126 | 100.0126 | 0.0053 | 2 | 0.01269 | 0.0053 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4000 ,g | 4000 | 4000-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 74
10 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 200 ,mg | 200 | N O-200 ,mg-19 | -0.0231 | 200.0231 | 0.0067 | 2 | 0.02319 | 0.0067 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4100 ,g | 4100 | 4100-05 | [15 empty] | 8e-05 | 9e-05 |  |  | 75
11 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 200 ,mg | 200 | S I-200 ,mg-19 | -0.0238 | 200.0238 | 0.0067 | 2 | 0.02389 | 0.0067 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4200 ,g | 4200 | 4200-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 76
12 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 500 ,mg | 500 | N /A-500 ,mg-19 | -0.0191 | 500.0191 | 0.0083 | 2 | 0.01919 | 0.0083 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4300 ,g | 4300 | 4300-05 | [15 empty] | 9e-05 | 9e-05 |  |  | 77
13 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 1000 ,mg | 1000 | N/A-1000 ,mg-19 | -1e-100 | 1000 | 0.01 | 2 | 9e-05 | 0.01 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4400 ,g | 4400 | 4400-05 | [15 empty] | 9e-05 | 9e-05 |  |  | 78
14 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 2000 ,mg | 2000 | NO-2000 ,mg-19 | -0.016 | 2000.016 | 0.013 | 2 | 0.01609 | 0.013 | 9e-05 | 0.001 | 9 | 4500 ,g | 4500 | 4500-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 79
15 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 2000 ,mg | 2000 | SI-2000 ,mg-19 | -0.013 | 2000.013 | 0.013 | 2 | 0.01308 | 0.013 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 4600 ,g | 4600 | 4600-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 80
16 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 5000 ,mg | 5000 | N/A-5000 ,mg-19 | -0.01 | 5000.01 | 0.017 | 2 | 0.01008 | 0.017 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 4700 ,g | 4700 | 4700-05 | [15 empty] | 9e-05 | 9e-05 |  |  | 81
17 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 10000 ,mg | 10000 | N/A-10000 ,mg-19 | -0.007 | 10000.007 | 0.02 | 2 | 0.00708 | 0.02 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 4800 ,g | 4800 | 4800-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 82
18 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 20000 ,mg | 20000 | NO-20000 ,mg-19 | -0.045 | 20000.045 | 0.027 | 2 | 0.04508 | 0.027 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 4900 ,g | 4900 | 4900-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 83
19 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 20000 ,mg | 20000 | SI-20000 ,mg-19 | -0.043 | 20000.043 | 0.027 | 2 | 0.04308 | 0.027 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 5100 ,g | 5100 | 5100-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 84
20 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 50000 ,mg | 50000 | N/A-50000 ,mg-19 | -0.024 | 50000.024 | 0.033 | 2 | 0.02408 | 0.033 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 5200 ,g | 5200 | 5200-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 85
21 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 100000 ,mg | 100000 | N/A-100000 ,mg-19 | 0.01 | 99999.99 | 0.053 | 2 | 0.00992 | 0.053 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 5300 ,g | 5300 | 5300-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05 |  |  | 86
22 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 200000 ,mg | 200000 | NO-200000 ,mg-19 | -0.04 | 200000.04 | 0.1 | 2 | 0.04007 | 0.1 | 7e-05 | 0.001 | 9 | 5400 ,g | 5400 | 5400-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05
23 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 200000 ,mg | 200000 | SI-200000 ,mg-19 | -0.04 | 200000.04 | 0.1 | 2 | 0.04008 | 0.1 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 5500 ,g | 5500 | 5500-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05
1 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,001 ,g | 0.001 | N /A-0,001 ,g-19 | -7e-07 | 0.0010007 | 2e-06 | 2 | 8.07e-05 | 2e-06 | 8e-05 | 0.001 | 9 | 5600 ,g | 5600 | 5600-05 | [15 empty] | 7e-05 | 9e-05
2 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,002 ,g | 0.002 | N O-0,002 ,g-19 | -3.5e-06 | 0.0020035 | 2e-06 | 2 | 0.0009035 | 2e-06 | 0.0009 | 0.25 | 9 | [18 empty] | 0.0009 | 0.004
3 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,002 ,g | 0.002 | S I-0,002 ,g-19 | -3e-06 | 0.002003 | 2e-06 | 2 | 0.000903 | 2e-06 | 0.0009 | 0.5 | 9 | [18 empty] | 0.0009 | 0.01
4 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,005 ,g | 0.005 | N /A-0,005 ,g-19 | -4.8e-06 | 0.0050048 | 2e-06 | 2 | 0.0009048 | 2e-06 | 0.0009 | 1 | 9 | [18 empty] | 0.0009 | 0.06
5 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,01 ,g | 0.01 | N /A-0,01 ,g-19 | -8.5e-06 | 0.010009 | 2.7e-06 | 2 | 0.0009085 | 2.7e-06 | 0.0009 | 1 | 9 | [18 empty] | 0.0009 | 0.07
6 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,02 ,g | 0.02 | N O-0,02 ,g-19 | -1.55e-05 | 0.020016 | 3.3e-06 | 2 | 0.0009155 | 3.3e-06 | 0.0009 | 1 | 9 | [18 empty] | 0.0009 | 0.07
7 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,02 ,g | 0.02 | S I-0,02 ,g-19 | -7.6e-06 | 0.020008 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06 | 0 | 0 | 9 | [18 empty] | 0 | 0
8 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,05 ,g | 0.05 | N /A-0,05 ,g-19 | -5.2e-06 | 0.050005 | 4e-06 | 2 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 9 | [18 empty] | 0 | 0
9 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,1 ,g | 0.1 | N /A-0,1 ,g-19 | -1.26e-05 | 0.10001 | 5.3e-06 | 2 | 5.3e-06 | 5.3e-06 | 0 | 0.00025 | 9 | [18 empty] | 0 | 3e-06
10 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,2 ,g | 0.2 | N O-0,2 ,g-19 | -2.31e-05 | 0.20002 | 6.7e-06 | 2 | 6.7e-06 | 6.7e-06 | 0 | 0.00025 | 9 | [18 empty] | 0 | 2e-06
11 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,2 ,g | 0.2 | S I-0,2 ,g-19 | -2.38e-05 | 0.20002 | 6.7e-06 | 2 | 6.7e-06 | 6.7e-06 | 0 | 0.0005 | 9 | [18 empty] | 0 | 0.0001
12 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,5 ,g | 0.5 | N /A-0,5 ,g-19 | -1.91e-05 | 0.50002 | 8.3e-06 | 2 | 8.3e-06 | 8.3e-06 | 0 | 0.0005 | 9 | [18 empty] | 0 | 1e-05
13 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 1 ,g | 1 | N/A-1 ,g-19 | -1e-103 | 1 | 1e-05 | 2 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
14 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2 ,g-19 | -1.6e-05 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
15 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2 ,g-19 | -1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
16 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 5 ,g | 5 | N/A-5 ,g-19 | -1e-05 | 5 | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
17 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 10 ,g | 10 | N/A-10 ,g-19 | -7e-06 | 10 | 2e-05 | 2 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
18 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20 ,g-19 | -4.5e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
19 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20 ,g-19 | -4.3e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 7e-05
20 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 50 ,g | 50 | N/A-50 ,g-19 | -2.4e-05 | 50 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
21 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 100 ,g | 100 | N/A-100 ,g-19 | 1e-05 | 100 | 5.3e-05 | 2 | 5.3e-05 | 5.3e-05 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
22 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200 ,g-19 | -4e-05 | 200 | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
23 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200 ,g-19 | -4e-05 | 200 | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
1 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,000001 ,kg | 1e-06 | N /A-0,000001 ,kg-19 | -7e-10 | 1.0007e-06 | 2e-09 | 2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
2 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,000002 ,kg | 2e-06 | N O-0,000002 ,kg-19 | -3.5e-09 | 2.0035e-06 | 2e-09 | 2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 7e-05
3 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,000002 ,kg | 2e-06 | S I-0,000002 ,kg-19 | -3e-09 | 2.003e-06 | 2e-09 | 2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
4 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,000005 ,kg | 5e-06 | N /A-0,000005 ,kg-19 | -4.8e-09 | 5.0048e-06 | 2e-09 | 2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
5 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,00001 ,kg | 1e-05 | N /A-0,00001 ,kg-19 | -8.5e-09 | 1.0009e-05 | 2.7e-09 | 2 | 2.7e-09 | 2.7e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
6 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,00002 ,kg | 2e-05 | N O-0,00002 ,kg-19 | -1.55e-08 | 2.0016e-05 | 3.3e-09 | 2 | 3.3e-09 | 3.3e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
7 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,00002 ,kg | 2e-05 | S I-0,00002 ,kg-19 | -7.6e-09 | 2.0008e-05 | 3.3e-09 | 2 | 3.3e-09 | 3.3e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
8 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,00005 ,kg | 5e-05 | N /A-0,00005 ,kg-19 | -5.2e-09 | 5.0005e-05 | 4e-09 | 2 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
9 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,0001 ,kg | 0.0001 | N /A-0,0001 ,kg-19 | -1.26e-08 | 0.00010001 | 5.3e-09 | 2 | 5.3e-09 | 5.3e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
10 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N O | 0,0002 ,kg | 0.0002 | N O-0,0002 ,kg-19 | -2.31e-08 | 0.00020002 | 6.7e-09 | 2 | 6.7e-09 | 6.7e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
11 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | S I | 0,0002 ,kg | 0.0002 | S I-0,0002 ,kg-19 | -2.38e-08 | 0.00020002 | 6.7e-09 | 2 | 6.7e-09 | 6.7e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
12 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N /A | 0,0005 ,kg | 0.0005 | N /A-0,0005 ,kg-19 | -1.91e-08 | 0.00050002 | 8.3e-09 | 2 | 8.3e-09 | 8.3e-09 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
13 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 0,001 ,kg | 0.001 | N/A-0,001 ,kg-19 | -1e-106 | 0.001 | 1e-08 | 2 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
14 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002 ,kg-19 | -1.6e-08 | 0.002 | 1.3e-08 | 2 | 1.3e-08 | 1.3e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
15 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002 ,kg-19 | -1.3e-08 | 0.002 | 1.3e-08 | 2 | 1.3e-08 | 1.3e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
16 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 0,005 ,kg | 0.005 | N/A-0,005 ,kg-19 | -1e-08 | 0.005 | 1.7e-08 | 2 | 1.7e-08 | 1.7e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
17 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 0,01 ,kg | 0.01 | N/A-0,01 ,kg-19 | -7e-09 | 0.01 | 2e-08 | 2 | 2e-08 | 2e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 7e-05
18 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02 ,kg-19 | -4.5e-08 | 0.02 | 2.7e-08 | 2 | 2.7e-08 | 2.7e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
19 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02 ,kg-19 | -4.3e-08 | 0.02 | 2.7e-08 | 2 | 2.7e-08 | 2.7e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 9e-05
20 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 0,05 ,kg | 0.05 | N/A-0,05 ,kg-19 | -2.4e-08 | 0.05 | 3.3e-08 | 2 | 3.3e-08 | 3.3e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
21 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | N/A | 0,1 ,kg | 0.1 | N/A-0,1 ,kg-19 | 1e-08 | 0.1 | 5.3e-08 | 2 | 5.3e-08 | 5.3e-08 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
22 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2 ,kg-19 | -4e-08 | 0.2 | 1e-07 | 2 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
23 | E2 | TEC-LAB-MP-19 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2 ,kg-19 | -4e-08 | 0.2 | 1e-07 | 2 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.001 | 9 | [18 empty] | 0 | 8e-05
1 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 1000 ,mg | 1000 | N/A-1000 ,mg-05 | 0.012 | 999.988 | 0.033 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
2 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2000 ,mg | 2000 | NO-2000 ,mg-05 | -0.002 | 2000.002 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
3 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2000 ,mg | 2000 | SI-2000 ,mg-05 | 0.015 | 1999.985 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
4 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 5000 ,mg | 5000 | N/A-5000 ,mg-05 | 0.03 | 4999.97 | 0.053 | 2 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
5 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 10000 ,mg | 10000 | N/A-10000 ,mg-05 | 0.033 | 9999.967 | 0.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
6 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 20000 ,mg | 20000 | NO-20000 ,mg-05 | 0.01 | 19999.99 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
7 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 20000 ,mg | 20000 | SI-20000 ,mg-05 | -0.077 | 20000.077 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 9e-05
8 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 50000 ,mg | 50000 | N/A-50000 ,mg-05 | 0.05 | 49999.95 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 8e-05
9 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 100000 ,mg | 100000 | N/A-100000 ,mg-05 | -0.03 | 100000.03 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 8e-05
10 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 200000 ,mg | 200000 | NO-200000 ,mg-05 | 0.1 | 199999.9 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 8e-05
11 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 200000 ,mg | 200000 | SI-200000 ,mg-05 | -0.14 | 200000.14 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.001 | 12 | [18 empty] | 0 | 8e-05
12 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 500000 ,mg | 500000 | N/A-500000 ,mg-05 | -1e-53 | 500000 | 0.83 | 2 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.0001 | 12
13 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 1000000 ,mg | 1000000 | N/A-1000000 ,mg-05 | 0.8 | 999999.2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.00012 | 12
14 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2000000 ,mg | 2000000 | NO-2000000 ,mg-05 | 0.1 | 1999999.9 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.00012 | 12
15 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2000000 ,mg | 2000000 | SI-2000000 ,mg-05 | -0.2 | 2000000.2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.00016 | 12
16 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 5000000 ,mg | 5000000 | N/A-5000000 ,mg-05 | -1.5 | 5000001.5 | 8.3 | 2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0.0002 | 12
1 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 1 ,g | 1 | N/A-1 ,g-05 | 1.2e-05 | 0.99999 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0.00025 | 12
2 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2 ,g-05 | -2e-06 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0.00025 | 12
3 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2 ,g-05 | 1.5e-05 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0.0003 | 12
4 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 5 ,g | 5 | N/A-5 ,g-05 | 3e-05 | 5 | 5.3e-05 | 2 | 5.3e-05 | 5.3e-05 | 0 | 0.0005 | 12
5 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 10 ,g | 10 | N/A-10 ,g-05 | 3.3e-05 | 10 | 6.7e-05 | 2 | 6.7e-05 | 6.7e-05 | 0 | 0.001 | 12
6 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20 ,g-05 | 1e-05 | 20 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05 | 0 | 0.001 | 12
7 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20 ,g-05 | -7.7e-05 | 20.0001 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05 | 0 | 0.0025 | 12
8 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 50 ,g | 50 | N/A-50 ,g-05 | 5e-05 | 49.9999 | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.005 | 12
9 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 100 ,g | 100 | N/A-100 ,g-05 | -3e-05 | 100 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0.01 | 12
10 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200 ,g-05 | 0.0001 | 199.9999 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0.01 | 12
11 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200 ,g-05 | -0.00014 | 200.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 1e-07 | 12
12 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 500 ,g | 500 | N/A-500 ,g-05 | -1e-56 | 500 | 0.00083 | 2 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 1.2e-07 | 12
13 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 1000 ,g | 1000 | N/A-1000 ,g-05 | 0.0008 | 999.9992 | 0.0017 | 2 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 1.2e-07 | 12
14 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2000 ,g | 2000 | NO-2000 ,g-05 | 0.0001 | 1999.9999 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 1.6e-07 | 12
15 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2000 ,g | 2000 | SI-2000 ,g-05 | -0.0002 | 2000.0002 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 2e-07 | 12
16 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 5000 ,g | 5000 | N/A-5000 ,g-05 | -0.0015 | 5000.0015 | 0.0083 | 2 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 2.5e-07 | 12
1 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,001 ,kg | 0.001 | N/A-0,001 ,kg-05 | 1.2e-08 | 0.00099999 | 3.3e-08 | 2 | 3.3e-08 | 3.3e-08 | 0 | 2.5e-07 | 12
2 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002 ,kg-05 | -2e-09 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08 | 0 | 3e-07 | 12
3 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002 ,kg-05 | 1.5e-08 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08 | 0 | 5e-07 | 12
4 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,005 ,kg | 0.005 | N/A-0,005 ,kg-05 | 3e-08 | 0.005 | 5.3e-08 | 2 | 5.3e-08 | 5.3e-08 | 0 | 1e-06 | 12
5 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,01 ,kg | 0.01 | N/A-0,01 ,kg-05 | 3.3e-08 | 0.01 | 6.7e-08 | 2 | 6.7e-08 | 6.7e-08 | 0 | 1e-06 | 12
6 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02 ,kg-05 | 1e-08 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08 | 0 | 2.5e-06 | 12
7 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02 ,kg-05 | -7.7e-08 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08 | 0 | 5e-06 | 12
8 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,05 ,kg | 0.05 | N/A-0,05 ,kg-05 | 5e-08 | 0.05 | 1e-07 | 2 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1e-05 | 12
9 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,1 ,kg | 0.1 | N/A-0,1 ,kg-05 | -3e-08 | 0.1 | 1.7e-07 | 2 | 1.7e-07 | 1.7e-07 | 0 | 1e-05 | 12
10 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2 ,kg-05 | 1e-07 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07 | 0 | 6e-06 | 12
11 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2 ,kg-05 | -1.4e-07 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07 | 0 | 6e-06 | 12
12 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 0,5 ,kg | 0.5 | N/A-0,5 ,kg-05 | -1e-59 | 0.5 | 8.3e-07 | 2 | 8.3e-07 | 8.3e-07 | 0 | 6e-06 | 12
13 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 1 ,kg | 1 | N/A-1 ,kg-05 | 8e-07 | 1 | 1.7e-06 | 2 | 1.7e-06 | 1.7e-06 | 0 | 6e-06 | 12
14 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2 ,kg | 2 | NO-2 ,kg-05 | 1e-07 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06 | 0 | 8e-06 | 12
15 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2 ,kg | 2 | SI-2 ,kg-05 | -2e-07 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06 | 0 | 1e-05 | 12
16 | F1 | TEC-LAB-MP-05 | N/A | 5 ,kg | 5 | N/A-5 ,kg-05 | -1.5e-06 | 5 | 8.3e-06 | 2 | 8.3e-06 | 8.3e-06 | 0 | 1e-05 | 12
3 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 1000 ,mg | 1000 | N/A-1000 ,mg-20 | 0.028 | 999.972 | 0.033 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 1.2e-05 | 12
4 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 2000 ,mg | 2000 | NO-2000 ,mg-20 | -0.018 | 2000.018 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.6e-05 | 12
5 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 2000 ,mg | 2000 | SI-2000 ,mg-20 | -0.037 | 2000.037 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2e-05 | 12
6 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 5000 ,mg | 5000 | N/A-5000 ,mg-20 | 0.024 | 4999.976 | 0.053 | 2 | 0.053 | 0.053 | 0 | 2e-05 | 12
7 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 10000 ,mg | 10000 | N/A-10000 ,mg-20 | 0.052 | 9999.948 | 0.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 2.5e-05 | 12
8 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 20000 ,mg | 20000 | NO-20000 ,mg-20 | 0.034 | 19999.966 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0 | 3e-05 | 12
9 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 20000 ,mg | 20000 | SI-20000 ,mg-20 | 0.072 | 19999.928 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0 | 4e-05 | 12
10 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 50000 ,mg | 50000 | N/A-50000 ,mg-20 | -0.04 | 50000.04 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4e-05 | 12
11 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 100000 ,mg | 100000 | N/A-100000 ,mg-20 | 0.22 | 99999.78 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 5e-05 | 12
12 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 200000 ,mg | 200000 | NO-200000 ,mg-20 | 0.02 | 199999.98 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0 | 6e-05 | 12
13 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 200000 ,mg | 200000 | SI-200000 ,mg-20 | 0.19 | 199999.81 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0 | 8e-05 | 12
14 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 500000 ,mg | 500000 | N/A-500000 ,mg-20 | 1 | 499999 | 0.83 | 2 | 0.83 | 0.83 | 0 | 8e-05 | 12
15 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 1000000 ,mg | 1000000 | N/A-1000000 ,mg-20 | 1.3 | 999998.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.0001 | 12
16 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 2000000 ,mg | 2000000 | NO-2000000 ,mg-20 | 4.4 | 1999995.6 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.00016 | 12
1 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 2000000 ,mg | 2000000 | SI-2000000 ,mg-20 | 1.9 | 1999998.1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.0003 | 12
2 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 1 ,g | 1 | N/A-1 ,g-20 | 2.8e-05 | 0.99997 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | 0.0003 | 12
3 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2 ,g-20 | -1.8e-05 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05
4 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2 ,g-20 | -3.7e-05 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05
5 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 5 ,g | 5 | N/A-5 ,g-20 | 2.4e-05 | 5 | 5.3e-05 | 2 | 5.3e-05 | 5.3e-05
6 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 10 ,g | 10 | N/A-10 ,g-20 | 5.2e-05 | 9.9999 | 6.7e-05 | 2 | 6.7e-05 | 6.7e-05
7 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20 ,g-20 | 3.4e-05 | 20 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
8 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20 ,g-20 | 7.2e-05 | 19.9999 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
9 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 50 ,g | 50 | N/A-50 ,g-20 | -4e-05 | 50 | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.0001
10 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 100 ,g | 100 | N/A-100 ,g-20 | 0.00022 | 99.9998 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017
11 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200 ,g-20 | 2e-05 | 200 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
12 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200 ,g-20 | 0.00019 | 199.9998 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
13 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 500 ,g | 500 | N/A-500 ,g-20 | 0.001 | 499.999 | 0.00083 | 2 | 0.00083 | 0.00083
14 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 1000 ,g | 1000 | N/A-1000 ,g-20 | 0.0013 | 999.9987 | 0.0017 | 2 | 0.0017 | 0.0017
15 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 2000 ,g | 2000 | NO-2000 ,g-20 | 0.0044 | 1999.9956 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033
16 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 2000 ,g | 2000 | SI-2000 ,g-20 | 0.0019 | 1999.9981 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033
1 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,001 ,kg | 0.001 | N/A-0,001 ,kg-20 | 2.8e-08 | 0.00099997 | 3.3e-08 | 2 | 3.3e-08 | 3.3e-08
2 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002 ,kg-20 | -1.8e-08 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08
3 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002 ,kg-20 | -3.7e-08 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08
4 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,005 ,kg | 0.005 | N/A-0,005 ,kg-20 | 2.4e-08 | 0.005 | 5.3e-08 | 2 | 5.3e-08 | 5.3e-08
5 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,01 ,kg | 0.01 | N/A-0,01 ,kg-20 | 5.2e-08 | 0.0099999 | 6.7e-08 | 2 | 6.7e-08 | 6.7e-08
6 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02 ,kg-20 | 3.4e-08 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08
7 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02 ,kg-20 | 7.2e-08 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08
8 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,05 ,kg | 0.05 | N/A-0,05 ,kg-20 | -4e-08 | 0.05 | 1e-07 | 2 | 1e-07 | 1e-07
9 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,1 ,kg | 0.1 | N/A-0,1 ,kg-20 | 2.2e-07 | 0.1 | 1.7e-07 | 2 | 1.7e-07 | 1.7e-07
10 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2 ,kg-20 | 2e-08 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07
11 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2 ,kg-20 | 1.9e-07 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07
12 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 0,5 ,kg | 0.5 | N/A-0,5 ,kg-20 | 1e-06 | 0.5 | 8.3e-07 | 2 | 8.3e-07 | 8.3e-07
13 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | N/A | 1 ,kg | 1 | N/A-1 ,kg-20 | 1.3e-06 | 1 | 1.7e-06 | 2 | 1.7e-06 | 1.7e-06
14 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | NO | 2 ,kg | 2 | NO-2 ,kg-20 | 4.4e-06 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06
15 | F1 | TEC-LAB-MP-20 | SI | 2 ,kg | 2 | SI-2 ,kg-20 | 1.9e-06 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06
1 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 1 | 5000000 ,mg | 5000000 | 1-5000000 ,mg-01 | -31 | 5000031 | 83 | 2 | 83 | 83
2 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 2 | 10000000 ,mg | 10000000 | 2-10000000 ,mg-01 | -60 | 10000060 | 170 | 2 | 170 | 170
3 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 3 | 20000000 ,mg | 20000000 | 3-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
4 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 4 | 20000000 ,mg | 20000000 | 4-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
5 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 5 | 20000000 ,mg | 20000000 | 5-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
6 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 6 | 20000000 ,mg | 20000000 | 6-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
7 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 7 | 20000000 ,mg | 20000000 | 7-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
8 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 8 | 20000000 ,mg | 20000000 | 8-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
9 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 9 | 20000000 ,mg | 20000000 | 9-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
10 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 10 | 20000000 ,mg | 20000000 | 10-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
11 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 11 | 20000000 ,mg | 20000000 | 11-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
12 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 12 | 20000000 ,mg | 20000000 | 12-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
13 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 13 | 20000000 ,mg | 20000000 | 13-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
14 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 14 | 20000000 ,mg | 20000000 | 14-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
15 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 15 | 20000000 ,mg | 20000000 | 15-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
16 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 16 | 20000000 ,mg | 20000000 | 16-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
17 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 17 | 20000000 ,mg | 20000000 | 17-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
18 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 18 | 20000000 ,mg | 20000000 | 18-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
19 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 19 | 20000000 ,mg | 20000000 | 19-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
20 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 20 | 20000000 ,mg | 20000000 | 20-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
21 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 21 | 20000000 ,mg | 20000000 | 21-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
22 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 22 | 20000000 ,mg | 20000000 | 22-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
23 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 23 | 20000000 ,mg | 20000000 | 23-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
24 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 24 | 20000000 ,mg | 20000000 | 24-20000000 ,mg-01 | -90 | 20000090 | 330 | 2 | 330 | 330
25 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 25 | 20000000 ,mg | 20000000 | 25-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
26 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 26 | 20000000 ,mg | 20000000 | 26-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
27 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 27 | 20000000 ,mg | 20000000 | 27-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
28 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 28 | 20000000 ,mg | 20000000 | 28-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
29 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 29 | 20000000 ,mg | 20000000 | 29-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
30 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 30 | 20000000 ,mg | 20000000 | 30-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
31 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 31 | 20000000 ,mg | 20000000 | 31-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
32 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 32 | 20000000 ,mg | 20000000 | 32-20000000 ,mg-01 | -60 | 20000060 | 330 | 2 | 330 | 330
1 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 1 | 5000 ,g | 5000 | 1-5000 ,g-01 | -0.031 | 5000.031 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
2 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 2 | 10000 ,g | 10000 | 2-10000 ,g-01 | -0.06 | 10000.06 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17
3 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 3 | 20000 ,g | 20000 | 3-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
4 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 4 | 20000 ,g | 20000 | 4-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
5 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 5 | 20000 ,g | 20000 | 5-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
6 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 6 | 20000 ,g | 20000 | 6-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
7 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 7 | 20000 ,g | 20000 | 7-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
8 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 8 | 20000 ,g | 20000 | 8-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
9 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 9 | 20000 ,g | 20000 | 9-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
10 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 10 | 20000 ,g | 20000 | 10-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
11 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 11 | 20000 ,g | 20000 | 11-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
12 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 12 | 20000 ,g | 20000 | 12-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
13 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 13 | 20000 ,g | 20000 | 13-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
14 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 14 | 20000 ,g | 20000 | 14-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
15 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 15 | 20000 ,g | 20000 | 15-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
16 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 16 | 20000 ,g | 20000 | 16-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
17 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 17 | 20000 ,g | 20000 | 17-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
18 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 18 | 20000 ,g | 20000 | 18-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
19 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 19 | 20000 ,g | 20000 | 19-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
20 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 20 | 20000 ,g | 20000 | 20-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
21 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 21 | 20000 ,g | 20000 | 21-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
22 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 22 | 20000 ,g | 20000 | 22-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
23 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 23 | 20000 ,g | 20000 | 23-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
24 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 24 | 20000 ,g | 20000 | 24-20000 ,g-01 | -0.09 | 20000.09 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
25 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 25 | 20000 ,g | 20000 | 25-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
26 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 26 | 20000 ,g | 20000 | 26-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
27 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 27 | 20000 ,g | 20000 | 27-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
28 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 28 | 20000 ,g | 20000 | 28-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
29 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 29 | 20000 ,g | 20000 | 29-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
30 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 30 | 20000 ,g | 20000 | 30-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
31 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 31 | 20000 ,g | 20000 | 31-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
32 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 32 | 20000 ,g | 20000 | 32-20000 ,g-01 | -0.06 | 20000.06 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
1 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 1 | 5 ,kg | 5 | 1-5 ,kg-01 | -3.1e-05 | 5 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
2 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 2 | 10 ,kg | 10 | 2-10 ,kg-01 | -6e-05 | 10.0001 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017
3 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 3 | 20 ,kg | 20 | 3-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
4 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 4 | 20 ,kg | 20 | 4-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
5 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 5 | 20 ,kg | 20 | 5-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
6 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 6 | 20 ,kg | 20 | 6-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
7 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 7 | 20 ,kg | 20 | 7-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
8 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 8 | 20 ,kg | 20 | 8-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
9 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 9 | 20 ,kg | 20 | 9-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
10 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 10 | 20 ,kg | 20 | 10-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
11 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 11 | 20 ,kg | 20 | 11-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
12 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 12 | 20 ,kg | 20 | 12-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
13 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 13 | 20 ,kg | 20 | 13-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
14 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 14 | 20 ,kg | 20 | 14-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
15 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 15 | 20 ,kg | 20 | 15-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
16 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 16 | 20 ,kg | 20 | 16-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
17 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 17 | 20 ,kg | 20 | 17-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
18 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 18 | 20 ,kg | 20 | 18-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
19 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 19 | 20 ,kg | 20 | 19-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
20 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 20 | 20 ,kg | 20 | 20-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
21 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 21 | 20 ,kg | 20 | 21-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
22 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 22 | 20 ,kg | 20 | 22-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
23 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 23 | 20 ,kg | 20 | 23-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
24 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 24 | 20 ,kg | 20 | 24-20 ,kg-01 | -9e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
25 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 25 | 20 ,kg | 20 | 25-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
26 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 26 | 20 ,kg | 20 | 26-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
27 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 27 | 20 ,kg | 20 | 27-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
28 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 28 | 20 ,kg | 20 | 28-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
29 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 29 | 20 ,kg | 20 | 29-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
30 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 30 | 20 ,kg | 20 | 30-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
31 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 31 | 20 ,kg | 20 | 31-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033 |  |  | 12
32 | M1 | TEC-LAB-MP-01 | 32 | 20 ,kg | 20 | 32-20 ,kg-01 | -6e-05 | 20.0001 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033 |  |  | 12
33 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 33 | 5000000 ,mg | 5000000 | 33-5000000 ,mg-02 | -120 | 5000120 | 83 | 2 | 83 | 83
34 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 34 | 5000000 ,mg | 5000000 | 34-5000000 ,mg-03 | -119 | 5000119 | 83 | 2 | 83 | 83
35 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 35 | 10000000 ,mg | 10000000 | 35-10000000 ,mg-02 | -150 | 10000150 | 170 | 2 | 170 | 170
36 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 36 | 10000000 ,mg | 10000000 | 36-10000000 ,mg-03 | -150 | 10000150 | 170 | 2 | 170 | 170
37 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 37 | 20000000 ,mg | 20000000 | 37-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
38 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 38 | 20000000 ,mg | 20000000 | 38-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
39 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 39 | 20000000 ,mg | 20000000 | 39-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
40 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 40 | 20000000 ,mg | 20000000 | 40-20000000 ,mg-02 | -190 | 20000190 | 330 | 2 | 330 | 330
41 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 41 | 20000000 ,mg | 20000000 | 41-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
42 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 42 | 20000000 ,mg | 20000000 | 42-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
43 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 43 | 20000000 ,mg | 20000000 | 43-20000000 ,mg-02 | -220 | 20000220 | 330 | 2 | 330 | 330
44 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 44 | 20000000 ,mg | 20000000 | 44-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
45 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 45 | 20000000 ,mg | 20000000 | 45-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
46 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 46 | 20000000 ,mg | 20000000 | 46-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
47 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 47 | 20000000 ,mg | 20000000 | 47-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
48 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 48 | 20000000 ,mg | 20000000 | 48-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
49 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 49 | 20000000 ,mg | 20000000 | 49-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
50 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 50 | 20000000 ,mg | 20000000 | 50-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
51 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 51 | 20000000 ,mg | 20000000 | 51-20000000 ,mg-02 | -210 | 20000210 | 330 | 2 | 330 | 330
52 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 52 | 20000000 ,mg | 20000000 | 52-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
53 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 53 | 20000000 ,mg | 20000000 | 53-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
54 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 54 | 20000000 ,mg | 20000000 | 54-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
55 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 55 | 20000000 ,mg | 20000000 | 55-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
56 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 56 | 20000000 ,mg | 20000000 | 56-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
57 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 57 | 20000000 ,mg | 20000000 | 57-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
58 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 58 | 20000000 ,mg | 20000000 | 58-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
59 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 59 | 20000000 ,mg | 20000000 | 59-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
60 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 60 | 20000000 ,mg | 20000000 | 60-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
61 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 61 | 20000000 ,mg | 20000000 | 61-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
62 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 62 | 20000000 ,mg | 20000000 | 62-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
63 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 63 | 20000000 ,mg | 20000000 | 63-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
64 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 64 | 20000000 ,mg | 20000000 | 64-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
65 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 65 | 20000000 ,mg | 20000000 | 65-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
66 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 66 | 20000000 ,mg | 20000000 | 66-20000000 ,mg-02 | -260 | 20000260 | 330 | 2 | 330 | 330
33 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 33 | 5000 ,g | 5000 | 33-5000 ,g-02 | -0.12 | 5000.12 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
34 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 34 | 5000 ,g | 5000 | 34-5000 ,g-03 | -0.119 | 5000.119 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
35 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 35 | 10000 ,g | 10000 | 35-10000 ,g-02 | -0.15 | 10000.15 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17
36 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 36 | 10000 ,g | 10000 | 36-10000 ,g-03 | -0.15 | 10000.15 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17
37 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 37 | 20000 ,g | 20000 | 37-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
38 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 38 | 20000 ,g | 20000 | 38-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
39 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 39 | 20000 ,g | 20000 | 39-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
40 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 40 | 20000 ,g | 20000 | 40-20000 ,g-02 | -0.19 | 20000.19 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
41 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 41 | 20000 ,g | 20000 | 41-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
42 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 42 | 20000 ,g | 20000 | 42-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
43 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 43 | 20000 ,g | 20000 | 43-20000 ,g-02 | -0.22 | 20000.22 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
44 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 44 | 20000 ,g | 20000 | 44-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
45 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 45 | 20000 ,g | 20000 | 45-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
46 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 46 | 20000 ,g | 20000 | 46-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
47 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 47 | 20000 ,g | 20000 | 47-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
48 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 48 | 20000 ,g | 20000 | 48-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
49 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 49 | 20000 ,g | 20000 | 49-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
50 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 50 | 20000 ,g | 20000 | 50-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
51 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 51 | 20000 ,g | 20000 | 51-20000 ,g-02 | -0.21 | 20000.21 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
52 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 52 | 20000 ,g | 20000 | 52-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
53 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 53 | 20000 ,g | 20000 | 53-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
54 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 54 | 20000 ,g | 20000 | 54-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
55 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 55 | 20000 ,g | 20000 | 55-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
56 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 56 | 20000 ,g | 20000 | 56-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
57 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 57 | 20000 ,g | 20000 | 57-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
58 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 58 | 20000 ,g | 20000 | 58-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
59 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 59 | 20000 ,g | 20000 | 59-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
60 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 60 | 20000 ,g | 20000 | 60-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
61 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 61 | 20000 ,g | 20000 | 61-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
62 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 62 | 20000 ,g | 20000 | 62-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
63 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 63 | 20000 ,g | 20000 | 63-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
64 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 64 | 20000 ,g | 20000 | 64-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
65 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 65 | 20000 ,g | 20000 | 65-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
66 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 66 | 20000 ,g | 20000 | 66-20000 ,g-02 | -0.26 | 20000.26 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
33 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 33 | 5 ,kg | 5 | 33-5 ,kg-02 | -0.00012 | 5.0001 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
34 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 34 | 5 ,kg | 5 | 34-5 ,kg-03 | -0.000119 | 5.0001 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
35 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 35 | 10 ,kg | 10 | 35-10 ,kg-02 | -0.00015 | 10.0001 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017
36 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 36 | 10 ,kg | 10 | 36-10 ,kg-03 | -0.00015 | 10.0001 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017
37 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 37 | 20 ,kg | 20 | 37-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
38 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 38 | 20 ,kg | 20 | 38-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
39 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 39 | 20 ,kg | 20 | 39-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
40 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 40 | 20 ,kg | 20 | 40-20 ,kg-02 | -0.00019 | 20.0002 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
41 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 41 | 20 ,kg | 20 | 41-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
42 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 42 | 20 ,kg | 20 | 42-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
43 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 43 | 20 ,kg | 20 | 43-20 ,kg-02 | -0.00022 | 20.0002 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
44 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 44 | 20 ,kg | 20 | 44-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
45 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 45 | 20 ,kg | 20 | 45-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
46 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 46 | 20 ,kg | 20 | 46-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
47 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 47 | 20 ,kg | 20 | 47-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
48 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 48 | 20 ,kg | 20 | 48-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
49 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 49 | 20 ,kg | 20 | 49-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
50 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 50 | 20 ,kg | 20 | 50-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
51 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 51 | 20 ,kg | 20 | 51-20 ,kg-02 | -0.00021 | 20.0002 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
52 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 52 | 20 ,kg | 20 | 52-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
53 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 53 | 20 ,kg | 20 | 53-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
54 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 54 | 20 ,kg | 20 | 54-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
55 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 55 | 20 ,kg | 20 | 55-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
56 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 56 | 20 ,kg | 20 | 56-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
57 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 57 | 20 ,kg | 20 | 57-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
58 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 58 | 20 ,kg | 20 | 58-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
59 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 59 | 20 ,kg | 20 | 59-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
60 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 60 | 20 ,kg | 20 | 60-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
61 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 61 | 20 ,kg | 20 | 61-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
62 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 62 | 20 ,kg | 20 | 62-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
63 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 63 | 20 ,kg | 20 | 63-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
64 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 64 | 20 ,kg | 20 | 64-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
65 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 65 | 20 ,kg | 20 | 65-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
66 | M1 | TEC-LAB-MP-02 | 66 | 20 ,kg | 20 | 66-20 ,kg-02 | -0.00026 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
67 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 67 | 20000000 ,mg | 20000000 | 67-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
68 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 68 | 20000000 ,mg | 20000000 | 68-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
69 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 69 | 20000000 ,mg | 20000000 | 69-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
70 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 70 | 20000000 ,mg | 20000000 | 70-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
71 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 71 | 20000000 ,mg | 20000000 | 71-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
72 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 72 | 20000000 ,mg | 20000000 | 72-20000000 ,mg-03 | -240 | 20000240 | 330 | 2 | 330 | 330
73 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 73 | 20000000 ,mg | 20000000 | 73-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
74 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 74 | 20000000 ,mg | 20000000 | 74-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
75 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 75 | 20000000 ,mg | 20000000 | 75-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
76 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 76 | 20000000 ,mg | 20000000 | 76-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
77 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 77 | 20000000 ,mg | 20000000 | 77-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
78 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 78 | 20000000 ,mg | 20000000 | 78-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
79 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 79 | 20000000 ,mg | 20000000 | 79-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
80 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 80 | 20000000 ,mg | 20000000 | 80-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
81 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 81 | 20000000 ,mg | 20000000 | 81-20000000 ,mg-03 | -250 | 20000250 | 330 | 2 | 330 | 330
67 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 67 | 20000 ,g | 20000 | 67-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
68 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 68 | 20000 ,g | 20000 | 68-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
69 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 69 | 20000 ,g | 20000 | 69-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
70 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 70 | 20000 ,g | 20000 | 70-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
71 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 71 | 20000 ,g | 20000 | 71-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
72 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 72 | 20000 ,g | 20000 | 72-20000 ,g-03 | -0.24 | 20000.24 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
73 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 73 | 20000 ,g | 20000 | 73-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
74 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 74 | 20000 ,g | 20000 | 74-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
75 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 75 | 20000 ,g | 20000 | 75-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
76 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 76 | 20000 ,g | 20000 | 76-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
77 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 77 | 20000 ,g | 20000 | 77-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
78 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 78 | 20000 ,g | 20000 | 78-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
79 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 79 | 20000 ,g | 20000 | 79-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
80 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 80 | 20000 ,g | 20000 | 80-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
81 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 81 | 20000 ,g | 20000 | 81-20000 ,g-03 | -0.25 | 20000.25 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
67 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 67 | 20 ,kg | 20 | 67-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
68 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 68 | 20 ,kg | 20 | 68-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
69 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 69 | 20 ,kg | 20 | 69-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
70 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 70 | 20 ,kg | 20 | 70-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
71 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 71 | 20 ,kg | 20 | 71-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
72 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 72 | 20 ,kg | 20 | 72-20 ,kg-03 | -0.00024 | 20.0002 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
73 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 73 | 20 ,kg | 20 | 73-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
74 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 74 | 20 ,kg | 20 | 74-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
75 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 75 | 20 ,kg | 20 | 75-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
76 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 76 | 20 ,kg | 20 | 76-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
77 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 77 | 20 ,kg | 20 | 77-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
78 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 78 | 20 ,kg | 20 | 78-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
79 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 79 | 20 ,kg | 20 | 79-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
80 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 80 | 20 ,kg | 20 | 80-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
81 | M1 | TEC-LAB-MP-03 | 81 | 20 ,kg | 20 | 81-20 ,kg-03 | -0.00025 | 20.0003 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
1 | F1 | TEC-LAB-MP-07 | N/A | 20000000 ,mg | 20000000 | N/A-20000000 ,mg-07 | 6 | 19999994 | 33 | 2 | 33 | 33
2 | F1 | TEC-LAB-MP-09 | N/A | 10000000 ,mg | 10000000 | N/A-10000000 ,mg-09 | -19 | 10000019 | 17 | 2 | 17 | 17
3 | F1 | TEC-LAB-MP-08 | N/A | 5000000 ,mg | 5000000 | N/A-5000000 ,mg-08 | -7.4 | 5000007.4 | 8.3 | 2 | 8.3 | 8.3
4 | F1 | TEC-LAB-MP-13 | N/A | 1000000 ,mg | 1000000 | N/A-1000000 ,mg-13 | 0.2 | 999999.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7
6 | N/A | TEC-LAB-MP-ce | N/A | 0 ,mg | 0 | N/A-0 ,mg-ce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | F1 | TEC-LAB-MP-07 | N/A | 20000 ,g | 20000 | N/A-20000 ,g-07 | 0.006 | 19999.994 | 0.033 | 2 | 0.033 | 0.033
2 | F1 | TEC-LAB-MP-09 | N/A | 10000 ,g | 10000 | N/A-10000 ,g-09 | -0.019 | 10000.019 | 0.017 | 2 | 0.017 | 0.017
3 | F1 | TEC-LAB-MP-08 | N/A | 5000 ,g | 5000 | N/A-5000 ,g-08 | -0.0074 | 5000.0074 | 0.0083 | 2 | 0.0083 | 0.0083
4 | F1 | TEC-LAB-MP-13 | N/A | 1000 ,g | 1000 | N/A-1000 ,g-13 | 0.0002 | 999.9998 | 0.0017 | 2 | 0.0017 | 0.0017
6 | N/A | TEC-LAB-MP-ce | N/A | 0 ,g | 0 | N/A-0 ,g-ce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | F1 | TEC-LAB-MP-07 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20 ,kg-07 | 6e-06 | 20 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 3.3e-05
2 | F1 | TEC-LAB-MP-09 | N/A | 10 ,kg | 10 | N/A-10 ,kg-09 | -1.9e-05 | 10 | 1.7e-05 | 2 | 1.7e-05 | 1.7e-05
3 | F1 | TEC-LAB-MP-08 | N/A | 5 ,kg | 5 | N/A-5 ,kg-08 | -7.4e-06 | 5 | 8.3e-06 | 2 | 8.3e-06 | 8.3e-06
4 | F1 | TEC-LAB-MP-13 | N/A | 1 ,kg | 1 | N/A-1 ,kg-13 | 2e-07 | 1 | 1.7e-06 | 2 | 1.7e-06 | 1.7e-06
6 | N/A | TEC-LAB-MP-ce | N/A | 0 ,kg | 0 | N/A-0 ,kg-ce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 1000 ,mg | 1000 | N/A-1000 ,mg-21 | 0.015 | 999.985 | 0.033 | 2 | 0.033 | 0.033
2 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 2000 ,mg | 2000 | NO-2000 ,mg-21 | 0.011 | 1999.989 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04
3 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 2000 ,mg | 2000 | SI-2000 ,mg-21 | -0.002 | 2000.002 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.04
4 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 5000 ,mg | 5000 | N/A-5000 ,mg-21 | 0.017 | 4999.983 | 0.053 | 2 | 0.053 | 0.053
5 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 10000 ,mg | 10000 | N/A-10000 ,mg-21 | 0.044 | 9999.956 | 0.067 | 2 | 0.067 | 0.067
6 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 20000 ,mg | 20000 | NO-20000 ,mg-21 | 1e-229 | 20000 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
7 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 20000 ,mg | 20000 | SI-20000 ,mg-21 | -0.032 | 20000.032 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
8 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 50000 ,mg | 50000 | N/A-50000 ,mg-21 | 0.09 | 49999.91 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1
9 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 100000 ,mg | 100000 | N/A-100000 ,mg-21 | 0.12 | 99999.88 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.17
10 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 200000 ,mg | 200000 | NO-200000 ,mg-21 | 0.27 | 199999.73 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
11 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 200000 ,mg | 200000 | SI-200000 ,mg-21 | 0.07 | 199999.93 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33
12 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 500000 ,mg | 500000 | N/A-500000 ,mg-21 | 0.6 | 499999.4 | 0.083 | 2 | 0.083 | 0.083
13 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 1000000 ,mg | 1000000 | N/A-1000000 ,mg-21 | 1.3 | 999998.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7
14 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 2000000 ,mg | 2000000 | NO-2000000 ,mg-21 | -0.1 | 2000000.1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3
15 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 2000000 ,mg | 2000000 | SI-2000000 ,mg-21 | 1.9 | 1999998.1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3.3
1 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 1 ,g | 1 | N/A-1 ,g-21 | 1.5e-05 | 0.99999 | 3.3e-05 | 2 | 3.3e-05 | 3.3e-05
2 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2 ,g-21 | 1.1e-05 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05
3 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2 ,g-21 | -2e-06 | 2 | 4e-05 | 2 | 4e-05 | 4e-05
4 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 5 ,g | 5 | N/A-5 ,g-21 | 1.7e-05 | 5 | 5.3e-05 | 2 | 5.3e-05 | 5.3e-05
5 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 10 ,g | 10 | N/A-10 ,g-21 | 4.4e-05 | 10 | 6.7e-05 | 2 | 6.7e-05 | 6.7e-05
6 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20 ,g-21 | 1e-232 | 20 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
7 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20 ,g-21 | -3.2e-05 | 20 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
8 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 50 ,g | 50 | N/A-50 ,g-21 | 9e-05 | 49.9999 | 0.0001 | 2 | 0.0001 | 0.0001
9 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 100 ,g | 100 | N/A-100 ,g-21 | 0.00012 | 99.9999 | 0.00017 | 2 | 0.00017 | 0.00017
10 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200 ,g-21 | 0.00027 | 199.9997 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
11 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200 ,g-21 | 7e-05 | 199.9999 | 0.00033 | 2 | 0.00033 | 0.00033
12 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 500 ,g | 500 | N/A-500 ,g-21 | 0.0006 | 499.9994 | 8.3e-05 | 2 | 8.3e-05 | 8.3e-05
13 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 1000 ,g | 1000 | N/A-1000 ,g-21 | 0.0013 | 999.9987 | 0.0017 | 2 | 0.0017 | 0.0017
14 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 2000 ,g | 2000 | NO-2000 ,g-21 | -0.0001 | 2000.0001 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033
15 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 2000 ,g | 2000 | SI-2000 ,g-21 | 0.0019 | 1999.9981 | 0.0033 | 2 | 0.0033 | 0.0033
1 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,001 ,kg | 0.001 | N/A-0,001 ,kg-21 | 1.5e-08 | 0.00099999 | 3.3e-08 | 2 | 3.3e-08 | 3.3e-08
2 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002 ,kg-21 | 1.1e-08 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08
3 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002 ,kg-21 | -2e-09 | 0.002 | 4e-08 | 2 | 4e-08 | 4e-08
4 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,005 ,kg | 0.005 | N/A-0,005 ,kg-21 | 1.7e-08 | 0.005 | 5.3e-08 | 2 | 5.3e-08 | 5.3e-08
5 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,01 ,kg | 0.01 | N/A-0,01 ,kg-21 | 4.4e-08 | 0.01 | 6.7e-08 | 2 | 6.7e-08 | 6.7e-08
6 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02 ,kg-21 | 1e-235 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08
7 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02 ,kg-21 | -3.2e-08 | 0.02 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08
8 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,05 ,kg | 0.05 | N/A-0,05 ,kg-21 | 9e-08 | 0.05 | 1e-07 | 2 | 1e-07 | 1e-07
9 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,1 ,kg | 0.1 | N/A-0,1 ,kg-21 | 1.2e-07 | 0.1 | 1.7e-07 | 2 | 1.7e-07 | 1.7e-07
10 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2 ,kg-21 | 2.7e-07 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07
11 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2 ,kg-21 | 7e-08 | 0.2 | 3.3e-07 | 2 | 3.3e-07 | 3.3e-07
12 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 0,5 ,kg | 0.5 | N/A-0,5 ,kg-21 | 6e-07 | 0.5 | 8.3e-08 | 2 | 8.3e-08 | 8.3e-08
13 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | 1 ,kg | 1 | N/A-1 ,kg-21 | 1.3e-06 | 1 | 1.7e-06 | 2 | 1.7e-06 | 1.7e-06
14 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | NO | 2 ,kg | 2 | NO-2 ,kg-21 | -1e-07 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06
15 | F1 | TEC-LAB-MP-21 | SI | 2 ,kg | 2 | SI-2 ,kg-21 | 1.9e-06 | 2 | 3.3e-06 | 2 | 3.3e-06 | 3.3e-06
| F1 | TEC-LAB-MP-21 | N/A | FALSO ,? | FALSE | N/A-FALSO ,?-21 | FALSE | 0 | FALSE | 2 | FALSE | FALSE
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | -- |  | 0 |  |  | 0 | 0

## Hoja1 (hidden)
|  | Deriva ¦Cn-Cn-1¦Para pesas no sometidas a adjuste y Deriva (ec 7.1.2-10 guia SIM) Para pesas sometidas a adjuste | Deriva (ecuacion 7.1.2-10 guia SIM)
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0035022 | 0.002 | 0.0015022 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0009995 | 0.002 | -0.0010005 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0028036 | 0.002 | 0.0008036 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0005008 | 0.002 | -0.0014992 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.000299 | 0.0027 | -0.002401 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0005021 | 0.0033 | -0.0027979 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0044036 | 0.0033 | 0.0011036 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0021995 | 0.004 | -0.0018005 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0007034 | 0.0053 | -0.0045966 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.001702 | 0.0067 | -0.004998 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0006998 | 0.0067 | -0.0060002 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0036985 | 0.0083 | -0.0046015 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.009012 | 0.01 | -0.000988 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0040006 | 0.013 | -0.0089994 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.010005 | 0.013 | -0.002995 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.012007 | 0.017 | -0.004993 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.020027 | 0.02 | 2.7e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.010018 | 0.027 | -0.016982 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.004003 | 0.027 | -0.022997 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.044953 | 0.033 | 0.011953 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.023904 | 0.053 | -0.029096 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.17015 | 0.1 | 0.07015 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.18009 | 0.1 | 0.08009 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 9.5e-06 | 2e-06 | 7.5e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.4e-05 | 2e-06 | 2.2e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.82e-05 | 2e-06 | 2.62e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.15e-05 | 2e-06 | 1.95e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.53e-05 | 2.7e-06 | 2.26e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0001665 | 3.3e-06 | 0.0001632 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.74e-05 | 3.3e-06 | 1.41e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 3.22e-05 | 4e-06 | 2.82e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0001693 | 5.3e-06 | 0.000164 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0001717 | 6.7e-06 | 0.000165 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0002307 | 6.7e-06 | 0.000224 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0006937 | 8.3e-06 | 0.0006854 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.001309 | 1e-05 | 0.001299 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.002196 | 1.3e-05 | 0.002183 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.00121 | 1.3e-05 | 0.001197 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.011212 | 1.7e-05 | 0.011195 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.9994e-05 | 2e-05 | -6e-09 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 9.977e-06 | 2.7e-05 | -1.7023e-05 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 3.969e-06 | 2.7e-05 | -2.3031e-05 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 4.4978e-05 | 3.3e-05 | 1.1978e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.3975e-05 | 5.3e-05 | -2.9025e-05 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.00017017 | 0.0001 | 7.0166e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.00018001 | 0.0001 | 8.0013e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 3.35e-08 | 2e-09 | 3.15e-08 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.71e-07 | 2e-09 | 1.69e-07 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.728e-07 | 2e-09 | 1.708e-07 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.295e-07 | 2e-09 | 2.275e-07 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 6.903e-07 | 2.7e-09 | 6.876e-07 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.2995e-06 | 3.3e-09 | 1.2962e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.2044e-06 | 3.3e-09 | 2.2011e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.2022e-06 | 4e-09 | 1.1982e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.1199e-05 | 5.3e-09 | 1.1194e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 7.5017e-06 | 6.7e-09 | 7.495e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.0075 | 6.7e-09 | 0.0075 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.3e-09 | 8.3e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 0.003 | 1.3e-08 | 0.003 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 2.99e-06 | 1.3e-08 | 2.977e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.988e-06 | 1.7e-08 | 1.971e-06 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 1.002e-05 | 2e-08 | 1e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.001e-05 | 2.7e-08 | 7.9983e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.0004e-05 | 2.7e-08 | 7.9977e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.0045e-05 | 3.3e-08 | 8.0012e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.0024e-05 | 5.3e-08 | 7.9971e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 7.983e-05 | 1e-07 | 7.973e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-04 | E2 | 8.982e-05 | 1e-07 | 8.972e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00079 | 0.002 | -0.00121 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00359 | 0.002 | 0.00159 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00309 | 0.002 | 0.00109 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00489 | 0.002 | 0.00289 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00859 | 0.0027 | 0.00589 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01557 | 0.0033 | 0.01227 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00769 | 0.0033 | 0.00439 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00529 | 0.004 | 0.00129 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01269 | 0.0053 | 0.00739 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.02319 | 0.0067 | 0.01649 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.02389 | 0.0067 | 0.01719 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01919 | 0.0083 | 0.01089 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 9e-05 | 0.01 | -0.00991 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01609 | 0.013 | 0.00309 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01308 | 0.013 | 8e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.01008 | 0.017 | -0.00692 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00708 | 0.02 | -0.01292 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.04508 | 0.027 | 0.01808 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.04308 | 0.027 | 0.01608 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.02408 | 0.033 | -0.00892 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.00992 | 0.053 | -0.04308 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.04007 | 0.1 | -0.05993 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.04008 | 0.1 | -0.05992 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 8.07e-05 | 2e-06 | 7.87e-05 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0009035 | 2e-06 | 0.0009015 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.000903 | 2e-06 | 0.000901 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0009048 | 2e-06 | 0.0009028 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0009085 | 2.7e-06 | 0.0009058 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0009155 | 3.3e-06 | 0.0009122 | mejor resultado con Ec 7,1,2-10 Gsim
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 3.3e-06 | 3.3e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 5.3e-06 | 5.3e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 6.7e-06 | 6.7e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 6.7e-06 | 6.7e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 8.3e-06 | 8.3e-06 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.7e-05 | 1.7e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2.7e-05 | 2.7e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 5.3e-05 | 5.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2.7e-09 | 2.7e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 3.3e-09 | 3.3e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 3.3e-09 | 3.3e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 4e-09 | 4e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 5.3e-09 | 5.3e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 6.7e-09 | 6.7e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 6.7e-09 | 6.7e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 8.3e-09 | 8.3e-09 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.3e-08 | 1.3e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.3e-08 | 1.3e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1.7e-08 | 1.7e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2e-08 | 2e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2.7e-08 | 2.7e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 2.7e-08 | 2.7e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 3.3e-08 | 3.3e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 5.3e-08 | 5.3e-08 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-19 | E2 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.033 | 0.033 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.04 | 0.04 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.04 | 0.04 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.053 | 0.053 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.067 | 0.067 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.083 | 0.083 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.083 | 0.083 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.1 | 0.1 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.17 | 0.17 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.33 | 0.33 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.33 | 0.33 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.83 | 0.83 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 1.7 | 1.7 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 3.3 | 3.3 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 3.3 | 3.3 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 8.3 | 8.3 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 3.3e-05 | 3.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 5.3e-05 | 5.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 6.7e-05 | 6.7e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 8.3e-05 | 8.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 8.3e-05 | 8.3e-05 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | la U es mayor
TEC-LAB-MP-05 | F1 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | la U es mayor

## Cumplimiento (hidden)
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration |  |  |  |  | VERIFICACIÓN FINAL |  |  | #VALUE!
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
Magnitud: |  |  |  |  | REVISAR | [7 empty] | Instrumento: |  |  | REVISAR
Solicitante: |  |  |  |  | REVISAR | [7 empty] | Fabricante: |  |  | REVISAR
Dirección: |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | Modelo: |  |  | #REF!
Fecha de recepción: |  |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | Identificación: |  |  | REVISAR
Fecha de calibración: |  |  |  |  | REVISAR | [7 empty] | Número de serie: |  |  | #VALUE!
Número de páginas del certificado incluyendo anexos: | [9 empty] | Cuatro (4) |  |  | Ubicación: |  |  | REVISAR
Características Metrológicas del instrumento de medida
Rango de Medición: |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | Hasta | REVISAR |  | g |  |  | Rango de Calibración: |  |  | REVISAR | CUMPLE | Hasta | REVISAR | g
División de escala: |  |  |  |  | REVISAR | CUMPLE | [6 empty] | Error Maximo permitido lineal |  |  |  | CUMPLE
Resolución (d): |  |  |  |  | REVISAR | g | [6 empty] | Error Maximo permitido Repetibilidad |  |  |  | CUMPLE
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Solo podrá ser reproducido cuando se haya obtenido previamente
permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Este certificado es emitido de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC- ISO/ IEC 17025:2005 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
Resultado evaluación física:
El instrumento a calibrar fué inspeccionado detalladamente para determinar su estado y condición física determinando que puede ser calibrado
Método de calibración utilizado: Comparación directa con pesas patrón
Procedimiento de calibración
El método de calibración corresponde a lo recomendado en la Guía para calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009
El proceso inicia asegurando que el instrumento de pesaje este en cero, como paso seguido se ubican las pesas sobre el receptor de carga y se registra el resultado de la medición; La calibración incluye las siguientes pruebas: Repetibilidad (5.1), Errores de indicación (5.2) y Excentricidad de carga (5.3). En el caso de instrumentos de pesaje con una división de escala ≤ 1 mg, se realiza la prueba de efecto de interacción magnética (5.4).
Descripción de la trazabilidad
Esta calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada eslabón de la cadena esta documentado y la incertidumbre de medición ha sido estimada en cada paso.
Código |  |  | Descripción | [5 empty] | Clase |  | Calibrado por |  |  |  | Certificado No. |  |  | Fecha de calibración |  |  | Próxima fecha de calibración.
REVISAR |  |  | REVISAR | [5 empty] | REVISAR |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | REVISAR
REVISAR |  |  | REVISAR | [5 empty] | #N/A |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | REVISAR
FIRMAS AUTORIZADAS
Autorized Signatures
Robert A. Teran | [6 empty] | Jorge Enrique Charry
Metrólogo | [6 empty] | Director Técnico | [6 empty] | 43214
Calibrado por | [6 empty] | Aprobado por | [6 empty] | Fecha de emisión
Calibrate by | [6 empty] | Approved by | [6 empty] | Issue Date | [6 empty] | Página 1 de 3
LC-FR-20 V:01
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
Condiciones ambientales medidas durante la calibración
Temperatura del aire: |  |  |  |  | Inicial |  | REVISAR |  | Final |  | REVISAR
Humedad Relativa: |  |  |  |  | Inicial |  | REVISAR | % HR | Final |  | REVISAR | % HR
Prueba de excentricidad de la carga
La prueba se realizó con una carga de 500 g de conformidad con la Guía SIM MWG7/ cg-01/v.00:2009, numeral 5.3
[11 empty] | Posición No. |  |  |  | Indicación del instrumento (g)
[11 empty] | 1 |  |  |  | REVISAR
[11 empty] | 2 |  |  |  | REVISAR
[11 empty] | 3 |  |  |  | REVISAR
[11 empty] | 4 |  |  |  | REVISAR
|  |  | x | [7 empty] | 5 |  |  |  | REVISAR
[11 empty] | 1 |  |  |  | REVISAR
[11 empty] | Dif. Máxima (g) |  |  |  | REVISAR
5. Prueba de repetibilidad
La prueba se realizó conforme el numeral 5.1 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, las desviaciones estándar fueron
determinadas a partir de | [5 empty] | las 10 mediciones realizadas.
[7 empty] | Repetición No. |  |  |  | Cargas aplicadas
[11 empty] | REVISAR |  |  |  | REVISAR
Indicación del instrumento (g)
[7 empty] | 1 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 2 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 3 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 4 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 5 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 6 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 7 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 8 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 9 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | 10 |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
[7 empty] | Desviación Est. (g) |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR
Prueba para los errores de las indicaciones:
La prueba se realizó conforme el numeral 5.2 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 los datos obtenidos en esta prueba se pueden observar en la siguiente tabla, con su respectiva gráfica.
|  |  |  | #VALUE! |  |  | Indicacion del Instrumento (g ) |  |  |  | Error |  |  |  | Incertidumbre expandida (g)
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR
|  |  | REVISAR | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  |  | REVISAR |  |  | REVISAR |  |  | Página 2 de 3
LC-FR-20 V:01
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
[23 empty] | R2 | 1
[23 empty] | R | 1
[23 empty] | Tex | 75289.1078
[23 empty] | T criticico | 2.306
[23 empty] | Valoracion | ACEPTADO
Medición auxiliar
Efecto de interacción magnética
Indicación 1: |  |  | REVISAR |  |  | CUMPLE | Indicación 2: |  |  | REVISAR |  | g | Diferencia: |  |  | REVISAR |  | g
Estimación de incertidumbre
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de
cobertura “k” |  |  | 1.9785 | y la probabilidad de Cobertura ,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor”.
Este valor ha sido determinado, siguiendo los pasos indicados en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009; en este resultado no se tuvo encuentra la estabilidad a largo plazo del objeto de calibración.
Si se requiere obtener el valor de la incertidumbre para un valor de carga específico se debe utilizar la siguiente ecuación de regresión lineal.
| U= | REVISAR |  |  | * W |  | + | REVISAR |  | g
Donde w es cualquier carga aplicada en | [6 empty] | g
Observaciones:
1- Para el tratamiento de los errores hallados del instrumento se trabaja con las tolerancias indicadas por el cliente o por las especificaciones del fabricante.
2-Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de Metrología de Tecservice S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.
3- El traslado del instrumento a otro lugar después de la calibración se debe evitar debido a que esto puede invalidar la calibración y por ende el certificado de calibración no se podría considerar como prueba de Trazabilidad ; A menos que el cliente demuestre que la nueva ubicación no genera cambios representativos en los resultados generados a partir de las mediciones realizadas, numeral 4.1.2 Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009
4-De acuerdo al resultado de la verificación para detectar si existe efecto de interacción magnética, se informa al cliente que el instrumento presenta interacción magnética
Final del certificado
Página 3 de 3
LC-FR-20 V:01

## Verificación certificado (hidden)
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
Magnitud: |  |  |  |  | Balanzas | [7 empty] | Instrumento: |  |  | Balanza analítica
Solicitante: |  |  |  |  | TECSERVICE S.A.S. | [7 empty] | Fabricante: |  |  | Ohaus
Dirección: |  |  |  |  | AV 2FN # 54N-15 CENTRO COMERCIAL PACARA LOCAL 4, CALI | [7 empty] | Modelo: |  |  | T31P
Fecha de recepción: |  |  |  |  | 2018-04-24 | [7 empty] | Identificación: |  |  | TEC-251-522
Fecha de calibración: |  |  |  |  | 2018-04-24 | [7 empty] | Número de serie: |  |  | 1126460782
Número de páginas del certificado incluyendo anexos: | [9 empty] | Cuatro (4) |  |  | Ubicación: |  |  | VOLUMEN
Características Metrológicas del instrumento de medida
Rango de Medición: |  |  |  |  | 0 | g | Hasta | 1210 |  | g |  |  | Rango de Calibración: |  |  | 0,000 | g | Hasta | 1200,000 | g
División de escala: | [5 empty] | N.A. | [6 empty] | Error Maximo permitido lineal |  |  |  | N.I.
Resolución (d): |  |  |  |  | 0,001 | g | [6 empty] | Error Maximo permitido Repetibilidad |  |  |  | N.I.
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Solo podrá ser reproducido cuando se haya obtenido previamente
permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Este certificado es emitido de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC- ISO/ IEC 17025:2005 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
Resultado evaluación física:
El instrumento a calibrar fué inspeccionado detalladamente para determinar su estado y condición física determinando que puede ser calibrado
Método de calibración utilizado: Comparación directa con pesas patrón
Procedimiento de calibración
El método de calibración corresponde a lo recomendado en la Guía para calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009
El proceso inicia asegurando que el instrumento de pesaje este en cero, como paso seguido se ubican las pesas sobre el receptor de carga y se registra el resultado de la medición; La calibración incluye las siguientes pruebas: Repetibilidad (5.1), Errores de indicación (5.2) y Excentricidad de carga (5.3). En el caso de instrumentos de pesaje con una división de escala ≤ 1 mg, se realiza la prueba de efecto de interacción magnética (5.4).
Descripción de la trazabilidad
Esta calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada eslabón de la cadena esta documentado y la incertidumbre de medición ha sido estimada en cada paso.
Código |  |  | Descripción | [5 empty] | Clase |  | Calibrado por |  |  |  | Certificado No. |  |  | Fecha de calibración |  |  | Próxima fecha de calibración.
TEC-LAB-MP-01 |  |  | MASAS M1 | [5 empty] | M1 |  | Detecto |  |  |  | 34384 C |  |  | 2017-06-10 |  |  | 2019-06-30
TEC-LAB-MP-05 |  |  | KIT DE MASAS PATRON F2 | [5 empty] | F1 |  | Detecto |  |  |  | 34443 C |  |  | 2017-06-23 |  |  | 2018-06-30
FIRMAS AUTORIZADAS
Autorized Signatures
Robert A. Teran | [6 empty] | Jorge Enrique Charry
Metrólogo | [6 empty] | Director Técnico | [6 empty] | 43214
Calibrado por | [6 empty] | Aprobado por | [6 empty] | Fecha de emisión
Calibrate by | [6 empty] | Approved by | [6 empty] | Issue Date | [6 empty] | Página 1 de 3
LC-FR-20 V:01
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
Condiciones ambientales medidas durante la calibración
Temperatura del aire: |  |  |  |  | Inicial |  | 22.9 |  | Final |  | 22.9
Humedad Relativa: |  |  |  |  | Inicial |  | 44 | % HR | Final |  | 60 | % HR
Prueba de excentricidad de la carga
La prueba se realizó con una carga de 500 g de conformidad con la Guía SIM MWG7/ cg-01/v.00:2009, numeral 5.3
[11 empty] | Posición No. |  |  |  | Indicación del instrumento (g)
[11 empty] | 1 |  |  |  | 500,002
[11 empty] | 2 |  |  |  | 500,004
[11 empty] | 3 |  |  |  | 500,002
[11 empty] | 4 |  |  |  | 500,000
|  |  | x | [7 empty] | 5 |  |  |  | 500,002
[11 empty] | 1 |  |  |  | 500,002
[11 empty] | Dif. Máxima (g) |  |  |  | 0,004
5. Prueba de repetibilidad
La prueba se realizó conforme el numeral 5.1 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009, las desviaciones estándar fueron
determinadas a partir de | [5 empty] | las 10 mediciones realizadas.
[7 empty] | Repetición No. |  |  |  | Cargas aplicadas
[11 empty] | 200 |  |  |  | 700
Indicación del instrumento (g)
[7 empty] | 1 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 2 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,000
[7 empty] | 3 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 4 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 5 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 6 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 7 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,000
[7 empty] | 8 |  |  |  | 200,002 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 9 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | 10 |  |  |  | 200,001 |  |  |  | 700,001
[7 empty] | Desviación Est. (g) |  |  |  | 0,0003162 |  |  |  | 0,0004216
Prueba para los errores de las indicaciones:
La prueba se realizó conforme el numeral 5.2 de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 los datos obtenidos en esta prueba se pueden observar en la siguiente tabla, con su respectiva gráfica.
|  |  |  | Valor convencional (g ) |  |  | Indicacion del Instrumento (g ) |  |  |  | Error |  |  |  | Incertidumbre expandida (g)
|  |  | 0.99996 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0.0084356 |  |  | 0.0084356
|  |  | 100.0002 | 100,000 |  |  | 100,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0.79359 |  |  | 0.79359
|  |  | 300.0006 | 300,001 |  |  | 300,000 |  |  |  | -0,001 |  |  |  | 2.3808 |  |  | 2.3808
|  |  | 500.0002 | 500,000 |  |  | 500,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 3.9679 |  |  | 3.9679
|  |  | 700.0007 | 700,001 |  |  | 700,000 |  |  |  | -0,001 |  |  |  | 5.5551 |  |  | 5.5551
|  |  | 900.0011 | 900,001 |  |  | 900,000 |  |  |  | -0,001 |  |  |  | 7.1423 |  |  | 7.1423
|  |  | 1000.0024 | 1000,002 |  |  | 1000,001 |  |  |  | -0,001 |  |  |  | 7.9359 |  |  | 7.9359
|  |  | 1050.0024 | 1050,002 |  |  | 1050,001 |  |  |  | -0,001 |  |  |  | 8.3327 |  |  | 8.3327
|  |  | 1100.0025 | 1100,003 |  |  | 1100,001 |  |  |  | -0,002 |  |  |  | 8.7295 |  |  | 8.7295
|  |  | 1200.0028 | 1200,003 |  |  | 1200,001 |  |  |  | -0,002 |  |  |  | 9.5231 |  |  | 9.5231 |  |  | Página 2 de 3
LC-FR-20 V:01
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TEC-BAL-041
Certificate number
[23 empty] | R2 | 1
[23 empty] | R | 1
[23 empty] | Tex | 75289.1078
[23 empty] | T criticico | 2.306
[23 empty] | Valoracion | ACEPTADO
Medición auxiliar
Efecto de interacción magnética
Indicación 1: |  |  | 100 |  |  | g | Indicación 2: |  |  | 100.0002 |  | g | Diferencia: |  |  | 0.0002 |  | g
Estimación de incertidumbre
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de
cobertura “k” |  |  | 1.9785 | y la probabilidad de Cobertura ,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor”.
Este valor ha sido determinado, siguiendo los pasos indicados en la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009; en este resultado no se tuvo encuentra la estabilidad a largo plazo del objeto de calibración.
Si se requiere obtener el valor de la incertidumbre para un valor de carga específico se debe utilizar la siguiente ecuación de regresión lineal.
| U= | 0.0079357 |  |  | * W |  | + | 0.00019195 |  | g
Donde w es cualquier carga aplicada en | [6 empty] | g
Observaciones:
1- Para el tratamiento de los errores hallados del instrumento se trabaja con las tolerancias indicadas por el cliente o por las especificaciones del fabricante.
2-Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de Metrología de Tecservice S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.
3- El traslado del instrumento a otro lugar después de la calibración se debe evitar debido a que esto puede invalidar la calibración y por ende el certificado de calibración no se podría considerar como prueba de Trazabilidad ; A menos que el cliente demuestre que la nueva ubicación no genera cambios representativos en los resultados generados a partir de las mediciones realizadas, numeral 4.1.2 Guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009
4-De acuerdo al resultado de la verificación para detectar si existe efecto de interacción magnética, se informa al cliente que el instrumento presenta interacción magnética
Final del certificado
Página 3 de 3
LC-FR-20 V:01

## Verificación formato (hidden)
SI
NO
N/A
Certificado de calibración No: | [6 empty] | TEC-BAL-041 | [8 empty] | Fecha de calibración: | [7 empty] | 43214 | [8 empty] | Kg/dm3
Hora inicio climatización pesas: | [6 empty] | 0.39236 | [8 empty] | Hora final climatización pesas: | [7 empty] | 0.41667 | [8 empty] | g/cm3
Hora inicio de la calibración: | [6 empty] | 0.42014 | [8 empty] | Hora final de la calibración: | [7 empty] | 0.44028
Información del cliente
Cliente: |  |  | TECSERVICE S.A.S. | [7 empty] | Dirección: |  |  | AV 2FN # 54N-15 CENTRO COMERCIAL PACARA LOCAL 4 | [7 empty] | Ciudad : |  |  | CALI
Información del instrumento
Instrumento: |  |  | Balanza analítica | [8 empty] | Fabricante: |  |  | Ohaus | [6 empty] | Modelo: |  | T31P
Número de serie: |  |  |  | 1126460782 | [7 empty] | Código interno: |  |  | TEC-251-522 | [6 empty] | Ubicación: |  | VOLUMEN
Características metrológicas del instrumento de pesaje | [35 empty] | Numero decimales
1- Rango del Equipo: |  |  |  | 0 |  |  | g | Hasta |  | 1210 |  | g | Rango a calibrar: |  |  |  | 0 |  |  | g | Hasta |  | 1200 |  | g | Resolución: |  | 0.001 | g |  | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 3
Error Maximo Permitido Lineal: | [11 empty] | Error Maximo Permitido Repetibilidad: | [12 empty] | Div. de escala: |  |  |  | g
Evaluación visual de las características de funcionamiento y ubicación del instrumento de pesaje | [28 empty] | 3
Características a evaluar: | [21 empty] | Cumple |  | Observaciones
[22 empty] | Si | No
El instrumento esta claramente identificado ? | [21 empty] | X
El instrumento esta libre de polvo, sustancias o agentes que alteren el resultado de la medición? | [21 empty] | X
La indicación del instrumento es legible? | [21 empty] | X
Las condiciones normales de uso (flujo de aire, vibraciones, estabilidad del lugar de pesada, etc.) son apropiados para el instrumento para pesar que se calibrará.? | [21 empty] | X
Si aplica, el instrumento esta nivelado ? | [21 empty] | X
El cliente ajusta regularmente el instrumento? | [21 empty] | X
El instrumento se enciende un período antes de la calibración, p. e., un tiempo apropiado para que el instrumento se caliente, ó el adoptado por el cliente ? | [21 empty] | X
Trazabilidad Masas Patron
[7 empty] | Código | [5 empty] | Descripción | [11 empty] | Fecha Proxima Calibración
[7 empty] | TEC-LAB-MP-01 | [5 empty] | MASAS M1 | [11 empty] | 43646 | [12 empty] | 43304
[7 empty] | TEC-LAB-MP-05 | [5 empty] | KIT DE MASAS PATRON F2 | [11 empty] | 43281
[6 empty] | Medición de las condiciones ambientales | [16 empty] | Precarga del instrumento
[6 empty] | Mediciones |  |  |  | Temperatura [°C] |  |  |  | Humedad relativa [% HR] |  |  |  |  | Presion Atmosferica [hPa] |  |  |  | Carga No. |  | Indicación del instrumento ( g )
[6 empty] | Iniciales: |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 44 | [8 empty] | 1 |  | 100
[6 empty] | Finales: |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 814 |  |  |  | 2 |  | 100
[6 empty] | Nota: se debe aplicar la corrección a cada valor medido de acuerdo al certificado de calibración del Medidior de condiciones ambientales. | [16 empty] | 3 |  | 100
[6 empty] | Se realiza el ajuste Inicial con una masa diferente a las masas utilizadas en la calibración | [14 empty] | NO
[6 empty] | Densidad pesa utilizada en el ajuste | [12 empty] | 7.95 |  | g/cm3
Temperatura de las pesas (Climatización de las pesas justo antes de iniciar la Calibración)
[9 empty] | Carga aplicada (g) |  |  |  | Temperatura Final [°C] |  |  |  |  | Hora final climatización pesas:
[9 empty] | 1000 |  |  |  | 23.4 |  |  |  |  | 0.41667
Nota: Se debe medir la temperatura a la pesa mas grade que se utilizará en la calibración.
Inicio de las pruebas de calibración
|  |  |  | 1. Prueba de excentricidad de carga | [13 empty] | Seleccionar el tipo de receptor de carga que posee el instrumento para pesar.
|  |  |  | Carga de prueba: |  |  |  |  | 500 |  | g
|  |  | Posición No. |  |  | Indicación del instrumento (g) |  |  |  |  | Retorno a Cero (g )
|  |  | 1 |  |  | 500.002 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 500.004 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 500.002 |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | x
|  |  | 5 |  |  | 500.002 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 500.002 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Nota: El error se calcula tomando como referencia el punto número 1 ,con respecto a los demás puntos.
|  |  | Dif. Máxima (g) |  |  | 0.004
2. Prueba de repetibilidad | [14 empty] | 3. Prueba para los errores de las indicaciones
No. | Cargas aplicadas (g) | [13 empty] | Carga No. |  | MARCA | Valor nominal (g ) |  |  | Valor masas | Indicacion del Instrumento (g ) |  |  |  | Retorno a Cero (g ) |  | Cantidad | clase según codigo
| 200 |  |  |  |  | 700
| Indicación (g) |  |  |  | Retorno a Cero (g ) | Indicación (g) |  |  |  | Retorno a Cero (g ) |  |  |  |  | 1 |  | NO | 1 |  | 05 | 0.99996 | [6 empty] | 1 | 01 M1
1 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 05 F1
2 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 04 E2 | [8 empty] | 1
3 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | N.I. Sustitución | [8 empty] | 2
4 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA | 1 |  |  | 0.99996 | 1 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 3
5 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | NO | 100 |  | 05 | 99.9998 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 4
6 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 5
7 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [16 empty] | 6
8 | 200.002 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
9 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 | [6 empty] | SUMA | 100 |  |  | 99.9998 | 100.001 |  |  |  | 0
10 | 200.001 |  |  |  | 0 | 700.001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | NO | 100 |  | 05 | 99.9998 | [6 empty] | 1
D.ESTS | 0.00031623 |  |  |  | D.ESTR | 0.00042164 | [10 empty] | SI | 200 |  | 05 | 199.9998 | [6 empty] | 1
0
0
[17 empty] | SUMA | 300 |  |  | 299.9997 | 300 |  |  |  | 0
[15 empty] | 4 |  | NO | 500 |  | 05 | 499.9986 | [6 empty] | 1
0
0
0
[17 empty] | SUMA | 500 |  |  | 499.9986 | 500.001 |  |  |  | 0
[15 empty] | 5 |  | NO | 200 |  | 05 | 199.9998 | [6 empty] | 1
[17 empty] | NO | 500 |  | 05 | 499.9986 | [6 empty] | 1
0
0
[17 empty] | SUMA | 700 |  |  | 699.9984 | 700 |  |  |  | 0
[15 empty] | 6 |  | NO | 200 |  | 05 | 199.9998 | [6 empty] | 1
[17 empty] | SI | 200 |  | 05 | 199.9998 | [6 empty] | 1
[17 empty] | NO | 500 |  | 05 | 499.9986 | [6 empty] | 1
0
[17 empty] | SUMA | 900 |  |  | 899.9982 | 900 |  |  |  | 0
[15 empty] | 7 |  | NO | 1000 |  | 05 | 999.999 | [6 empty] | 1
0
0
0
[17 empty] | SUMA | 1000 |  |  | 999.999 | 1000.001 |  |  |  | 0
[15 empty] | 8 |  | NO | 50 |  | 05 | 49.9999 | [6 empty] | 1
[17 empty] | NO | 1000 |  | 05 | 999.999 | [6 empty] | 1
0
0
[17 empty] | SUMA | 1050 |  |  | 1049.9989 | 1050.001 |  |  |  | 0
[15 empty] | 9 |  | NO | 100 |  | 05 | 99.9998 | [6 empty] | 1
[17 empty] | NO | 1000 |  | 05 | 999.999 | [6 empty] | 1
0
0
[17 empty] | SUMA | 1100 |  |  | 1099.9988 | 1100.001 |  |  |  | 0
[15 empty] | 10 |  | NO | 200 |  | 05 | 199.9998 | [6 empty] | 1
[17 empty] | NO | 1000 |  | 05 | 999.999 | [6 empty] | 1
0
0
[17 empty] | SUMA | 1200 |  |  | 1199.9988 | 1200.001 |  |  |  | 0
4. Mediciones auxiliares
Efecto de interacción magnética para balanzas con división de escala ≤ 0,1 mg
| Indicación 1: |  |  |  | 100 |  |  |  |  | g |  | Indicación 2: |  |  |  | 100.0002 |  |  |  |  | g |  | Diferencia: |  |  | 0.0002 |  |  | g
| Resultado |  |  |  |  | Existe interacción magnetica, informar al cliente
Medición de las condiciones ambientales
[6 empty] | Mediciones |  |  |  | Temperatura [°C] |  |  |  | Humedad relativa [% HR]
[6 empty] | Finales: |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 60 | [8 empty] | Hora final de la calibración: |  |  |  | 0.44028
Nota: Si la diferencia entre las dos indicaciones es diferente de cero, se debe mencionar como advertencia en el certificado de calibración que existe interacción magnética.
Observaciones:
|  | Calibrado por: | [9 empty] | Aprobado por:
|  | Calibrate by | [9 empty] | Approved by
|  | Robert A. Teran | [9 empty] | Jorge Enrique Charry
|  | Metrólogo | [9 empty] | Director Técnico
[30 empty] | codigo | Descripcion
Unidades de medida | [6 empty] | Metrólogos | [7 empty] | Cargos | [7 empty] | Tipo de instrumentos de pesaje | [6 empty] | TEC-LAB-MP-04 | KIT DE MASAS PATRON E2 | [5 empty] | 04
g | [6 empty] | Yamid Peláez | [7 empty] | Director Técnico | [7 empty] | Balanza analítica | [6 empty] | TEC-LAB-MP-05 | KIT DE MASAS PATRON F2 | [5 empty] | 05
kg | [6 empty] | Héctor F. Carabalí | [7 empty] | Coordinador Laboratorio Calibración | [7 empty] | Balanza de precisión | [6 empty] | TEC-LAB-MP-01 | MASAS M1 | [5 empty] | 01
t | [6 empty] | Jorge Enrique Charry | [7 empty] | Metrólogo | [7 empty] | Balanza | [6 empty] | N.I. | N.I. | [5 empty] | N.I.
[7 empty] | Cesar Augusto Cobo Cabal | [15 empty] | Bascula
[7 empty] | Carlos Carrejo | [15 empty] | Balanza semianalítica
Robert A. Teran

## Verificación Incedrtidumbre (hidden)
Fuentes de incertidumbre |  |  | Cargas aplicadas (g)
|  |  | 1 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200
Error de redondeo de la indicación sin carga y con carga |  | U Exp | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | K | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641
|  | U Conv | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
Error de redondeo de la indicación sin carga y con carga |  | U Exp | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | K | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641
|  | U Conv | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868
Error debido a la imperfecta repetibilidad. |  | U Exp | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.00042164
|  | K | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623
|  | U Conv | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333 | 0.00013333
Error debido a la colocación del centro de gravedad de la carga de prueba fuera de la posición central del receptor de carga del instrumento. |  | U Exp | 0.004 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8
|  | K | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508
|  | U Conv | 2.3094e-06 | 0.00023094 | 0.00069282 | 0.0011547 | 0.0016166 | 0.0020785 | 0.0023094 | 0.0024249 | 0.0025403 | 0.0027713
Incertidumbre por pesas patrón. | mc | U Exp | 3.3e-05 | 0.00017 | 0.0005 | 0.00083 | 0.00116 | 0.00149 | 0.0017 | 0.0018 | 0.00187 | 0.00203
|  | K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | U Conv | 1.65e-05 | 8.5e-05 | 0.00025 | 0.000415 | 0.00058 | 0.000745 | 0.00085 | 0.0009 | 0.000935 | 0.001015
Incertidumbre por deriva. | mc | U Exp | 3e-06 | 7e-05 | 8e-05 | 0.00089 | 0.00102 | 0.00103 | 0.001 | 0.00106 | 0.00107 | 0.00113
|  | K | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4641
|  | U Conv | 8.6603e-07 | 2.0207e-05 | 2.3094e-05 | 0.00025692 | 0.00029445 | 0.00029734 | 0.00028868 | 0.000306 | 0.00030888 | 0.0003262
Incertidumbre por empuje. | mc | U Exp | 1e-05 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.0105 | 0.011 | 0.012
|  | K | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282 | 6.9282
|  | U Conv | 1.4434e-06 | 0.00014434 | 0.00043301 | 0.00072169 | 0.0010104 | 0.001299 | 0.0014434 | 0.0015155 | 0.0015877 | 0.0017321
Incertidumbre por convección | No existe distinción. | U Exp | -1e-05 | -5e-05 | -0.00013 | -0.00017 | -0.00025 | -0.00033 | -0.00029 | -0.00032 | -0.00034 | -0.00037
|  | K | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321 | 1.7321
|  | U Conv | -5.7735e-06 | -2.8868e-05 | -7.5056e-05 | -9.815e-05 | -0.00014434 | -0.00019053 | -0.00016743 | -0.00018475 | -0.0001963 | -0.00021362
u(E) | mc |  | 0.0042636 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.8
υeff | mc |  | 129.667 | 100.0028 | 100.0003 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0001
k (95,45%) | mc |  | 1.9785 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984
U(E) | mc |  | 0.0084356 | 0.79359 | 2.3808 | 3.9679 | 5.5551 | 7.1423 | 7.9359 | 8.3327 | 8.7295 | 9.5231

## Verificación Calculos (hidden)
Condiciones de Referencia
| Presion | 1000 | hPa | ƍo ( Densidad Aire) | 1.1833 | 0.0011833 |  |  |  |  | Tabla Convección | [30 empty] | mg
| % HR | 50 | % Hr |  | Kg/m3 | g/cm3 |  |  |  |  | Tabla F1.2 |  |  | Intervalos de tiempo para la reducción en pasos de diferencias de temperatura | [26 empty] | 20000-10 | 26.43
| Temperatura | 20 | °C | [7 empty] | Tiempo de ambientación en min por T ∆ a ser alcanzado por el siguiente T ∆ mayor, Caso 3b | [29 empty] | 10000-10 | 14.3
[21 empty] | Cambio conv m∆ en mg para pesas patrón, para diferencias de temperatura seleccionadas T ∆ | [19 empty] | 5000-10 | 7.79
| Condiciones del Sitio de Calibración | [9 empty] | m/Kg | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | Total | m/Kg | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | m/g | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2000-10 | 3.53
| Presion | 814 | hPa | ƍa =ƍas( Densidad Aire) | 0.95253 | 0.00095253 |  |  |  |  | 20 |  | 96.2 | 144 | 135.2 | 135 | 219.2 | 186.6 | 345.5 | 1261.7 | 20 | 49.23 | 38 | 26.43 | 19.25 | 14.3 | 9.14 | 6.42 | 3.53 | 20000 | 26.43 | 24.0367 | 21.6433 | 19.25 | 16.775 | 14.3 | 11.72 | 9.14 | 6.42 | 3.53 | 1210-10 | 2.52
| % HR | 44 | % Hr |  | Kg/m3 | g/cm3 |  |  |  |  | 10 |  | 68.3 | 101.9 | 95.3 | 94.8 | 153.3 | 129,9 129,9 239,1 | 239.1 | 752.7 | 10 | 26.43 | 20.47 | 14.3 | 10.45 | 7.79 | 5.01 | 3.53 | 1.96 | 10000 | 14.3 | 13.0167 | 11.7333 | 10.45 | 9.12 | 7.79 | 6.4 | 5.01 | 3.53 | 1.96 | 1200-10 | 2.47
| Temperatura | 22.9 | °C | [7 empty] | 5 |  | 48.1 | 71.6 | 66.7 | 66.1 | 106.5 | 89.7 | 164.2 | 612.9 | 5 | 14.3 | 11.1 | 7.79 | 5.72 | 4.28 | 2.76 | 1.96 | 1.09 | 5000 | 7.79 | 7.1 | 6.41 | 5.72 | 5 | 4.28 | 3.52 | 2.76 | 1.96 | 1.09 | 1100-10 | 2.25
[11 empty] | 2 |  | 30 | 44.4 | 41.2 | 40.6 | 65 | 54.4 | 98.8 | 374.4 | 2 | 6.42 | 5.01 | 3.53 | 2.61 | 1.96 | 1.27 | 0.91 | 0.51 | 2000 | 3.53 | 3.2233 | 2.9167 | 2.61 | 2.285 | 1.96 | 1.615 | 1.27 | 0.91 | 0.51 | 1000-10 | 1.96
| Densidad Masa con las que se calibra ƍs | 7.1 | Kg/dm3 (g/cm3) | 7.95 | [6 empty] | 1 |  | 20.8 | 30.7 | 28.3 | 27.8 | 44.3 | 37 | 66.7 | 255.6 | 1 | 3.53 | 2.76 | 1.96 | 1.45 | 1.09 | 0.72 | 0.51 | 0.29 | 1210 | 2.52 | 2.3 | 2.08 | 1.86 | 1.635 | 1.41 | 1.17 | 0.93 | 0.66 | 0.38 | 900-10 | 2.11
| DENSIDAD Masa Usada en el ajuste ƍ ( cuando es diferente a las masa de la calibración) | 7.95 | Kg/dm3 (g/cm3) | [7 empty] | 0.5 |  | 14.3 | 21 | 19.3 | 18.9 | 30 | 24.9 | 44.7 | 173.1 | 0.5 | 1.96 | 1.54 | 1.09 | 0.81 | 0.61 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 1200 | 2.47 | 2.2567 | 2.0433 | 1.83 | 1.605 | 1.38 | 1.145 | 0.91 | 0.65 | 0.37 | 800-10 | 1.89
[11 empty] | 0.2 |  | 8.6 | 12.6 | 11.6 | 11.3 | 17.8 | 14.6 | 26.1 | 102.6 | 0.2 | 0.91 | 0.72 | 0.51 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 1100 | 2.25 | 2.0567 | 1.8633 | 1.67 | 1.465 | 1.26 | 1.045 | 0.83 | 0.59 | 0.34 | 700-10 | 1.6
| Diferencia de temperatura Ambiente vs Temperatura masa mayor |  | 1 | [7 empty] | 0.1 |  | 5.8 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 11.8 | 9.7 | 17.2 | 68.3 | 0.1 | 0.51 | 0.4 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 1000 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 1.45 | 1.27 | 1.09 | 0.905 | 0.72 | 0.51 | 0.29 | 600-10 | 1.38
[11 empty] | 0.05 |  | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 5 | 7.8 | 6.4 | 11.3 | 45.3 | 0.05 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 900 | 2.11 | 1.93 | 1.75 | 1.57 | 1.38 | 1.19 | 0.985 | 0.78 | 0.57 | 0.33 | 500-10 | 1.09
3. Prueba para los errores de las indicaciones | [10 empty] | 0.02 |  | 2.3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 6.4 | 26.1 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 800 | 1.89 | 1.73 | 1.57 | 1.41 | 1.24 | 1.07 | 0.885 | 0.7 | 0.51 | 0.3 | 400-10 | 1.02
[11 empty] | 0.01 |  | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 4.2 | 17.1 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 700 | 1.6 | 1.4633 | 1.3267 | 1.19 | 1.045 | 0.9 | 0.745 | 0.59 | 0.43 | 0.25 | 300-10 | 0.8
| Valor Nominal | Indicacion del Instrumento | Masa Convencional | Correccion por Empuje del Aire | Corrección por Convección | m ref | U Exp | K | Deriva | EMP | [19 empty] | 600 | 1.38 | 1.2633 | 1.1467 | 1.03 | 0.905 | 0.78 | 0.645 | 0.51 | 0.37 | 0.22 | 250-10 | 0.68
| 1 |  | 0.99996 |  | -1e-05 |  | 3.3e-05 | 2 | 3e-06 | 0.0001 | [19 empty] | 500 | 1.09 | 0.99667 | 0.90333 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.505 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 220-10 | 0.59
[30 empty] | 400 | 1.02 | 0.93333 | 0.84667 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 210-10 | 0.56
[30 empty] | 300 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53 | 0.46 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.13 | 200-10 | 0.51
[30 empty] | 250 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.315 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 170-10 | 0.54
|  | 1 | 0.99996 | 3.656e-06 | -1e-05 | 0.99996 | 3.3e-05 | 2 | 3e-06 | 0.0001
| 100 |  | 99.9998 |  | -5e-05 |  | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 0.0005 | [19 empty] | 220 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 150-10 | 0.46
[30 empty] | 210 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.365 | 0.32 | 0.265 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 100-10 | 0.29
[30 empty] | 200 | 0.51 | 0.46667 | 0.42333 | 0.38 | 0.335 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 70-10 | 0.25
[30 empty] | 170 | 0.54 | 0.49333 | 0.44667 | 0.4 | 0.355 | 0.31 | 0.255 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 50-10 | 0.17
|  | 100.001 | 99.9998 | 0.00036561 | -5e-05 | 100.0002 | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 0.0005 | [19 empty] | 150 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.215 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 20-10 | 0.08
| 100 |  | 99.9998 |  | -5e-05 |  | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 0.0005 | [19 empty] | 100 | 0.29 | 0.26667 | 0.24333 | 0.22 | 0.195 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 10-10 | 0.05
| 200 |  | 199.9998 |  | -8e-05 |  | 0.00033 | 2 | 1e-05 | 0.001 | [19 empty] | 70 | 0.25 | 0.22667 | 0.20333 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.115 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 5-10 | 0.05
[30 empty] | 50 | 0.17 | 0.15333 | 0.13667 | 0.12 | 0.105 | 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 2-10 | 0.05
[30 empty] | 20 | 0.08 | 0.073333 | 0.066667 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1-10 | 0.05
|  | 300 | 299.9997 | 0.0010968 | -0.00013 | 300.0006 | 0.0005 | 2 | 8e-05 | 0.0015 | [19 empty] | 10 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,5-10 | 0.05
| 500 |  | 499.9986 |  | -0.00017 |  | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.0025 | [19 empty] | 5 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,2-10 | 0.05
[30 empty] | 2 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,1-10 | 0.05
[30 empty] | 1 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,05-10 | 0.05
[30 empty] | 0.5 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,01-10 | 0.05
|  | 500.001 | 499.9986 | 0.001828 | -0.00017 | 500.0002 | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.0025 | [19 empty] | 0.2 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,01-10 | 0.05
| 200 |  | 199.9998 |  | -8e-05 |  | 0.00033 | 2 | 0.00013 | 0.001 | [19 empty] | 0.1 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,005-10 | 0.05
| 500 |  | 499.9986 |  | -0.00017 |  | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.0025 | [19 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,002-10 | 0.05
[30 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0,001-10 | 0.05
[30 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 20000-9 | 24.0367
|  | 700 | 699.9984 | 0.0025593 | -0.00025 | 700.0007 | 0.00116 | 2 | 0.00102 | 0.0035 | [19 empty] | 0.005 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 10000-9 | 13.0167
| 200 |  | 199.9998 |  | -8e-05 |  | 0.00033 | 2 | 0.00013 | 0.001 | [19 empty] | 0.002 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5000-9 | 7.1
| 200 |  | 199.9998 |  | -8e-05 |  | 0.00033 | 2 | 1e-05 | 0.001 | [19 empty] | 0.001 | 0.05 | 0.043333 | 0.036667 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2000-9 | 3.2233
| 500 |  | 499.9986 |  | -0.00017 |  | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.0025 | [30 empty] | 1210-9 | 2.3
[41 empty] | 1200-9 | 2.2567
|  | 900 | 899.9982 | 0.0032905 | -0.00033 | 900.0011 | 0.00149 | 2 | 0.00103 | 0.0045 | [30 empty] | 1100-9 | 2.0567
| 1000 |  | 999.999 |  | -0.00029 |  | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.005 | [30 empty] | 1000-9 | 1.79
[41 empty] | 900-9 | 1.93
[41 empty] | 800-9 | 1.73
[41 empty] | 700-9 | 1.4633
|  | 1000.001 | 999.999 | 0.0036561 | -0.00029 | 1000.0024 | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.005 | [30 empty] | 600-9 | 1.2633
| 50 |  | 49.9999 |  | -3e-05 |  | 0.0001 | 2 | 6e-05 | 0.0003 | [30 empty] | 500-9 | 0.99667
| 1000 |  | 999.999 |  | -0.00029 |  | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.005 | [30 empty] | 400-9 | 0.93333
[41 empty] | 300-9 | 0.73333
[41 empty] | 250-9 | 0.62
|  | 1050.001 | 1049.9989 | 0.0038389 | -0.00032 | 1050.0024 | 0.0018 | 2 | 0.00106 | 0.0053 | [30 empty] | 220-9 | 0.54
| 100 |  | 99.9998 |  | -5e-05 |  | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 0.0005 | [30 empty] | 210-9 | 0.51
| 1000 |  | 999.999 |  | -0.00029 |  | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.005 | [30 empty] | 200-9 | 0.46667
[41 empty] | 170-9 | 0.49333
[41 empty] | 150-9 | 0.42
|  | 1100.001 | 1099.9988 | 0.0040217 | -0.00034 | 1100.0025 | 0.00187 | 2 | 0.00107 | 0.0055 | [30 empty] | 100-9 | 0.26667
| 200 |  | 199.9998 |  | -8e-05 |  | 0.00033 | 2 | 0.00013 | 0.001 | [30 empty] | 70-9 | 0.22667
| 1000 |  | 999.999 |  | -0.00029 |  | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.005 | [30 empty] | 50-9 | 0.15333
[41 empty] | 20-9 | 0.073333
[41 empty] | 10-9 | 0.043333
|  | 1200.001 | 1199.9988 | 0.0043873 | -0.00037 | 1200.0028 | 0.00203 | 2 | 0.00113 | 0.006 | [30 empty] | 5-9 | 0.043333
[41 empty] | 2-9 | 0.043333
[41 empty] | 1-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,5-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,2-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,1-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,05-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,01-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,01-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,005-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,002-9 | 0.043333
[41 empty] | 0,001-9 | 0.043333
[41 empty] | 20000-8 | 21.6433
[41 empty] | 10000-8 | 11.7333
[41 empty] | 5000-8 | 6.41
[41 empty] | 2000-8 | 2.9167
[41 empty] | 1210-8 | 2.08
[41 empty] | 1200-8 | 2.0433
[41 empty] | 1100-8 | 1.8633
[41 empty] | 1000-8 | 1.62
[41 empty] | 900-8 | 1.75
[41 empty] | 800-8 | 1.57
[41 empty] | 700-8 | 1.3267
[41 empty] | 600-8 | 1.1467
[41 empty] | 500-8 | 0.90333
[41 empty] | 400-8 | 0.84667
[41 empty] | 300-8 | 0.66667
[41 empty] | 250-8 | 0.56
[41 empty] | 220-8 | 0.49
[41 empty] | 210-8 | 0.46
[41 empty] | 200-8 | 0.42333
[41 empty] | 170-8 | 0.44667
[41 empty] | 150-8 | 0.38
[41 empty] | 100-8 | 0.24333
[41 empty] | 70-8 | 0.20333
[41 empty] | 50-8 | 0.13667
[41 empty] | 20-8 | 0.066667
[41 empty] | 10-8 | 0.036667
[41 empty] | 5-8 | 0.036667
[41 empty] | 2-8 | 0.036667
[41 empty] | 1-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,5-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,2-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,1-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,05-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,01-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,01-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,005-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,002-8 | 0.036667
[41 empty] | 0,001-8 | 0.036667
[41 empty] | 20000-7 | 19.25
[41 empty] | 10000-7 | 10.45
[41 empty] | 5000-7 | 5.72
[41 empty] | 2000-7 | 2.61
[41 empty] | 1210-7 | 1.86
[41 empty] | 1200-7 | 1.83
[41 empty] | 1100-7 | 1.67
[41 empty] | 1000-7 | 1.45
[41 empty] | 900-7 | 1.57
[41 empty] | 800-7 | 1.41
[41 empty] | 700-7 | 1.19
[41 empty] | 600-7 | 1.03
[41 empty] | 500-7 | 0.81
[41 empty] | 400-7 | 0.76
[41 empty] | 300-7 | 0.6
[41 empty] | 250-7 | 0.5
[41 empty] | 220-7 | 0.44
[41 empty] | 210-7 | 0.41
[41 empty] | 200-7 | 0.38
[41 empty] | 170-7 | 0.4
[41 empty] | 150-7 | 0.34
[41 empty] | 100-7 | 0.22
[41 empty] | 70-7 | 0.18
[41 empty] | 50-7 | 0.12
[41 empty] | 20-7 | 0.06
[41 empty] | 10-7 | 0.03
[41 empty] | 5-7 | 0.03
[41 empty] | 2-7 | 0.03
[41 empty] | 1-7 | 0.03
[41 empty] | 0,5-7 | 0.03
[41 empty] | 0,2-7 | 0.03
[41 empty] | 0,1-7 | 0.03
[41 empty] | 0,05-7 | 0.03
[41 empty] | 0,01-7 | 0.03
[41 empty] | 0,01-7 | 0.03
[41 empty] | 0,005-7 | 0.03
[41 empty] | 0,002-7 | 0.03
[41 empty] | 0,001-7 | 0.03
[41 empty] | 20000-6 | 16.775
[41 empty] | 10000-6 | 9.12
[41 empty] | 5000-6 | 5
[41 empty] | 2000-6 | 2.285
[41 empty] | 1210-6 | 1.635
[41 empty] | 1200-6 | 1.605
[41 empty] | 1100-6 | 1.465
[41 empty] | 1000-6 | 1.27
[41 empty] | 900-6 | 1.38
[41 empty] | 800-6 | 1.24
[41 empty] | 700-6 | 1.045
[41 empty] | 600-6 | 0.905
[41 empty] | 500-6 | 0.71
[41 empty] | 400-6 | 0.67
[41 empty] | 300-6 | 0.53
[41 empty] | 250-6 | 0.44
[41 empty] | 220-6 | 0.39
[41 empty] | 210-6 | 0.365
[41 empty] | 200-6 | 0.335
[41 empty] | 170-6 | 0.355
[41 empty] | 150-6 | 0.3
[41 empty] | 100-6 | 0.195
[41 empty] | 70-6 | 0.16
[41 empty] | 50-6 | 0.105
[41 empty] | 20-6 | 0.055
[41 empty] | 10-6 | 0.03
[41 empty] | 5-6 | 0.03
[41 empty] | 2-6 | 0.03
[41 empty] | 1-6 | 0.03
[41 empty] | 0,5-6 | 0.03
[41 empty] | 0,2-6 | 0.03
[41 empty] | 0,1-6 | 0.03
[41 empty] | 0,05-6 | 0.03
[41 empty] | 0,01-6 | 0.03
[41 empty] | 0,01-6 | 0.03
[41 empty] | 0,005-6 | 0.03
[41 empty] | 0,002-6 | 0.03
[41 empty] | 0,001-6 | 0.03
[41 empty] | 20000-5 | 14.3
[41 empty] | 10000-5 | 7.79
[41 empty] | 5000-5 | 4.28
[41 empty] | 2000-5 | 1.96
[41 empty] | 1210-5 | 1.41
[41 empty] | 1200-5 | 1.38
[41 empty] | 1100-5 | 1.26
[41 empty] | 1000-5 | 1.09
[41 empty] | 900-5 | 1.19
[41 empty] | 800-5 | 1.07
[41 empty] | 700-5 | 0.9
[41 empty] | 600-5 | 0.78
[41 empty] | 500-5 | 0.61
[41 empty] | 400-5 | 0.58
[41 empty] | 300-5 | 0.46
[41 empty] | 250-5 | 0.38
[41 empty] | 220-5 | 0.34
[41 empty] | 210-5 | 0.32
[41 empty] | 200-5 | 0.29
[41 empty] | 170-5 | 0.31
[41 empty] | 150-5 | 0.26
[41 empty] | 100-5 | 0.17
[41 empty] | 70-5 | 0.14
[41 empty] | 50-5 | 0.09
[41 empty] | 20-5 | 0.05
[41 empty] | 10-5 | 0.03
[41 empty] | 5-5 | 0.03
[41 empty] | 2-5 | 0.03
[41 empty] | 1-5 | 0.03
[41 empty] | 0,5-5 | 0.03
[41 empty] | 0,2-5 | 0.03
[41 empty] | 0,1-5 | 0.03
[41 empty] | 0,05-5 | 0.03
[41 empty] | 0,01-5 | 0.03
[41 empty] | 0,01-5 | 0.03
[41 empty] | 0,005-5 | 0.03
[41 empty] | 0,002-5 | 0.03
[41 empty] | 0,001-5 | 0.03
[41 empty] | 20000-4 | 11.72
[41 empty] | 10000-4 | 6.4
[41 empty] | 5000-4 | 3.52
[41 empty] | 2000-4 | 1.615
[41 empty] | 1210-4 | 1.17
[41 empty] | 1200-4 | 1.145
[41 empty] | 1100-4 | 1.045
[41 empty] | 1000-4 | 0.905
[41 empty] | 900-4 | 0.985
[41 empty] | 800-4 | 0.885
[41 empty] | 700-4 | 0.745
[41 empty] | 600-4 | 0.645
[41 empty] | 500-4 | 0.505
[41 empty] | 400-4 | 0.48
[41 empty] | 300-4 | 0.38
[41 empty] | 250-4 | 0.315
[41 empty] | 220-4 | 0.28
[41 empty] | 210-4 | 0.265
[41 empty] | 200-4 | 0.24
[41 empty] | 170-4 | 0.255
[41 empty] | 150-4 | 0.215
[41 empty] | 100-4 | 0.14
[41 empty] | 70-4 | 0.115
[41 empty] | 50-4 | 0.075
[41 empty] | 20-4 | 0.04
[41 empty] | 10-4 | 0.025
[41 empty] | 5-4 | 0.025
[41 empty] | 2-4 | 0.025
[41 empty] | 1-4 | 0.025
[41 empty] | 0,5-4 | 0.025
[41 empty] | 0,2-4 | 0.025
[41 empty] | 0,1-4 | 0.025
[41 empty] | 0,05-4 | 0.025
[41 empty] | 0,01-4 | 0.025
[41 empty] | 0,01-4 | 0.025
[41 empty] | 0,005-4 | 0.025
[41 empty] | 0,002-4 | 0.025
[41 empty] | 0,001-4 | 0.025
[41 empty] | 20000-3 | 9.14
[41 empty] | 10000-3 | 5.01
[41 empty] | 5000-3 | 2.76
[41 empty] | 2000-3 | 1.27
[41 empty] | 1210-3 | 0.93
[41 empty] | 1200-3 | 0.91
[41 empty] | 1100-3 | 0.83
[41 empty] | 1000-3 | 0.72
[41 empty] | 900-3 | 0.78
[41 empty] | 800-3 | 0.7
[41 empty] | 700-3 | 0.59
[41 empty] | 600-3 | 0.51
[41 empty] | 500-3 | 0.4
[41 empty] | 400-3 | 0.38
[41 empty] | 300-3 | 0.3
[41 empty] | 250-3 | 0.25
[41 empty] | 220-3 | 0.22
[41 empty] | 210-3 | 0.21
[41 empty] | 200-3 | 0.19
[41 empty] | 170-3 | 0.2
[41 empty] | 150-3 | 0.17
[41 empty] | 100-3 | 0.11
[41 empty] | 70-3 | 0.09
[41 empty] | 50-3 | 0.06
[41 empty] | 20-3 | 0.03
[41 empty] | 10-3 | 0.02
[41 empty] | 5-3 | 0.02
[41 empty] | 2-3 | 0.02
[41 empty] | 1-3 | 0.02
[41 empty] | 0,5-3 | 0.02
[41 empty] | 0,2-3 | 0.02
[41 empty] | 0,1-3 | 0.02
[41 empty] | 0,05-3 | 0.02
[41 empty] | 0,01-3 | 0.02
[41 empty] | 0,01-3 | 0.02
[41 empty] | 0,005-3 | 0.02
[41 empty] | 0,002-3 | 0.02
[41 empty] | 0,001-3 | 0.02
[41 empty] | 20000-2 | 6.42
[41 empty] | 10000-2 | 3.53
[41 empty] | 5000-2 | 1.96
[41 empty] | 2000-2 | 0.91
[41 empty] | 1210-2 | 0.66
[41 empty] | 1200-2 | 0.65
[41 empty] | 1100-2 | 0.59
[41 empty] | 1000-2 | 0.51
[41 empty] | 900-2 | 0.57
[41 empty] | 800-2 | 0.51
[41 empty] | 700-2 | 0.43
[41 empty] | 600-2 | 0.37
[41 empty] | 500-2 | 0.29
[41 empty] | 400-2 | 0.28
[41 empty] | 300-2 | 0.22
[41 empty] | 250-2 | 0.19
[41 empty] | 220-2 | 0.16
[41 empty] | 210-2 | 0.15
[41 empty] | 200-2 | 0.14
[41 empty] | 170-2 | 0.15
[41 empty] | 150-2 | 0.13
[41 empty] | 100-2 | 0.08
[41 empty] | 70-2 | 0.07
[41 empty] | 50-2 | 0.05
[41 empty] | 20-2 | 0.02
[41 empty] | 10-2 | 0.01
[41 empty] | 5-2 | 0.01
[41 empty] | 2-2 | 0.01
[41 empty] | 1-2 | 0.01
[41 empty] | 0,5-2 | 0.01
[41 empty] | 0,2-2 | 0.01
[41 empty] | 0,1-2 | 0.01
[41 empty] | 0,05-2 | 0.01
[41 empty] | 0,01-2 | 0.01
[41 empty] | 0,01-2 | 0.01
[41 empty] | 0,005-2 | 0.01
[41 empty] | 0,002-2 | 0.01
[41 empty] | 0,001-2 | 0.01
[41 empty] | 20000-1 | 3.53
[41 empty] | 10000-1 | 1.96
[41 empty] | 5000-1 | 1.09
[41 empty] | 2000-1 | 0.51
[41 empty] | 1210-1 | 0.38
[41 empty] | 1200-1 | 0.37
[41 empty] | 1100-1 | 0.34
[41 empty] | 1000-1 | 0.29
[41 empty] | 900-1 | 0.33
[41 empty] | 800-1 | 0.3
[41 empty] | 700-1 | 0.25
[41 empty] | 600-1 | 0.22
[41 empty] | 500-1 | 0.17
[41 empty] | 400-1 | 0.16
[41 empty] | 300-1 | 0.13
[41 empty] | 250-1 | 0.11
[41 empty] | 220-1 | 0.09
[41 empty] | 210-1 | 0.09
[41 empty] | 200-1 | 0.08
[41 empty] | 170-1 | 0.09
[41 empty] | 150-1 | 0.08
[41 empty] | 100-1 | 0.05
[41 empty] | 70-1 | 0.04
[41 empty] | 50-1 | 0.03
[41 empty] | 20-1 | 0.01
[41 empty] | 10-1 | 0.01
[41 empty] | 5-1 | 0.01
[41 empty] | 2-1 | 0.01
[41 empty] | 1-1 | 0.01
[41 empty] | 0,5-1 | 0.01
[41 empty] | 0,2-1 | 0.01
[41 empty] | 0,1-1 | 0.01
[41 empty] | 0,05-1 | 0.01
[41 empty] | 0,01-1 | 0.01
[41 empty] | 0,01-1 | 0.01
[41 empty] | 0,005-1 | 0.01
[41 empty] | 0,002-1 | 0.01
[41 empty] | 0,001-1 | 0.01

## Verificación patrones (hidden)
[15 empty] | TEC-LAB-MP-05 |  |  |  |  | TEC-LAB-MP-01
|  |  | MASAS CLASE E2 | [11 empty] | MASAS CLASE F1 |  |  |  |  | MASAS CLASE M1 |  |  |  |  | Resumen
CLASE | CÓDIGO | MARCA | VALOR NOMINAL EN [g] |  | CONCATENAR | ERROR DE LA MEDIDA [g] | VALOR CONVENCIONAL [g] | U Exp | K | Deriva/EMP | Deriva | ERROR DE LA MEDIDA Año anterior | EMP |  | VALOR NOMINAL EN [g] |  |  | ERROR DE LA MEDIDA [mg] | VALOR CONVENCIONAL [g] | SERIE | VALOR NOMINAL EN [g] |  | ERROR DE LA MEDIDA [g] | VALOR CONVENCIONAL [g] | CÓDIGO | Calibrado por | Certificado No. | Fecha de calibración | Próxima fecha de calibración. | Densidad | Clase
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,001 ,g | 0.001 | NO-0,001-04 | -4e-07 | 0.0010004 | 2e-06 | 2 | 6e-06 | 0 | -4e-07 | 6e-06 | 04 | 1 ,g | 1 | 1-05 | 3.5e-05 | 0.99996 | 1 | 5000 ,g | 5000 | 0.004 | 4999.996 | TEC-LAB-MP-04 | Accurate ltd | 36481 C | 43077 | 43464 | 7.95 | E2
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,002 ,g | 0.002 | NO-0,002-04 | 5e-07 | 0.0019995 | 2e-06 | 2 | 6e-06 | 0 | 5e-07 | 6e-06 | 05 | 2 ,g | 2 | 2-05 | 6e-05 | 1.9999 | 2 | 10000 ,g | 10000 | 0.01 | 9999.99 | TEC-LAB-MP-05 | Alpha Metrologia | ALM-198-18 | 2018-07-04 | 2018-07-30 | 7.95 | F1
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,002 ,g | 0.002 | SI-0,002-04 | 2.4e-06 | 0.0019976 | 2e-06 | 2 | 6e-06 | 0 | 2.4e-06 | 6e-06 |  | 2 ,g | 2 | 2-05 | 4.5e-05 | 2 | 3 | 20000 ,g | 20000 | 0.06 | 19999.94 | TEC-LAB-MP-01 | Detecto | 34384 C | 42896 | 43646 | 7.1 | M1
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,005 ,g | 0.005 | NO-0,005-04 | -1.7e-06 | 0.0050017 | 2e-06 | 2 | 6e-06 | 0 | -1.7e-06 | 6e-06 |  | 5 ,g | 5 | 5-05 | 2.9e-05 | 5 | 4 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I. | N.I.
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,01 ,g | 0.01 | NO-0,01-04 | -6e-07 | 0.010001 | 2.7e-06 | 2 | 8e-06 | 0 | -6e-07 | 8e-06 |  | 10 ,g | 10 | 10-05 | 2e-06 | 10 | 5 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-MTT-TEM-02 | N.I. | CLT 87918 | 43157 | 43522
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,02 ,g | 0.02 | NO-0,02-04 | -2.8e-06 | 0.020003 | 3.3e-06 | 2 | 1e-05 | 0 | -2.8e-06 | 1e-05 |  | 20 ,g | 20 | 20-05 | 0.000136 | 19.9999 | 6 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93 | TEC-LAB-BAR-01 | Control Company | 6530-7700178 | 42509 | 43239
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,02 ,g | 0.02 | SI-0,02-04 | -6.4e-06 | 0.020006 | 3.3e-06 | 2 | 1e-05 | 0 | -6.4e-06 | 1e-05 |  | 20 ,g | 20 | 20-05 | 3.1e-05 | 20 | 7 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,05 ,g | 0.05 | NO-0,05-04 | -2.3e-06 | 0.050002 | 4e-06 | 2 | 1.2e-05 | 0 | -2.3e-06 | 1.2e-05 |  | 50 ,g | 50 | 50-05 | 0.00011 | 49.9999 | 8 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,1 ,g | 0.1 | NO-0,1-04 | 2.6e-06 | 0.099997 | 5.3e-06 | 2 | 1.6e-05 | 0 | 2.6e-06 | 1.6e-05 |  | 100 ,g | 100 | 100-05 | 0.00015 | 99.9998 | 9 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,2 ,g | 0.2 | NO-0,2-04 | -1.2e-06 | 0.2 | 6.7e-06 | 2 | 2e-05 | 0 | -1.2e-06 | 2e-05 |  | 200 ,g | 200 | 200-05 | 0.00023 | 199.9998 | 10 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 0,2 ,g | 0.2 | SI-0,2-04 | -3.8e-06 | 0.2 | 6.7e-06 | 2 | 2e-05 | 0 | -3.8e-06 | 2e-05 |  | 200 ,g | 200 | 200-05 | 0.00019 | 199.9998 | 11 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92 | SI
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 0,5 ,g | 0.5 | NO-0,5-04 | -2.2e-06 | 0.5 | 8.3e-06 | 2 | 2.5e-05 | 0 | -2.2e-06 | 2.5e-05 |  | 500 ,g | 500 | 500-05 | 0.00141 | 499.9986 | 12 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91 | NO
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 1 ,g | 1 | NO-1-04 | -2.1e-05 | 1 | 1e-05 | 2 | 3e-05 | 0 | -2.1e-05 | 3e-05 |  | 1000 ,g | 1000 | 1000-05 | 0.001 | 999.999 | 13 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2-04 | 9e-06 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 4e-05 | 0 | 9e-06 | 4e-05 |  | 2000 ,g | 2000 | 2000-05 | 0.0007 | 1999.9993 | 14 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2-04 | -4e-06 | 2 | 1.3e-05 | 2 | 4e-05 | 0 | -4e-06 | 4e-05 |  | 2000 ,g | 2000 | 2000-05 | 0.001 | 1999.999 | 15 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 5 ,g | 5 | NO-5-04 | 1e-06 | 5 | 1.7e-05 | 2 | 5e-05 | 0 | 1e-06 | 5e-05 |  | 5000 ,g | 5000 | 5000-05 | 0.0111 | 4999.9889 | 16 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 10 ,g | 10 | NO-10-04 | 3.1e-05 | 10 | 2e-05 | 2 | 6e-05 | 0 | 3.1e-05 | 6e-05 |  | 110 ,g | 110 | 110-05 | 2e-06 | 10 | 17 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20-04 | 2.8e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 8e-05 | 0 | 2.8e-05 | 8e-05 |  | 120 ,g | 120 | 120-05 | 0.000181 | 119.9998 | 18 | 20000 ,g | 20000 | 0.08 | 19999.92
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20-04 | 2.5e-05 | 20 | 2.7e-05 | 2 | 8e-05 | 0 | 2.5e-05 | 8e-05 |  | 130 ,g | 130 | 130-05 | 0.000288 | 129.9997 | 19 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 50 ,g | 50 | NO-50-04 | -2e-05 | 50 | 3.3e-05 | 2 | 0.0001 | 0 | -2e-05 | 0.0001 |  | 140 ,g | 140 | 140-05 | 0.000317 | 139.9997 | 20 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 100 ,g | 100 | NO-100-04 | -2.5e-05 | 100 | 5.3e-05 | 2 | 0.00016 | 0 | -2.5e-05 | 0.00016 |  | 150 ,g | 150 | 150-05 | 0.00026 | 149.9997 | 21 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91
E2 | TEC-LAB-MP-04 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200-04 | -7e-05 | 200.0001 | 0.0001 | 2 | 0.0003 | 0 | -7e-05 | 0.0003 |  | 160 ,g | 160 | 160-05 | 0.000262 | 159.9997 | 22 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
E2 | TEC-LAB-MP-04 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200-04 | -5e-05 | 200 | 0.0001 | 2 | 0.0003 | 0 | -5e-05 | 0.0003 |  | 170 ,g | 170 | 170-05 | 0.000291 | 169.9997 | 23 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 1 ,g | 1 | NO-1-05 | 3.5e-05 | 0.99996 | 3.3e-05 | 2 | 3e-06 | 3e-06 | 3.2e-05 | 0.0001 |  | 180 ,g | 180 | 180-05 | 0.000293 | 179.9997 | 24 | 20000 ,g | 20000 | 0.09 | 19999.91
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2 ,g | 2 | NO-2-05 | 6e-05 | 1.9999 | 4e-05 | 2 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 4.5e-05 | 0.00012 |  | 190 ,g | 190 | 190-05 | 0.000295 | 189.9997 | 25 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2 ,g | 2 | SI-2-05 | 4.5e-05 | 2 | 4e-05 | 2 | 7e-06 | 7e-06 | 5.2e-05 | 0.00012 |  | 210 ,g | 210 | 210-05 | 0.000232 | 209.9998 | 26 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 5 ,g | 5 | NO-5-05 | 2.9e-05 | 5 | 5.3e-05 | 2 | 2.1e-05 | 2.1e-05 | 8e-06 | 0.00016 |  | 1200 ,g | 1200 | 1200-05 | 0.00119 | 1199.9988 | 27 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 10 ,g | 10 | NO-10-05 | 2e-06 | 10 | 6.7e-05 | 2 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 3.7e-05 | 0.0002 |  | 1300 ,g | 1300 | 1300-05 | 0.00134 | 1299.9987 | 28 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 20 ,g | 20 | NO-20-05 | 0.000136 | 19.9999 | 8.3e-05 | 2 | 9e-05 | 9e-05 | 4.6e-05 | 0.00025 |  | 1400 ,g | 1400 | 1400-05 | 0.00142 | 1399.9986 | 29 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 20 ,g | 20 | SI-20-05 | 3.1e-05 | 20 | 8.3e-05 | 2 | 7e-06 | 7e-06 | 2.4e-05 | 0.00025 |  | 1500 ,g | 1500 | 1500-05 | 0.00241 | 1499.9976 | 30 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 50 ,g | 50 | NO-50-05 | 0.00011 | 49.9999 | 0.0001 | 2 | 6e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 0.0003 |  | 1600 ,g | 1600 | 1600-05 | 0.00256 | 1599.9974 | 31 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 100 ,g | 100 | NO-100-05 | 0.00015 | 99.9998 | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 7e-05 | 8e-05 | 0.0005 |  | 1700 ,g | 1700 | 1700-05 | 0.00264 | 1699.9974 | 32 | 20000 ,g | 20000 | 0.07 | 19999.93
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 200 ,g | 200 | NO-200-05 | 0.00023 | 199.9998 | 0.00033 | 2 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00036 | 0.001 |  | 1800 ,g | 1800 | 1800-05 | 0.00279 | 1799.9972
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 200 ,g | 200 | SI-200-05 | 0.00019 | 199.9998 | 0.00033 | 2 | 1e-05 | 1e-05 | 0.0002 | 0.001 |  | 1900 ,g | 1900 | 1900-05 | 0.00283 | 1899.9972
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 500 ,g | 500 | NO-500-05 | 0.00141 | 499.9986 | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.00089 | 0.00052 | 0.0025 |  | 2100 ,g | 2100 | 2100-05 | 0.00085 | 2099.9992
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 1000 ,g | 1000 | NO-1000-05 | 0.001 | 999.999 | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 |  | 2200 ,g | 2200 | 2200-05
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2000 ,g | 2000 | SI-2000-05 | 0.0007 | 1999.9993 | 0.0033 | 2 | 0.01 | 0 | 0.0007 | 0.01 |  | 2300 ,g | 2300 | 2300-05
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2000 ,g | 2000 | NO-2000-05 | 0.001 | 1999.999 | 0.0033 | 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.01 |  | 2400 ,g | 2400 | 2400-05
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 5000 ,g | 5000 | NO-5000-05 | 0.011 | 4999.989 | 0.0083 | 2 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0009 | 0.025
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,001 ,kg | 0.001 | NO-0,001-05 | 3.5e-05 | 0.000965 | 3.3e-05 | 2 | 3e-06 | 3e-06 | 3.2e-05 | 0.0001
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,002 ,kg | 0.002 | NO-0,002-05 | 6e-05 | 0.00194 | 4e-05 | 2 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 4.5e-05 | 0.00012
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,002 ,kg | 0.002 | SI-0,002-05 | 4.5e-05 | 0.001955 | 4e-05 | 2 | 7e-06 | 7e-06 | 5.2e-05 | 0.00012
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,005 ,kg | 0.005 | NO-0,005-05 | 2.9e-05 | 0.004971 | 5.3e-05 | 2 | 2.1e-05 | 2.1e-05 | 8e-06 | 0.00016
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,01 ,kg | 0.01 | NO-0,01-05 | 2e-06 | 0.009998 | 6.7e-05 | 2 | 3.5e-05 | 3.5e-05 | 3.7e-05 | 0.0002
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,02 ,kg | 0.02 | NO-0,02-05 | 0.000136 | 0.019864 | 8.3e-05 | 2 | 9e-05 | 9e-05 | 4.6e-05 | 0.00025
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,02 ,kg | 0.02 | SI-0,02-05 | 3.1e-05 | 0.019969 | 8.3e-05 | 2 | 7e-06 | 7e-06 | 2.4e-05 | 0.00025
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,05 ,kg | 0.05 | NO-0,05-05 | 0.00011 | 0.04989 | 0.0001 | 2 | 6e-05 | 6e-05 | 5e-05 | 0.0003
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,1 ,kg | 0.1 | NO-0,1-05 | 0.00015 | 0.09985 | 0.00017 | 2 | 7e-05 | 7e-05 | 8e-05 | 0.0005
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,2 ,kg | 0.2 | NO-0,2-05 | 0.00023 | 0.19977 | 0.00033 | 2 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00036 | 0.001
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 0,2 ,kg | 0.2 | SI-0,2-05 | 0.00019 | 0.19981 | 0.00033 | 2 | 1e-05 | 1e-05 | 0.0002 | 0.001
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 0,5 ,kg | 0.5 | NO-0,5-05 | 0.00141 | 0.49859 | 0.00083 | 2 | 0.00089 | 0.00089 | 0.00052 | 0.0025
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 1 ,kg | 1 | NO-1-05 | 0.001 | 0.999 | 0.0017 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005
F1 | TEC-LAB-MP-05 | SI | 2 ,kg | 2 | SI-2-05 | 0.0007 | 1.9993 | 0.0033 | 2 | 0.01 | 0 | 0.0007 | 0.01
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 2 ,kg | 2 | NO-2-05 | 0.001 | 1.999 | 0.0033 | 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.01
F1 | TEC-LAB-MP-05 | NO | 5 ,kg | 5 | NO-5-05 | 0.011 | 4.989 | 0.0083 | 2 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0009 | 0.025
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 5 ,kg | 5 | N/A-5-01 | 0.004 | 4.996 | 0.083 | 2 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0009 | 0.25 |  | 2500 ,g | 2500 | 2500-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 10 ,kg | 10 | N/A-10-01 | 0.01 | 9.99 | 0.17 | 2 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0009 | 0.5 |  | 2600 ,g | 2600 | 2600-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.06 | 19.94 | 0.33 | 2 | 0.0591 | 0.0591 | 0.0009 | 1 |  | 2700 ,g | 2700 | 2700-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 2800 ,g | 2800 | 2800-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 2900 ,g | 2900 | 2900-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3000 ,g | 3000 | 3000-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3100 ,g | 3100 | 3100-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.08 | 19.92 | 0.33 | 2 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0009 | 1 |  | 3200 ,g | 3200 | 3200-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3300 ,g | 3300 | 3300-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3400 ,g | 3400 | 3400-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.08 | 19.92 | 0.33 | 2 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0009 | 1 |  | 3500 ,g | 3500 | 3500-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.09 | 19.91 | 0.33 | 2 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0009 | 1 |  | 3600 ,g | 3600 | 3600-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3700 ,g | 3700 | 3700-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3800 ,g | 3800 | 3800-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 3900 ,g | 3900 | 3900-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4000 ,g | 4000 | 4000-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.08 | 19.92 | 0.33 | 2 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0009 | 1 |  | 4100 ,g | 4100 | 4100-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4200 ,g | 4200 | 4200-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.09 | 19.91 | 0.33 | 2 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0009 | 1 |  | 4300 ,g | 4300 | 4300-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.09 | 19.91 | 0.33 | 2 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0009 | 1 |  | 4400 ,g | 4400 | 4400-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4500 ,g | 4500 | 4500-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4600 ,g | 4600 | 4600-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.09 | 19.91 | 0.33 | 2 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0009 | 1 |  | 4700 ,g | 4700 | 4700-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4800 ,g | 4800 | 4800-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 4900 ,g | 4900 | 4900-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5100 ,g | 5100 | 5100-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5200 ,g | 5200 | 5200-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5300 ,g | 5300 | 5300-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5400 ,g | 5400 | 5400-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5500 ,g | 5500 | 5500-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20 ,kg | 20 | N/A-20-01 | 0.07 | 19.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1 |  | 5600 ,g | 5600 | 5600-05
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 5000 ,g | 5000 | N/A-5000-01 | 0.004 | 4999.996 | 0.083 | 2 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0009 | 0.25
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 10000 ,g | 10000 | N/A-10000-01 | 0.01 | 9999.99 | 0.17 | 2 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0009 | 0.5
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20000 ,g | 20000 | N/A-20000-01 | 0.06 | 19999.94 | 0.33 | 2 | 0.0591 | 0.0591 | 0.0009 | 1
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20000 ,g | 20000 | N/A-20000-01 | 0.07 | 19999.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1
M1 | TEC-LAB-MP-01 | N/A | 20000 ,g | 20000 | N/A-20000-01 | 0.07 | 19999.93 | 0.33 | 2 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0009 | 1

## Densidad del Aire (hidden)
Condiciones de Referencia
Presion | 814 | hPa | ƍo ( Densidad Aire) | 0.95069 | 0.00095069
% HR | 59 | % Hr |  | Kg/m3 | g/cm3
Temperatura | 22.9 | °C
Fuentes | U Exp | K | UC | Ci | CIUi | CIUi2
Calibración Barometro | 0.7 | 2 | 0.35 | 0.001177 | 0.00041194 | 1.697e-07
Resolución Barometro | 1 | 3.4641 | 0.28868 | 0.001177 | 0.00033976 | 1.1544e-07
Variacion Presion | 0 | 3.4641 | 0 | 0.001177 | 0 | 0
Calibración Termohigrometro | 0.8 | 2 | 0.4 | -0.0001254 | -5.0162e-05 | 2.5162e-09
Resolución Termohigrometro | 1 | 3.4641 | 0.28868 | -0.0001254 | -3.6201e-05 | 1.3105e-09
Variacion % HR | 1 | 3.4641 | 0.28868 | -0.0001254 | -3.6201e-05 | 1.3105e-09
Calibración Termohigrometro en Temperatura | 0.069 | 2 | 0.0345 | 0.0027089 | 9.3457e-05 | 8.7342e-09
Resolución Termohigrometro en Temperatura | 0.1 | 3.4641 | 0.028868 | 0.0027089 | 7.8199e-05 | 6.1151e-09
Variacion Termohigrometro en Temperatura | 0 | 3.4641 | 0 | 0.0027089 | 0 | 0
[5 empty] | UC | 0.00055238
[5 empty] | K | 2
[5 empty] | Uexp | 0.0011048 | Kg/m3
Note on F3: usuario: usuario: Calculada de Acuerdo al numeral A.1.2. La versión simplificada de la fórmula CIPM, versión normal , se compara con la de la WEB 1.1835566 acuerdo al aplicativo del CENAM de Mexico http://www.cenam.mx/publicaciones/cdensidad.aspx. ESTO DEBIDO A QUE LA PRESION DIO 814 y esta por fuera del alcance de las formulas del anexo A de la GUIA del CENAM