## Base Patrones Presion (hidden)
| CODIGO |  |  | TEC-LAB-PDI-01 | CI | 0.05%
| FABRICANTE |  |  | Additel | 0
| CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  | N25121723
| V FECHA DE CALIBRACION |  |  | 2026-12-17
| calibrado en | psi
Posicion | Presion indicacion | Presion Standar | Desviacion | Incertidumbre
1 | -1.9992 | -1.9991 | -5e-05 | 0.00052
2 | -1.4993 | -1.4995 | 0.00017 | 0.0005
3 | -0.9994 | -0.99951 | 0.00011 | 0.00049
4 | -0.4996 | -0.49974 | 0.00014 | 0.00049
5 | 0.0002 | 9e-05 | 0.00011 | 0.00049
6 | 0.4999 | 0.49982 | 8e-05 | 0.00049
7 | 0.9997 | 0.99949 | 0.00021 | 0.00049
8 | 1.4994 | 1.4993 | 0.0001 | 0.00049
9 | 1.9992 | 1.9991 | 7e-05 | 0.0005
10
11
12
| Puntos de medicion indicacion patron |  |  |  |  | Lectura corregida
|  | Toma Datos IBC | unidades CaL P | Unidades IBC
|  | InH2O | InH2O | InH2O |  | InH2O
0.0045 | punto 1 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |  | 0.0043906
0.0508 | punto 2 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0508 |  | 0.050697
0.096 | punto 3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  | 0.095904
0.1489 | punto 4 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1489 |  | 0.14881
0.1997 | punto 5 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1997 |  | 0.19962
0.2509 | punto 6 | 0.2509 | 0.2509 | 0.2509 |  | 0.25082
0 | punto 7 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00011003
0 | punto 8 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00011003
0 | punto 9 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00011003
0 | punto 10 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00011003
0 | punto 11 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00011003
| punto 12 |  | 0 | 0
| punto 13 |  | 0 | 0
| punto 14 |  | 0 | 0
| punto 15 |  | 0 | 0
[6 empty] | Valor interpolado de la indicacion del patron |  |  | Valor interpolado de incertidumbre patron |  |  | Valor interpolado de la indicacion del patron |  |  |  |  | Valor interpolado de incertidumbre patron
| Grado del polinomio | coeficientes | p(x) | u (x) |  | Valor medido | Toma Datos IBC InH2O | Correccion | Incetidumbre | Toma Datos IBC InH2O |  | Valor medido |  |  | Unidades IBC InH2O | Correccion | Unidades IBC InH2O |  | 0.0045
|  | a0 | -0.00011003 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 1 | 0.0043906 | -0.00010939 | Incertidumbre Medicion patron punto 1 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 1 |  |  | 0.0043906 | -0.00010939 | 0.00049 |  | 0.0508
|  | a1 | 1.0001 | -6.1899e-07 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 2 | 0.050697 | -0.00010276 | Incertidumbre Medicion patron punto 2 | 0.00048997 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 2 |  |  | 0.050697 | -0.00010276 | 0.00048997 |  | 0.096
|  | a2 | 3.6993e-05 | 3.6351e-07 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 3 | 0.095904 | -9.6384e-05 | Incertidumbre Medicion patron punto 3 | 0.00048995 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 3 |  |  | 0.095904 | -9.6384e-05 | 0.00048995 |  | 0.1489
|  | a3 | -0.00038353 | 3.2256e-06 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 4 | 0.14881 | -8.9361e-05 | Incertidumbre Medicion patron punto 4 | 0.00048993 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 4 |  |  | 0.14881 | -8.9361e-05 | 0.00048993 |  | 0.1997
|  | a4 | -0.00017111 | -1.8884e-06 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 5 | 0.19962 | -8.3397e-05 | Incertidumbre Medicion patron punto 5 | 0.00048991 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 5 |  |  | 0.19962 | -8.3397e-05 | 0.00048991 |  | 0.2509
|  | a5 | 0.00022665 | -3.1177e-06 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 6 | 0.25082 | -7.85e-05 | Incertidumbre Medicion patron punto 6 | 0.00048991 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 6 |  |  | 0.25082 | -7.85e-05 | 0.00048991 |  | 0
|  | a6 | 9.813e-05 | 1.7807e-06 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 7 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 7 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 7 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a7 | -3.5397e-05 | 5.0948e-07 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 8 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 8 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 8 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a8 | -1.4028e-05 | -2.5463e-07 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 9 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 9 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 9 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a9 | 0 | 0 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 10 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 10 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 10 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a10 | 0 | 0 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 11 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 11 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 11 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a11 | 0 | 0 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 12 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 12 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 12 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a12 | 0 | 0 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 13 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 13 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 13 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a13 |  |  |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 14 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 14 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 14 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049 |  | 0
|  | a14 |  |  |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 15 | -0.00011003 | -0.00011003 | Incertidumbre Medicion patron punto 15 | 0.00049 |  | Lectura Corregida Medicion patron punto 15 |  |  | -0.00011003 | -0.00011003 | 0.00049
a15
Calculo para grado x
[10 empty] | Toma Datos IBC InH2O |  | Unidades IBC InH2O
|  | Presion indicacion | Presion Standar | Valor Interpolado | Residuo | Cuadrado de los residuos | Suma Cuadrados | N-p
| 1 | -1.9992 | -1.9991 | -1.9992 | 2.7534e-14 | 7.581e-28 | 1.2829e-27 | 8 | 1.2664e-14 | 4.4773e-15 |  | 4.4773e-15
| 2 | -1.4993 | -1.4995 | -1.4995 | 1.5543e-14 | 2.4159e-28
| 3 | -0.9994 | -0.99951 | -0.99951 | 7.9936e-15 | 6.3898e-29
| 4 | -0.4996 | -0.49974 | -0.49974 | 2.3315e-15 | 5.4357e-30
| 5 | 0.0002 | 9e-05 | 9e-05 | 1.9215e-15 | 3.6923e-30
| 6 | 0.4999 | 0.49982 | 0.49982 | 6.1617e-15 | 3.7967e-29
| 7 | 0.9997 | 0.99949 | 0.99949 | 1.0214e-14 | 1.0433e-28
| 8 | 1.4994 | 1.4993 | 1.4993 | 8.2157e-15 | 6.7497e-29
| 9 | 1.9992 | 1.9991 | 1.9991 | -6.6613e-16 | 4.4373e-31
10
11
12
| DATOS CERTIFICADO DE CALIBRACION | [5 empty] | coeficientes |  |  |  | DERIVA
| Magnitud: | InH2O |  | Unidades: | InH2O |  | Magnitud: | [7 empty] | Vigencia Actual | Vigencia Anterior
[15 empty] | 2025 | 2024 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PDI-01 | INSTRUMENTO | PATRON | CORRECCIÓN | INCERTIDUMBRE |  | TEC-LAB-PDI-01 | p(x) | u (x) |  |  | Toma Datos IBC InH2O | Unidades IBC InH2O
TEC-LAB-PI-01 | 1 | -1.9992 | -1.9991 | -0.0001 | 0.00052 |  | 1 | -0.00011003 | 0.00049 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TEC-LAB-PDI-03 | 2 | -1.4993 | -1.4995 | 0.0002 | 0.0005 |  | 2 | 1.0001 | -6.1899e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TEC-LAB-PDI-02 | 3 | -0.9994 | -0.99951 | 0.0002 | 0.00049 |  | 3 | 3.6993e-05 | 3.6351e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TEC-LAB-PS-03- | 4 | -0.4996 | -0.49974 | 0.0002 | 0.00049 |  | 4 | -0.00038353 | 3.2256e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TEC-LAB-PS-03+ | 5 | 0.0002 | 9e-05 | 0.0001 | 0.00049 |  | 5 | -0.00017111 | -1.8884e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TEC-LAB-PS-10 | 6 | 0.4999 | 0.49982 | 0.0001 | 0.00049 |  | 6 | 0.00022665 | -3.1177e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 7 | 0.9997 | 0.99949 | 0.0003 | 0.00049 |  | 7 | 9.813e-05 | 1.7807e-06 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 8 | 1.4994 | 1.4993 | 0.0001 | 0.00049 |  | 8 | -3.5397e-05 | 5.0948e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 9 | 1.9992 | 1.9991 | 0 | 0.0005 |  | 9 | -1.4028e-05 | -2.5463e-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | Maxima | 0 | 0 | 0
[11 empty] | aportante | 0 | 0
0
0
[18 empty] | 9749_2023 | 9749_2023 | 12629_2025
| Cert FCal 12629 Vig 2025-04-24 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | psi | Cert FCal 12629 Vig 2025-04-24 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PI-01 | 1e-300 | 0 | 0 | 0.0058 | 1 | TEC-LAB-PI-01 | -9.9676e-301 | 0.0058 | [5 empty] | TEC-LAB-PI-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24.998 | 25 | -0.002 | 0.012 | 2 |  | 0.99676 | -0.0061876 | [7 empty] | 0 | 0.008 |  | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 49.9951 | 50 | -0.0049 | 0.0087 | 3 |  | 0.00033769 | 0.00071618 | [7 empty] | -0.01 | 0.005 | 0.008 | -0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 74.9951 | 75 | -0.0049 | 0.0093 | 4 |  | -1.3441e-05 | -3.123e-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.005 | -0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 99.99 | 100 | -0.01 | 0.014 | 5 |  | 2.8318e-07 | 7.0788e-07 | [7 empty] | -0.02 | -0.01 |  | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 124.985 | 125 | -0.015 | 0.011 | 6 |  | -3.5491e-09 | -9.4087e-09 | [7 empty] | 0 | -0.012 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 149.978 | 150 | -0.022 | 0.015 | 7 |  | 2.7797e-11 | 7.7231e-11 | [7 empty] | -0.02 | -0.015 | -0.01 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 174.973 | 175 | -0.027 | 0.014 | 8 |  | -1.372e-13 | -3.9583e-13 | [7 empty] | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 224.97 | 225 | -0.03 | 0.018 | 9 |  | 4.1399e-16 | 1.2315e-15 | [7 empty] | -0.03 | -0.037 | -0.015 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 259.965 | 260 | -0.035 | 0.02 | 10 |  | -6.9628e-19 | -2.1242e-18 | [7 empty] | 9749_2023 2024: -0.02; 12629_2025 2025: -0.035
|  | 299.955 | 300 | -0.045 | 0.024 | 11 |  | 4.9933e-22 | 1.5558e-21 | [7 empty] | 9749_2023 2024: -0.037; 12629_2025 2025: -0.045
[19 empty] | Cert N24032045 | C-2803-25
ok | 7a TEC-LAB-PDI-03 Additel -2 a 2 In H2O FCal 2025-03-17 Cert C2803-25 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | InH2O | 7a TEC-LAB-PDI-03 Additel -2 a 2 In H2O FCal 2025-03-17 Cert C2803-25 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PDI-03 | -1.9979 | -2.0008 | -0.0029 | 0.0004 | 1 | TEC-LAB-PDI-03 | -0.00039867 | 0.00039007 | [5 empty] | TEC-LAB-PDI-03 |  | 0 | 0 | 0.00058 | -0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1.4987 | -1.5008 | -0.0021 | 0.00039 | 2 |  | 1.0033 | 0.00017228 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00054 | -0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.9992 | -1.0008 | -0.0016 | 0.00039 | 3 |  | 0.0042981 | 0.0002915 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00054 | -0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.4999 | -0.5008 | -0.0009 | 0.00041 | 4 |  | -0.0043118 | -0.00062676 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00047 | -0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.0004 | -0.0008 | -0.0004 | 0.00039 | 5 |  | -0.0058119 | -0.00041106 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00015 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4987 | 0.5003 | 0.0016 | 0.00047 | 6 |  | 0.0045289 | 0.00079447 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.998 | 1.0003 | 0.0023 | 0.00047 | 7 |  | 0.0026161 | 0.00018408 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1978 | 1.2003 | 0.0025 | 0.0005 | 8 |  | -0.0018261 | -0.00034577 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4971 | 1.5003 | 0.0032 | 0.00047 | 9 |  | -0.00035464 | -2.4649e-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9964 | 2.0003 | 0.0039 | 0.0005 | 10 |  | 0.00023465 | 4.6043e-05 | [7 empty] | Cert N24032045 2024: -0.00011; C-2803-25 2025: 0.0039
[19 empty] | TLM-P-4818 | TLM-P-6702
ok | FCal 2024-04-29 Cert TLM-P-4818 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | InH2O | FCal 2024-04-29 Cert TLM-P-4818 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PDI-02 | -4 | -4.0116 | -0.0116 | 0.013 | 1 | TEC-LAB-PDI-02 | -2.7268e-09 | 0.0032 | [5 empty] | TEC-LAB-PDI-02 |  | 0 | 0 | -0.018 | -0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -3.5 | -3.5108 | -0.0108 | 0.013 | 2 |  | 1.0027 | 2.8539e-16 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.015 | -0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -3 | -3.0083 | -0.0083 | 0.013 | 3 |  | -0.0020945 | 0.00058791 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.01 | -0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2 | -2.0049 | -0.0049 | 0.0032 | 4 |  | -0.0013082 | 1.629e-17 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.008 | -0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 | -1.0034 | -0.0034 | 0.0032 | 5 |  | 0.00033171 | -0.0008104 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.005 | -0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0032 | 6 |  | 0.00019206 | -1.1953e-17 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.003001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0.9998 | -0.0002 | 0.0032 | 7 |  | -3.9498e-05 | 0.00024384 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.004 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 1.9948 | -0.0052 | 0.0032 | 8 |  | -1.0857e-05 | 1.1621e-18 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.004 | -0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 2.9914 | -0.0086 | 0.013 | 9 |  | 2.3544e-06 | -2.1972e-05 | [7 empty] | 0 | 0 | -0.005 | -0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | 3.4907 | -0.0093 | 0.013 | 10 |  | 2.0647e-07 | -3.3246e-20 | [7 empty] | TLM-P-4818 2024: -0.007; TLM-P-6702 2025: -0.0093
|  | 4 | 3.9886 | -0.0114 | 0.013 | 11 |  | -5.2853e-08 | 6.1897e-07 | [7 empty] | TLM-P-4818 2024: -0.006; TLM-P-6702 2025: -0.0114
ok | Cert 9347 FCal 2023-01-12 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | psi | Cert 9347 FCal 2023-01-12 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PS-03- | 1e-101 | 0 | -1e-101 | 0.0064 | 1 | TEC-LAB-PS-03- | -1.0986e-101 | 0.0064 |  |  | 0 |  |  | TEC-LAB-PS-03- |  | 2021: N.A.; 2023: -1e-101; 2024: N.A.; 2025: -1e-101
|  | -1 | -0.986 | 0.014 | 0.0065 | 2 |  | 1.0986 | 0.017577 |  |  | -0.014 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0082; 2024: N.A.; 2025: -0.014
|  | -3 | -2.9631 | 0.0369 | 0.0068 | 3 |  | 0.22566 | 0.039424 |  |  | -0.0369 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.028; 2024: N.A.; 2025: -0.0369
|  | -4 | -3.9622 | 0.0378 | 0.0076 | 4 |  | 0.1577 | 0.032386 |  |  | -0.0378 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.035; 2024: N.A.; 2025: -0.0378
|  | -5 | -4.95 | 0.05 | 0.0067 | 5 |  | 0.053665 | 0.013279 |  |  | -0.05 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0402; 2024: N.A.; 2025: -0.05
|  | -7 | -6.9478 | 0.0522 | 0.0068 | 6 |  | 0.010006 | 0.0029906 |  |  | -0.0522 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0487; 2024: N.A.; 2025: -0.0522
|  | -8 | -7.946 | 0.054 | 0.013 | 7 |  | 0.0010434 | 0.00037439 |  |  | -0.054 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0552; 2024: N.A.; 2025: -0.054
|  | -9 | -8.9341 | 0.0659 | 0.0068 | 8 |  | 5.7107e-05 | 2.4357e-05 |  |  | -0.0659 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0636; 2024: N.A.; 2025: -0.0659
|  | -10.2 | -10.1405 | 0.0595 | 0.0065 | 9 |  | 1.2776e-06 | 6.4062e-07 |  |  | -0.0595 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0621; 2024: N.A.; 2025: -0.0595
10
11
ok | Cert y 9348 FCal 2023-01-12 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | psi | Cert y 9348 FCal 2023-01-12 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PS-03+ | 1e-101 | 0 | -1e-101 | 0.0064 | 1 | TEC-LAB-PS-03+ | -1.011e-101 | 0.0064 |  |  | 0 |  |  | TEC-LAB-PS-03+ |  | 2021: N.A.; 2023: -1e-101; 2024: N.A.; 2025: -1e-101
|  | 3 | 3.0204 | 0.0204 | 0.0069 | 2 |  | 1.011 | 0.00096089 |  |  | -0.0204 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: -0.005; 2024: N.A.; 2025: -0.0204
|  | 5 | 5.0375 | 0.0375 | 0.0073 | 3 |  | -0.0046079 | -0.00074458 |  |  | -0.0375 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0082; 2024: N.A.; 2025: -0.0375
|  | 10 | 10.0595 | 0.0595 | 0.0073 | 4 |  | 0.0017711 | 0.00026531 |  |  | -0.0595 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0131; 2024: N.A.; 2025: -0.0595
|  | 15 | 15.0523 | 0.0523 | 0.0091 | 5 |  | -0.00029873 | -4.6047e-05 |  |  | -0.0523 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0167; 2024: N.A.; 2025: -0.0523
|  | 17 | 17.049 | 0.049 | 0.0096 | 6 |  | 2.5335e-05 | 4.2188e-06 |  |  | -0.049 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: 0.0082; 2024: N.A.; 2025: -0.049
|  | 20 | 20.0344 | 0.0344 | 0.0071 | 7 |  | -1.1467e-06 | -2.0747e-07 |  |  | -0.0344 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: -0.0082; 2024: N.A.; 2025: -0.0344
|  | 25 | 25.001 | 0.001 | 0.0071 | 8 |  | 2.6447e-08 | 5.1557e-09 |  |  | -0.0001 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: -0.0411; 2024: N.A.; 2025: -0.0001
|  | 30 | 29.942 | -0.058 | 0.011 | 9 |  | -2.4418e-10 | -5.0676e-11 |  |  | 0.058 |  |  |  |  | 2021: N.A.; 2023: -0.071; 2024: N.A.; 2025: 0.058
10
11
ok | Cert 13027 F Cal 2025-08-21 Con Sello | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | psi | Cert 13027 F Cal 2025-08-21 Con Sello | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PS-10 | 1e-300 | 0 | -1e-300 | 0.058 | 1 | TEC-LAB-PS-10 | -1.0017e-300 | 0.058 | [5 empty] | TEC-LAB-PS-10 |  | 0 | 0 | -1e-300 | -1e-300 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400.1 | 400 | -0.1 | 0.19 | 2 |  | 1.0017 | 0.0011607 | [7 empty] | -0.22 | -0.078 | 0.078 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 700.08 | 700 | -0.08 | 0.22 | 3 |  | -1.3669e-05 | -4.5406e-06 | [7 empty] | -0.3 | -0.03 | 0.03 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 | 1000 | 0 | 0.24 | 4 |  | 3.6995e-08 | 9.5917e-09 | [7 empty] | -0.25 | -0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1500 | 1500 | 0 | 0.2 | 5 |  | -5.0193e-11 | -1.1144e-11 | [7 empty] | -0.25 | -0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1999.98 | 2000 | 0.02 | 0.18 | 6 |  | 3.9565e-14 | 7.5206e-15 | [7 empty] | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2499.93 | 2500 | 0.07 | 0.22 | 7 |  | -1.9264e-17 | -3.0613e-18 | [7 empty] | -0.25 | -0.15 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2999.85 | 3000 | 0.15 | 0.24 | 8 |  | 5.8794e-21 | 7.5611e-22 | [7 empty] | -0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3499.78 | 3500 | 0.22 | 0.28 | 9 |  | -1.0949e-24 | -1.094e-25 | [7 empty] | -0.35 | -0.3 | 0.3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3999.7 | 4000 | 0.3 | 0.32 | 10 |  | 1.1363e-28 | 8.3472e-30 | [7 empty] | 2021: -0.32; 2023: -0.3; 2024: 0.3; 2025: 0.3
|  | 4999.6 | 5000 | 0.4 | 0.4 | 11 |  | -5.0299e-33 | -2.4932e-34 | [7 empty] | 2021: -0.4; 2023: -0.38; 2024: 0.38; 2025: 0.4
OK | 7a TEC-LAB-PDI-03 Additel -2 a 2 In H2O FCal 2025-12-17 Cert N25121723 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | InH2O | 7a TEC-LAB-PDI-03 Additel -2 a 2 In H2O FCal 2025-12-17 Cert N25121723 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PDI-01 | -1.9992 | -1.9991 | -0.0001 | 0.00052 | 1 | TEC-LAB-PDI-01 | -0.00011003 | 0.00049 | [5 empty] | TEC-LAB-PDI-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1.4993 | -1.4995 | 0.0002 | 0.0005 | 2 |  | 1.0001 | -6.1899e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.9994 | -0.99951 | 0.0002 | 0.00049 | 3 |  | 3.6993e-05 | 3.6351e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.4996 | -0.49974 | 0.0002 | 0.00049 | 4 |  | -0.00038353 | 3.2256e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0002 | 9e-05 | 0.0001 | 0.00049 | 5 |  | -0.00017111 | -1.8884e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4999 | 0.49982 | 0.0001 | 0.00049 | 6 |  | 0.00022665 | -3.1177e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.9997 | 0.99949 | 0.0003 | 0.00049 | 7 |  | 9.813e-05 | 1.7807e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4994 | 1.4993 | 0.0001 | 0.00049 | 8 |  | -3.5397e-05 | 5.0948e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9992 | 1.9991 | 0 | 0.0005 | 9 |  | -1.4028e-05 | -2.5463e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
| F.CAL 2021-01-06 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | °C | F.CAL 2021-01-06 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PS-10 | -30.03 | -30.012 | 0.018 | 0.075 | 1 | TEC-LAB-PS-10 | -30.03 | -30.012 | [5 empty] | TEC-LAB-PS-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | -0.0252 | -0.1252 | 0.075 | 2 |  | 0.1 | -0.0252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.4 | 100.0387 | -0.3613 | 0.075 | 3 |  | 100.4 | 100.0387 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200.5 | 200.2257 | -0.2743 | 0.16 | 4 |  | 200.5 | 200.2257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 340.2 | 340.3311 | 0.1311 | 0.16 | 5 |  | 340.2 | 340.3311 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 10
|  |  |  | 0 |  | 11
| F.CAL 2021-01-06 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | °C | F.CAL 2021-01-06 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | 0.018 | 0.075 | 1 | TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | [5 empty] | TEC-LAB-TEM-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | -0.0252 | -0.0125 | 0.075 | 2 |  | 0.1 | -0.0252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.4 | 100.0387 | -0.361 | 0.075 | 3 |  | 100.4 | 100.0387 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200.5 | 200.2257 | -0.27 | 0.16 | 4 |  | 200.5 | 200.2257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 340.2 | 340.3311 | 0.13 | 0.16 | 5 |  | 340.2 | 340.3311 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
| F.CAL 2021-01-06 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | °C | F.CAL 2021-01-06 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | 0.018 | 0.075 | 1 | TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | [5 empty] | TEC-LAB-TEM-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | -0.0252 | -0.0125 | 0.075 | 2 |  | 0.1 | -0.0252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.4 | 100.0387 | -0.361 | 0.075 | 3 |  | 100.4 | 100.0387 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200.5 | 200.2257 | -0.27 | 0.16 | 4 |  | 200.5 | 200.2257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 340.2 | 340.3311 | 0.13 | 0.16 | 5 |  | 340.2 | 340.3311 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
| F.CAL 2021-01-06 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | °C | F.CAL 2021-01-06 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | 0.018 | 0.075 | 1 | TEC-LAB-TEM-23 | -30.03 | -30.012 | [5 empty] | TEC-LAB-TEM-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | -0.0252 | -0.0125 | 0.075 | 2 |  | 0.1 | -0.0252 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.4 | 100.0387 | -0.361 | 0.075 | 3 |  | 100.4 | 100.0387 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200.5 | 200.2257 | -0.27 | 0.16 | 4 |  | 200.5 | 200.2257 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 340.2 | 340.3311 | 0.13 | 0.16 | 5 |  | 340.2 | 340.3311 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
| FCal 2024-02-20 Cert N19043064 | INSTRUMENTO | PATRON | DESVIACION | INCERTIDUMBRE | °C | FCal 2024-02-20 Cert N19043064 | p(x) | u (x) | [7 empty] | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| TEC-LAB-PDI-01 | -1.9996 | -1.9992 | 0.00043 | 0.00037 | 1 | TEC-LAB-PDI-01 | -0.00011999 | 0.00022 | [5 empty] | TEC-LAB-PDI-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1.4996 | -1.4993 | 0.00028 | 0.00033 | 2 |  | 0.99995 | 7.0711e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.9997 | -0.99952 | 0.00018 | 0.0003 | 3 |  | 0.00033231 | 0.00020274 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -0.4997 | -0.4997 | 0 | 0.00026 | 4 |  | -0.00033766 | -3.9222e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0002 | 8e-05 | -0.00012 | 0.00022 | 5 |  | -0.0004178 | -0.00018907 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | 0.49988 | -0.00012 | 0.00026 | 6 |  | 0.00020825 | 3.975e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.9998 | 0.99956 | -0.00024 | 0.0003 | 7 |  | 0.00020472 | 7.614e-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4995 | 1.4994 | -9e-05 | 0.00034 | 8 |  | -3.2443e-05 | -7.6045e-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9994 | 1.9993 | -0.00014 | 0.00037 | 9 |  | -2.9231e-05 | -9.8013e-06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
𝑆_𝑖𝑛𝑡
𝑆_𝑖𝑛𝑡/√(𝑛−1)
𝑆_𝑖𝑛𝑡/√(𝑛−1)
〖𝐷𝑒𝑠𝑣〗_𝑝− 〖𝐷𝑒𝑠𝑣〗_(𝑝−1)
Note on B80: Diego Vera: Al escoger el patron, Se deben dejar solo los campos con las lecturas correspondientes al certificado de calibracion. Es decir si el patron fue evaluado en n puntos se deben dejar n campos, los campos con valores en cero se deben borrar.
Note on H80: Diego Vera: Al escoger el patron, Se deben dejar solo los campos con las lecturas correspondientes al certificado de calibracion. Es decir si el patron fue evaluado en n puntos se deben dejar n campos, los campos con valores en cero se deben borrar.

## TOMA DE DATOS
FORMATO CALIBRACION MEDIDORES DE PRESIÓN LC-FR-87 V5 | [20 empty] | Agenquimicos Ltda.
CD412-25 | [20 empty] | Agropecuaria Gomez Cabal S.A.S.
Agroavicola San Marino S.A.
Revisado Coordinador de Calidad, 2025-02-22 - Aprobado Gerente General, 2025-02-24 | [20 empty] | Alfa Y Omega Instrumentación S.A.S
Alimentos Del Valle S. A.
Certificado de calibración No. |  |  |  |  | TP046-26 |  |  |  |  | Hora inicio de calibración: |  |  |  |  | 8:10 | [5 empty] | Ambiocom S.A.S.
Fecha de recepción: |  |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | Hora final de la calibración: | [10 empty] | Amed Asesorías A La Medida De Su Empresa S.A.S
Fecha de calibración: |  |  |  |  | 2026-04-24 | [15 empty] | Ángel Diagnostica S.A
Arpack S.A.S
Información del cliente | [20 empty] | Artilab S.A.
Cliente: |  | VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA | [5 empty] | Dirección: |  | Calle 15 No 32 - 450 km 2 |  |  |  |  | Ciudad: |  | Yumbo, Valle del Cauca |  |  |  | Asoclinic Limitada
[15 empty] | País |  | Colombia |  |  |  | Automatizamos Ingeniería S.A.S.
Información del instrumento | [20 empty] | Avantika Colombia S.A.S
Equipo: |  | Manómetro de presión diferencial |  |  |  |  | Fabricante: |  |  | DWYER |  |  | Modelo: |  |  | MAGNEHELIC |  |  |  |  | Avícola Pollo Listo S.A.S
No. serie: |  | N.I |  |  |  |  | Código: |  |  | CVSAC001-Q642 |  |  | Ubicación: |  | Laboratorio de microbiología / Exclusa de siembra 2 | [5 empty] | AVIDESA DE OCCIDENTE SA
Sitio de calibración: |  |  |  | Laboratorio de presión de Tecservice s.a.s. | [16 empty] | B Altman & Compañía S.A.S
B ALTMAN & COMPAÑIA SAS
Características metrológicas del instrumento | [20 empty] | Balanceados SA
Magnitud: |  |  | Presión. | [17 empty] | Basalex S.A.S.
Intervalo de medición: |  |  | 0 |  | InH2O | Hasta |  | 0.25 |  | InH2O | Indicación |  |  | Analógica | [6 empty] | Basculas Y Servicios Electrónicos De Pesaje Limitada
Intervalo de calibración: |  |  | 0 |  | InH2O | Hasta |  | 0.25 |  | InH2O | Clase de Fabricante |  |  | 4 | [6 empty] | Basculas Y Suministros S.A.S
División de escala: |  |  | 0.005 |  | InH2O | Apreciacion: |  | 0.0025 |  | InH2O | Clase calculada |  |  | 1.8 | [6 empty] | Belleza Express S.A.
[5 empty] | Posición de Montaje |  |  |  | Horizontal |  | Secuencia |  |  | C | [6 empty] | Bionutrect S.A.S.
Limite Superior |  |  | 0.01 |  | Limite Inferior |  |  | -0.01 |  | Numero de puntos sin punto cero |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | Biotec Laboratorio S.A.S
Bpc Services S.A.S
Evaluación visual de las características de funcionamiento instrumento | [20 empty] | Byspro S.A.S
Características a evaluar: | [8 empty] | Cumple |  |  | Observaciones | [8 empty] | C.I Seasif Pacific S.A.S.
[9 empty] | Si | No | N.A | [9 empty] | Caad Instrumentación Control Y Metrología S.A.S
La escala es legible | [8 empty] | X | [11 empty] | Campofert S.A.S.
Sellos en buen estado | [8 empty] | X | [11 empty] | Campolab S.A.S.
las agujas se encuentran en buen estado | [8 empty] | X | [11 empty] | Carlos Sarmiento L. & Cía.. Ingenio Sancarlos S.A.
Información del instrumento completa | [8 empty] | X | [11 empty] | Cartón De Colombia S.A
El display esta en buenas condiciones | [8 empty] | X | [11 empty] | Cartonera Nacional S.A.
El instrumento presenta contaminación o suciedad | [9 empty] | X | [10 empty] | Carvajal Pulpa Y Papel S.A
El equipo retorna a cero | [8 empty] | X | [11 empty] | Carval De Colombia
Entrada de presión libre | [8 empty] | X | [11 empty] | Carval De Colombia.
Funciones eléctricas en buen estado | [10 empty] | X | [9 empty] | Carval De Colombia
Presenta variación | [9 empty] | X | [10 empty] | Casita De Belén
CENEGRALS.A.S.
[5 empty] | Trazabilidad | [15 empty] | Centro De Investigación Científica Caucaseco Limitada
[5 empty] | Código |  |  |  | Descripción | [5 empty] | Marca |  | Certificado | Vigencia | Intervalo |  | Ci Laboratorios Improfarme S.A.S
[5 empty] | TEC-LAB-PDI-01 |  |  |  | Manometro de presión Diferencial | [5 empty] | Additel |  | N25121723 | 2026-12-17 | -2 In H2O a 2 In H2O | 2026-04-24 | Clorox De Colombia S.A
[9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Colgate Palmolive Compañía
[9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Colombia Industrial & Automotriz S.A.S
Colombiana De Bebidas Y Envasados S.A
[5 empty] | Condiciones ambientales | [15 empty] | Colombina Del Cauca S.A.
[5 empty] | Rango de condiciones ambientales 18° C hasta 45°C | [15 empty] | Comercializadora A.N. Jell S.A.S.
[9 empty] | Inicial |  |  | Final | [8 empty] | Comercializadora El Peluquero S.A.S
[5 empty] | Temperatura [°C] |  |  |  | 25.1 | [11 empty] | Comercializadora Santander S.A.S
[5 empty] | Humedad [% HR] |  |  |  | 65 | [11 empty] | Comestibles Aldor S.A.S
[5 empty] | presión Atmosférica |  |  |  | 908 | [11 empty] | Commercial Soluttions & Logistics S.A.S
COMPAÑÍA INTEGRAL S.A.
Compañía Minera E & J S.A.S
Compass Group Services Colombia S.A.
Compraventa Coffee Gold
Continental de Ingredientes SAS
Control E Instrumentación Industrial De Colombia S.A.S
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Cristar S.A.S
Destilería Riopaila S.A.S
Disproquin S.A.S
|  |  |  | Precarga | [16 empty] | Ecoquimica S.A.S
|  |  |  | Numero de precargas |  |  | Tiempo (s) |  |  |  | Valor de precarga | [9 empty] | Eka Corporación S.A.
|  |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | El Molino Eduardo Molinari Palacin & Cía. S En C
|  |  |  | 2 |  |  | 30 |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Pereira S.A. Esp
|  |  |  | 3 |  |  | 30 |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo S.A. Esp
Equipos De Pesaje Leal S.A.S
Valor indicación |  |  |  |  | Patrón Estándar | [15 empty] | ESP La virginia Risaralda SAS
Fabrifarma S.A.
[5 empty] | Secuencia A | [15 empty] | Familia Del Pacifico S.A.S
[5 empty] | Secuencia B | [15 empty] | Farmacia Droguería San Jorge Ltda.
[5 empty] | Secuencia C | [15 empty] | Farmalogica S A
Fiscalía General De La Nación Seccional Cali
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | [12 empty] | Fleischmann Foods S.A.
indicaciones de IBC |  |  |  | indicaciones de Patron | [9 empty] | Segunda medida con sujeción( con torque) | [6 empty] | Friomix Del Cauca S.A.S
Puntos |  | Puntos a calibrar e indicación Instrumento en [InH2O] |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  | Tiempo de espera |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  | Carga al valor máximo |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  |  | Fundación Liga Colombiana Contra La Epilepsia Capitulo Valle
Fundación Los Caleñitos "Gladys Candelo"
1 |  | 0 |  | 0.0067 |  | 0.0045 |  | 30 s | [5 empty] | Clase de Fabricante | [6 empty] | Fundación Santa Luisa De Marillac
2 |  | 0.05 |  | 0.0518 |  | 0.0498 |  | 30 s | [12 empty] | Fundiciones Universo S.A.S.
3 |  | 0.1 |  | 0.0964 |  | 0.0956 |  | 30 s | [12 empty] | Postobon S.A.
4 |  | 0.15 |  | 0.1505 |  | 0.1473 |  | 30 s | [12 empty] | Global Products Manufacture Services S.A.S
5 |  | 0.2 |  | 0.2021 |  | 0.1973 |  | 30 s | [12 empty] | Global Surfachem S.A.S.
6 |  | 0.25 |  | 0.2513 |  | 0.2505 |  | 30 s | [12 empty] | Golosinas Trululu S.A.
7 | [7 empty] | 30 s | [12 empty] | Granos Y Proteínas S.A.S.
8 | [7 empty] | 30 s | [12 empty] | Grow Chemical Group S.A
9 | [7 empty] | 30 s | [12 empty] | H&B Laboratorios S.A.S
10 | [7 empty] | 30 s | [12 empty] | Hada International S.A
Hada S.A
Hidroambiental Ltda.
Valores en unidad de calibración del patrón | [13 empty] | Segunda medida con sujeción( con torque) | [6 empty] | Hospital Carlos Holmes Trujillo
Puntos |  | Puntos a calibrar e indicación Instrumento en [] |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  | Tiempo de espera |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  | Carga al valor máximo |  | Ascendente M1 |  | Descendente M2 |  |  | Impadoc S.A.
Inbascol De Occidente S.A.S
1 |  | 0 |  | 0.00024205 |  | 0.00016257 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 |  | Clase de Fabricante | [6 empty] | Indugraficas S.A.S.
2 |  | 0.0018064 |  | 0.0018714 |  | 0.0017991 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Indusquim S.A.S
3 |  | 0.0036127 |  | 0.0034827 |  | 0.0034538 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria Colombiana De Logística Y Transporte S.A.S
4 |  | 0.0054191 |  | 0.0054372 |  | 0.0053216 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria de Alimentos Santa Rita SAS
5 |  | 0.0072255 |  | 0.0073013 |  | 0.0071279 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria De Harinas Tuluá S.A.S
6 |  | 0.0090318 |  | 0.0090788 |  | 0.0090499 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria De Licores Del Valle
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria Grafica Latinoamérica S.A.S.
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industria Molinera De Caldas S.A.
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industrias Cato S.A.S
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 s |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Industrias Patojito S.A.S
Industrias Terrígeno S.A
|  | Unidad original |  |  |  | InH2O | Unidad a convertir |  |  |  | psi |  | Fila | 7 | [6 empty] | Ingealimentos S.A.S
|  | Valor |  |  |  | 27.6799 | [6 empty] | Columna | 6 | [6 empty] | Ingeniería En Bpo S.A.S
Ingeniería Gráfica S.A
| Observaciones: | [19 empty] | Ingenio Pichichi S.A.
Instituto Oscar Scarpetta Orejuela De Protección Infantil
Instrument Ltda.
Inteco Limitada
Interpesaje S.A
Jaime Cardona Duque
Jeisson Santana Duque
| Calibrado por: | [8 empty] | Aprobado por: | [10 empty] | JGB S.A.
| Calibrate by | [8 empty] | Approved by | [10 empty] | Johnson & Johnson De Colombia S.A
| Jhan Carlos Mosquera | [8 empty] | Diego Vera | [10 empty] | Juan Manuel Meza Gutiérrez
| Metrólogo | [8 empty] | Director Técnico | [10 empty] | Juan Pablo Gómez Callejas
Laboratorio Biocenter S.A.S
Laboratorio De Alimentos Y Similares Microquim S.A.S
Laboratorio L´Mar S.A.S
0 | [13 empty] | Página 3 de 3 | [6 empty] | Laboratorios Baxter S.A
0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Laboratorios Laverlam S.A
Cargo: |  | 0 |  |  |  |  | Cargo: |  | 0 |  |  |  |  | Cargo: |  | 0 |  |  |  |  | Laboratorios OSA S.A.S.
Fecha: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha: |  | 0 |  |  |  |  | Laboratorios Ryan De Colombia S.A.S
Laboratorios Servinsumos SA
Instrumento |  |  |  | Tipo |  |  | Unidades | Valores |  | Nombres |  | Cargos |  |  |  | TEC-LAB-PS-10 | Manómetro Digital |  |  |  | Labtest Ingeniería S.A.S
Manómetro |  |  |  | Digital |  |  | Pa | 0.0068948 |  | Yamid Peláez |  | Director Técnico |  |  |  | TEC-LAB-PI-01 | Manómetro Digital |  |  |  | Lafrancol Internacional S.A.S.
Vacuometro |  |  |  | Analógica |  |  | kPa | 0.068948 |  | Héctor Fabio Carabalí |  | Metrólogo |  |  |  | TEC-LAB-PS-03 | Manómetro Diferencial |  |  |  | Lafrancol S.A.S.
Manovacuometro |  |  |  | N.A. |  |  | Mpa | 6.8948 |  | Carlos Alberto Carrejo |  | Metrólogo |  |  |  | TEC-LAB-PDI-01 | Manómetro Diferencial |  |  |  | LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA S.A.S
Manómetro de presión diferencial | [6 empty] | bar | 68.9476 |  | Diego Vera |  | Director Técnico | [8 empty] | Lle-Ser Ltda.
Transmisor de presión | [6 empty] | mbar | 6.8948 |  | Julian Valencia | [5 empty] | N.A. | N.A. |  |  |  | Lloreda S.A.
Indicador de Presión | [6 empty] | psi | 1 |  | Jhan Carlos Mosquera | [5 empty] | A |  |  |  |  | Losanika S.A.S.
Posición de montaje | [6 empty] | InH2O | 70.3089 |  | Jean Piere Bolaños | [5 empty] | B |  |  |  |  | MAKRO SUPERMAYORISTA SAS - TIENDA VALLE DEL LILI
Vertical | [6 empty] | mmH2O | 27.6807 |  | Carlos Anacona | [5 empty] | C |  |  |  |  | Mayagüez S.A.S
Horizontal | [6 empty] | InHg | 2.036 |  | Fabian Ceballos | [10 empty] | Merquimia Internacional S.A.S
[7 empty] | mmHg | 5.1715 | [7 empty] | Ligado casilla A8 |  |  |  |  | Metroindustrial S.A.S
[7 empty] | kg/cm2 | 7.0307 | [7 empty] | Patrón Estándar |  |  |  |  | Metroinstruments S.A.S
[7 empty] | cmHg | 51.7149 | [7 empty] | Valor indicación |  |  |  |  | Microambiental Ingeniería S.A.S
Microlab S.A.S
Natural Medy Distribuciones S.A.S
Orix Pack S.A.S
Ovoproductos Del Pacifico S.A.S
Pacifico Snacks S.A.S
Pacifico Snacks S.A.S
Pgi Colombia Ltda.
Pharm & Health Solutions S.A.S
Pinturas algreco S.A
PINTURAS ALGRECO SA
Pinzuar Ltda.
Plastic Films Internacional S.A.
Plásticos Especiales S.A.S.
Plásticos Rimax S.A.S.
Pontificia Universidad Javeriana
Precious Metals Investments S.A.S
Premezclas S.A.
Procesadora de Lacteos San Jose SAS
Productos De La Provincia S.A
Productos Naturales De La Sabana S.A.S
Profinas S.A.S.
Prominerales S.A.S
Proquim Industrial S.A.S.
Qfm Science S.A.S.
Quick & Tasty
Quimpac De Colombia S.A.
Recamier S.A
Reckitt Benckiser
Recursos Naturales Del Cauca S.A.S
Refinadora Nacional De Aceites Y Grasas S.A.S
Representaciones Industriales De Colombia Ricol S.A.S
Representaciones Marina Borja S.A.S
Repuestos Y Suministros Ltda.
Rubén Darío Trujillo Trujillo
Seguridad Alimentaria de Occidente S.A.S. SEGALCO S.A.S.
Selig De Colombia S.A.
Sistemas De Pesaje Y Control Dag
Skylab Colombia S.A.S
SMV S.A.S
Software & Solución Industrial Ltda.
Solla S.A.
Soluciones Nutritivas S.A.S
Splendor Publicidad S.A
Standard Markets Company Ci S.A.S
Suministros Químicos Ltda.
Sun Chemical Colombia S.A.S.
Súper De Alimentos S.A.S.
Súper De Alimentos S.A.S.-Planta Bianchi
Susana Teshima Teshima
Tecnofar Tq S.A.S
Tecnología Química International S.A.S
Tecnoplast S.A.S
Tecnoquimicas S.A
Tecnoquimicas S.A.
Tecnoquimicas S.A..
Tecnosur S.A.S
Tecservice S.A.S.
Teshima Products SAS
Tiendas Y Carnes El Ofertazo S.A.S
Torrecafe Águila Roja & Cía. S.A
Trapiche La Palestina S.A
Tropiagua S.A.S
T-Vapan 500 S.A.
Unidossis S.A.S
Unilever Andina Colombia S.A.S
Unilever Colombia SCC S.A.S
Universidad Del Valle
Universidad Icesi
Universidad Nacional De Colombia
Vm Controles Industriales Ltda.
TATE & LYLE COLOMBIA SAS
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
0
0
0
0
Formulas:
Vigencia = VLOOKUP([TP046-26],TRAZABILIDAD!A3:F11,6,FALSE)
Note on G22: Diego Vera:
Note on I22: Calibrador numero 3: Resolución asumida para instrumentos analógicos es comunmente d(1/2)_d(1/5)_d(1/10)
Note on J23: Calibrador numero 3: posición de montaje un debe de la norma
Note on A68: Calibrador numero 3: Colocar si es instrumento a medir o el patrón
Note on Q131: Sistema de Calidad:

## Tabla de resultados
CERTIFICADOS CALIBRACION MEDIDORES DE PRESIÓN LC-FR-87 V5
CD412-25
Revisado Coordinador de Calidad, 2025-02-22 - Aprobado Gerente General, 2025-02-24
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibración
[15 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TP046-26
Certificate number
Magnitud |  |  | Presión | [9 empty] | Instrumento:* |  | Manómetro de presión diferencial
Solicitante: |  |  | VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA | [9 empty] | Fabricante:* |  | DWYER
Dirección: |  |  | Calle 15 No 32 - 450 km 2 Yumbo, Valle del Cauca - Colombia | [9 empty] | Modelo:* |  | MAGNEHELIC
Fecha de recepción: |  |  | 2026-04-24 | [9 empty] | Identificación:* |  | CVSAC001-Q642
Fecha de calibración: |  |  | 2026-04-24 | [9 empty] | Número de serie:* |  |  | N.I
Número de páginas del certificado : | [5 empty] | Dos (2) | [6 empty] | Ubicación:* | Laboratorio de microbiología / Exclusa de siembra 2
Características Metrológicas del Instrumento de medición
Presión
Intervalo de medición: |  |  | 0 |  | InH2O | Hasta |  | 0,25 |  | InH2O |  |  |  | Tipo de indicación: |  |  |  | Analógica
Intervalo calibrado: |  |  | 0 |  | InH2O | Hasta |  | 0,25 |  | InH2O |  |  |  | Secuencia Utilizada: |  |  |  | C
División de escala: |  |  | 0,005 |  | InH2O | [8 empty] | Posición de Montaje: |  |  |  | Horizontal
Resolución: |  |  | 0.0025 |  | InH2O
Clase del Fabricante: |  |  | 4 |  | % | Clase Calculada: |  |  |  | N.A.
Limite Superior: |  | 0,01 |  | InH2O |  | Limite Inferior: |  |  |  | -0,01 |  | InH2O
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente.
Este certificado es emitido de acuerdo con los requerimientos de la norma NTC- ISO/IEC 17025:2017 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
Resultado evaluación física:
El instrumento a calibrar fue inspeccionado detalladamente para determinar su estado y condición física determinando que puede ser calibrado
Método de calibración utilizado:
Método de comparación directa, el cual consiste en comparar la indicación del instrumento versus las sustancias y/o equipos de referencia.
Procedimiento de calibración:
Procedimiento LC-PR-36 para calibración de equipos medidores de presión, vacío, presión diferencial.
Lugar de calibración:
La calibración se realizó en las instalaciones de | [7 empty] | Laboratorio de presión de Tecservice s.a.s.
Descripción de la trazabilidad
Esta calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada eslabón de la cadena está documentado y la incertidumbre de medición ha sido estimada en cada paso.
| Código |  |  |  | Descripción | [5 empty] | Marca |  |  | Certificado No. |  |  |  | Fecha Prox Calibración
| TEC-LAB-PDI-01 |  |  |  | Manometro de presión Diferencial | [5 empty] | Additel |  |  | N25121723 |  |  |  | 2026-12-17
FIRMAS AUTORIZADAS
FALSE
Diego Vera
Firmado Digitalmente. | [14 empty] | OJO REVISAR FECHA
Director Técnico
Aprobado por: | [14 empty] | Fecha de emisión: |  |  |  |  | Página 1 de 2
LC-FR-87-V5
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration
[15 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TP046-26
Certificate number
Condiciones ambientales durante la calibración
Temperatura del aire: |  |  | Inicial |  | 25.1 |  | °C | Final |  | 0 |  | °C
Humedad Relativa: |  |  | Inicial |  | 65 |  | % hr | Final |  | 0 |  | % hr
Presión atmosférica |  |  | Inicial |  | 908 |  | mbar | Final |  | 0 |  | mbar
Convertir mediciones a otra unidad
Pruebas según la secuencia C
Valor indicación [InH2O] |  |  | Patrón Estándar [InH2O] |  |  |  |  | Desviación [InH2O] |  |  |  |  | Histéresis [InH2O] |  |  | Margen de Variación [InH2O] |  |  | ± Incertidumbre expandida [InH2O] |  | Factor de Cobertura k | Cifras Significativas | Cifras Decimales | LCS | LCI | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Desviación [InH2O] | Factor de Cobertura k | ± Incertidumbre expandida [InH2O] | Margen de Variación [InH2O]
[24 empty] | 0.01 | -0.01 | Pa | Pa | Pa | k | Pa | Pa | incertidumbre | desviación | Valor indicación [InH2O]
0 |  |  | 0.0043906 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.0022 |  |  | 0.0078582 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0 | 1.7627e-05 | -1.7627e-05 | 1.96 | 1.3921e-05 | 3.1548e-05 | 0.0034676 | -0.0043906 | 0 | 0,00 | 0
0.05 |  |  | 0.050697 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.002 |  |  | 0.0041258 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0.00020073 | 0.00020353 | -2.7992e-06 | 1.96 | 1.3764e-05 | 1.6564e-05 | 0.0034286 | -0.00069724 | 0.05 | 0,00 | 0
0.1 |  |  | 0.095904 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.0008 |  |  | 0.0073643 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0.00040146 | 0.00038502 | 1.6445e-05 | 1.96 | 1.312e-05 | 2.9565e-05 | 0.0032679 | 0.0040964 | 0.1 | 0,00 | 0
0.15 |  |  | 0.14881 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.0032 |  |  | 0.0048978 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0.00060219 | 0.00059742 | 4.7748e-06 | 1.96 | 1.4888e-05 | 1.9663e-05 | 0.0037084 | 0.0011894 | 0.15 | 0,00 | 0
0.2 |  |  | 0.19962 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.0048 |  |  | 0.0046083 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0.00080293 | 0.00080139 | 1.5392e-06 | 1.96 | 1.6962e-05 | 1.8501e-05 | 0.0042249 | 0.0003834 | 0.2 | 0,00 | 0
0.25 |  |  | 0.25082 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | -0.0008 |  |  | 0.0040894 |  |  | 0,00 |  | 1.96 | 2 | 2 | 0.01 | -0.01 | 0.0010037 | 0.001007 | -3.298e-06 | 1.96 | 1.3119e-05 | 1.6418e-05 | 0.0032679 | -0.0008215 | 0.25 | 0,00 | 0
|  |  | -0.00011003 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0,0 |  | 1.96 | 1 | 1 | 0.01 | -0.01 | #VALUE! | -4.4172e-07 | #VALUE! | 1.96 | 1.2993e-05 | #VALUE! | 0.0032365 |  | #N/A
|  |  | -0.00011003 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0,0 |  | 1.96 | 1 | 1 | 0.01 | -0.01 | #VALUE! | -4.4172e-07 | #VALUE! | 1.96 | 1.2993e-05 | #VALUE! | 0.0032365 |  | #N/A
|  |  | -0.00011003 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0,0 |  | 1.96 | 1 | 1 | 0.01 | -0.01 | #VALUE! | -4.4172e-07 | #VALUE! | 1.96 | 1.2993e-05 | #VALUE! | 0.0032365 |  | #N/A
|  |  | -0.00011003 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0,0 |  | 1.96 | 1 | 1 | 0.01 | -0.01 | #VALUE! | -4.4172e-07 | #VALUE! | 1.96 | 1.2993e-05 | #VALUE! | 0.0032365 |  | #N/A
0.0043906
[26 empty] | Unidad original |  | InH2O | Unidad a convertir |  | Pa | Fila | 7
[26 empty] | Valor |  | 0.0040146 |  |  |  | Columna | 1
Estimación de incertidumbre: | [24 empty] | El máximo porcentaje de error obtenida en esta calibración mas su incertidumbre es |  |  |  | 3.143%
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k= 2” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.
Desviación = Valor indicación - Patrón Estándar
Observaciones:
1-Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de Metrología de Tecservice S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.
2-Este certificado aplica exclusivamente al instrumento calibrado.
3- N.I. = No indica, N.A. = No aplica, EMP = Error máximo Permitido.
4- * Informacion suministrada por el cliente.
Página 2 de 2
LC-FR-87-V5
Final de este certificado
Elaboró: |  | Roberto Carlos Rojas | [6 empty] | Revisó: |  |  |  | Cesar Augusto Cobo |  |  | Aprobó: |  |  | Héctor Carabalí
Cargo: |  | Metrologo | [6 empty] | Cargo: |  |  |  | Director Técnico |  |  | Cargo: |  |  | Gerente General
Fecha: |  | 43902 | [6 empty] | Fecha: |  |  |  | 2020-03-13 |  |  | Fecha: |  |  | 2020-03-16
Versión |  | Descripción del cambio | [14 empty] | Responsable
Formulas:
Fecha Prox Calibración = VLOOKUP([Código],TRAZABILIDAD!$A3:F9,6,0)
Note on AL10: Sistema de Calidad: 20220207 DV 20220217 DV…adj margenes 20230328 Dv se incluyo cmhg Se actualiza Patron TEC-LAB-PI-01 20230509 Se actualiza Patron TEC-LAB-PI-10 20230822

## CALCULO DE INCERTIDUMBRES (hidden)
Aportantes de incertidumbre
1
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 1 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
17 |  | 0 | 0,0067 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.00063509 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.0022
|  |  | 0.0045 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.0022
0
| Promedio |  | 0.0045 | promedio con ajuste | 0.0043906
| Desviacion |  | -0.0043906
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 4.0333e-07 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0017692
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 132539139.6034
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0034676 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.0022
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
2
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 2 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0.05
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
18 |  | 0.05 | 0.0518 | 0.00048997 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.00057735 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.002
|  |  | 0.0498 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.002
0
| Promedio |  | 0.0508 | promedio con ajuste | 0.050697
| Desviacion |  | -0.00069724
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.4007e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 3.3333e-07 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0017493
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 131004570.1474
[5 empty] | 131004570.1474 | 1
***
| k |  |  | 1.96 |  | 12.7062
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0034286 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.002
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
3
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 3 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0.1
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
19 |  | 0.1 | 0.0964 | 0.00048995 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.00023094 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.0008
|  |  | 0.0956 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.0008
0
| Promedio |  | 0.096 | promedio con ajuste | 0.095904
| Desviacion |  | 0.0040964
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.4005e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 5.3333e-08 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016673
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 121840461.6323
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032679 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.0008
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
4
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 4 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0.15
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
20 |  | 0.15 | 0.1505 | 0.00048993 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.00092376 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.0032
|  |  | 0.1473 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.0032
0
| Promedio |  | 0.1489 | promedio con ajuste | 0.14881
| Desviacion |  | 0.0011894
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.4003e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 8.5333e-07 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0018921
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 135382822.939
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0037084 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.0032
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
5
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 5 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0.2
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
21 |  | 0.2 | 0.2021 | 0.00048991 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.0013856 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.0048
|  |  | 0.1973 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.0048
0
| Promedio |  | 0.1997 | promedio con ajuste | 0.19962
| Desviacion |  | 0.0003834
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.4001e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 1.92e-06 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0021556
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 112688307.0316
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0042249 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.0048
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
6
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 6 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0.25
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
22 |  | 0.25 | 0.2513 | 0.00048991 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0.00023094 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0.0008 |  |  | FALSE
|  |  | 0.2505 | [9 empty] | 0 |  |  | FALSE
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0.0008 |  |  | FALSE
|  |  | 0 | [12 empty] | FALSE
| Promedio |  | 0.2509 | promedio con ajuste | 0.25082 | [10 empty] | FALSE
| Desviacion |  | -0.0008215 | [12 empty] | Elija Patron
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.4001e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 5.3333e-08 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016673
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 121839301.4561
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032679 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | -0.0008
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
7
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 7 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
23 |  | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0
0
| Promedio |  | 0 | promedio con ajuste | -0.00011003
| Desviacion |  | 0.00011003
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 0 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016513
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 119579205.4254
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032365 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | 0
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
8
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 8 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
24 |  | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0
0
| Promedio |  | 0 | promedio con ajuste | -0.00011003
| Desviacion |  | 0.00011003
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 0 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016513
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 119579205.4254
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032365 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | 0
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
9
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 9 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
25 |  | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0
0
| Promedio |  | 0 | promedio con ajuste | -0.00011003
| Desviacion |  | 0.00011003
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 0 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016513
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 119579205.4254
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032365 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | 0
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
10
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 10 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
26 |  | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0
0
| Promedio |  | 0 | promedio con ajuste | -0.00011003
| Desviacion |  | 0.00011003
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 0 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016513
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 119579205.4254
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032365 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | 0
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
|  | 11 | Adicional
|  |  |  | TIPO B | TIPO B | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO B | TIPO B
Punto 10 | [8 empty] | Valor mas pequeño estimado por residuos |  | *
0
|  | Valor indicación [InH2O] | Patrón Estándar [InH2O] | Por certificado del patron | Incertidumbre estandar por resolucion del instrumento |  |  |  | Aportante por interpolacion | Aportante por deriva
26 |  | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0014434 | 0.00063509 | 0 | 0 | 4.4773e-15 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 𝑓 | 0
0
| Promedio |  | 0 | promedio con ajuste | -0.00011003
| Desviacion |  | 0.00011003
| Grados de libertad |  |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 | **
| Coeficientes de sensibilidad |  |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetibilidad solo aplica para secuencias B y A.
| Cuadrado de los aportantes por coeficientes |  |  | 2.401e-07 | 2.0833e-06 | 4.0333e-07 | 0 | 0 | 2.0046e-29 | 0 | Para secuencia C es 0
| incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.0016513
Repetibilidad
0
| Grados efectivos de libertad |  |  | 119579205.4254
***
| k |  |  | 1.96
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.0032365 | [6 empty] | donde j es la posicion del escalon.
[11 empty] | n segun secuencia |  |  | histeresis | 0
[11 empty] | A | 2
[11 empty] | B | 1
[11 empty] | C | 1
Note on E15: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F15: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G15: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I15: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J15: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E46: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F46: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G46: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I46: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J46: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E77: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F77: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G77: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I77: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J77: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E108: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F108: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G108: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I108: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J108: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E139: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F139: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G139: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I139: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J139: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E170: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F170: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G170: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I170: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J170: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E201: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F201: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G201: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I201: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J201: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E232: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F232: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G232: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I232: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J232: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E263: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F263: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G263: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I263: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J263: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E294: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F294: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G294: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I294: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J294: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on E325: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on F325: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on G325: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on I325: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Note on J325: Calibrador numero 3: Vi tiende a infinito por ser tipo B
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑24_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑24_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑24_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
Incertidumbre estandar porDesviacion del cero
𝑓_0
𝜇𝑃_(𝑖𝑛𝑑 𝑟)=√(〖1/3 (2𝑟/2)〗^2 )
𝜇𝑃_(𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑐𝑒𝑟𝑜)=√(〖1/3 (𝑓_0/2)〗^2 )
Desviacion del cero
Desviacion del cero
𝑓_0
𝑋_2,0−𝑋_1,0
𝑋_4,0−𝑋_3,0
Incertidumbre estandar por repetibilidad
Incertidumbre estandar por repetibilidad
𝑏^′
𝜇𝑃_𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖=√(〖1/3 (𝑏^′/2)〗^2 )
𝑓_0
𝑓_0=𝑚𝑎𝑥{|𝑋_2,0−𝑋_1,0 |;|𝑋_4,0−𝑋_3,0 |}
Incertidumbre estandar por histeris
Incertidumbre estandar por histeris
ℎ
𝜇𝑃_ℎ𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠=√(〖1/3 (ℎ/2)〗^2 )
𝜇_𝑐=√(∑_(𝑖=1)^𝑁▒〖(𝑐_𝑖∗𝜇(𝑥_𝑖 ))〗^2 )
𝜇_𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛=𝑈/2
𝑣_𝑒𝑓𝑓=〖𝜇_𝑐〗^4/(∑_(𝑖=1)^𝑛▒(〖𝜇_𝑖〗^4 (𝑥_𝑖))/𝑣_𝑖 )
𝑣_𝑖
〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗)=|(𝑥_(3,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(1,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗)=|(𝑥_(4,𝑗)−𝑥_(3,0))−(𝑥_(2,𝑗)−𝑥_(1,0)) |
〖𝑏^′〗_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=max{〖𝑏^′〗_(𝑎𝑠𝑐,𝑗); 〖𝑏^′〗_(𝑑𝑒𝑠,𝑗) }
ℎ=1/𝑛×{|〖(𝑋〗_(2,𝑗)−𝑋_1,0)−〖(𝑋〗_(1,𝑗)−𝑋_1,0)|+|〖(𝑋〗_(4,𝑗)−𝑋_3,0)−〖(𝑋〗_(3,𝑗)−𝑋_3,0)|}
𝑈=𝜇_𝑐∗𝑘
𝑘
𝜇𝑃_𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎=𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎/(2∗√3)

## CONVERSION (hidden)
cuanto equivale la unidad de la columna respecto a la fila, ejemplo 1 Pa equivale a 1,0 E+03kPa,
Unidades | Pa | kPa | MPa | bar | mbar | psi | InH2O | mmH2O | InHg | mmHg | kg/cm2 | cmHg
Pa | 1 | 1000 | 1000000 | 100000 | 100 | 6894.7448 | 249.1 | 9.807 | 3386 | 133.3 | 98066.5 | 1333
kPa | 0.001 | 1 | 1000 | 100 | 0.1 | 6.8947 | 0.2491 | 0.009807 | 3.386 | 0.1333 | 98.0665 | 1.333
MPa | 1e-06 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0068947 | 0.0002491 | 9.807e-06 | 0.003386 | 0.0001333 | 0.098067 | 0.001333
bar | 1e-05 | 0.01 | 10 | 1 | 0.001 | 0.068948 | 0.002491 | 9.807e-05 | 0.03386 | 0.001333 | 0.98067 | 0.01333 | 0.068947 | 1.5e-07
mbar | 0.01 | 10 | 10000 | 1000 | 1 | 68.9476 | 2.491 | 0.09807 | 33.86 | 1.333 | 980.665 | 13.33
psi | 0.00014504 | 0.14504 | 145 | 14.5038 | 0.0145 | 1 | 0.03613 | 0.001422 | 0.4912 | 0.01934 | 14.2233 | 0.1934
InH2O | 0.0040146 | 4.0146 | 4.015 | 401.463 | 0.4015 | 27.6799 | 1 | 0.03937 | 13.6 | 0.5352 | 393.701 | 5.352
mmH2O | 0.10197 | 101.972 | 101972 | 10197.2 | 10.2 | 703.07 | 25.4 | 1 | 345.3 | 13.6 | 10000 | 136
InHg | 0.0002953 | 0.2953 | 295.3 | 29.53 | 0.02953 | 2.036 | 0.07356 | 0.002896 | 1 | 0.03937 | 28.959 | 0.3937
mmHg | 0.0075006 | 7.5006 | 7501 | 750.062 | 0.7501 | 51.7149 | 1.868 | 0.07356 | 25.4 | 1 | 735.559 | 10 |  | 10
kg/cm2 | 1.0197e-05 | 0.010197 | 10.2 | 1.0197 | 0.00102 | 0.070307 | 0.00254 | 0.0001 | 0.03453 | 0.00136 | 1 | 0.0136
cmHg | 0.00075006 | 0.75006 | 750.1 | 75.0062 | 0.07501 | 5.1715 | 0.1868 | 0.007356 | 2.54 | 0.1 | 73.5559 | 1
cuanto equivale la unidad de la fila respecto a la columna, ejemplo 1 Pa equivale 1,03 E-03 kPa
Los referenciados en este color son la conversion que aparece directamente NIST Special Publication 811 2008 Edition Ambler Thompson and Barry N. Taylor
solo cambia la variable original del patron para la conversion
|  | Unidad original P |  | InH2O | Unidad a convertir |  | InH2O
|  | Valor |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  | Columna | 7 |  | 1
|  |  | Fila | 7
|  | Unidad original Dato IBC |  | InH2O | Unidad a convertir |  | InH2O
|  | Valor |  | 1

## TRAZABILIDAD (hidden)
TRAZABILIDAD
Código | Descripción | Marca | N° de certificado | Fecha de Calibracion | Fecha de vencimiento | intervalo | resolución | CI % | Unidades de trabajo en el instrumento patrón | [7 empty] | Frecuencia | Viegencia anterior
TEC-LAB-PS-10 | Manometro | Additel | 13027 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 0 psi a 5000 psi | 0,1 psi | 0.05 | psi | mbar | mmH2O | inH2O | Pa | kPa | Mpa | bar | 720 | 2023-08-21
TEC-LAB-PI-01 | Manometro | Additel | 12629 | 2025-04-24 | 2027-04-24 | 0 psi a 300 psi | 0,01 psi | 0.05 | psi | mbar | mmH2O | inH2O | Pa | kPa | Mpa | bar | 720 | 2023-04-24
TEC-LAB-PS-03- | Manovacuometro | Reed Instruments | 12352 | 2025-02-12 | 2027-02-12 | 0 psi a +/- 10 psi | 0,01 psi | 0.3 | bar | mmHg | inH2O | inHg | mbar | psi | --- | --- | 720 | 2023-02-12
TEC-LAB-PS-03+ | Manovacuometro | Reed Instruments | 12349 | 2025-02-12 | 2027-02-12 | 0 psi a +/- 30 psi | 0,01 psi | 0.3 | bar | mmHg | inH2O | inHg | mbar | psi | --- | --- | 720 | 2023-02-12
TEC-LAB-PDI-03 | Manometro de presión Diferencial | Additel | C2803-25 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | -2 In H2O a 2 In H2O | 0,1 psi | 0.05 | psi | mbar | mmH2O | inH2O | Pa | kPa | Mpa | bar | 360 | 2024-03-17
TEC-LAB-PDI-02 | Manometro de presión Diferencial | Dwyer | TLM-P-6702 | 2025-04-15 | 2026-04-15 | -4 In H2O A 4 In H2O | 0,001 H2O | 0.05 |  |  |  | inH2O |  |  |  |  | 360 | 2024-04-15
TEC-LAB-PDI-01 | Manometro de presión Diferencial | Additel | N25121723 | 2025-12-17 | 2026-12-17 | -2 In H2O a 2 In H2O | 0,1 psi | 0.05 | psi | mbar | mmH2O | inH2O | Pa | kPa | Mpa | bar | 360 | 2024-12-17
60.8333
Formulas:
Viegencia anterior = EDATE([Fecha de Calibracion],-[Frecuencia]/30)

## Hoja1 (hidden)
|  |  | Posicion | Presion indicacion | Presion Standar | Desviacion | Incertidumbre
CODIGO | TEC-LAB-PI-01 | 9749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019
|  |  | 2 | 37.508 | 37.5 | 0.008 | 0.025
|  |  | 3 | 75.005 | 75 | 0.005 | 0.024
|  |  | 4 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0.024
|  |  | 5 | 149.99 | 150 | -0.01 | 0.026
|  |  | 6 | 187.488 | 187.5 | -0.012 | 0.027
|  |  | 7 | 224.985 | 225 | -0.015 | 0.029
|  |  | 8 | 262.48 | 262.5 | -0.02 | 0.03
|  |  | 9 | 299.963 | 300 | -0.037 | 0.033
|  |  | Posicion | Presion indicacion | Presion Standar | Desviacion | Incertidumbre
CODIGO | TEC-LAB-PDI-01 | DE6301-23 | 1 | -1.9992 | -1.9991 | -0.0001 | 0.00039
|  |  | 2 | -1.4994 | -1.4993 | 0 | 0.00039
|  |  | 3 | -0.9995 | -0.99944 | 0 | 0.00039
|  |  | 4 | -0.4996 | -0.49962 | 0 | 0.00039
|  |  | 5 | 0.0001 | 0.00011 | 0 | 0.00039
|  |  | 6 | 0.5 | 0.50012 | -0.0001 | 0.00039
|  |  | 7 | 0.9999 | 0.99998 | -0.0001 | 0.00039
|  |  | 8 | 1.4998 | 1.4998 | -0.0001 | 0.00039
|  |  | 9 | 1.9997 | 1.9998 | -0.0001 | 0.00039
|  |  | Posicion | Presion indicacion | Presion Standar | Desviacion | Incertidumbre
CODIGO | TEC-LAB-PS-10 | 10142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058
|  |  | 2 | 399.922 | 400 | -0.078 | 0.0666
|  |  | 3 | 699.97 | 700 | -0.03 | 0.1
|  |  | 4 | 999.95 | 1000 | -0.05 | 0.15
|  |  | 5 | 1499.95 | 1500 | -0.05 | 0.17
|  |  | 6 | 1999.9 | 2000 | -0.1 | 0.18
|  |  | 7 | 2499.85 | 2500 | -0.15 | 0.24
|  |  | 8 | 2999.75 | 3000 | -0.25 | 0.27
|  |  | 9 | 3499.7 | 3500 | -0.3 | 0.29
|  |  | 10 | 3999.7 | 4000 | -0.3 | 0.33
|  |  | 11 | 4999.62 | 5000 | -0.38 | 0.41
|  |  | Posicion | Presion Estándar | Presion Indicacion | Desviacion | Incertidumbre
CODIGO | TC-LAB-PS-03 | 9347/9348 | 1 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.027
|  |  | 2 | 3.001 | 2.99 | -0.011 | 0.027
|  |  | 3 | 5.002 | 4.98 | -0.022 | 0.027
|  |  | 4 | 10.002 | 9.94 | -0.062 | 0.027
|  |  | 5 | 15.003 | 14.95 | -0.053 | 0.027
|  |  | 6 | 20.003 | 19.96 | -0.43 | 0.027
|  |  | 7 | 25.003 | 25 | -0.008 | 0.027
|  |  | 8 | 30.004 | 30.04 | -0.036 | 0.027
9
10
11
|  |  | Posicion | Presion Estándar | Presion Indicacion | Desviacion | Incertidumbre
|  |  | 1 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.027
CODIGO | TC-LAB-PS-03 | 9347/9348 | 2 | 3.001 | 2.99 | -0.011 | 0.027
|  |  | 3 | 5.002 | 4.98 | -0.022 | 0.027
|  |  | 4 | 10.002 | 9.94 | -0.062 | 0.027
|  |  | 5 | 15.003 | 14.95 | -0.053 | 0.027
|  |  | 6 | 20.003 | 19.96 | -0.43 | 0.027
|  |  | 7 | 25.003 | 25 | -0.008 | 0.027
|  |  | 8 | 30.004 | 30.04 | -0.036 | 0.027
9
10
11