## DATOS GENERALES
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS VOLUMÉTRICOS ACCIONADOS POR PISTON, LC-FR-60 V13
CD438-25
Revisado Director Técnico, 2025-09-20 - Aprobado Gerente General, 2025-09-22
Certificado de calibración No. |  |  |  |  | TVO005-26A |  |  |  |  | Hora inicial |  |  |  | 8:06
Fecha de recepción: |  |  |  |  | 2026-01-20 |  |  |  |  | Hora final |  |  |  | 8:48
Fecha de calibración: |  |  |  |  | 2026-01-27
Información del cliente
Cliente: |  | Tecservice S.A.S. | [5 empty] | Dirección: |  | Av 4AN No. 45-56 |  |  |  |  | Ciudad: |  | Cali
Contacto: |  | Hector Fabio Carabali Herrera | [5 empty] | Teléfono |  | 318 712 6566 - 602 654 0608
Información del instrumento | [27 empty] | 0.00024
Nombre: |  | Micropipeta |  |  |  |  | Fabricante: |  | BRAND |  |  |  | Modelo: |  | Transferpette
No. serie: |  | 08Y7018 |  |  |  |  | Código: |  | TEC-LAB-V-03 |  |  |  | Ubicación: |  | N.I.
lugar de calibración: |  |  |  | Tecservice S.A.S. Laboratorio de Volumen | [8 empty] | Resolución: |  | 1 |  |  |  | µL | 1
Características metrológicas del instrumento
Tipo de material: |  |  | Plástico (polipropileno) |  |  |  | Intervalo de medición |  |  | 100 | Hasta | 1000 | µL | Densidad pesas |  |  | 7.96 | g/cm3
Coeficiente de expansión [°C-1]: |  |  |  |  | 0.00024 |  | Temperatura de referencia: |  |  |  |  | 20 | °C | EMP: | E µL | 8 | E % |  | 0.8 |  |  | 1 | 0
Base de Ajuste: |  |  | Expulsar (Ex) |  |  |  | Liquido de Ensayo: |  |  | Agua Des-ionizada grado 3 |  |  |  |  | CV µL | 3 | CV % |  | 0.3 |  |  | 1 | 0
¿Tipo Selección Volumen ? |  |  | Variable | [7 empty] | Regla de Decisión ? |  |  |  | Especificar probabilidad de Conformidad ? |  |  |  |  | ← Seleccionar
¿ Colchón de Aire ? |  |  | Si | [7 empty] | N.A. No fue requeridad declaracion de conformidad. |  |  |  | Especificación:(Norma, SOP. Manual Fab. etc.) $
¿Las mediciones dependen de la lectura directa del volumen de salida? Ej. Buretas |  |  |  | No
Evaluación visual de las características de funcionamiento instrumento
Características a evaluar: | [8 empty] | Cumple |  |  | Observaciones
[9 empty] | Si | No | N.A
¿ El instrumento presenta partículas de agua ? | [9 empty] | X
¿ El instrumento esta despicado, quebrado o fisurado ? | [9 empty] | X
¿ La Lectura es legible ? | [8 empty] | X
¿ El instrumento presenta contaminación con partículas extrañas? | [9 empty] | X
Trazabilidad
|  |  | linealidad fabricante (g) |  | Código |  |  |  | Descripción | [5 empty] | Fecha Cal | Vigencia
|  |  | 0.0002 |  | TEC-LAB-BA-07 |  |  |  | Balanza semimicro | [5 empty] | 2025-06-24 | 2026-06-24
|  |  | desves fabricante (g) |  | TEC-LAB-PTHRI-03 |  |  |  | Termo higrómetro barómetro digital | [5 empty] | 2024-02-21 | 2026-02-21
|  |  | 0.0001 |  | TEC-LAB-TH-01 |  |  |  | Termo higrómetro digital | [5 empty] | 2024-02-15 | 2026-02-15
|  |  | perdida por evaporación (g) |  | TEC-LAB-TEM-33 |  |  |  | Termómetro digital | [5 empty] | 2025-02-07 | 2026-02-07
|  |  | -2e-06 |  | N.A.
Condiciones ambientales originales | [9 empty] | Condiciones ambientales corregidas | [10 empty] | Limites
Mediciones |  | Temperatura [°C] |  |  | Humedad relativa [% hr] |  |  | Presión atmosférica [hPa] |  | Mediciones |  | Temperatura [°C] |  |  | Humedad relativa [% hr] |  |  | Presión atmosférica [hPa] |  |  | T. Agua | T. Aire | Hr | P Atm
Mínimas: |  | 20.6 |  |  | 54.5 |  |  | 910 |  | Iniciales: |  | 20.7864 |  |  | 54.2914 |  |  | 910.3441 |  |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 5
Máximas: |  | 20.8 |  |  | 56 |  |  | 911 |  | Finales: |  | 20.9831 |  |  | 55.9008 |  |  | 911.3404
Variación |  | 0.2 | [7 empty] | Variación |  | 0.19665
Temperatura del dispositivo.
Temperatura inicial [°C] |  |  |  |  | Temperatura final [°C] |  |  |  |  | Delta de temperatura [°C]
20.75 |  |  |  |  | 20.55 |  |  |  |  | -0.2
Temperatura del Agua.
Temperatura inicial [°C] |  |  |  |  | Temperatura final [°C] |  |  |  |  | Delta de temperatura [°C]
20.6943 |  |  |  |  | 20.4542 |  |  |  |  | -0.24009
Mediciones realizadas
|  | Valor Nominal |  |  | 100 |  | µL | [14 empty] | 1
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] |  | Humedad del aire [%] |  | presión Atmosférica mbar |  | Densidad del aire [g /cm3] |  | Densidad del agua [g /cm3] |  | Volumen calculado[µL] |  | Error del IBP[µL] |  |  | Incertidumbre [µL] | Revisión Pesada | Revisión temperatura del Agua | Revisión temperatura Ambiente | Revisión Humedad Relativa | Revisión Presión Atm
25.2179 |  | 25.3205 |  | 20.85 |  | 20.8 |  | 54.6 |  | 910 |  | 0.0010725 |  | 0.99806 |  | 102.8709 |  | 2.8709 |  | -0.00021387 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.3205 |  | 25.4237 |  | 20.84 |  | 20.8 |  | 54.9 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99806 |  | 103.5327 |  | 3.5327 |  | -0.00021376 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.4237 |  | 25.5261 |  | 20.84 |  | 20.8 |  | 55 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99806 |  | 102.7105 |  | 2.7105 |  | -0.00021376 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.5261 |  | 25.6286 |  | 20.83 |  | 20.8 |  | 55 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 102.7606 |  | 2.7606 |  | -0.00021366 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.6286 |  | 25.7319 |  | 20.82 |  | 20.8 |  | 54.8 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103.5227 |  | 3.5227 |  | -0.00021355 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  | 3.324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.7319 |  | 25.8346 |  | 20.81 |  | 20.8 |  | 55.1 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103.0415 |  | 3.0415 |  | -0.00021345 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.8346 |  | 25.9375 |  | 20.79 |  | 20.8 |  | 54.9 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103.1919 |  | 3.1919 |  | -0.00021324 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.9375 |  | 26.0404 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 55.3 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103.1618 |  | 3.1618 |  | -0.00021335 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
26.0404 |  | 26.1433 |  | 20.78 |  | 20.8 |  | 55.1 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99808 |  | 103.202 |  | 3.202 |  | -0.00021314 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
26.1433 |  | 26.246 |  | 20.78 |  | 20.8 |  | 54.5 |  | 910 |  | 0.0010725 |  | 0.99808 |  | 102.9413 |  | 2.9413 |  | -0.00021314 |  | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
25.6805 |  | 25.7833 |  | 20.814 |  | 20.8 |  | 54.92 |  | 910 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103.0936 |  | 3.0936 |  | -0.00021349 | 0.6498 | Revisado OK |  |  |  | Revisado OK | [6 empty] | 11
|  | 3.0936 |  | 0.07 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | [5 empty] | CV µL |  | 0.28601 |  | CV % | 0.027743
[16 empty] | E µL |  | 3.0936 |  | E % | 0.30936
[16 empty] | Conformidad |  | N.A. |  | Pc : | 100% | PNC : | 0%
|  | Valor Nominal |  |  | 500 |  | µL | [7 empty] | 12.3115 | TUR | 12.3115 | ok |  |  |  | 2
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] |  | Humedad del aire [%] |  | presión Atmosférica mbar |  | Densidad del aire [g /cm3] |  | Densidad del agua [g /cm3] |  | Volumen calculado[µL] |  | Error del IBP[µL] |  |  | Incertidumbre [µL] | Revisión Pesada | Revisión temperatura del Agua | Revisión temperatura Ambiente | Revisión Humedad Relativa | Revisión Presión Atm
25.2823 |  | 25.7842 |  | 20.75 |  | 20.7 |  | 55.3 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99808 |  | 503.2979 |  | 3.2979 |  | -0.00021283 |  | ok | ok | ok | ok | ok
25.7842 |  | 26.286 |  | 20.73 |  | 20.7 |  | 55.2 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99809 |  | 503.1779 |  | 3.1779 |  | -0.00021262 |  | ok | ok | ok | ok | ok
26.286 |  | 26.788 |  | 20.75 |  | 20.7 |  | 55.4 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99808 |  | 503.2879 |  | 3.2879 |  | -0.00021283 |  | ok | ok | ok | ok | ok
26.788 |  | 27.2901 |  | 20.74 |  | 20.7 |  | 55.8 |  | 910 |  | 0.0010727 |  | 0.99808 |  | 503.4986 |  | 3.4986 |  | -0.00021272 |  | ok | ok | ok | ok | ok
27.2901 |  | 27.7926 |  | 20.72 |  | 20.7 |  | 55.3 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99809 |  | 503.8599 |  | 3.8599 |  | -0.00021251 |  | ok | ok | ok | ok | ok
27.7926 |  | 28.2943 |  | 20.71 |  | 20.7 |  | 55.8 |  | 910 |  | 0.0010727 |  | 0.99809 |  | 503.0377 |  | 3.0377 |  | -0.00021241 |  | ok | ok | ok | ok | ok
28.2943 |  | 28.7966 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | 55.9 |  | 910 |  | 0.0010727 |  | 0.99809 |  | 503.6997 |  | 3.6997 |  | -0.0002123 |  | ok | ok | ok | ok | ok
28.7966 |  | 29.2982 |  | 20.71 |  | 20.7 |  | 55.2 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99809 |  | 503.0277 |  | 3.0277 |  | -0.00021241 |  | ok | ok | ok | ok | ok
29.2982 |  | 29.8008 |  | 20.67 |  | 20.7 |  | 54.6 |  | 910 |  | 0.0010729 |  | 0.9981 |  | 503.8806 |  | 3.8806 |  | -0.00021199 |  | ok | ok | ok | ok | ok
29.8008 |  | 30.3031 |  | 20.67 |  | 20.7 |  | 55.4 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.9981 |  | 503.7502 |  | 3.7502 |  | -0.00021199 |  | ok | ok | ok | ok | ok
27.5413 |  | 28.0434 |  | 20.715 |  | 20.7 |  | 55.39 |  | 910 |  | 0.0010728 |  | 0.99809 |  | 503.4518 |  | 3.4518 |  | -0.00021246 | 0.93572 | Revisado OK |  |  |  | Revisado OK
|  | 3.4518 |  | 0.08 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [5 empty] | CV µL |  | 0.32998 |  | CV % | 0.032771 | Revisado OK
[16 empty] | E µL |  | 3.4518 |  | E % | 0.34518
[16 empty] | Conformidad |  | N.A. |  | Pc : | 100% | PNC : | 0%
|  | Valor Nominal |  |  | 1000 |  | µL | [7 empty] | 8.5495 | TUR | 8.5495 | ok |  |  |  | 3
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] |  | Humedad del aire [%] |  | presión Atmosférica mbar |  | Densidad del aire [g /cm3] |  | Densidad del agua [g /cm3] |  | Volumen calculado[µL] |  | Error del IBP[µL] |  |  | Incertidumbre [µL] | Revisión Pesada | Revisión temperatura del Agua | Revisión temperatura Ambiente | Revisión Humedad Relativa | Revisión Presión Atm
25.2344 |  | 26.235 |  | 20.68 |  | 20.6 |  | 54.5 |  | 910 |  | 0.0010733 |  | 0.9981 |  | 1003.3474 |  | 3.3474 |  | -0.0002121 |  | ok | ok | ok | ok | ok | 3.3474
26.235 |  | 27.2379 |  | 20.65 |  | 20.6 |  | 55.2 |  | 910 |  | 0.0010732 |  | 0.9981 |  | 1005.6243 |  | 5.6243 |  | -0.00021178 |  | ok | ok | ok | ok | ok
27.2379 |  | 28.2396 |  | 20.65 |  | 20.6 |  | 54.9 |  | 910 |  | 0.0010732 |  | 0.9981 |  | 1004.381 |  | 4.381 |  | -0.00021178 |  | ok | ok | ok | ok | ok
28.2396 |  | 29.2411 |  | 20.66 |  | 20.6 |  | 55.7 |  | 911 |  | 0.0010743 |  | 0.9981 |  | 1004.2313 |  | 4.2313 |  | -0.00021189 |  | ok | ok | ok | ok | ok
29.2411 |  | 30.242 |  | 20.61 |  | 20.6 |  | 55.3 |  | 911 |  | 0.0010744 |  | 0.99811 |  | 1003.6611 |  | 3.6611 |  | -0.00021137 |  | ok | ok | ok | ok | ok
30.242 |  | 31.2423 |  | 20.65 |  | 20.6 |  | 55.8 |  | 911 |  | 0.0010743 |  | 0.9981 |  | 1003.0383 |  | 3.0383 |  | -0.00021178 |  | ok | ok | ok | ok | ok
31.2423 |  | 32.2448 |  | 20.64 |  | 20.6 |  | 55.8 |  | 911 |  | 0.0010743 |  | 0.99811 |  | 1005.2546 |  | 5.2546 |  | -0.00021168 |  | ok | ok | ok | ok | ok
32.2448 |  | 33.246 |  | 20.63 |  | 20.6 |  | 56 |  | 910 |  | 0.0010731 |  | 0.99811 |  | 1003.9703 |  | 3.9703 |  | -0.00021157 |  | ok | ok | ok | ok | ok
33.246 |  | 34.2489 |  | 20.61 |  | 20.6 |  | 55.7 |  | 910 |  | 0.0010731 |  | 0.99811 |  | 1005.5953 |  | 5.5953 |  | -0.00021137 |  | ok | ok | ok | ok | ok
34.2489 |  | 35.2515 |  | 20.61 |  | 20.6 |  | 54.9 |  | 910 |  | 0.0010732 |  | 0.99811 |  | 1005.3347 |  | 5.3347 |  | -0.00021137 |  | ok | ok | ok | ok | ok
29.7412 |  | 30.7429 |  | 20.639 |  | 20.6 |  | 55.38 |  | 910.4 |  | 0.0010736 |  | 0.99811 |  | 1004.4438 |  | 4.4438 |  | -0.00021167 | 1.6131 | Revisado OK |  |  |  | Revisado OK
|  | 4.4438 |  | 0.07 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | CV µL |  | 0.95651 |  | CV % | 0.095228 | Revisado OK
[16 empty] | E µL |  | 4.4438 |  | E % | 0.44438
[16 empty] | Conformidad |  | N.A. |  | Pc : | 100% | PNC : | 0.00045%
|  | Valor Nominal | [12 empty] | 4.9593 | TUR | 4.9593 | ok |  |  |  | 4
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] |  | Humedad del aire [%] |  | presión Atmosférica mbar |  | Densidad del aire [g /cm3] |  | Densidad del agua [g /cm3] |  | Volumen calculado[] |  | Error del IBP[] |  |  | Incertidumbre [µL] | Revisión Pesada | Revisión temperatura del Agua | Revisión temperatura Ambiente | Revisión Humedad Relativa | Revisión Presión Atm
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok | 4
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | ok | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | CV µL |  | #VALUE! |  | CV % | #VALUE!
[16 empty] | E µL |  | #VALUE! |  | E % | #VALUE!
[16 empty] | Conformidad |  | N.A. |  | N.A.
|  | Valor Nominal | [13 empty] | TUR | 2.6667 | #VALUE! |  |  |  | 5
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] |  | Humedad del aire [%] |  | presión Atmosférica mbar |  | Densidad del aire [g /cm3] |  | Densidad del agua [g /cm3] |  | Volumen calculado[] |  | Error del IBP[] |  |  | Incertidumbre [µL] | Revisión Pesada | Revisión temperatura del Agua | Revisión temperatura Ambiente | Revisión Humedad Relativa | Revisión Presión Atm
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok | 4
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Revisar | ok | ok | ok
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | ok | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | CV µL |  | #VALUE! |  | CV % | #VALUE!
[16 empty] | E µL |  | #VALUE! |  | E % | #VALUE!
[16 empty] | Conformidad |  | N.A. |  | N.A.
[16 empty] | TUR | 2.6667 | #VALUE!
Observaciones:
| Aprobado por: | [7 empty] | Realizado por:
| Approved by | [7 empty] | Calibrate by
| Diego Vera | [7 empty] | Liseth Dayana Ríos
| Director Técnico | [7 empty] | Metrólogo
Instrumento |  |  |  | Clase |  |  | Unidades |  |  | Nombres |  | Cargos |  |  |  | Intervalo de medición |  |  |  | Expulsar (Ex) |  |  |  |  | Material |  | Coeficiente cubico de expansión térmica 𝜸 (1/°C)
Fijo | Sin Colchón Aire | [5 empty] | mL |  |  | Diego Vera |  | Coordinador Calidad |  |  |  | Valor nominal |  |  |  | Contener (In) |  |  |  |  | Vidrio Borosilicato 3.3 |  | 1e-05 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Variable | Colchón Aire | [5 empty] | µL |  |  | Carlos Alberto Carrejo |  | Director Técnico |  |  |  | Revisado OK | [8 empty] | Vidrio Borosilicato 5.0 |  | 1.5e-05 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
[7 empty] | L |  |  | Jean Pier Bolaños |  | Metrólogo |  |  |  | Revisar | [8 empty] | Vidrio soda lime |  | 2.5e-05 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Micropipeta | [9 empty] | Liseth Dayana Ríos |  | Metrólogo |  |  |  | N.A. | [8 empty] | Plástico (polipropileno) |  | 0.00024 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Bureta |  |  |  | Regla |  |  | Simple | [17 empty] | Plástico (poli carbonato) |  | 0.00045 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Dispensador | [6 empty] | Conservadora | [17 empty] | Plástico (poli estireno) |  | 0.00021 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Pipeta | [6 empty] | N.A. | [17 empty] | Acero inoxidable 316 |  | 4.77e-05 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Pipeta multicanal | [24 empty] | Acero al Carbón |  | 3.3e-05 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
Micropipeta Multicanal | [6 empty] | Si | [17 empty] | Acero inoxidable 304 |  | 5.18e-06 | Method EURAMET cg-21 /CENAM
[7 empty] | No | [17 empty] | Boro 3,3 (BRAND GMBH) |  | 9.9e-06
Peso recipiente Vol < 100 uL : |  |  | 10 |  |  |  | N.A. | [17 empty] | AR-Glas (BRAND GMBH) |  | 2.7e-05
Recipiente Inadecuado por Peso Vacio |  | Cambiar Recipiente de Pesada. | [22 empty] | PP (BRAND GMBH) |  | 0.00045
DKD |  | Contribución por el proceso de calibración y manejo de la pipeta | [22 empty] | PMP (BRAND GMBH) |  | 0.000351
[25 empty] | PFA (BRAND GMBH) |  | 0.00033
Control del cambio
Versión |  | Descripción del cambio | [8 empty] | Responsable | [7 empty] | Fecha de Aprobación
2 |  | se colocan líneas en las casillas en blanco, se incluyen mas puntos, las condiciones se cambian de inicial y final a máximo y mínimo, los errores de e% y cv % se colocan para valor nominal | [8 empty] | Cesar Augusto Cobo | [7 empty] | 2019-01-30
3 |  | se agregan la toma de datos para la temperatura del instrumento, el Delta de temperatura entre la temperatura máxima y la mínima, se adicionan condicionales para que se revise las condiciones ambientales cumpliendo con la norma, base de ajuste y liquido de ensayo. | [8 empty] | Cesar Augusto Cobo | [7 empty] | 2019-07-17
4 |  | Se ajustaron los cálculos de estimación de incertidumbre según lo indicado en norma NTC/ISO 8655:2014 en los numerales 8.3, 8.6 y anexo B es la norma ISO/TR 20461:2000 | [8 empty] | Diego Vera | [7 empty] | 2021-02-11
5 |  | Se actualiza versión de acreditación de la norma NTC/ ISO 17025 2005 a NTC/ ISO 17025 2017 | [8 empty] | Diego Vera | [7 empty] | 2021-04-29
6 |  | Se implementa uso de firma digital | [8 empty] | Diego Vera | [7 empty] | 2021-07-30
Formulas:
Ciudad: = VLOOKUP([TVO005-26A],Trazabilidad!$T5:Z14,5,FALSE)
Vigencia = VLOOKUP([TVO005-26A],Trazabilidad!$T5:Z14,6,FALSE)
g/cm3 = IF([Vigencia]<TODAY(),"OJO EQ PATRON FUERA DE SERVICIO","")
g/cm3 = IF([Vigencia]<TODAY(),"OJO Auxiliar FUERA DE SERVICIO","")
Note on C18: 22D64880?
Note on H21: si el equipo es de punto fijo debes colocar valor nominal, si es variable se colocara rango de medición
Note on N21: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on S21: Cesar Cobo: documento de referencia OIML R111
Note on N24: Diego Vera: Dejar en blanco mientras no este implementada la declaración de Conformidad. Si esta implementada pero NO fue requerida por el cliente Elegir N.A.
Note on F36: TEC-LAB-MB-07 PARA 50 g TEC-LAB-MB-07 PARA 220 g TEC-LAB-MB-04 PARA 1200 g TEC-LAB-MB-05 PARA 8100 g TEC-LAB-MB-08 PARA 32000 g
Note on F37: Sistema de Calidad: COLOCAR CODIGO DE BALANZA
Note on F38: Sistema de Calidad: COLOCAR CODIGO DE MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES
Note on F39: Sistema de Calidad: COLOCAR CODIGO DE MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES
Note on F40: Sistema de Calidad: COLOCAR CODIGO DEL TERMOMETRO CON QUE SE TOMA TEMPERATURA DEL AGUA
Note on F41: Sistema de Calidad: si no utilizas patrón debes colocar N.A. que significa no aplica
Note on C45: Sistema de Calidad: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on F45: Sistema de Calidad: si la celda es roja la humedad es menor a la indicada en la norma 50% HR, se debe realizar un trabajo no conforme y esperar hasta que las condiciones sean adecuadas Nota: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on I45: Sistema de Calidad: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on C46: Sistema de Calidad: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on F46: Sistema de Calidad: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on I46: Sistema de Calidad: Las condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on C47: Sistema de Calidad: Si la casilla se cooca de color rojo La temperatura del lugar de calibración no es estable, la variación es mayor a 0,5 °C , se debe realizar un trabajo no conforme y esperar hasta que las condiciones sean adecuadas Las Nota: condiciones ambientales son automáticas alimentadas por la tabla de medidas realizadas.
Note on A48: 8,6 DKD-R8-1 Se considera que la temperatura del dispositivo es igual a la temperatura del ambiente
Note on H68: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on S82: Sistema de Calidad: SE CAMBIA LA FORMULA ESTABA AL REVES
Note on H84: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on H100: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on H116: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on H132: Cesar cobo: coloca la unidad
Note on B151: Sistema de Calidad: se anotara todas las irregularidades del instrumento esta información saldrá en el certificado emitido al cliente
Note on B152: Sistema de Calidad: se anotara todas las irregularidades del instrumento esta información saldrá en el certificado emitido al cliente

## Certificado de calibración
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS VOLUMÉTRICOS ACCIONADOS POR PISTON, LC-FR-60 V13
CD438-25
Revisado Director Técnico, 2025-09-20 - Aprobado Gerente General, 2025-09-22
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [23 empty] | Se ajusto pie de pagina
Certifícate of calibración | [23 empty] | Se adiccion metrologo L Rios
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  | TVO005-26A
Magnitud | Volumen | [15 empty] | Certifícate number
Número de páginas del certificado incluyendo anexos: Dos (2)
Datos del Cliente:
Solicitante: |  | Tecservice S.A.S. Contacto: Hector Fabio Carabali Herrera Teléfono: 318 712 6566 - 602 654 0608
Dirección: * |  | Av 4AN No. 45-56 - Cali - Colombia
Datos del Instrumento:
Instrumento:* |  | Micropipeta
Fabricante:* |  | BRAND | [7 empty] | Identificación:* |  |  |  | TEC-LAB-V-03
Modelo:* |  | Transferpette | [7 empty] | Fecha de recepción: |  |  |  | 2026-01-20
Número de serie:* |  | 08Y7018 | [7 empty] | Fecha de calibración: |  |  |  | 2026-01-27
Ubicación:* |  | N.I.
Características Metrológicas del instrumento de medida
Intervalo de medición |  |  | 100 µL Hasta 1000 µL | [6 empty] | Intervalo de Calibración | [5 empty] | 100 µL Hasta 1000 µL
Resolución: |  |  | 1 | µL | [5 empty] | Error máximo permitido Sistemático | [5 empty] | 8 µL | → | 0,8 %
Coeficiente de expansión: |  |  | 0.00024 |  | °C-1 |  |  |  |  | Error máximo permitido Aleatorio | [5 empty] | 3 µL | → | 0,3 %
Bases de ajuste: |  |  | Expulsar (Ex) | [6 empty] | Temperatura de referencia: | [5 empty] | 20 °C
Tipo de punta: |  |  | Plástico (polipropileno) | [6 empty] | Liquido de ensayo: | [5 empty] | Agua Des-ionizada grado 3
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas única y exclusivamente al instrumento bajo calibración, aquí relacionado. No podrá ser reproducido parcialmente sin la debida autorización del emisor, excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Este certificado es emitido de acuerdo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
Método de calibración utilizado:
El equipo fue calibrado utilizando el método gravimétrico, el cual consiste en determinar el volumen de agua contenida o entregada por el recipiente.
Procedimiento de calibración:
LC-PR-16 Procedimiento calibración para equipos volumétricos accionados mediante pistón, norma NTC-ISO 8655-6
Lugar de calibración:
La calibración se realizó en las instalaciones de | [5 empty] | Tecservice S.A.S. Laboratorio de Volumen
Descripción de la trazabilidad Metrológica
Esta calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada eslabón de la cadena esta documentado y la incertidumbre de medición ha sido estimada en cada paso.
Código |  | Descripción | [5 empty] | Marca |  |  |  | Certificado No. | [5 empty] | Vigencia de calibración | [6 empty] | Proxima Cal
TEC-LAB-BA-07 |  | Balanza semimicro | [5 empty] | Ohaus |  |  |  | TM463-25A | [5 empty] | 2026-06-24 | [6 empty] | 2023-08-04
TEC-LAB-PTHRI-03 |  | Termo higrómetro barómetro digital | [5 empty] | Control Company |  |  |  | TLM-P-4418 | [5 empty] | 2026-02-21
TEC-LAB-TH-01 |  | Termo higrómetro digital | [5 empty] | Full Gauge |  |  |  | TLM-TH-1859C | [5 empty] | 2026-02-15
TEC-LAB-TEM-33 |  | Termómetro digital | [5 empty] | Control company |  |  |  | TLM-T-3124 | [5 empty] | 2026-02-07 | [6 empty] | 2023-02-15
2023-01-22
2023-01-18
2023-01-19
2023-05-13
2023-11-09
FIRMAS AUTORIZADAS
Autorized Signatures
Firmado Digitalmente
Diego Vera | [10 empty] | 2026-01-27
Director Técnico | [10 empty] | Fecha de emisión
Aprobado por: | [10 empty] | Issue Date
Approved by | [10 empty] | Calibrado Por: | Liseth Dayana Ríos | [8 empty] | Página 1 de 2
LC-FR-60 V13
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certifícate of calibration
[17 empty] | CERTIFICADO No: |  |  |  | TVO005-26A
Certifícate number
Condiciones ambientales durante la calibración:
Temperatura del aire: |  |  | Mínima |  |  | 20.7864 | °C |  | Máxima |  | 20.9831 | °C
Humedad relativa: |  |  | Mínima |  |  | 54.2914 | % hr |  | Máxima |  | 55.9008 | % hr
Presión atmosférica |  |  | Mínima |  |  | 910.3441 | hPa |  | Máxima |  | 911.3404 | hPa
Resultado de las mediciones
Punto Ajustado [µL] | Promedio lectura de la balanza / recipiente vacío [g] |  | Promedio lectura de la balanza / recipiente lleno [g] |  |  | Promedio temperatura del agua [°C] |  | Promedio densidad del aire [g /cm3] |  | Promedio densidad del agua [g /cm3] |  | Promedio Volumen calculado [µL] | Promedio error del instrumento [µL] |  | Error sistemático [%] |  | Coeficiente de variación [%] |  | Incertidumbre Exp. [µL] |  | Factor de cobertura [k] | Conformidad: |  |  | Datos para Graficas |  |  | CMC (min) | Ok | V Ajuste | Ajustar ?
100 | 25.6805 |  | 25.7833 |  |  | 20.814 |  | 0.0010724 |  | 0.99807 |  | 103,09 | 3.0936 |  | 0,31 |  | 0,03 |  | 0,65 |  | 2.0183 | N.A. | 2 |  | 3.0936 | 0.6498 | 100 | 0.27 | Ok
500 | 27.5413 |  | 28.0434 |  |  | 20.715 |  | 0.0010728 |  | 0.99809 |  | 503,45 | 3.4518 |  | 0,35 |  | 0,03 |  | 0,94 |  | 2.0087 | N.A. | 2 |  | 3.4518 | 0.93572 | 500 |  | Ok
1000 | 29.7412 |  | 30.7429 |  |  | 20.639 |  | 0.0010736 |  | 0.99811 |  | 1.004,4 | 4.4438 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 1,6 |  | 2.014 | N.A. | 1 |  | 4.4438 | 1.6131 | 1000 |  | Ok
[8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | N.A. | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | N.A. | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | %E | Uexp | v
Valor Nominal [ µL ]
[24 empty] | Observaciones: | Error [ µL ]
Estimación de incertidumbre:
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95,45 % y no menor a este valor.
Observaciones:
1- Se identifican y registran, las especificaciones indicadas en el manual de operación del fabricante o las tolerancias del proceso asignadas por el cliente, siempre y cuando estas estén disponibles. Tecservice S.A.S. Realiza la declaración de conformidad de forma binaria (Cumple/No Cumple). Cuando es aplicada declaración de conformidad, si los resultados de calibración se encuentren dentro de los límites de error permitido, se registran como "Cumple",en caso contrario se registran como "No Cumple". Su uso y aplicación quedan a criterio y responsabilidad del cliente. La regla de decisión utilizada para evaluación de conformidad en el presente certificado es:
N.A, No se aplicó declaración de conformidad.
2-Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de Metrología de TecService' S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.
3- N.I. = No indica N.A. = No Aplica EMP = Error máximo permitido AL= Limite de aceptación TL=Limite de tolerancia
4- * Información suministrada por el cliente. El laboratorio de Metrología de TecService' S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse por la información consignada en este certificado y que fue suministrada por el cliente.
Página 2 de 2
LC-FR-60 V13
Final de este certificado
Control del cambio
Versión | Descripción del cambio | [7 empty] | Responsable | [9 empty] | Fecha de Aprobación
2 | se colocan líneas en las casillas en blanco, se incluyen mas puntos, las condiciones se cambian de inicial y final a máximo y mínimo, los errores de e% y cv % se colocan para valor nominal | [7 empty] | Cesar Augusto Cobo Cabal | [9 empty] | 2019-01-30
3 | Se anexó tipo de agua, se describe si el equipo es para contener o expulsar, tipo de punta, Error sistemático [%],Coeficiente de variación [%] | [7 empty] | Cesar Augusto Cobo Cabal | [9 empty] | 2019-07-17
4 | Se ajustaron los cálculos de estimación de incertidumbre según lo indicado en norma NTC/ISO 8655:2014 en los numerales 8.3, 8.6 y anexo B es la norma ISO/TR 20461:2000 | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2021-02-11
5 | Se actualiza versión de acreditacion de la norma ISO/IEC 17025 : 2005 a ISO/IEC 17025 : 2017 | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2021-04-29
6 | Se implementa uso de firma digital | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2021-07-30
7 | Se Incluye descargo de responsabilidad por la información suministrada por el cliente, Se modifica la descripción de la norma NTC/ ISO/ IEC 17025:2017 a solo ISO/ IEC 17025:2017. Se actualiza la versión de logo ONAC. | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2022-01-20
8 | CD-260-22: Se actualiza Declaración : se cambia de "No podrá ser reproducido total o parcialmente sin la debida autorización del emisor" a "No podrá ser reproducido parcialmente sin la debida autorización del emisor, excepto cuando se reproduce en su totalidad." | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2022-10-06
Se condicionaron las cifras decimales del error a reportar, al numero de decimales resultantes del ajuste de las cifras significativas de la incertidumbre. Se realiza resalto visual en color amarillo sobre los campos que se deben revisar en la plantilla referentes a cifras significativas y cifras decimales, una vez revisados se quita el resalto.
9 | CD286-23. Se actualiza pie de pagina, con nueva dirección por cambio de sede, de acuerdo con el procedimiento control de documentos y registros GQ-PR-01. | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2023-09-19
10 | CD299-24. Se actualiza logo ONAC, Se adicionan campos para declaración de conformidad. Se adicionan semáforos de alerta y revisión, para control de diligenciamiento de datos cubriendo todas las condiciones ambientales y temperatura de agua. Se adiciona en presupuesto de incertidumbre componentes por efecto de colchón de aire y variación de temperatura del agua y el ítem. | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2024-02-07
11 | CD366-24. Se habilitan campos para informar los EMP sistemático y coeficiente de variación en %. Se modifica observación 1, para dar mayor claridad a la forma como se informa la declaración de conformidad. En la descripción de la trazabilidad, se actualiza el termino "trazabilidad" a "trazabilidad metrológica". Se cambia el campo fecha de calibración por vigencia de calibración. Se deja visible en el certificado de calibracion el nombre del metrologo ejecutor de la calibracion. Se actualiza la grafica de resultados de medición incluyendo los EMP y limites de tolerancia. | [7 empty] | Diego Vera | [9 empty] | 2024-10-01
Formulas:
Vigencia de calibración = VLOOKUP([Magnitud],Trazabilidad!$T5:Z14,6,FALSE)
Note on AD8: Diego Vera: 2024-05-02
Note on AI8: Diego Vera: 202202110200 202209221611 20230111 act Alcance KEY454DV
Note on S91: Sistema de Calidad: revisar si el error tiene las mismas cifras significativas de la incertidumbre EJEMPLO: UExp 0,021 µL error 0,215
Note on W91: Sistema de Calidad: revisar si la incertidumbre es mas baja de la reportada en el CMC. En caso tal informar al director Y REVISAR LAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS DEBE ESTAR REPORTADAS CON MAXIMO 2 EJEMPLO: 0,021 µL
Note on AB92: Sistema de Calidad: LAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS DEBEN SE MAXIMO 2 Se ajusta este valor en cada punto evaluado para obtener el valor numérico de la incertidumbre expandida, como máximo, con dos cifras significativas. Una vez revisados y ajustados los valores, se quita el respaldo en color amarillo.
Note on AJ92: Diego Vera: Revisión de CMC → Confirmación de cumplimiento de acuerdo a alcance Acreditado

## Trazabilidad (hidden)
Deriva
Equipo | TEC-LAB-BA-07 | Valor nominal (g) | Valor Promedio de la Indicacion del Instrumento (g ) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g) | ± Incertidumbre excentricidad (g) | código | descripción | Marca | Certificado No | Fecha de calibración | F. Proxima | Calibrado Por | Resolucion 1 | Resolucion 2 |  | Cal X | Cal X-1 | Cal X-2 | Cal X
Intervalo | 0 a 50 g | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 2.8868e-05 | TEC-LAB-BA-07 | Balanza semimicro | Ohaus | TM463-25A | 2025-06-24 | 2026-06-24 | Tecservice S.A.S | 1e-05 | 0.001 | 0
Descripción: | Balanza semimicro | 0.009999 | 0.01 | 1e-06 | 2e-05 |  | TEC-LAB-BA-04 | Balanza | Mettler Toledo | TM465-25A | 2025-06-24 | 2026-06-24 | Tecservice S.A.S | 0.001 | 0.001 | 0
Marca: | Ohaus | 5 | 5 | 2e-06 | 3.2e-05 |  | TEC-LAB-BA-05 | Balanza | Mettler Toledo | TM466-25A | 2025-06-24 | 2026-06-24 | Tecservice S.A.S | 0.01 | 0.01 | 0
calibrado por: |  | 10 | 10 | -1.5e-05 | 3.9e-05 |  | TEC-LAB-BA-08 | Bascula | Mettler Toledo | TM467-25A | 2025-06-24 | 2026-06-24 | Tecservice S.A.S | 0.1 | 0.1 | 0
certificado No: | TM463-25A | 15 | 15 | -1.3e-05 | 6.3e-05 |  | N.A. | [8 empty] | 0
fecha de calibración: | 2025-06-24 | 20 | 20 | 1.2e-05 | 5.2e-05 |  | TEC-LAB-TEM-33 | Termómetro digital | Control company | TLM-T-3124 | 2025-02-07 | 2026-02-07 | Tesla | 0.01 | 0.01 | -0.146 | 0.156 | 0.01
Prox. Calibracion: | 2026-06-24 | 25 | 25 | 4e-06 | 7.7e-05 |  | TEC-LAB-TEM-11 | Termómetro digital | Oakton | TLM-T-2258 | 2024-03-08 | 2025-03-08 | Tesla | 0.01 | 0.1 | 0
|  | 30 | 30 | -3e-06 | 8.6e-05 |  | TEC-LAB-TH-01 | Termo higrómetro digital | Full Gauge | TLM-TH-1859C | 2024-02-15 | 2026-02-15 | Tesla | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 35 | 35 | -1e-05 | 0.00011 |  | TEC-LAB-PTHRI-01 | Termo higrómetro barómetro digital | Control Company | TLM-P-3401 | 2023-06-05 | 2025-06-05 | Tesla | 1 | 1 | 0
|  | 40 | 40 | 0 | 0.0001 |  | TEC-LAB-PTHRI-03 | Termo higrómetro barómetro digital | Control Company | TLM-P-4418 | 2024-02-21 | 2026-02-21 | Tesla | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 45 | 45 | 2e-05 | 0.00013 |  | TEC-LAB-LI-01 | Pie de rey digital | Mitutoyo | L27531 | 2024-03-05 | 2025-09-05 | SUMINCOL | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 50 | 50 | 2e-05 | 9e-05 |  | TEC-LAB-LI-02 | Pie de rey digital | Shahe | L28887 | 2024-08-01 | 2026-02-01 | SUMINCOL | 0.1 | 0.1 | 0
[7 empty] | TEC-LAB-PTHRI-01 | Termo higrómetro barómetro digital | Control Company | TLM-TH-1251 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | Tesla | 0.1 | 0.1 | 0
Equipo | TEC-LAB-BA-07 | Valor nominal (g) | Valor Promedio de la Indicacion del Instrumento (g ) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g) | ± Incertidumbre excentricidad (g)
Intervalo | 0 a 210 g | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0.00011432
Descripción: | Balanza semimicro | 51 | 51 | -4e-05 | 0.00012
Marca: | Ohaus | 65.0001 | 65 | -5e-05 | 0.00015
calibrado por: |  | 85.0001 | 85 | -5e-05 | 0.0002
certificado No: | TM464-25A | 100 | 100 | 1e-05 | 0.00016
fecha de calibración: | 2025-06-24 | 120 | 120.0001 | 0.00011 | 0.0002
Prox. Calibracion: | 2026-06-24 | 130 | 130 | -2e-05 | 0.00023
|  | 150 | 150.0001 | 8e-05 | 0.00023
|  | 170 | 170 | -3e-05 | 0.00027
|  | 180 | 180.0001 | 5e-05 | 0.0003
|  | 210 | 209.9999 | -7e-05 | 0.00031
|  | 220 | 219.9999 | -6e-05 | 0.00033
Equipo | TEC-LAB-BA-04 | Valor nominal (g) | Valor Promedio de la Indicacion del Instrumento (g ) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g) | ± Incertidumbre excentricidad (g)
Intervalo | 0 a 1200 g | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00069282
Descripción: | Balanza | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0013
Marca: | Mettler | 120 | 120.001 | 0.001 | 0.0014
calibrado por: |  | 249.9999 | 250 | 0.0001 | 0.0015
certificado No: | TM465-25A | 349.9999 | 350 | 0.0001 | 0.0016
fecha de calibración: | 2025-06-24 | 500 | 500 | 0 | 0.0019
Prox. Calibracion: | 2026-06-24 | 600.0001 | 600 | -0.0001 | 0.0021
|  | 700 | 700 | 0 | 0.0023
|  | 800 | 800 | 0 | 0.0026
|  | 999.9993 | 1000 | 0.0007 | 0.0031
|  | 1099.9993 | 1100 | 0.0007 | 0.0034
|  | 1199.9992 | 1199.999 | -0.0002 | 0.0037
Equipo | TEC-LAB-BA-05 | Valor nominal (g) | Valor Promedio de la Indicacion del Instrumento (g ) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g) | ± Incertidumbre excentricidad (g)
Intervalo | 0 a 8100 g | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.015588
Descripción: | Balanza | 5 | 5 | 0 | 0.0082
Marca: | Mettler | 800 | 800 | 0 | 0.009
calibrado por: |  | 1599.999 | 1600 | 0.001 | 0.011
certificado No: | TM466-25A | 2500 | 2500 | 0 | 0.014
fecha de calibración: | 2025-06-24 | 3199.999 | 3200 | 0.001 | 0.017
Prox. Calibracion: | 2026-06-24 | 4000 | 4000 | 0 | 0.02
|  | 5000.002 | 5000 | -0.002 | 0.025
|  | 5500.002 | 5500 | -0.002 | 0.027
|  | 6500.001 | 6500 | -0.001 | 0.031
|  | 7000.002 | 7000.01 | 0.008 | 0.034
|  | 8100.001 | 8100.01 | 0.009 | 0.039
Equipo | TEC-LAB-BA-08 | Valor nominal (g) | Valor Promedio de la Indicacion del Instrumento (g ) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g) | ± Incertidumbre excentricidad (g)
Intervalo | 0 a 30000 g | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.086603
Descripción: | Balanza | 50 | 50 | 0 | 0.082
Marca: | Mettler | 2999.999 | 3000 | 0.001 | 0.084
calibrado por: |  | 6000 | 6000 | 0 | 0.09
certificado No: | TM467-25A | 9000 | 9000 | 0 | 0.1
fecha de calibración: | 2025-06-24 | 12000.02 | 12000 | -0.02 | 0.11
Prox. Calibracion: | 2026-06-24 | 15000.02 | 15000 | -0.02 | 0.13
|  | 18000.02 | 18000 | -0.02 | 0.14
|  | 21999.99 | 22000 | 0.01 | 0.16
|  | 24999.99 | 25000 | 0.01 | 0.18
|  | 26999.99 | 27000 | 0.01 | 0.19
|  | 30000.01 | 30000 | -0.01 | 0.21
Formulas:
Fecha de calibración = IF([Certificado No]=B9,B10,IF([Certificado No]=B24,B25,"revisar"))
F. Proxima = IF([Certificado No]=B9,B11,IF([Certificado No]=B24,B26,"revisar"))

## Calculo P Conformidad (hidden)
[9 empty] | Límite de tolerancia superior único | [12 empty] | Otro Info
https://youtu.be/WtRRT4YwAyM?si=vyZ179gciL1UpRil
[22 empty] | Minuto | 2:01:45
[11 empty] | = | Pc
Intervalos de tolerancia bilaterales con FDP normales
[30 empty] | PC |  | PC
[9 empty] | Valor de referencia | EMP | Tu | TL | y | u | U | k | Pcu |  | PcL |  | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(1,67 ) | ZTL | ɸ(-1,67 ) | ɸ(1,67 ) - ɸ(-1,67 )
[9 empty] | 1500 | 0.2 | 1500.2 | 1499.8 | 1500 | 0.12 | 0.058537 | 2.05 | 0.95221 |  | 0.04779 |  | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558% |  | 1.6667 | 0.95221 | -1.6667 | 0.04779 | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558%
[9 empty] | Valor de referencia | EMP | Tu | TL | y | s |  |  | Pcu |  | PcL |  | PC |  | PC
[9 empty] | 1500 | 0.2 | 1500.2 | 1499.8 | 1500 | 0.12 |  |  | 0.95221 |  | 0.04779 |  | 0.90442 | 90.44% | 0.095581 | 9.558%
Prueba con datos de calibraciones
TEC-LAB-BA-07
[10 empty] | TL: Indicación; y: Corrección; u: U; U: EMP | [19 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | g | g | g | g | Valor de referencia | EMP |  | Tu |  | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(9,62 ) | ZTL | ɸ(-9,62 ) | ɸ(9,62 ) - ɸ(-9,62 )
[12 empty] | 50 | 9e-05 | 0.00021 | 0.001 | 50.0001 | 0.001 |  | 50.0011 |  | 49.9991 | 50.0001 | 0.00021 | 0.00010396 | 2.02 | 1 | 3.3222e-22 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 9.619 | 1 | -9.619 | 3.3222e-22 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 65 | 0.00013 | 0.00022 | 0.001 | 65.0001 | 0.001 |  | 65.0011 |  | 64.9991 | 65.0001 | 0.00022 | 0.00010891 | 2.02 | 1 | 2.1194e-20 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 9.1818 | 1 | -9.1818 | 2.1194e-20 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 80 | 0.00018 | 0.00023 | 0.001 | 80.0002 | 0.001 |  | 80.0012 |  | 79.9992 | 80.0002 | 0.00023 | 0.00011386 | 2.02 | 1 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.7826 | 1 | -8.7826 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 95 | 0.00024 | 0.00025 | 0.001 | 95.0002 | 0.001 |  | 95.0012 |  | 94.9992 | 95.0002 | 0.00025 | 0.00012376 | 2.02 | 1 | 3.2383e-16 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.08 | 1 | -8.08 | 3.2383e-16 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 110 | 0.00013 | 0.00023 | 0.001 | 110.0001 | 0.001 |  | 110.0011 |  | 109.9991 | 110.0001 | 0.00023 | 0.00011386 | 2.02 | 1 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8.7826 | 1 | -8.7826 | 7.9863e-19 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 130 | 0.0002 | 0.00026 | 0.001 | 130.0002 | 0.001 |  | 130.0012 |  | 129.9992 | 130.0002 | 0.00026 | 0.00012871 | 2.02 | 1 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13% |  | 7.7692 | 1 | -7.7692 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13%
[12 empty] | 149.9999 | 0.00029 | 0.00026 | 0.001 | 150.0002 | 0.001 |  | 150.0012 |  | 149.9992 | 150.0002 | 0.00026 | 0.00012871 | 2.02 | 1 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13% |  | 7.7692 | 1 | -7.7692 | 3.9482e-15 | 1 | 100% | 7.9936e-15 | 7.994e-13%
[12 empty] | 164.9999 | 0.00034 | 0.0003 | 0.001 | 165.0002 | 0.001 |  | 165.0012 |  | 164.9992 | 165.0002 | 0.0003 | 0.00014851 | 2.02 | 1 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09% |  | 6.7333 | 1 | -6.7333 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09%
[12 empty] | 179.9999 | 0.00038 | 0.00031 | 0.001 | 180.0003 | 0.001 |  | 180.0013 |  | 179.9993 | 180.0003 | 0.00031 | 0.00015347 | 2.02 | 1 | 3.6072e-11 | 1 | 100% | 7.2145e-11 | 7.214e-09% |  | 6.5161 | 1 | -6.5161 | 3.6072e-11 | 1 | 100% | 7.2145e-11 | 7.214e-09%
[12 empty] | 195 | 0.00034 | 0.00034 | 0.001 | 195.0003 | 0.001 |  | 195.0013 |  | 194.9993 | 195.0003 | 0.00034 | 0.00016832 | 2.02 | 1 | 1.4149e-09 | 1 | 100% | 2.8298e-09 | 2.83e-07% |  | 5.9412 | 1 | -5.9412 | 1.4149e-09 | 1 | 100% | 2.8298e-09 | 2.83e-07%
[12 empty] | 210 | 0.00019 | 0.0003 | 0.001 | 210.0002 | 0.001 |  | 210.0012 |  | 209.9992 | 210.0002 | 0.0003 | 0.00014851 | 2.02 | 1 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09% |  | 6.7333 | 1 | -6.7333 | 8.291e-12 | 1 | 100% | 1.6582e-11 | 1.658e-09%
Simple
| Conservadora | [9 empty] | Sistematico |  | Micropipeta | 100 a 1000 µL | TVO005-26A | con w=0
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP=TL | Regla Decisión Simple |  | [EMP] | TU | [-EMP] | [16 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC | bar: TL
TL | AL=TL | - AL= -TL | -TL | Pc | Conformidad | Pc | Lim inf | Lim Sup |  |  |  | µL | µL | µL | µL | Volumen calculado | TL | AL | TL | AL- | TL- | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(15,24 ) | ZTL | ɸ(-34,46 ) | ɸ(15,24 ) - ɸ(-34,46 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(15,24 ) | ZTL | ɸ(-34,46 ) | ɸ(15,24 ) - ɸ(-34,46 )
8 | 8 | -8 | -8 | 0% | N.A. |  | -7.3502 | 7.3502 | TRUE | TRUE |  | 100 | 3.0936 | 0.6498 | 8 | 103.0936 | 8 | 8 | 108 | -8 | 92 | 103.0936 | 0.6498 | 0.32196 | 2.0183 | 1 | 1.7904e-260 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 15.2393 | 1 | -34.4566 | 1.7904e-260 | 1 | 100% | 0 | 0% | 15.2393 | 1 | -34.4566 | 1.7904e-260 | 1 | 100% | 0 | 0%
8 | 8 | -8 | -8 | 0% | N.A. |  | -7.0643 | 7.0643 | TRUE | TRUE |  | 500 | 3.4518 | 0.93572 | 8 | 503.4518 | 8 | 8 | 508 | -8 | 492 | 503.4518 | 0.93572 | 0.46583 | 2.0087 | 1 | 9.4464e-134 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 9.7636 | 1 | -24.5837 | 9.4464e-134 | 1 | 100% | 0 | 0% | 9.7636 | 1 | -24.5837 | 9.4464e-134 | 1 | 100% | 0 | 0%
8 | 8 | -8 | -8 | 0.00045% | N.A. |  | -6.3869 | 6.3869 | TRUE | TRUE |  | 1000 | 4.4438 | 1.6131 | 8 | 1004.4438 | 8 | 8 | 1008 | -8 | 992 | 1004.4438 | 1.6131 | 0.80096 | 2.014 | 1 | 9.8644e-55 | 1 | 100% | 4.4999e-06 | 0.00045% |  | 4.4399 | 1 | -15.5362 | 9.8644e-55 | 1 | 100% | 4.4999e-06 | 0.00045% | 4.4399 | 1 | -15.5362 | 9.8644e-55 | 1 | 100% | 4.4999e-06 | 0.00045%
[5 empty] | Maxima Pc = | 0%
[13 empty] | Micropipeta | 100 a 1000 µL | TVO005-26A | con w=U |  |  | Se hace con Tu y TL siempre, de lo contario castigas el sistema | bar: TL to uc
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | Regla Decisión Conservadora |  | [EMP-U] | V+[EMP-U] | [-EMP+U] | TL: V-[EMP-U] | [8 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | µL | µL | µL | µL | Volumen calculado | EMP | TU | TU | TL | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(13,22 ) | ZTL | ɸ(-32,44 ) | ɸ(13,22 ) - ɸ(-32,44 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(13,22 ) | ZTL | ɸ(-32,44 ) | ɸ(13,22 ) - ɸ(-32,44 )
[12 empty] | 100 | 3.0936 | 0.6498 | 8 | 103.0936 | 8 | 7.3502 | 107.3502 | -7.3502 | 92.6498 | 103.0936 | 0.6498 | 0.32196 | 2.0183 | 1 | 3.9517e-231 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 13.221 | 1 | -32.4384 | 3.9517e-231 | 1 | 100% | 0 | 0% | 13.221 | 1 | -32.4384 | 3.9517e-231 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 500 | 3.4518 | 0.93572 | 8 | 503.4518 | 8 | 7.0643 | 507.0643 | -7.0643 | 492.9357 | 503.4518 | 0.93572 | 0.46583 | 2.0087 | 1 | 3.8209e-113 | 1 | 100% | 4.4409e-15 | 4.441e-13% |  | 7.7549 | 1 | -22.5749 | 3.8209e-113 | 1 | 100% | 4.4409e-15 | 4.441e-13% | 7.7549 | 1 | -22.5749 | 3.8209e-113 | 1 | 100% | 4.4409e-15 | 4.441e-13%
[12 empty] | 1000 | 4.4438 | 1.6131 | 8 | 1004.4438 | 8 | 6.3869 | 1006.3869 | -6.3869 | 993.6131 | 1004.4438 | 1.6131 | 0.80096 | 2.014 | 0.99237 | 5.7807e-42 | 0.99237 | 99.24% | 0.0076348 | 0.7635% |  | 2.4259 | 0.99237 | -13.5222 | 5.7807e-42 | 0.99237 | 99.24% | 0.0076348 | 0.7635% | 2.4259 | 0.99237 | -13.5222 | 5.7807e-42 | 0.99237 | 99.24% | 0.0076348 | 0.7635%
Cuando lo haces con los limites solo consideras que los valores medicos esten dentro de dichos límites, pero el % de aceptación o de falsa axeptación se calucula siempre con Tu y TL (EMP)
[19 empty] | LES | 8 | LEI | -8 |  | Error | 4.4438 | u | 0.80096 | PC | 100% | PFA | 0.00045%
[11 empty] | Aleatorio |  | Micropipeta | 100 a 1000 µL | TVO005-26A | con w=0 |  |  | LES | 6.3869 | LEI | -6.3869 |  | Error | 4.4438 | u | 0.80096 | PC | 99.24% | PFA | 0.7635%
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP |  | V-[EMP-U] Pcu: 1; V-[EMP-U] PcL: 9.8644e-55 | [8 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | µL | µL | µL | µL | Volumen calculado | EMP | Tu | Tu | TL | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(-0,29 ) | ZTL | ɸ(-18,93 ) | ɸ(-0,29 ) - ɸ(-18,93 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(-0,29 ) | ZTL | ɸ(-18,93 ) | ɸ(-0,29 ) - ɸ(-18,93 )
[12 empty] | 100 | 3.0936 | 0.6498 | 3 | 103.0936 | 3 |  | 103 |  | 97 | 103.0936 | 0.6498 | 0.32196 | 2.0183 | 0.38565 | 3.4392e-80 | 0.38565 | 38.56% | 0.61435 | 61.44% |  | -0.29068 | 0.38565 | -18.9267 | 3.4392e-80 | 0.38565 | 38.56% | 0.61435 | 61.44% | -0.29068 | 0.38565 | -18.9267 | 3.4392e-80 | 0.38565 | 38.56% | 0.61435 | 61.44%
[12 empty] | 500 | 3.4518 | 0.93572 | 3 | 503.4518 | 3 |  | 503 |  | 497 | 503.4518 | 0.93572 | 0.46583 | 2.0087 | 0.16604 | 6.3477e-44 | 0.16604 | 16.6% | 0.83396 | 83.4% |  | -0.96993 | 0.16604 | -13.8501 | 6.3477e-44 | 0.16604 | 16.6% | 0.83396 | 83.4% | -0.96993 | 0.16604 | -13.8501 | 6.3477e-44 | 0.16604 | 16.6% | 0.83396 | 83.4%
[12 empty] | 1000 | 4.4438 | 1.6131 | 3 | 1004.4438 | 3 |  | 1003 |  | 997 | 1004.4438 | 1.6131 | 0.80096 | 2.014 | 0.035723 | 7.4522e-21 | 0.035723 | 3.572% | 0.96428 | 96.43% |  | -1.8026 | 0.035723 | -9.2937 | 7.4522e-21 | 0.035723 | 3.572% | 0.96428 | 96.43% | -1.8026 | 0.035723 | -9.2937 | 7.4522e-21 | 0.035723 | 3.572% | 0.96428 | 96.43%
[13 empty] | Micropipeta | 100 a 1000 µL | TVO005-26A | con w=U | Tu: Se hace con Tu y TL siempre, de lo contario castigas el sistema
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC | [5 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | µL | µL | µL | µL | Volumen calculado | EMP | Tu | Tu | TL | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(-2,31 ) | ZTL | ɸ(-16,91 ) | ɸ(-2,31 ) - ɸ(-16,91 ) |  |  |  | Ztu | ɸ(-2,31 ) | ZTL | ɸ(-16,91 ) | ɸ(-2,31 ) - ɸ(-16,91 )
[12 empty] | 100 | 3.0936 | 0.6498 | 3 | 103.0936 | 3 |  | 102.3502 |  | 97.6498 | 103.0936 | 0.6498 | 0.32196 | 2.0183 | 0.010473 | 1.9514e-64 | 0.010473 | 1.047% | 0.98953 | 98.95% |  | -2.309 | 0.010473 | -16.9084 | 1.9514e-64 | 0.010473 | 1.047% | 0.98953 | 98.95% | -2.309 | 0.010473 | -16.9084 | 1.9514e-64 | 0.010473 | 1.047% | 0.98953 | 98.95%
[12 empty] | 500 | 3.4518 | 0.93572 | 3 | 503.4518 | 3 |  | 502.0643 |  | 497.9357 | 503.4518 | 0.93572 | 0.46583 | 2.0087 | 0.0014476 | 1.1918e-32 | 0.0014476 | 0.1448% | 0.99855 | 99.86% |  | -2.9787 | 0.0014476 | -11.8414 | 1.1918e-32 | 0.0014476 | 0.1448% | 0.99855 | 99.86% | -2.9787 | 0.0014476 | -11.8414 | 1.1918e-32 | 0.0014476 | 0.1448% | 0.99855 | 99.86%
[12 empty] | 1000 | 4.4438 | 1.6131 | 3 | 1004.4438 | 3 |  | 1001.3869 |  | 998.6131 | 1004.4438 | 1.6131 | 0.80096 | 2.014 | 6.7646e-05 | 1.6729e-13 | 6.7646e-05 | 0.006765% | 0.99993 | 99.99% |  | -3.8166 | 6.7646e-05 | -7.2797 | 1.6729e-13 | 6.7646e-05 | 0.006765% | 0.99993 | 99.99% | -3.8166 | 6.7646e-05 | -7.2797 | 1.6729e-13 | 6.7646e-05 | 0.006765% | 0.99993 | 99.99%
[11 empty] | 3 |  | Micropipeta | 100 ul | TVO441-24A | con w=0
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | uL | uL | uL | uL | Volumen calculado | EMP |  | Tu |  | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(1,24 ) | ZTL | ɸ(-2,57 ) | ɸ(1,24 ) - ɸ(-2,57 )
[12 empty] | 10 | 0.28 | 0.42 | 0.8 | 10.28 | 0.8 |  | 10.8 |  | 9.2 | 10.28 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.99359 | 1.1795e-07 | 0.99359 | 99.36% | 0.006413 | 0.6413% |  | 1.2381 | 0.89216 | -2.5714 | 0.005064 | 0.8871 | 88.71% | 0.1129 | 11.29%
[12 empty] | 50 | 0.2 | 0.42 | 0.8 | 50.2 | 0.8 |  | 50.8 |  | 49.2 | 50.2 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.99796 | 8.519e-07 | 0.99796 | 99.8% | 0.002044 | 0.2044% |  | 1.4286 | 0.92344 | -2.381 | 0.008634 | 0.9148 | 91.48% | 0.085198 | 8.52%
[12 empty] | 100 | 0.39 | 0.42 | 0.8 | 100.39 | 0.8 |  | 100.8 |  | 99.2 | 100.39 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.97513 | 6.1686e-09 | 0.97513 | 97.51% | 0.024873 | 2.487% |  | 0.97619 | 0.83551 | -2.8333 | 0.0023033 | 0.83321 | 83.32% | 0.16679 | 16.68%
[13 empty] | Micropipeta | 100 ul | TVO441-24A | con w=U
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | uL | uL | uL | uL | Volumen calculado | EMP |  | Au |  | AL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(0,24 ) | ZTL | ɸ(-1,57 ) | ɸ(0,24 ) - ɸ(-1,57 )
[12 empty] | 10 | 0.28 | 0.42 | 0.8 | 10.28 | 0.8 |  | 10.38 |  | 9.62 | 10.28 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.68388 | 0.00079272 | 0.68309 | 68.31% | 0.31691 | 31.69% |  | 0.2381 | 0.5941 | -1.5714 | 0.058042 | 0.53605 | 53.61% | 0.46395 | 46.39%
[12 empty] | 50 | 0.2 | 0.42 | 0.8 | 50.2 | 0.8 |  | 50.38 |  | 49.62 | 50.2 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.8055 | 0.002754 | 0.80274 | 80.27% | 0.19726 | 19.73% |  | 0.42857 | 0.66588 | -1.381 | 0.083647 | 0.58224 | 58.22% | 0.41776 | 41.78%
[12 empty] | 100 | 0.39 | 0.42 | 0.8 | 100.39 | 0.8 |  | 100.38 |  | 99.62 | 100.39 | 0.42 | 0.20896 | 2.01 | 0.48092 | 0.00011435 | 0.4808 | 48.08% | 0.5192 | 51.92% |  | -0.02381 | 0.4905 | -1.8333 | 0.033377 | 0.45713 | 45.71% | 0.54287 | 54.29%
[11 empty] | 4 |  | Pipeta Piston | 5 mL | TVO439-24A | con w=0
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | mL | mL | mL | mL | Volumen calculado | EMP |  | Tu |  | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(60 ) | ZTL | ɸ(-20 ) | ɸ(60 ) - ɸ(-20 )
[12 empty] | 0.5 | -0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.48 | 0.04 |  | 0.54 |  | 0.46 | 0.48 | 0.001 | 0.00049751 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 60 | 1 | -20 | 2.7536e-89 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 2.5 | 0 | 0.001 | 0.04 | 2.5 | 0.04 |  | 2.54 |  | 2.46 | 2.5 | 0.001 | 0.00049751 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 40 | 1 | -40 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 5 | 0.01 | 0.0011 | 0.04 | 5.01 | 0.04 |  | 5.04 |  | 4.96 | 5.01 | 0.0011 | 0.00054726 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 27.2727 | 1 | -45.4545 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0%
[13 empty] | Pipeta Piston | 5 mL | TVO439-24A | con w=U
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | mL | mL | mL | mL | Volumen calculado | EMP |  | Au |  | AL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(59 ) | ZTL | ɸ(-19 ) | ɸ(59 ) - ɸ(-19 )
[12 empty] | 0.5 | -0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.48 | 0.04 |  | 0.539 |  | 0.461 | 0.48 | 0.001 | 0.00049751 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 59 | 1 | -19 | 8.5272e-81 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 2.5 | 0 | 0.001 | 0.04 | 2.5 | 0.04 |  | 2.539 |  | 2.461 | 2.5 | 0.001 | 0.00049751 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 39 | 1 | -39 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0%
[12 empty] | 5 | 0.01 | 0.0011 | 0.04 | 5.01 | 0.04 |  | 5.0389 |  | 4.9611 | 5.01 | 0.0011 | 0.00054726 | 2.01 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 26.2727 | 1 | -44.4545 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0%
con w=0
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | mL | mL | mL | mL | Volumen calculado | EMP |  | Tu |  | TL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(3,78 ) | ZTL | ɸ(-2,47 ) | ɸ(3,78 ) - ɸ(-2,47 )
[8 empty] | MATRAZ 100 ml | TVO318-24A |  | 5 | 100 | -0.021 | 0.032 | 0.1 | 99.979 | 0.1 |  | 100.1 |  | 99.9 | 99.979 | 0.032 | 0.016162 | 1.98 | 1 | 5.09e-07 | 1 | 100% | 5.09e-07 | 5.09e-05% |  | 3.7812 | 0.99992 | -2.4687 | 0.0067793 | 0.99314 | 99.31% | 0.0068573 | 0.6857%
[8 empty] | MATRAZ 2000 ml | TVO467-24A |  | 6 | 100 | -0.046 | 0.032 | 0.1 | 99.954 | 0.1 |  | 100.1 |  | 99.9 | 99.954 | 0.032 | 0.016162 | 1.98 | 1 | 0.00041701 | 0.99958 | 99.96% | 0.00041701 | 0.0417% |  | 4.5625 | 1 | -1.6875 | 0.045754 | 0.95424 | 95.42% | 0.045756 | 4.576%
[8 empty] | MATRAZ 100 ml | TVO430-24A |  | 7 | 2000 | 0.29 | 0.19 | 0.6 | 2000.29 | 0.6 |  | 2000.6 |  | 1999.4 | 2000.29 | 0.19 | 0.09596 | 1.98 | 0.99938 | 8.9029e-21 | 0.99938 | 99.94% | 0.00061781 | 0.06178% |  | 1.6316 | 0.94862 | -4.6842 | 1.4052e-06 | 0.94861 | 94.86% | 0.051386 | 5.139%
con w=U
[12 empty] | Indicación | Error | U | EMP | [21 empty] | PC |  | PC
[12 empty] | mL | mL | mL | mL | Volumen calculado | EMP |  | Au |  | AL | y | U | uc | k | Pcu | PcL | PC |  | PC |  |  | Ztu | ɸ(2,12 ) | ZTL | ɸ(-2,12 ) | ɸ(2,12 ) - ɸ(-2,12 )
[8 empty] | MATRAZ 100 ml | TVO318-24A |  | 5 | 100 | -0.021 | 0.032 | 0.1 | 99.979 | 0.1 |  | 100.047 |  | 99.911 | 99.979 | 0.032 | 0.016162 | 1.98 | 0.99999 | 1.2911e-05 | 0.99997 | 100% | 2.5821e-05 | 0.002582% |  | 2.125 | 0.98321 | -2.125 | 0.016793 | 0.96641 | 96.64% | 0.033587 | 3.359%
[8 empty] | MATRAZ 2000 ml | TVO467-24A |  | 6 | 100 | -0.046 | 0.032 | 0.1 | 99.954 | 0.1 |  | 100.022 |  | 99.886 | 99.954 | 0.032 | 0.016162 | 1.98 | 0.99999 | 1.2911e-05 | 0.99997 | 100% | 2.5821e-05 | 0.002582% |  | 2.125 | 0.98321 | -2.125 | 0.016793 | 0.96641 | 96.64% | 0.033587 | 3.359%
[8 empty] | MATRAZ 100 ml | TVO430-24A |  | 7 | 2000 | 0.29 | 0.19 | 0.6 | 2000.29 | 0.6 |  | 2000.7 |  | 1999.88 | 2000.29 | 0.19 | 0.09596 | 1.98 | 0.99999 | 9.659e-06 | 0.99998 | 100% | 1.9318e-05 | 0.001932% |  | 2.1579 | 0.98453 | -2.1579 | 0.015468 | 0.96906 | 96.91% | 0.030936 | 3.094%
Note on AO71: Diego Vera: Con DISTR.NORM.ESTAND.N
Note on AX71: Diego Vera: Con =DISTR.NORM.ESTAND
Note on AF72: Diego Vera: Con DISTR.NORM.N
Note on AX87: Diego Vera: Con =DISTR.NORM.ESTAND

## INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA (hidden)
PLANTILLA DE INCERTIDUMMBRE LC-FR-08 V4
CD388-25
Revisado Director Técnico, 2025-02-03 - Aprobado Gerente General, 2025-02-05
PRESUPUESTO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS VOLUMÉTRICOS ACCIONADOS POR PISTON, LC-FR-60 V13 v
EVALUACION DE INCERTIDUMBRE
No. | Magnitud de Entrada Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | incertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensibilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 1 | CONSTANTES |  |  | 1
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 100 | [12 empty] | a0 | 0.34848
1 | Masa de agua (g) |  | 0.10281 | [12 empty] | a1 | 0.0091748
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 25.7833 | [12 empty] | a2 | 0.062492
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0025 | 2.8941e-06 | 8.3758e-12 | 100 | 7.0154e-25 | Kell | a3 | -5.23e-05
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 25.6805 | [11 empty] | TANAKA | Cte | 273.15
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0025 | 2.8941e-06 | 8.3758e-12 | 100 | 7.0154e-25 |  | a2Ta+a3*P | -0.047611
[16 empty] | Exp(a2Ta+a3*P) | 0.9535
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 5.3e-05 | normal, k=2 | 2.65e-05 | cm³/g | 1.0025 | 2.6567e-05 | 7.0583e-10 | 50 | 9.9638e-21 |  | 273,15+ta | 273.15
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 9.1e-05 | normal, k=2 | 4.55e-05 | cm³/g | 1.0025 | 4.5616e-05 | 2.0808e-09 | 50 | 8.6594e-20
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 5.7735e-05 | Rectangular | 1.0025 | 5.7882e-05 | 3.3503e-09 | 50 | 2.2449e-19 | coeficiente de kell
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0025 | 2.8941e-05 | 8.3758e-10 | 50 | 1.4031e-20 | -0.00030455 | Valor nominal | Error | Incertidumbre
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 5.3e-05 | Rectangular | 1.53e-05 | Rectangular | 1.0025 | 1.5339e-05 | 2.3528e-10 | 51 | 1.0854e-21 |  | 0 | 0 | 1.6e-05
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010724 | [12 empty] | 1 | 8e-05 | 2.1e-05
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.9831 | [12 empty] | 2 | -1.3e-05 | 2.5e-05
[16 empty] | 3 | 7e-06 | 3.8e-05
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.2924e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.090451 | 3.5511e-05 | 1.261e-09 | 100 | 1.5902e-20 |  | 4 | 1.1e-05 | 4.3e-05
2.2 |  | Termometro de aire (°C) | [13 empty] | 5 | 0 | 3.1e-05
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27974 | normal, k=2 | 0.13987 | 0 | -1.6004e-05 | -2.2385e-06 | 5.011e-12 | 50 | 5.0221e-25 |  | 10 | -8e-06 | 3.7e-05
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -1.6004e-05 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 20 | 1.5e-05 | 5.3e-05
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -1.6004e-05 | -4.6201e-07 | 2.1345e-13 | 100 | 4.5561e-28 |  | 30 | -1.3e-05 | 8.6e-05
2.3 | Humedad (%) |  | 54.7425 | [12 empty] | 40 | -2e-05 | 0.0001
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76107 | normal, k=2 | 0.38054 | cm³/% | -9.9314e-09 | -3.7792e-09 | 1.4283e-17 | 50 | 4.0799e-36 |  | 50 | 3.1e-05 | 9.1e-05
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -0.85903 | Rectangular | -0.24798 | cm³/% | -9.9314e-09 | 2.4628e-09 | 6.0653e-18 | 100 | 3.6788e-37 |  | 0 | 0 | 0
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -9.9314e-09 | -2.8669e-10 | 8.2193e-20 | 100 | 6.7558e-41 |  | 51 | 7e-05 | 0.00011
2.4 | Presion (hPa) |  | 910.3441 | [12 empty] | 55 | 6e-05 | 0.00012
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 0.44 | normal, k=2 | 0.22 | cm³/hPa | 1.0715e-07 | 2.3573e-08 | 5.557e-16 | 50 | 6.1761e-33 |  | 60 | 6e-05 | 0.00013
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | 1.0715e-07 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 70 | 0.00023 | 0.00013
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 1.0715e-07 | 3.0932e-08 | 9.5678e-16 | 100 | 9.1544e-33 |  | 100 | 0.0002 | 0.00014
3 | Densidad del agua (g/cm³) |  | 0.99807 | [12 empty] | 105 | 9e-05 | 0.00016
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -0.1034 | -4.2913e-08 | 1.8415e-15 | 100 | 3.3911e-32 |  | 110 | 0.00019 | 0.00016
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.6583 | [12 empty] | 120 | 0.00026 | 0.00018
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.054 | normal, k=2 | 0.027 | cm³/°C | 2.2065e-05 | 5.9575e-07 | 3.5491e-13 | 50 | 2.5193e-27 |  | 150 | 0.00027 | 0.0002 |  | 1
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.070024 | Rectangular | -0.020214 | cm³/°C | 2.2065e-05 | -4.4602e-07 | 1.9893e-13 | 100 | 3.9574e-28 |  | 200 | 0.00024 | 0.00024
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 2.2065e-05 | 6.3695e-08 | 4.0571e-15 | 100 | 1.646e-31 |  | 220 | 0.0001 | 0.00028
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 0.14 | Rectangular % | 0.07 | cm³/(g/cm³) | 1.7451e-06 | 1.2216e-07 | 1.4923e-14 | 100 | 2.2269e-30 |  | 0 | 0 | 0
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.9831
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27974 | normal, k=2 | 0.13987 | cm³/°C | 2.2065e-05 | 3.0862e-06 | 9.5246e-12 | 50 | 1.8144e-24 |  | 0 | 0 | 0.00082
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.32477 | Rectangular | 0.093752 | cm³/°C | 2.2065e-05 | 2.0686e-06 | 4.2792e-12 | 100 | 1.8311e-25 |  | 120 | 0.00034 | 0.00092
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 2.2065e-05 | 6.3695e-07 | 4.0571e-13 | 100 | 1.646e-27 |  | 250 | 0.0002 | 0.0011
|  | Deriva termometro | -0.146 |  | °C | -0.146 | Rectangular | -0.084293 |  | 2.4751e-05 | -2.0863e-06 | 4.3527e-12 | 100 | 1.8946e-25 | 2.4746e-05 | 350 | -0.0005 | 0.0013
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.067877 | -4.7027e-07 | 2.2115e-13 | 100 | 4.8907e-28 |  | 500 | 0.0001 | 0.0016
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | -3.0053e-05 | Rectangular | -8.6755e-06 | cm³ | 1.0025 | -8.6976e-06 | 7.5647e-11 | 100 | 5.7225e-23 |  | 800 | 0.0016 | 0.0024
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 0.00028601 | Tipo A | 9.0444e-05 | cm³ | 1 | 9.0444e-05 | 8.18e-09 | 9 | 7.4348e-18 |  | 1000 | 0.0005 | 0.003
| Proceso de calibración y manejo |  | 0.1 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1100 | 0.0008 | 0.0033
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1200 | -0.0003 | 0.0036
| Incertidumbre por setting |  | 0.001 |  | cm³ | 0.001 | Rectangular | 0.00028868 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-17
| Reproducibilidad |  | 0.10309 |  | cm³ | 0.00010309 | Tipo A | 5.9521e-05 | cm³ | 1 | 5.9521e-05 | 3.5428e-09 | 100 | 1.2551e-19
Colchon de aire
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.32477 |  | °C | 0.32477 | Rectangular | 0.1875 |  | -1.8514e-05 | -3.4714e-06 | 1.2051e-11 | 100 | 1.4522e-24
| Humedad del aire |  | 54.7425 |  | % | -0.85903 | Rectangular | -0.49596 |  | 6.5368e-09 | -3.242e-09 | 1.051e-17 | 100 | 1.1047e-36
| Presion del Aire |  | 910.3441 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 1.1525e-07 | 9.4098e-07 | 8.8544e-13 | 100 | 7.84e-27
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00032196 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00032196 |  | v EF | 138.8984
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.6498 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.0006498 |  |  | 2.0183
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.6498 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.6498 |  | U Exp | 0.6498 | µL
| v EF | 138.8984 | K | 2.0183
|  | -3e-05 |  | 18 |  | 20 |  | 50 | 806 |  | 0.00095289 |  | 0.9986 |  | -3.0053e-05
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 2 | CONSTANTES |  |  | 2
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 500 | [12 empty] | a0 | 0.34848
1 | Masa de agua (g) |  | 0.50208 | [12 empty] | a1 | 0.0091748
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 28.0434 | [12 empty] | a2 | 0.062492
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0204e-25 |  | a3 | -5.23e-05
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 27.5413 | [12 empty] | Cte | 273.15
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0204e-25 |  | a2Ta+a3*P | -0.047611
[16 empty] | Exp(a2Ta+a3*P) | 0.9535
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 5.3e-05 | normal, k=2 | 2.65e-05 | cm³/g | 1.0027 | 2.6572e-05 | 7.0608e-10 | 50 | 9.971e-21 |  | 273,15+ta | 273.15
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 9.1e-05 | normal, k=2 | 4.55e-05 | cm³/g | 1.0027 | 4.5624e-05 | 2.0815e-09 | 50 | 8.6657e-20
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 5.7735e-05 | Rectangular | 1.0027 | 5.7892e-05 | 3.3515e-09 | 50 | 2.2465e-19
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-05 | 8.3788e-10 | 50 | 1.4041e-20 | coeficiente de kell
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 5.3e-05 | Rectangular | 1.53e-05 | Rectangular | 1.0027 | 1.5341e-05 | 2.3536e-10 | 51 | 1.0862e-21 | -0.00030268
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010728
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.8848
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.2948e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.4417 | 0.00017341 | 3.0072e-08 | 100 | 9.043e-18
2.2 |  | Termometro de aire (°C)
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27978 | normal, k=2 | 0.13989 | 0 | -7.8912e-05 | -1.1039e-05 | 1.2186e-10 | 50 | 2.97e-22
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -7.8912e-05 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -7.8912e-05 | -2.278e-06 | 5.1893e-12 | 100 | 2.6929e-25
2.3 | Humedad (%) |  | 55.2468
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76302 | normal, k=2 | 0.38151 | cm³/% | -4.8142e-08 | -1.8367e-08 | 3.3734e-16 | 50 | 2.2759e-33
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -1.3948 | Rectangular | -0.40264 | cm³/% | -4.8142e-08 | 1.9384e-08 | 3.7574e-16 | 100 | 1.4118e-33
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -4.8142e-08 | -1.3897e-09 | 1.9314e-18 | 100 | 3.7303e-38
2.4 | Presion (hPa) |  | 910.3441
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 0.44 | normal, k=2 | 0.22 | cm³/hPa | 5.2343e-07 | 1.1515e-07 | 1.3261e-14 | 50 | 3.5169e-30
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | 5.2343e-07 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 5.2343e-07 | 1.511e-07 | 2.2832e-14 | 100 | 5.2128e-30
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | 0.99809
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -0.50496 | -2.0956e-07 | 4.3914e-14 | 100 | 1.9285e-29
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.5593
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.054 | normal, k=2 | 0.027 | cm³/°C | 0.00010723 | 2.8952e-06 | 8.3822e-12 | 50 | 1.4052e-24
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.080031 | Rectangular | -0.023103 | cm³/°C | 0.00010723 | -2.4773e-06 | 6.137e-12 | 100 | 3.7663e-25
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 0.00010723 | 3.0954e-07 | 9.5818e-14 | 100 | 9.1811e-29
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 1.4 | Rectangular % | 0.40415 | cm³/(g/cm³) | 8.525e-06 | 3.4453e-06 | 1.187e-11 | 100 | 1.4091e-24
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.8848
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27978 | normal, k=2 | 0.13989 | cm³/°C | 0.00010723 | 1.5e-05 | 2.2501e-10 | 50 | 1.0126e-21
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.32551 | Rectangular | 0.093967 | cm³/°C | 0.00010723 | 1.0076e-05 | 1.0153e-10 | 100 | 1.0307e-22
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 0.00010723 | 3.0954e-06 | 9.5818e-12 | 100 | 9.1811e-25
|  | Deriva termometro | -0.146 |  | °C | -0.146 | Rectangular | -0.084293 |  | 0.00012084 | -1.0186e-05 | 1.0376e-10 | 100 | 1.0766e-22 | [5 empty] | 2
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.2816 | -1.951e-06 | 3.8063e-12 | 100 | 1.4488e-25
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | -3.0053e-05 | Rectangular | -8.6755e-06 | cm³ | 1.0027 | -8.6991e-06 | 7.5675e-11 | 100 | 5.7267e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 0.00032998 | Tipo A | 0.00010435 | cm³ | 1 | 0.00010435 | 1.0888e-08 | 9 | 1.3173e-17
| Proceso de calibración y manejo |  | 0.5 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.001 |  | cm³ | 0.001 | Rectangular | 0.00028868 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-17
| Reproducibilidad |  | 0.50345 |  | cm³ | 0.00050345 | Tipo A | 0.00029067 | cm³ | 1 | 0.00029067 | 8.4488e-08 | 100 | 7.1382e-17
Colchon de aire
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.32551 |  | °C | 0.32551 | Rectangular | 0.18793 |  | -9.1223e-05 | -1.7144e-05 | 2.9391e-10 | 100 | 8.6385e-22
| Humedad del aire |  | 55.2468 |  | % | -1.3948 | Rectangular | -0.80528 |  | 3.1918e-08 | -2.5703e-08 | 6.6065e-16 | 100 | 4.3645e-33
| Presion del Aire |  | 910.3441 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 5.6278e-07 | 4.5951e-06 | 2.1115e-11 | 100 | 4.4583e-24
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00046583 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00046583 |  | v EF | 288.2108
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.93572 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00093572 |  |  | 2.0087
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.18714 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.18714 |  | U Exp | 0.93572 | µL
| v EF | 288.2108 | K | 2.0087
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 3 | CONSTANTES |  |  | 3
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 1000 | [12 empty] | a0 | 0.34848
1 | Masa de agua (g) |  | 1.0017 | [12 empty] | a1 | 0.0091748
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 30.7429 | [12 empty] | a2 | 0.062492
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0205e-25 |  | a3 | -5.23e-05 | 0.0037948
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 29.7412 | [12 empty] | Cte | 273.15 | 0
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0205e-25 |  | a2Ta+a3*P | 1.2514 | 0.0037948
[16 empty] | Exp(a2Ta+a3*P) | 3.4951 | 0
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 5.3e-05 | normal, k=2 | 2.65e-05 | cm³/g | 1.0027 | 2.6572e-05 | 7.0608e-10 | 50 | 9.9711e-21 |  | 273,15+ta | 293.9364 | 0.31979
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 9.1e-05 | normal, k=2 | 4.55e-05 | cm³/g | 1.0027 | 4.5624e-05 | 2.0816e-09 | 50 | 8.6657e-20 |  |  |  | 0.94275
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 5.7735e-05 | Rectangular | 1.0027 | 5.7892e-05 | 3.3515e-09 | 50 | 2.2466e-19 | coeficiente de kell |  |  | 1.5179
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-05 | 8.3788e-10 | 50 | 1.4041e-20 | -0.00030124 |  |  | #REF!
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 5.3e-05 | Rectangular | 1.53e-05 | Rectangular | 1.0027 | 1.5341e-05 | 2.3536e-10 | 51 | 1.0862e-21 |  |  |  | 0.37948
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010736 | [14 empty] | 0
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.7864 | [14 empty] | 0
0
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.3008e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.88123 | 0.00034597 | 1.1969e-07 | 100 | 1.4327e-16 |  |  |  | 54.2106
2.2 |  | Termometro de aire (°C) | [15 empty] | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | 0 | -0.00015751 | -2.2037e-05 | 4.8564e-10 | 50 | 4.717e-21 |  |  |  | 0.21995
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -0.00015751 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 0
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -0.00015751 | -4.547e-06 | 2.0675e-11 | 100 | 4.2747e-24 |  |  |  | 0.009364
2.3 | Humedad (%) |  | 55.236 | [14 empty] | 0
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76298 | normal, k=2 | 0.38149 | cm³/% | -9.5337e-08 | -3.637e-08 | 1.3228e-15 | 50 | 3.4994e-32 |  |  |  | 5.9909e-07
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -1.6094 | Rectangular | -0.46459 | cm³/% | -9.5337e-08 | 4.4292e-08 | 1.9618e-15 | 100 | 3.8486e-32 |  |  |  | 8.8851e-07
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -9.5337e-08 | -2.7521e-09 | 7.5742e-18 | 100 | 5.7369e-37 |  |  |  | 3.4304e-09
2.4 | Presion (hPa) |  | 910.7426 | [14 empty] | 0
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 0.44 | normal, k=2 | 0.22 | cm³/hPa | 1.0446e-06 | 2.2982e-07 | 5.2817e-14 | 50 | 5.5793e-29 |  |  |  | 2.3921e-05
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | -0.99627 | Rectangular | -0.2876 | cm³/hPa | 1.0446e-06 | -3.0044e-07 | 9.0262e-14 | 100 | 8.1472e-29 |  |  |  | 4.088e-05
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 1.0446e-06 | 3.0156e-07 | 9.0938e-14 | 100 | 8.2698e-29 |  |  |  | 4.1187e-05
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | 0.99811 | [14 empty] | 0
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -1.0074 | -4.1809e-07 | 1.748e-13 | 100 | 3.0553e-28 |  |  |  | 7.9166e-05
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.4832 | [14 empty] | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.054 | normal, k=2 | 0.027 | cm³/°C | 0.00021313 | 5.7546e-06 | 3.3116e-11 | 50 | 2.1933e-23 |  |  |  | 0.014998
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.070029 | Rectangular | -0.020216 | cm³/°C | 0.00021313 | -4.3086e-06 | 1.8564e-11 | 100 | 3.4463e-24 |  |  |  | 0.0084078
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 0.00021313 | 6.1526e-07 | 3.7855e-13 | 100 | 1.433e-27 |  |  |  | 0.00017145
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 1.4 | Rectangular % | 0.40415 | cm³/(g/cm³) | 1.7022e-05 | 6.8795e-06 | 4.7327e-11 | 100 | 2.2399e-23 |  |  |  | 0.021435
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.7864 | [14 empty] | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | 0.00021313 | 2.9819e-05 | 8.8918e-10 | 50 | 1.5813e-20 |  |  |  | 0.40271
|  | gradiente entre Ter. Agua y Pova |  | Medicion | °C | 0.30318 | Rectangular | 0.087522 | cm³/°C | 0.00021313 | 1.8654e-05 | 3.4796e-10 | 100 | 1.2108e-21 |  |  |  | 0.1576
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 0.00021313 | 6.1526e-06 | 3.7855e-11 | 100 | 1.433e-23 |  |  |  | 0.017145
|  | Deriva termometro | -0.146 |  | °C | -0.146 | Rectangular | -0.084293 |  | 0.00024109 | -2.0323e-05 | 4.1301e-10 | 100 | 1.7058e-21
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.48544 | -3.3632e-06 | 1.1311e-11 | 100 | 1.2794e-24 |  |  |  | 0.0051229 |  | 3
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | -3.0053e-05 | Rectangular | -8.6755e-06 | cm³ | 1.0027 | -8.6991e-06 | 7.5675e-11 | 100 | 5.7267e-23 |  |  |  | 0.034274
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 0.00095651 | Tipo A | 0.00030247 | cm³ | 1 | 0.00030247 | 9.1491e-08 | 9 | 9.3007e-16 |  |  |  | 41.4369
| Proceso de calibración y manejo |  | 1 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.001 |  | cm³ | 0.001 | Rectangular | 0.00028868 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-17
| Reproducibilidad |  | 1.0044 |  | cm³ | 0.0010044 | Tipo A | 0.00057992 | cm³ | 1 | 0.00057992 | 3.363e-07 | 100 | 1.131e-15
Colchon de aire
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.30318 |  | °C | 0.30318 | Rectangular | 0.17504 |  | -0.00018199 | -3.1857e-05 | 1.0149e-09 | 100 | 1.0299e-20
| Humedad del aire |  | 55.236 |  | % | -1.6094 | Rectangular | -0.92917 |  | 6.3865e-08 | -5.9342e-08 | 3.5215e-15 | 100 | 1.2401e-31
| Presion del Aire |  | 910.7426 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 1.1229e-06 | 9.1683e-06 | 8.4058e-11 | 100 | 7.0657e-23
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00080096 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00080096 |  | v EF | 180.9744
| Incertidumbre expandida |  |  | 1.6131 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.0016131 |  |  | 2.014
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.16131 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.16131 |  | U Exp | 1.6131 | µL
| v EF | 180.9744 | K | 2.014
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 4 | CONSTANTES |  |  | 4
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 0 | [12 empty] | a0 | 0.34848
1 | Masa de agua (g) |  | #VALUE! | [12 empty] | a1 | 0.0091748
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | [13 empty] | a2 | 0.062492
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! |  | a3 | -5.23e-05
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | [13 empty] | Cte | 273.15
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! |  | a2Ta+a3*P | #VALUE!
[16 empty] | Exp(a2Ta+a3*P) | #VALUE!
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 5.3e-05 | normal, k=2 | 2.65e-05 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | 273,15+ta | #VALUE!
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 9.1e-05 | normal, k=2 | 4.55e-05 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 5.7735e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 5.3e-05 | Rectangular | 1.53e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 51 | #VALUE!
2 | temperatura del aire (g/cm3)
|  | densidad del aire (g/cm³) | #VALUE!
2.1 |  | Ecuacion
2.2 |  | Termometro de aire (°C)
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
2.3 | Humedad (%)
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76298 | normal, k=2 | 0.38149 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | 0 | Rectangular | 0 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
2.4 | Presion (hPa)
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 0.44 | normal, k=2 | 0.22 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | #VALUE!
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Termometro de Agua (°C) | #VALUE!
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.054 | normal, k=2 | 0.027 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | 0 | Rectangular | 0 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 3.3e-05 | Rectangular % | 9.5263e-06 | cm³/(g/cm³) | 1 | 9.5263e-06 | 9.075e-11 | 100 | 8.2356e-23 | [5 empty] | 4
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.9831
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.30318 | Rectangular | 0.087522 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 0.00024 | Rectangular | 6.9282e-05 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | -3.0053e-05 | Rectangular | -8.6755e-06 | cm³ | 1 | -8.6755e-06 | 7.5264e-11 | 100 | 5.6647e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, |  |  |  | cm³ | #VALUE! | Tipo A | #VALUE! | cm³ | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE!
| Proceso de calibración y manejo |  | 0 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.001 |  | cm³ | 0.001 | Rectangular | 0.00028868 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-17
| Reproducibilidad |  | 0 |  | cm³ | 0 | Tipo A | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 39 | 0
Colchon de aire
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | -0.4088 |  | °C | -0.4088 | Rectangular | -0.23602 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Humedad del aire |  |  |  | % | 1.6094 | Rectangular | 0.92917 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Presion del Aire |  |  |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | #VALUE! | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | #VALUE! |  | v EF | #VALUE!
| Incertidumbre expandida |  |  | #VALUE! | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Incertidumbre expandida |  |  | #VALUE! | % |  | Tipo B |  | % |  | #VALUE! |  | U Exp | #VALUE!
| v EF | #VALUE! | K | #VALUE!
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 5 | CONSTANTES |  |  | 5
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 0 | [12 empty] | a0 | 0.34848
1 | Masa de agua (g) |  | #VALUE! | [12 empty] | a1 | 0.0091748
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | [13 empty] | a2 | 0.062492
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! |  | a3 | -5.23e-05
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | [13 empty] | Cte | 273.15
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! |  | a2Ta+a3*P | #VALUE!
[16 empty] | Exp(a2Ta+a3*P) | #VALUE!
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 5.3e-05 | normal, k=2 | 2.65e-05 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE! |  | 273,15+ta | #VALUE!
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 9.1e-05 | normal, k=2 | 4.55e-05 | cm³/g | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 5.7735e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 5.3e-05 | Rectangular | 1.53e-05 | Rectangular | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 51 | #VALUE!
2 | temperatura del aire (g/cm3)
|  | densidad del aire (g/cm³) | #VALUE!
2.1 |  | Ecuacion
2.2 |  | Termometro de aire (°C)
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
2.3 | Humedad (%)
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76298 | normal, k=2 | 0.38149 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | 0 | Rectangular | 0 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
2.4 | Presion (hPa)
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 0.44 | normal, k=2 | 0.22 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | #VALUE!
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Termometro de Agua (°C) | #VALUE!
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.054 | normal, k=2 | 0.027 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | 0 | Rectangular | 0 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 3.3e-05 | Rectangular % | 9.5263e-06 | cm³/(g/cm³) | 1 | 9.5263e-06 | 9.075e-11 | 100 | 8.2356e-23 | [5 empty] | 4
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.9831
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE!
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.30318 | Rectangular | 0.087522 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 0.00024 | Rectangular | 6.9282e-05 | cm³/°C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | -3.0053e-05 | Rectangular | -8.6755e-06 | cm³ | 1 | -8.6755e-06 | 7.5264e-11 | 100 | 5.6647e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, |  |  |  | cm³ | #VALUE! | Tipo A | #VALUE! | cm³ | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 9 | #VALUE!
| Proceso de calibración y manejo |  | 0 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.001 |  | cm³ | 0.001 | Rectangular | 0.00028868 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-17
| Reproducibilidad |  | 0 |  | cm³ | 0 | Tipo A | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 39 | 0
Colchon de aire
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | -0.4088 |  | °C | -0.4088 | Rectangular | -0.23602 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Humedad del aire |  |  |  | % | 1.6094 | Rectangular | 0.92917 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Presion del Aire |  |  |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE!
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | #VALUE! | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | #VALUE! |  | v EF | #VALUE!
| Incertidumbre expandida |  |  | #VALUE! | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| Incertidumbre expandida |  |  | #VALUE! | % |  | Tipo B |  | % |  | #VALUE! |  | U Exp | #VALUE!
| v EF | #VALUE! | K | #VALUE!
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS | [13 empty] | FECHA APROBACIÓN
3 |  |  | CD356-24. Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 por revision periodica de documentos | [13 empty] | 2024-07-09
2 |  |  | 090-21 Se actualiza encabezados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos y registros GP-PR-01 V7 | [13 empty] | 2021-02-04
N.A. |  |  | Se realiza revisión del documento, se actualiza fecha y responsables. No se genera cambios significativos. | [13 empty] | 2019-07-19
Note on G15: Sistema de Calidad: Se realzia ensayp expérimental enrte el peso y su variación en 60 S, con la pendiente y tomando en cuenta que en promedio el proceso de vertido se toma 15 S, se calcula el aporte en peso y finalmente con la ecuaciónde volumen se lleva a cm3
Note on G20: Julian Charry: TOMADO DE LA GIA SIM, NUMERAL 7,1,2,3
Note on E22: Sistema de Calidad: Guía Técnica sobre Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de medida en los Servicios de Calibración de Recipientes Volumétricos por el Método Gravimétrico
Note on B46: Diego Vera: u(t) Agua y Pova)
Note on G46: Diego Vera: Antes =PROMEDIO('DATOS GENERALES'!A53:E53:'DATOS GENERALES'!F53:J53)-D44
Note on G50: Sistema de Calidad: Se realzia ensayp expérimental enrte el peso y su variación en 60 S, con la pendiente y tomando en cuenta que en promedio el proceso de vertido se toma 15 S, se calcula el aporte en peso y finalmente con la ecuaciónde volumen se lleva a cm3
Note on B53: Diego Vera: Solo cuando las mediciones dependen de la lectura directa del volumen de salida_ Ej. Buretas
Note on B54: Diego Vera: Cuando el Eq es mecanico de vol_ Variable
Note on B56: Aplica para pipetas con camara de aire
Note on G59: Diego Vera: DKD-R8-1
Note on G76: Sistema de Calidad: Se realzia ensayp expérimental enrte el peso y su variación en 60 S, con la pendiente y tomando en cuenta que en promedio el proceso de vertido se toma 15 S, se calcula el aporte en peso y finalmente con la ecuaciónde volumen se lleva a cm3
Note on G81: Julian Charry: TOMADO DE LA GIA SIM, NUMERAL 7,1,2,3
Note on E83: Sistema de Calidad: Guía Técnica sobre Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de medida en los Servicios de Calibración de Recipientes Volumétricos por el Método Gravimétrico
Note on B107: Diego Vera: u(t) Agua y Pova)
Note on G107: Diego Vera: Antes =PROMEDIO('DATOS GENERALES'!A53:E53:'DATOS GENERALES'!F53:J53)-D44
Note on G111: Sistema de Calidad: Se realzia ensayp expérimental enrte el peso y su variación en 60 S, con la pendiente y tomando en cuenta que en promedio el proceso de vertido se toma 15 S, se calcula el aporte en peso y finalmente con la ecuaciónde volumen se lleva a cm3
Note on B117: Aplica para pipetas con camara de aire
Note on G120: Diego Vera: DKD-R8-1
Note on G142: Julian Charry: TOMADO DE LA GIA SIM, NUMERAL 7,1,2,3
Note on E144: Sistema de Calidad: Guía Técnica sobre Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de medida en los Servicios de Calibración de Recipientes Volumétricos por el Método Gravimétrico
Note on B168: Diego Vera: u(t) Agua y Pova)
Note on G168: Diego Vera: Antes =PROMEDIO('DATOS GENERALES'!A53:E53:'DATOS GENERALES'!F53:J53)-D44
Note on G172: Sistema de Calidad: Se realzia ensayp expérimental enrte el peso y su variación en 60 S, con la pendiente y tomando en cuenta que en promedio el proceso de vertido se toma 15 S, se calcula el aporte en peso y finalmente con la ecuaciónde volumen se lleva a cm3
Note on B178: Aplica para pipetas con camara de aire
Note on G181: Diego Vera: DKD-R8-1
Note on B239: Aplica para pipetas con camara de aire
Note on G242: Diego Vera: DKD-R8-1
Note on B300: Aplica para pipetas con camara de aire
Note on G303: Diego Vera: DKD-R8-1

## DATOS CORRECCIONES EQUIPOS EMPL (hidden)
DATOS DE ENTRADA EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA CALIBRACION
PATRON UTILIZADO | IDENTIFICACIÓN | F CALIBRACIÓN | RESOLUCIÓN | UNIDADES | CORECCION SEGÚN CERTIFICADO | UNIDADADES | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SEGÚN CERTIFICADO |  | UNIDADES | OBSERVACIONES |  |  | IDENTIFICACIÓN | FECHA DE LA PROXIMA CALIBRACIÓN | RESOLUCIÓN BAJO | RESOLUCIÓN ALTA | UNIDADES | CORECCION SEGÚN CERTIFICADO | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SEGÚN CERTIFICADO BAJA | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SEGÚN CERTIFICADO ALTA |  | código | descripción | calibrado por | certificado No | fecha de calibración
BALANZA PARA MEDICION CARGA MÍNIMA | TEC-LAB-BA-07 | 2026-06-24 | 1e-05 | g | 2e-05 | g | 3.4e-05 |  | g |  |  |  | TEC-LAB-BA-07 | 2023-08-04 | 1e-05 | 0.0001 | g | 2e-05 | 3.4e-05 | 0.002 |  | TEC-LAB-BA-07 | Balanza semimicro | Tecservice S.A.S | TM704-23A | 2023-09-15
BALANZA PARA MEDICION CARGA MÁXIMA | TEC-LAB-BA-07 | 2026-06-24 | 1e-05 | g | 0.0001 | g | 0.002 |  | g |  |  |  | TEC-LAB-BA-04 | 2023-01-10 | 0.001 | 0.001 | g | 0.002 | 0.00098 | 0.0048 |  | TEC-LAB-BA-04 | Balanza | Detecto | 56948-C | 2023-10-03
TERMÓMETRO PARA MEDICION EN EL AGUA | TEC-LAB-TEM-33 | 2026-02-07 | 0.01 | ⁰C | -0.164 | ⁰C | 0.036 |  | ⁰C |  |  |  | TEC-LAB-BA-05 | 2023-01-11 | 0.01 | 0.01 | g | 0.02 | 0.0082 | 0.033 |  | TEC-LAB-BA-05 | Balanza | Tecservice S.A.S | TM708-23A | 2023-09-15
HIGROMETRO PAR MEDICION DE HUMEDAD RELATIVA | TEC-LAB-PTHRI-03 | 2026-02-21 | 1 | %Hr | -5.3 | %Hr | 1 |  | %Hr |  |  |  | TEC-LAB-BA-08 | 2023-01-12 | 0.1 | 0.1 | g | 0.1 | 0.098 | 0.37 |  | TEC-LAB-BA-08 | Bascula | Tecservice S.A.S | TM707-23A | 2023-09-15
BARÓMETRO | TEC-LAB-PTHRI-03 | 2026-02-21 | 1 | hPa | -1 | hPa | 1.6 |  | hPa | [12 empty] | N.A.
TERMOMETRO PARA MEDICION EN EL AIRE | TEC-LAB-PTHRI-03 | 2026-02-21 | 0.1 | ⁰C | -0.05 | ⁰C | 0.39 |  | ⁰C | [12 empty] | TEC-LAB-TEM-33 | Termómetro digital | Control Company | 4244-14900637 | 2024-02-28
TERMOMETRO PARA MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL EQUIPOS DE ENSAYO | TEC-LAB-TEM-24 | 2019-07-03 | 0.01 | ⁰C | -0.164 | ⁰C | 0.036 |  | ⁰C | [12 empty] | TEC-LAB-TEM-11 | Termómetro digital | Tesla | TLM-T-2258 | 2024-03-08
[5 empty] | , | [16 empty] | TEC-LAB-PTHRI-01 | Termo higrómetro barómetro digital | Tesla | TLM-TH-1251/TLM-P-3401 | 2023-06-01/2023-06-05
[22 empty] | TEC-LAB-TH-01 | Termo higrómetro digital | Tesla | TLM-TH-1859C | 2024-02-15 | [27 empty] | coeficientes
[13 empty] | Temperatura del agua [°C] |  | TEC-LAB-TEM-33 |  |  |  |  | Temperatura del aire [°C] |  | TEC-LAB-TH-01 |  |  |  |  | Humedad del aire [%] |  | TEC-LAB-TH-01 |  |  |  |  | presion Atmosferica hPa |  | TEC-LAB-PTHRI-03 |  |  |  |  | W0 [ g ] |  | TEC-LAB-BA-07 |  |  |  |  | W1 [ g ] |  | TEC-LAB-BA-07 |  |  |  | TEC-LAB-BA-07 | p(x) | u (x) |  | TEC-LAB-BA-07 | c0 | u (x)
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  |  |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre | 1 | -2.2805e-06 | 1.6992e-05 |  |  | -9.9989e-302 | 1.6e-05 | -9.9937e-302 | 1.6e-05 | -2.2805e-06 | 1.6992e-05
25.2179 | 25.3205 |  | 20.6943 |  | 20.9831 | 54.3989 |  | 910.3441 |  |  |  | L1 | 20.85 | -0.25374 | 0.054 | 20.6943 | -0.15569 | 0.054 |  | 20.8 | -3.1259 | -0.1575 | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.6 | -7.963 | 0.44434 | 54.3989 | -0.20112 | 0.75974 |  | 910 | 24893.4253 | 0.44 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.2179 | -2.2805e-06 | 1.6992e-05 | 25.2179 | -3.4459e-06 | 7.7835e-05 |  | 25.3205 | -2.2805e-06 | 1.6992e-05 | 25.3205 | -3.1996e-06 | 7.8207e-05 | 2 | 1.0001 | 0.00030244 |  |  | 0.99989 | 0.0003746 | 0.99938 | 2.9853e-05 | 1.0001 | 0.00030244
25.3205 | 25.4237 |  | 20.6843 |  | 20.9831 | 54.7211 |  | 910.3441 |  |  |  | L2 | 20.84 | 1.0091 | 0 | 20.6843 | -0.15569 | 0.054 |  | 20.8 | 1.447 | 0.062266 | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.9 | 1.2098 | 0.0073768 | 54.7211 | -0.17887 | 0.76099 |  | 910 | -235.1017 | -3.5039e-10 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.3205 | 1.0001 | 0.00030244 | 25.3205 | -3.1996e-06 | 7.8207e-05 |  | 25.4237 | 1.0001 | 0.00030244 | 25.4237 | -2.9559e-06 | 7.8567e-05 | 3 | -7.0704e-05 | -0.00015951 |  |  | 6.0241e-05 | -0.00019793 | 0.00099806 | -4.9603e-05 | -7.0704e-05 | -0.00015951
25.4237 | 25.5262 |  | 20.6843 |  | 20.9831 | 54.8285 |  | 910.3441 |  |  | 1 | L3 | 20.84 | -0.00021006 | 5.421e-20 | 20.6843 | -0.15569 | 0.054 |  | 20.8 | -0.019205 | -0.0029363 | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55 | -0.0012387 | -2.931e-05 | 54.8285 | -0.1715 | 0.7614 |  | 910 | 0.95697 | 3.2513e-13 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.4237 | -7.0704e-05 | -0.00015951 | 25.4237 | -2.9559e-06 | 7.8567e-05 |  | 25.5261 | -7.0704e-05 | -0.00015951 | 25.5261 | -2.7186e-06 | 7.8911e-05 | 4 | 1.5341e-05 | 3.3746e-05 |  |  | -1.2906e-05 | 4.1942e-05 | -0.00061799 | 3.3522e-05 | 1.5341e-05 | 3.3746e-05
25.5261 | 25.6286 |  | 20.6743 |  | 20.9831 | 54.8285 |  | 910.3441 |  |  |  | L4 | 20.83 |  |  | 20.6743 | -0.1557 | 0.054 |  | 20.8 | 0.0002577 | 4.5834e-05 | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55 |  |  | 54.8285 | -0.1715 | 0.7614 |  | 910 | -0.0021601 | -4.1362e-17 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.5261 | 1.5341e-05 | 3.3746e-05 | 25.5261 | -2.7186e-06 | 7.8911e-05 |  | 25.6286 | 1.5341e-05 | 3.3746e-05 | 25.6286 | -2.4858e-06 | 7.9241e-05 | 5 | -1.7524e-06 | -3.8144e-06 |  |  | 1.4573e-06 | -4.7514e-06 | 0.0001928 | -1.026e-05 | -1.7524e-06 | -3.8144e-06
25.6286 | 25.7319 |  | 20.6643 |  | 20.9831 | 54.6137 |  | 910.3441 |  |  |  | L5 | 20.82 |  |  | 20.6643 | -0.1557 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.8 |  |  | 54.6137 | -0.18626 | 0.76057 |  | 910 | 2.9598e-06 | -7.888e-20 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.6286 | -1.7524e-06 | -3.8144e-06 | 25.6286 | -2.4858e-06 | 7.9241e-05 |  | 25.7319 | -1.7524e-06 | -3.8144e-06 | 25.7319 | -2.2562e-06 | 7.956e-05 | 6 | 1.1848e-07 | 2.5806e-07 |  |  | -9.7734e-08 | 3.2229e-07 | -3.3067e-05 | 1.6246e-06 | 1.1848e-07 | 2.5806e-07
25.7319 | 25.8346 |  | 20.6543 |  | 20.9831 | 54.9358 |  | 910.3441 |  |  |  | L6 | 20.81 |  |  | 20.6543 | -0.1557 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55.1 |  |  | 54.9358 | -0.16416 | 0.76182 |  | 910 | -2.5069e-09 | 6.2349e-23 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.7319 | 1.1848e-07 | 2.5806e-07 | 25.7319 | -2.2562e-06 | 7.956e-05 |  | 25.8346 | 1.1848e-07 | 2.5806e-07 | 25.8346 | -2.0327e-06 | 7.9864e-05 | 7 | -4.9961e-09 | -1.0967e-08 |  |  | 4.097e-09 | -1.3734e-08 | 3.1987e-06 | -1.4326e-07 | -4.9961e-09 | -1.0967e-08
25.8346 | 25.9375 |  | 20.6343 |  | 20.9831 | 54.7211 |  | 910.3441 |  |  |  | L7 | 20.79 |  |  | 20.6343 | -0.15571 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.9 |  |  | 54.7211 | -0.17887 | 0.76099 |  | 910 | 1.2701e-12 | 2.1709e-27 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.8346 | -4.9961e-09 | -1.0967e-08 | 25.8346 | -2.0327e-06 | 7.9864e-05 |  | 25.9375 | -4.9961e-09 | -1.0967e-08 | 25.9375 | -1.8141e-06 | 8.0155e-05 | 8 | 1.3295e-10 | 2.9537e-10 |  |  | -1.0848e-10 | 3.7089e-10 | -1.7451e-07 | 7.2173e-09 | 1.3295e-10 | 2.9537e-10
25.9375 | 26.0404 |  | 20.6443 |  | 20.9831 | 55.1504 |  | 910.3441 |  |  |  | L8 | 20.8 |  |  | 20.6443 | -0.15571 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55.3 |  |  | 55.1504 | -0.14955 | 0.76265 |  | 910 | -3.4611e-16 | -6.8039e-30 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.9375 | 1.3295e-10 | 2.9537e-10 | 25.9375 | -1.8141e-06 | 8.0155e-05 |  | 26.0404 | 1.3295e-10 | 2.9537e-10 | 26.0404 | -1.6009e-06 | 8.0432e-05 | 9 | -2.1717e-12 | -4.8947e-12 |  |  | 1.7631e-12 | -6.1612e-12 | 5.2541e-09 | -2.0435e-10 | -2.1717e-12 | -4.8947e-12
26.0404 | 26.1433 |  | 20.6243 |  | 20.9831 | 54.9358 |  | 910.3441 |  |  |  | L9 | 20.78 |  |  | 20.6243 | -0.15571 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55.1 |  |  | 54.9358 | -0.16416 | 0.76182 |  | 910 | 3.7542e-20 | 9.9908e-34 | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 26.0404 | -2.1717e-12 | -4.8947e-12 | 26.0404 | -1.6009e-06 | 8.0432e-05 |  | 26.1433 | -2.1717e-12 | -4.8947e-12 | 26.1433 | -1.3931e-06 | 8.0696e-05 | 10 | 1.9886e-14 | 4.5522e-14 |  |  | -1.6059e-14 | 5.7424e-14 | -8.0793e-11 | 3.0026e-12 | 1.9886e-14 | 4.5522e-14
26.1433 | 26.246 |  | 20.6243 |  | 20.9831 | 54.2914 |  | 910.3441 |  |  |  | L10 | 20.78 |  |  | 20.6243 | -0.15571 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.5 |  |  | 54.2914 | -0.20858 | 0.75932 |  | 910 | FALSE | FALSE | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 26.1433 | 1.9886e-14 | 4.5522e-14 | 26.1433 | -1.3931e-06 | 8.0696e-05 |  | 26.246 | 1.9886e-14 | 4.5522e-14 | 26.246 | -1.1914e-06 | 8.0947e-05 | 11 | -7.8145e-17 | -1.8178e-16 |  |  | 6.2759e-17 | -2.2973e-16 | 4.9279e-13 | -1.7712e-14 | -7.8145e-17 | -1.8178e-16
[12 empty] | L11 | [22 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | -7.8145e-17 | -1.8178e-16 | [5 empty] | -7.8145e-17 | -1.8178e-16 | [12 empty] | p(x) | u (x)
[12 empty] | L12 | [22 empty] | FALSE | FALSE | [21 empty] | TEC-LAB-BA-07_ | -1.3871 | -0.82183 | -11.4013 | -1.29 | -5.9208 | -0.15173
[12 empty] | Promedio | 20.814 |  |  | 20.6583 | -0.1557 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.92 |  |  | 54.7426 | -0.17739 | 0.76107 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.10281 |  |  | 0.10282 | 1.0226e-05 | 4.6436e-05 |  | 0.10281 |  |  | 0.10281 | 0 | 4.6436e-05 |  | p(x) | u (x) |  |  | 1.1289 | 0.078062 | 2.2901 | 0.14562 | 1.5488 | 0.01576
[12 empty] | Min | 20.78 |  |  | 20.6243 | -0.15571 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 54.5 |  |  | 54.2914 | -0.20858 | 0.75932 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.10243 |  |  | 0.10244 | 1.0183e-05 | 4.6333e-05 |  | 0.10243 |  |  | 0.10243 | 0 | 4.6333e-05 | TEC-LAB-BA-07 | -2.2805e-06 | 1.6992e-05 | 1 |  | -0.0052213 | -0.0032419 | -0.064089 | -0.0072156 | -0.022223 | -0.00070765
[12 empty] | Max | 20.85 |  |  | 20.6943 | -0.15569 | 0.054 |  | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 |  | 55.3 |  |  | 55.1504 | -0.14955 | 0.76265 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.10325 |  |  | 0.10326 | 1.0277e-05 | 4.6554e-05 |  | 0.10325 |  |  | 0.10325 | 0 | 4.6554e-05 |  | 1.0001 | 0.00030244 | 2 |  | 0.00012168 | 7.7636e-05 | 0.0018384 | 0.00020647 | 0.00051834 | 1.8099e-05
[55 empty] | -7.0704e-05 | -0.00015951 | 3 |  | -1.809e-06 | -1.1888e-06 | -3.3691e-05 | -3.7745e-06 | -7.7222e-06 | -2.9226e-07
[13 empty] | Temperatura del agua [°C] | [6 empty] | Temperatura del aire [°C] | [6 empty] | Humedad del aire [%] | [6 empty] | presion Atmosferica hPa | [6 empty] | W0 [ g ] | [6 empty] | W1 [ g ] | [6 empty] | 1.5341e-05 | 3.3746e-05 | 4 |  | 1.7959e-08 | 1.2179e-08 | 4.1185e-07 | 4.6033e-08 | 7.6883e-08 | 3.1189e-09
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  | 2 |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | -1.7524e-06 | -3.8144e-06 | 5 |  | -1.2079e-10 | -8.4651e-11 | -3.399e-09 | -3.7908e-10 | -5.1873e-10 | -2.2323e-11
25.2823 | 25.7842 |  | 20.5943 |  | 20.8848 | 55.1504 |  | 910.3441 |  |  |  | L1 | 20.75 |  |  | 20.5943 | -0.15572 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.3 |  |  | 55.1504 | -0.14955 | 0.76265 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.2823 |  |  | 25.2823 | -3.2907e-06 | 7.807e-05 |  | 25.7842 |  |  | 25.7842 | -2.1417e-06 | 7.9717e-05 |  | 1.1848e-07 | 2.5806e-07 | 6 |  | 5.4441e-13 | 3.9466e-13 | 1.8694e-11 | 2.0808e-12 | 2.345e-12 | 1.0606e-13
25.7842 | 26.286 |  | 20.5743 |  | 20.8848 | 55.0432 |  | 910.3441 |  |  |  | L2 | 20.73 |  |  | 20.5743 | -0.15573 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.2 |  |  | 55.0432 | -0.15685 | 0.76223 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.7842 |  |  | 25.7842 | -2.1417e-06 | 7.9717e-05 |  | 26.286 |  |  | 26.286 | -1.1142e-06 | 8.1042e-05 |  | -4.9961e-09 | -1.0967e-08 | 7 |  | -1.5763e-15 | -1.1826e-15 | -6.5554e-14 | -7.2837e-15 | -6.8061e-15 | -3.2089e-16
26.286 | 26.788 |  | 20.5943 |  | 20.8848 | 55.2577 |  | 910.3441 |  |  |  | L3 | 20.75 |  |  | 20.5943 | -0.15572 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.4 |  |  | 55.2577 | -0.14229 | 0.76306 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 26.286 |  |  | 26.286 | -1.1142e-06 | 8.1042e-05 |  | 26.788 |  |  | 26.788 | -2.2009e-07 | 8.2072e-05 |  | 1.3295e-10 | 2.9537e-10 | 8 |  | 2.6516e-18 | 2.0592e-18 | 1.3234e-16 | 1.4682e-17 | 1.1465e-17 | 5.5952e-19
26.788 | 27.2901 |  | 20.5843 |  | 20.8848 | 55.6865 |  | 910.3441 |  |  |  | L4 | 20.74 |  |  | 20.5843 | -0.15573 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.8 |  |  | 55.6865 | -0.11347 | 0.76471 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 26.788 |  |  | 26.788 | -2.2009e-07 | 8.2072e-05 |  | 27.2901 |  |  | 27.2901 | 5.3916e-07 | 8.2855e-05 |  | -2.1717e-12 | -4.8947e-12 | 9 |  | -1.9707e-21 | -1.5838e-21 | -1.1681e-19 | -1.2942e-20 | -8.5224e-21 | -4.2786e-22
27.2901 | 27.7926 |  | 20.5643 |  | 20.8848 | 55.1504 |  | 910.3441 |  |  |  | L5 | 20.72 |  |  | 20.5643 | -0.15573 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.3 |  |  | 55.1504 | -0.14955 | 0.76265 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 27.2901 |  |  | 27.2901 | 5.3916e-07 | 8.2855e-05 |  | 27.7926 |  |  | 27.7926 | 1.1721e-06 | 8.3455e-05 |  | 1.9886e-14 | 4.5522e-14 | 10
27.7926 | 28.2943 |  | 20.5543 |  | 20.8848 | 55.6865 |  | 910.3441 |  |  |  | L6 | 20.71 |  |  | 20.5543 | -0.15574 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.8 |  |  | 55.6865 | -0.11347 | 0.76471 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 27.7926 |  |  | 27.7926 | 1.1721e-06 | 8.3455e-05 |  | 28.2943 |  |  | 28.2943 | 1.6947e-06 | 8.3947e-05 |  | -7.8145e-17 | -1.8178e-16 | 11 | TEC-LAB-BA-04 | -9.989e-302 | 0.0022 | -1.0004e-301 | 0.00082 | 1.8899e-06 | 0.0012996
28.2943 | 28.7966 |  | 20.5443 |  | 20.8848 | 55.7937 |  | 910.3441 |  |  |  | L7 | 20.7 |  |  | 20.5443 | -0.15574 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.9 |  |  | 55.7937 | -0.10632 | 0.76512 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 28.2943 |  |  | 28.2943 | 1.6947e-06 | 8.3947e-05 |  | 28.7966 |  |  | 28.7966 | 2.1332e-06 | 8.4419e-05 | [5 empty] | 0.9989 | 1.3279e-05 | 1.0004 | 5.1785e-06 | 0.99998 | 4.048e-06
28.7966 | 29.2982 |  | 20.5543 |  | 20.8848 | 55.0432 |  | 910.3441 |  |  |  | L8 | 20.71 |  |  | 20.5543 | -0.15574 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.2 |  |  | 55.0432 | -0.15685 | 0.76223 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 28.7966 |  |  | 28.7966 | 2.1332e-06 | 8.4419e-05 |  | 29.2982 |  |  | 29.2982 | 2.5162e-06 | 8.496e-05 |  | p(x) | u (x) |  |  | 2.4249e-05 | -3.066e-07 | -8.1663e-06 | -8.5e-08 | -1.0661e-07 | -8.5084e-08
29.2982 | 29.8008 |  | 20.5142 |  | 20.8848 | 54.3989 |  | 910.3441 |  |  |  | L9 | 20.67 |  |  | 20.5142 | -0.15575 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 54.6 |  |  | 54.3989 | -0.20112 | 0.75974 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 29.2982 |  |  | 29.2982 | 2.5162e-06 | 8.496e-05 |  | 29.8008 |  |  | 29.8008 | 2.8779e-06 | 8.566e-05 | TEC-LAB-BA-07_ | -5.9208 | -0.15173 | 1 |  | -2.1503e-07 | 2.8369e-09 | 7.1476e-08 | 5.8884e-10 | 3.8115e-09 | 9.2045e-10
29.8008 | 30.3031 |  | 20.5142 |  | 20.8848 | 55.2577 |  | 910.3441 |  |  |  | L10 | 20.67 |  |  | 20.5142 | -0.15575 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.4 |  |  | 55.2577 | -0.14229 | 0.76306 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 29.8008 |  |  | 29.8008 | 2.8779e-06 | 8.566e-05 |  | 30.3031 |  |  | 30.3031 | 3.2507e-06 | 8.6599e-05 |  | 1.5488 | 0.01576 | 2 |  | 1.0199e-09 | -1.4075e-11 | -3.3311e-10 | -1.7575e-12 | -2.7511e-11 | -5.3266e-12
[12 empty] | L11 | [42 empty] | -0.022223 | -0.00070765 | 3 |  | -2.891e-12 | 4.1803e-14 | 9.2858e-13 | 1.7902e-15 | 9.8024e-14 | 1.809e-14
[12 empty] | L12 | [42 empty] | 0.00051834 | 1.8099e-05 | 4 |  | 5.1357e-15 | -7.7792e-17 | -1.6251e-15 | 2.651e-18 | -2.0216e-16 | -3.7496e-17
[12 empty] | Promedio | 20.715 |  |  | 20.5593 | -0.15574 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.39 |  |  | 55.247 | -0.14301 | 0.76302 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.50208 |  |  | 0.50213 | 4.6377e-05 | 0.00013267 |  | 0.50208 |  |  | 0.50208 | 0 | 0.00013267 |  | -7.7222e-06 | -2.9226e-07 | 5 |  | -5.7667e-18 | 9.1343e-20 | 1.8005e-18 | -9.452e-21 | 2.5259e-19 | 4.7905e-20
[12 empty] | Min | 20.67 |  |  | 20.5142 | -0.15575 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 54.6 |  |  | 54.3989 | -0.20112 | 0.75974 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.50166 |  |  | 0.50171 | 4.6348e-05 | 0.0001326 |  | 0.50166 |  |  | 0.50166 | 0 | 0.0001326 |  | 7.6883e-08 | 3.1189e-09 | 6 |  | 3.9732e-21 | -6.5623e-23 | -1.2252e-21 | 1.0794e-23 | -1.8872e-22 | -3.6757e-23
[12 empty] | Max | 20.75 |  |  | 20.5943 | -0.15572 | 0.054 |  | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 |  | 55.9 |  |  | 55.7937 | -0.10632 | 0.76512 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 0.50251 |  |  | 0.50256 | 4.6407e-05 | 0.00013274 |  | 0.50251 |  |  | 0.50251 | 0 | 0.00013274 |  | -5.1873e-10 | -2.2323e-11 | 7 |  | -1.5324e-24 | 2.6299e-26 | 4.6706e-25 | -5.7137e-27 | 7.7587e-26 | 1.5512e-26
[55 empty] | 2.345e-12 | 1.0606e-13 | 8 |  | 2.5317e-28 | -4.4983e-30 | -7.6313e-29 | 1.1808e-30 | -1.35e-29 | -2.7643e-30
[13 empty] | Temperatura del agua [°C] | [6 empty] | Temperatura del aire [°C] | [6 empty] | Humedad del aire [%] | [6 empty] | presion Atmosferica hPa | [6 empty] | W0 [ g ] | [6 empty] | W1 [ g ] | [6 empty] | -6.8061e-15 | -3.2089e-16 | 9
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  | 3 |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | 1.1465e-17 | 5.5952e-19 | 10 | TEC-LAB-BA-05 | -9.9996e-302 | 0.02 | -1.0006e-301 | 0.0082 | -0.00015478 | 0.0084062
25.2344 | 26.235 |  | 20.5242 |  | 20.7864 | 54.2914 |  | 910.3441 |  |  |  | L1 | 20.68 |  |  | 20.5242 | -0.15575 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 54.5 |  |  | 54.2914 | -0.20858 | 0.75932 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 25.2344 |  |  | 25.2344 | -3.406e-06 | 7.7896e-05 |  | 26.235 |  |  | 26.235 | -1.2127e-06 | 8.0921e-05 |  | -8.5224e-21 | -4.2786e-22 | 11 |  | 0.99996 | 5.3131e-05 | 1.0006 | -1.6124e-05 | 1 | -4.1936e-05
26.235 | 27.2379 |  | 20.4942 |  | 20.7864 | 55.0432 |  | 910.3441 |  |  |  | L2 | 20.65 |  |  | 20.4942 | -0.15576 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.2 |  |  | 55.0432 | -0.15685 | 0.76223 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 26.235 |  |  | 26.235 | -1.2127e-06 | 8.0921e-05 |  | 27.2379 |  |  | 27.2379 | 4.6637e-07 | 8.2784e-05 | [5 empty] | 1.2566e-07 | -1.7027e-07 | -1.7991e-06 | 4.9519e-08 | -8.7236e-08 | 1.4096e-07
27.2379 | 28.2396 |  | 20.4942 |  | 20.7864 | 54.7211 |  | 910.3441 |  |  |  | L3 | 20.65 |  |  | 20.4942 | -0.15576 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 54.9 |  |  | 54.7211 | -0.17887 | 0.76099 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 27.2379 |  |  | 27.2379 | 4.6637e-07 | 8.2784e-05 |  | 28.2396 |  |  | 28.2396 | 1.6423e-06 | 8.3896e-05 |  | p(x) | u (x) |  |  | -1.3087e-10 | 2.1366e-10 | 2.2895e-09 | -5.6936e-11 | 8.8474e-11 | -1.859e-10
28.2396 | 29.2411 |  | 20.5042 |  | 20.7864 | 55.5794 |  | 911.3404 |  |  |  | L4 | 20.66 |  |  | 20.5042 | -0.15576 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.7 |  |  | 55.5794 | -0.12064 | 0.7643 |  | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 |  | 28.2396 |  |  | 28.2396 | 1.6423e-06 | 8.3896e-05 |  | 29.2411 |  |  | 29.2411 | 2.4743e-06 | 8.4892e-05 | TEC-LAB-BA-04 | 1.8899e-06 | 0.0012996 | 1 |  | 6.0089e-14 | -1.417e-13 | -1.5479e-12 | 3.4311e-14 | -4.2324e-14 | 1.319e-13
29.2411 | 30.242 |  | 20.4542 |  | 20.7864 | 55.1504 |  | 911.3404 |  |  |  | L5 | 20.61 |  |  | 20.4542 | -0.15578 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.3 |  |  | 55.1504 | -0.14955 | 0.76265 |  | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 |  | 29.2411 |  |  | 29.2411 | 2.4743e-06 | 8.4892e-05 |  | 30.242 |  |  | 30.242 | 3.2036e-06 | 8.6469e-05 |  | 0.99998 | 4.048e-06 | 2 |  | -1.039e-17 | 5.5869e-17 | 6.2413e-16 | -1.2022e-17 | 9.1789e-18 | -5.5927e-17
30.242 | 31.2423 |  | 20.4942 |  | 20.7864 | 55.6865 |  | 911.3404 |  |  |  | L6 | 20.65 |  |  | 20.4942 | -0.15576 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.8 |  |  | 55.6865 | -0.11347 | 0.76471 |  | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 |  | 30.242 |  |  | 30.242 | 3.2036e-06 | 8.6469e-05 |  | 31.2423 |  |  | 31.2423 | 4.0827e-06 | 8.921e-05 |  | -1.0661e-07 | -8.5084e-08 | 3 |  | -1.1283e-21 | -1.3751e-20 | -1.576e-19 | 2.5563e-21 | -1.3156e-22 | 1.4848e-20
31.2423 | 32.2448 |  | 20.4842 |  | 20.7864 | 55.6865 |  | 911.3404 |  |  |  | L7 | 20.64 |  |  | 20.4842 | -0.15577 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.8 |  |  | 55.6865 | -0.11347 | 0.76471 |  | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 |  | 31.2423 |  |  | 31.2423 | 4.0827e-06 | 8.921e-05 |  | 32.2448 |  |  | 32.2448 | 5.2992e-06 | 9.3431e-05 |  | 3.8115e-09 | 9.2045e-10 | 4 |  | 7.8093e-25 | 2.1329e-24 | 2.5159e-23 | -3.2943e-25 | -3.5772e-25 | -2.4893e-24
32.2448 | 33.2461 |  | 20.4742 |  | 20.7864 | 55.9008 |  | 910.3441 |  |  |  | L8 | 20.63 |  |  | 20.4742 | -0.15577 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 56 |  |  | 55.9008 | -0.099206 | 0.76553 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 32.2448 |  |  | 32.2448 | 5.2992e-06 | 9.3431e-05 |  | 33.246 |  |  | 33.2461 | 6.8929e-06 | 9.9008e-05 |  | -2.7511e-11 | -5.3266e-12 | 5 |  | -1.3336e-28 | -2.0256e-28 | -2.4677e-27 | 2.4481e-29 | 7.5101e-29 | 2.5588e-28
33.2461 | 34.2489 |  | 20.4542 |  | 20.7864 | 55.5794 |  | 910.3441 |  |  |  | L9 | 20.61 |  |  | 20.4542 | -0.15578 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.7 |  |  | 55.5794 | -0.12064 | 0.7643 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 33.246 |  |  | 33.2461 | 6.8929e-06 | 9.9008e-05 |  | 34.2489 |  |  | 34.2489 | 8.719e-06 | 0.00010536 |  | 9.8024e-14 | 1.809e-14 | 6 |  | 1.0269e-32 | 1.0752e-32 | 1.3581e-31 | -9.1463e-34 | -6.4896e-33 | -1.4715e-32
34.2489 | 35.2515 |  | 20.4542 |  | 20.7864 | 54.7211 |  | 910.3441 |  |  |  | L10 | 20.61 |  |  | 20.4542 | -0.15578 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 54.9 |  |  | 54.7211 | -0.17887 | 0.76099 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 34.2489 |  |  | 34.2489 | 8.719e-06 | 0.00010536 |  | 35.2515 |  |  | 35.2515 | 1.0415e-05 | 0.00011142 |  | -2.0216e-16 | -3.7496e-17 | 7 |  | -3.0661e-37 | -2.4429e-37 | -3.2118e-36 | 1.1469e-38 | 2.1263e-37 | 3.6241e-37
[12 empty] | L11 | [42 empty] | 2.5259e-19 | 4.7905e-20 | 8
[12 empty] | L12 | [42 empty] | -1.8872e-22 | -3.6757e-23 | 9 | TEC-LAB-BA-08 | -1.0015e-301 | 0.16 | -1.0005e-301 | 0.16 | 0.011302 | 0.077469
[12 empty] | Promedio | 20.639 |  |  | 20.4832 | -0.15577 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 55.38 |  |  | 55.2363 | -0.14374 | 0.76298 |  | 910.4 |  |  | 910.7426 | 0.34264 | 0.44 |  | 1.0017 |  |  | 1.0018 | 6.9522e-05 | 0.00019022 |  | 1.0017 |  |  | 1.0017 | 0 | 0.00019022 |  | 7.7587e-26 | 1.5512e-26 | 10 |  | 1.0015 | -3.4618e-05 | 1.0005 | -3.462e-05 | 0.99976 | 9.4668e-05
[12 empty] | Min | 20.61 |  |  | 20.4542 | -0.15578 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 54.5 |  |  | 54.2914 | -0.20858 | 0.75932 |  | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 |  | 1.0003 |  |  | 1.0004 | 6.9484e-05 | 0.00019012 |  | 1.0003 |  |  | 1.0003 | 0 | 0.00019012 |  | -1.35e-29 | -2.7643e-30 | 11 |  | -1.3282e-06 | 2.9883e-08 | -4.4969e-07 | 2.9885e-08 | 2.0437e-07 | -8.2415e-08
[12 empty] | Max | 20.68 |  |  | 20.5242 | -0.15575 | 0.054 |  | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 |  | 56 |  |  | 55.9008 | -0.099206 | 0.76553 |  | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 |  | 1.0029 |  |  | 1.003 | 6.9554e-05 | 0.0001903 |  | 1.0029 |  |  | 1.0029 | 0 | 0.0001903 | [5 empty] | 4.6602e-10 | -1.0115e-11 | 1.6649e-10 | -1.0116e-11 | -7.1545e-11 | 2.9134e-11
[55 empty] | p(x) | u (x) |  |  | -8.6794e-14 | 1.8088e-15 | -3.2949e-14 | 1.8089e-15 | 1.3403e-14 | -5.4851e-15
[13 empty] | Temperatura del agua [°C] | [6 empty] | Temperatura del aire [°C] | [6 empty] | Humedad del aire [%] | [6 empty] | presion Atmosferica hPa | [6 empty] | W0 [ g ] | [6 empty] | W1 [ g ] | [5 empty] | TEC-LAB-BA-05 | -0.00015478 | 0.0084062 | 1 |  | 9.6111e-18 | -1.9247e-19 | 3.8871e-18 | -1.9248e-19 | -1.5013e-18 | 6.1533e-19
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  |  |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | 1 | -4.1936e-05 | 2 |  | -6.6469e-22 | 1.2864e-23 | -2.8603e-22 | 1.2865e-23 | 1.0551e-22 | -4.3119e-23
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 4 | L1 | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [22 empty] | -8.7236e-08 | 1.4096e-07 | 3 |  | 2.9002e-26 | -5.464e-28 | 1.3228e-26 | -5.4642e-28 | -4.695e-27 | 1.9043e-27
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L2 | [42 empty] | 8.8474e-11 | -1.859e-10 | 4 |  | -7.7592e-31 | 1.4337e-32 | -3.7326e-31 | 1.4337e-32 | 1.2843e-31 | -5.1497e-32
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L3 | [42 empty] | -4.2324e-14 | 1.319e-13 | 5 |  | 1.1623e-35 | -2.1207e-37 | 5.8668e-36 | -2.1207e-37 | -1.9699e-36 | 7.7857e-37
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L4 | [42 empty] | 9.1789e-18 | -5.5927e-17 | 6 |  | -7.4632e-41 | 1.3532e-42 | -3.9341e-41 | 1.3531e-42 | 1.2965e-41 | -5.0401e-42
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L5 | [42 empty] | -1.3156e-22 | 1.4848e-20 | 7
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L6 | [42 empty] | -3.5772e-25 | -2.4893e-24 | 8
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L7 | [42 empty] | 7.5101e-29 | 2.5588e-28 | 9
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L8 | [42 empty] | -6.4896e-33 | -1.4715e-32 | 10
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L9 | [42 empty] | 2.1263e-37 | 3.6241e-37 | 11
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L10
[12 empty] | L11 | [42 empty] | p(x) | u (x)
[12 empty] | L12 | [41 empty] | TEC-LAB-BA-08 | 0.011302 | 0.077469 | 1
[12 empty] | Promedio | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.99976 | 9.4668e-05 | 2
[12 empty] | Min | 0 |  |  | -0.25374 | -0.25374 | 0.054 |  | 0 |  |  | -3.1259 | -3.1259 | -0.1575 |  | 0 |  |  | -7.963 | -7.963 | 0.44434 |  | 0 |  |  | 24893.4253 | 24893.4253 | 0.44 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.0437e-07 | -8.2415e-08 | 3
[12 empty] | Max | 0 |  |  | -0.25374 | -0.25374 | 0.054 |  | 0 |  |  | -3.1259 | -3.1259 | -0.1575 |  | 0 |  |  | -7.963 | -7.963 | 0.44434 |  | 0 |  |  | 24893.4253 | 24893.4253 | 0.44 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -7.1545e-11 | 2.9134e-11 | 4
[55 empty] | 1.3403e-14 | -5.4851e-15 | 5
[13 empty] | Temperatura del agua [°C] | [6 empty] | Temperatura del aire [°C] | [6 empty] | Humedad del aire [%] | [6 empty] | presion Atmosferica hPa | [6 empty] | W0 [ g ] | [6 empty] | W1 [ g ] | [6 empty] | -1.5013e-18 | 6.1533e-19 | 6
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  |  |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | L no corregida | c0 | u (x) | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | 1.0551e-22 | -4.3119e-23 | 7
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L1 | [42 empty] | -4.695e-27 | 1.9043e-27 | 8
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 5 | L2 | [42 empty] | 1.2843e-31 | -5.1497e-32 | 9
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L3 | [42 empty] | -1.9699e-36 | 7.7857e-37 | 10
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | L4 | [42 empty] | 1.2965e-41 | -5.0401e-42 | 11
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L5
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L6 | [42 empty] | p(x) | u (x)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L7 | [44 empty] | 1
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L8 | [44 empty] | 2
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L9 | [44 empty] | 3
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | L10 | [44 empty] | 4
[12 empty] | L11 | [44 empty] | 5
[12 empty] | L12 | [44 empty] | 6
[12 empty] | Promedio | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 7
[12 empty] | Min | 0 |  |  | -0.25374 | -0.25374 | 0.054 |  | 0 |  |  | -3.1259 | -3.1259 | -0.1575 |  | 0 |  |  | -7.963 | -7.963 | 0.44434 |  | 0 |  |  | 24893.4253 | 24893.4253 | 0.44 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8
[12 empty] | Max | 0 |  |  | -0.25374 | -0.25374 | 0.054 |  | 0 |  |  | -3.1259 | -3.1259 | -0.1575 |  | 0 |  |  | -7.963 | -7.963 | 0.44434 |  | 0 |  |  | 24893.4253 | 24893.4253 | 0.44 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9
10
11
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa |  |  |  |  | Temperatura del agua [°C] |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | Temperatura del aire [°C] |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | Humedad del aire [%] |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | presion Atmosferica hPa |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | W0 [ g ] |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre |  | W1 [ g ] |  |  | L corregida | Correccion | Incetidumbre
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | Promedio | 20.7227 |  |  | 20.5669 | -0.15573 | 0.054 | Promedio | 20.7 |  |  | 20.8848 | 0.18477 | 0.27978 | Promedio | 55.23 |  |  | 55.0753 | -0.15466 | 0.76236 | Promedio | 910.1333 |  |  | 910.477 | 0.34363 | 0.44 | Promedio | [6 empty] | Promedio | [6 empty] | TEC-LAB-PTHRI-01 | p(x) | u (x)
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 6 | Min | 20.61 |  |  | 20.4542 | -0.15578 | 0.054 | Min | 20.6 |  |  | 20.7864 | 0.18642 | 0.27982 | Min | 54.5 |  |  | 54.2914 | -0.20858 | 0.75932 | Min | 910 |  |  | 910.3441 | 0.34413 | 0.44 | Min | [6 empty] | Min | [7 empty] | 17402.6656 | 1.6 | 1
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | Max | 20.85 |  |  | 20.6943 | -0.15569 | 0.054 | Max | 20.8 |  |  | 20.9831 | 0.18307 | 0.27974 | Max | 56 |  |  | 55.9008 | -0.099206 | 0.76553 | Max | 911 |  |  | 911.3404 | 0.3404 | 0.44 | Max | [6 empty] | Max | [7 empty] | -100.5828 | 2.3874e-12 | 2
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | 0.23644 | -2.0817e-15 | 3
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | -0.00027431 | 1.1384e-18 | 4
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | 1.586e-07 | -1.5882e-22 | 5
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | -3.6554e-11 | 4.2005e-26 | 6
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [48 empty] | 7
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [48 empty] | 8
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [48 empty] | 9
10
11
[54 empty] | TEC-LAB-PTHRI-03 | p(x) | u (x)
[55 empty] | 24893.4253 | 0.44 | 1
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | -235.1017 | -3.5039e-10 | 2
[55 empty] | 0.95697 | 3.2513e-13 | 3
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa | [46 empty] | -0.0021601 | -4.1362e-17 | 4
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 7 | [43 empty] | 2.9598e-06 | -7.888e-20 | 5
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | -2.5069e-09 | 6.2349e-23 | 6
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | 1.2701e-12 | 2.1709e-27 | 7
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | -3.4611e-16 | -6.8039e-30 | 8
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [46 empty] | 3.7542e-20 | 9.9908e-34 | 9
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [48 empty] | 10
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [48 empty] | 11
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 8
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 9
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 10
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 12
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lectura de la balanza / recipiente vacío [g] | Lectura de la balanza / recipiente con agua [g] |  | Temperatura del agua [°C] |  | Temperatura del aire [°C] | Humedad del aire [%] |  | presion Atmosferica hPa
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
2e-05 | 2e-05 |  | -0.164 |  | -0.05 | -5.3 |  | -1
Formulas:
F CALIBRACIÓN = [F CALIBRACIÓN, row above]
fecha de calibración = [1]Trazabilidad!X5

## DENSIDAD DEL AIRE (hidden)
[8 empty] | temperatura inicial | temperatura final
[8 empty] | 19.5 | 19.5
[8 empty] | Humedad inicial | Humedad final
| CONSTANTES | UNIDAD | DATOS EQUIPOS DE MEDICIÓN | VALOR PROMEDIO INICIO/FINAL | UNIDAD |  |  | 50 | 50
a0 | 0.34848 | kg K hPa¯¹ m¯³ | Temperatura del Aire | 19.5 | ° C | 281.2222
a1 | 0.0091748 | kg K m¯³ | Humedad | 50 | % HR | 0.45874
a2 | 0.062492 | ° C¯¹ | Presión atmosférica | 807 | hPa | 3.2426 |  | Presión atmosférica inicial | Presión atmosférica final
a3 | -5.23e-05 | hPa ¯¹ |  |  |  | 292.65 |  | 807 | 807
Cmpa | 0 | Cmpa |  |  |  | 0.0031109
| 273.15 | ῤair= | 0.00092633 | g/cm³ |  |  | 1.2 | kg/m³
𝝆_𝟎=

## Densidad del Agua (hidden)
[7 empty] | TEMPERATURA DEL AGUA | DENSIDAD
[7 empty] | 18 | 0.9986
CONSTANTES |  | UNIDAD | DATOS EQUIPOS DE MEDICIÓN |  | UNIDAD |  | 18.1 | 0.99858
a1 | -3.983 | ° C | Temperatura del agua | 20 | ° C |  | 18.2 | 0.99856
a2 | 301.797 | ° C |  |  |  |  | 18.3 | 0.99854
a3 | 522528.9 | ° C² |  |  |  |  | 18.4 | 0.99852
a4 | 69.3488 | ° C |  |  |  |  | 18.5 | 0.9985
a5 | 999.975 | kg* m¯³ |  |  |  |  | 18.6 | 0.99849
CmpA | 0 | kg* m¯³ |  |  |  |  | 18.7 | 0.99847
[7 empty] | 18.8 | 0.99845
|  |  | 998.2067 | kg/m³ |  |  | 18.9 | 0.99843
|  |  | 0.99821 | g/cm3 |  |  | 19 | 0.99841
[7 empty] | 19.1 | 0.99839
[7 empty] | 19.2 | 0.99837
[7 empty] | 19.3 | 0.99835
[7 empty] | 19.4 | 0.99833
[7 empty] | 19.5 | 0.99831
[7 empty] | 19.6 | 0.99829
[7 empty] | 19.7 | 0.99827
[7 empty] | 19.8 | 0.99825
[7 empty] | 19.9 | 0.99823
[7 empty] | 20 | 0.99821
[7 empty] | 20.1 | 0.99819
[7 empty] | 20.2 | 0.99817
[7 empty] | 20.3 | 0.99814
[7 empty] | 20.4 | 0.99812
[7 empty] | 20.5 | 0.9981
[7 empty] | 20.6 | 0.99808
[7 empty] | 20.7 | 0.99806
[7 empty] | 20.8 | 0.99804
[7 empty] | 20.9 | 0.99802
[7 empty] | 21 | 0.998
[7 empty] | 21.1 | 0.99797
[7 empty] | 21.2 | 0.99795
[7 empty] | 21.3 | 0.99793
[7 empty] | 21.4 | 0.99791
[7 empty] | 21.5 | 0.99789
[7 empty] | 21.6 | 0.99786
[7 empty] | 21.7 | 0.99784
[7 empty] | 21.8 | 0.99782
[7 empty] | 21.9 | 0.9978
[7 empty] | 22 | 0.99777
[7 empty] | 22.1 | 0.99775
[7 empty] | 22.2 | 0.99773
[7 empty] | 22.3 | 0.9977
[7 empty] | 22.4 | 0.99768
[7 empty] | 22.5 | 0.99766
[7 empty] | 22.6 | 0.99763
[7 empty] | 22.7 | 0.99761
[7 empty] | 22.8 | 0.99759
[7 empty] | 22.9 | 0.99756
[7 empty] | 23 | 0.99754
[7 empty] | 23.1 | 0.99752
[7 empty] | 23.2 | 0.99749
[7 empty] | 23.3 | 0.99747
[7 empty] | 23.4 | 0.99745
[7 empty] | 23.5 | 0.99742
[7 empty] | 23.6 | 0.9974
[7 empty] | 23.7 | 0.99737
[7 empty] | 23.8 | 0.99735
[7 empty] | 23.9 | 0.99732
[7 empty] | 24 | 0.9973
[7 empty] | 24.1 | 0.99727
[7 empty] | 24.2 | 0.99725
[7 empty] | 24.3 | 0.99722
[7 empty] | 24.4 | 0.9972
[7 empty] | 24.5 | 0.99717
[7 empty] | 24.6 | 0.99715
[7 empty] | 24.7 | 0.99712
[7 empty] | 24.8 | 0.9971
[7 empty] | 24.9 | 0.99707
[7 empty] | 25 | 0.99705
| CONSTANTES | UNIDAD | DATOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
p | 101325 | Pa | Temperatura del agua | 20 | ° C | 4.5894e-10
pₒ | 101325 | Pa¯¹ |  |  |  | 0
Kₒ | 5.075e-10 | Pa¯¹ |  |  |  | 1
K₁ | -3.26e-12 | Pa¯¹*°C¯¹
K₂ | 4.16e-14 | Pa¯¹*°C¯²
1
|  |  | 1 | kg/m³
|  |  | 0.001 | g/cm³
| CONSTANTES | UNIDAD | DATOS EQUIPOS DE MEDICIÓN
Sₒ | -0.004612 | kg*m¯³ | Temperatura del agua | 20 | ° C | -0.004612
S₁ | 0.000106 | kg*m¯³* °C¯¹ |  |  | % HR | 0.00212
mbar
-0.002492
|  |  | -0.002492 | kg/m³
|  |  | -2.492e-06 | g/cm³
Note on F14: Gestion: este valor debe estar corregido según certificado
Note on F115: Gestion: este valor debe estar corregido según certificado

## Chequeo Balanza
CHEQUEO PRELIMINAR DE LA BALANZA
ERROR MAXIMOS PERMITIDOS LINEALIDAD O EXAPTITUD | [5 empty] | Certificado según peso usado |  |  |  | Incertidumbre lineal usada |  |  |  | Incertidumbre excentricidad
RANGO BAJO (0,001 g hasta 80 g) |  | RANGO ALTO 80 g hasta 220 g) |  |  |  | Numero de certificado | Rango | certificado usado |  | Numero de certificado | Rango | certificado usado |  | Numero de certificado | Rango | certificado usado | Incertidumbre
0.0001 | g | 0.0001 | g |  |  | TM463-25A | HASTA 50 g | TM463-25A |  | TM463-25A | HASTA 50 g | TM463-25A |  | TM463-25A | HASTA 50 g | TM463-25A | 2.8868e-05 |  | 5.4772e-06
[6 empty] | TM464-25A | HASTA 220 g |  |  | TM464-25A | HASTA 220 g |  |  | TM464-25A | HASTA 220 g |  | 0.00011432 |  | 4.4721e-05
ERROR MAXIMOS PERMITIDOS REPETIBILIDAD | [5 empty] | TM465-25A | HASTA 1200 g |  |  | TM465-25A | HASTA 1200 g |  |  | TM465-25A | HASTA 1200 g |  | 0.00069282 |  | 0.001
RANGO BAJO (0,001 g hasta 20 g) |  | RANGO ALTO 20 g hasta 220 g) | [7 empty] | 28 | 38
1e-05 | g | 0.0001 | g | [6 empty] | 27 | 37
[10 empty] | 26 | 36 | [11 empty] | Valor nominal (g) | Error (g) | Incertidumbre expandida (g)
DATOS PARA PRUEBA DE BALANZA |  |  | INDICACIÓN | UNIDADES | RESOLUCIÓN | EQUIVALENTE EN PESAS |  |  | INDICACIÓN |  | UNIDADES | INCERTIDUMBRE |  |  | INCERTIDUMBRE MASAS DE VERIFICACION |  |  |  | 0 | 0 | 1.6e-05 | TM463-25A | 0.009999 | 1e-06 | 2e-05 | 0 | 0 | 2e-05 | TM704-23A
PESO DEL RECIPIENTE VACIO |  |  | 25 | g | 1e-05 | PESO DEL RECIPIENTE VACIO |  |  | 20 |  | g | 2.7e-05 | CARGA MÍNIMA |  | VALOR NOMINAL (g) | U Exp | UNIDAD | 1e-05 | 1 | 8e-05 | 2.1e-05 |  | 5 | 2e-06 | 3.2e-05 | 0.001 | -1e-05 | 2e-05
PESO DEL RECIPIENTE LLENO ESTIMADO |  |  | 35 | g | 1e-05 | PESO DEL RECIPIENTE LLENO ESTIMADO |  |  | 50 |  | g | 3.3e-05 | CARGA MÁXIMA |  | 1 | 1e-05 | g | 0.0001 | 2 | -1.3e-05 | 2.5e-05 |  | 10 | -1.5e-05 | 3.9e-05 | 5 | -0,000028 | 0,000033
[15 empty] | 2 | 1.3e-05 | g | 0.001 | 3 | 7e-06 | 3.8e-05 |  | 15 | -1.3e-05 | 6.3e-05 | 10 | -0,000039 | 0,000039
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | ANTES DE AJUSTE | [8 empty] | 5 | 1.7e-05 | g |  | 4 | 1.1e-05 | 4.3e-05 |  | 20 | 1.2e-05 | 5.2e-05 | 15 | -0,000047 | 0,000067
| VERIFICACION EN CARGA MINIMA |  |  |  |  | VERIFICACION EN CARGA MAXIMA |  |  |  | DESVIACION ESTANDAR |  |  |  |  | 10 | 2e-05 | g |  | 5 | 0 | 3.1e-05 |  | 25 | 4e-06 | 7.7e-05 | 20 | -0,000073 | 0,000054
| ITEMS | INDICACIÓN | UNIDAD | 7 | 5 | ITEMS | INDICACIÓN | UNIDAD | [6 empty] | 20 | 2.7e-05 | g |  | 10 | -8e-06 | 3.7e-05 |  | 30 | -3e-06 | 8.6e-05 | 25 | -0,000081 | 0,000082
| 1 | 20 | g | 7 | 5 | 1 | 50 | g | [6 empty] | 50 | 3.3e-05 | g |  | 20 | 1.5e-05 | 5.3e-05 |  | 35 | -1e-05 | 0.00011 | 30 | -0,000102 | 0,000089
| 2 | 20 | g |  |  | 2 | 50 | g | [6 empty] | 100 | 5.3e-05 | g |  | 30 | -1.3e-05 | 8.6e-05 |  | 40 | 0 | 0.0001 | 35 | -0,00012 | 0,00012
| 3 | 20 | g |  |  | 3 | 50 | g | [6 empty] | 200 | 0.0001 | g |  | 40 | -2e-05 | 0.0001 |  | 45 | 2e-05 | 0.00013 | 40 | -0,000132 | 0,000105
| 4 | 20 | g |  |  | 4 | 50 | g | [6 empty] | 500 | 0.00083 | g |  | 50 | 3.1e-05 | 9.1e-05 |  | 50 | 2e-05 | 9e-05 | 45 | -0,000130 | 0,000133
| 5 | 20 | g |  |  | 5 | 50 | g | [6 empty] | 1000 | 0.0017 | g | [8 empty] | 50 | -0,000067 | 0,000097
| PROMEDIO | 19,99999 | g |  |  | PROMEDIO | 49,99999 | g | [6 empty] | 5000 | 0.0083 | g |  | 51 | 7e-05 | 0.00011 | TM464-25A | 51 | -4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 2.8e-05 | TM705-23A
| DESVEST | 0,00002 | g |  |  | DESVEST | 0,00002 | g | [6 empty] | 10000 | 0.017 | g |  | 55 | 6e-05 | 0.00012 |  | 65.0001 | -5e-05 | 0.00015 | 0.001 | 1e-05 | 2.8e-05
[15 empty] | 20000 | 0.033 | g |  | 60 | 6e-05 | 0.00013 |  | 85.0001 | -5e-05 | 0.0002 | 20 | -0,00013 | 0,00022
| DESPUES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUES DE AJUSTE |  |  |  | ANALISIS POR EXAPTITUD EN (g) | [8 empty] | 70 | 0.00023 | 0.00013 |  | 100 | 1e-05 | 0.00016 | 40 | -0,00018 | 0,00023
| VERIFICACION EN CARGA MINIMA |  |  |  |  | VERIFICACION EN CARGA MAXIMA |  |  |  | ANTES DE AJUSTE | [8 empty] | 100 | 0.0002 | 0.00014 |  | 120 | 0.00011 | 0.0002 | 60 | -0,00024 | 0,00025
| ITEMS | INDICACIÓN | UNIDAD |  |  | ITEMS | INDICACIÓN | UNIDAD |  | RANGO BAJO |  | RANGO ALTO | [6 empty] | 105 | 9e-05 | 0.00016 |  | 130 | -2e-05 | 0.00023 | 80 | -0,00013 | 0,00023
| 1 | 20 | g |  |  | 1 | 50 | g |  | 0.0001 | -1e-05 | 0.0001 | -1e-05 | [5 empty] | 110 | 0.00019 | 0.00016 |  | 150 | 8e-05 | 0.00023 | 100 | -0,00020 | 0,00026
| 2 | 20 | g |  |  | 2 | 50 | g |  | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | [5 empty] | 120 | 0.00026 | 0.00018 |  | 170 | -3e-05 | 0.00027 | 120 | -0,00029 | 0,00026
| 3 | 20 | g |  |  | 3 | 50 | g |  | DESPUES DE AJUSTE | [8 empty] | 150 | 0.00027 | 0.0002 |  | 180 | 5e-05 | 0.0003 | 150 | -0,00034 | 0,00030
| 4 | 20 | g |  |  | 4 | 50 | g |  | RANGO BAJO |  | RANGO ALTO | [6 empty] | 200 | 0.00024 | 0.00024 |  | 210 | -7e-05 | 0.00031 | 170 | -0,00038 | 0,00031
| 5 | 20 | g |  |  | 5 | 50 | g |  | 0.0001 | -1e-05 | 0.0001 | -1e-05 | [5 empty] | 220 | 0.0001 | 0.00028 |  | 220 | -6e-05 | 0.00033 | 190 | -0,00034 | 0,00034
| PROMEDIO | 19,99999 | g |  |  | PROMEDIO | 49,99999 | g |  | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | [12 empty] | 210 | -0,00019 | 0,00030
| DESVEST | 0,00002 | g |  |  | DESVEST | 0,00002 | g | [10 empty] | 0 | 0 | 0.00082 | TM465-25A | 0.1 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.001 | 0.0018 | 56948-C
[19 empty] | 120 | 0.00034 | 0.00092 |  | 120 | 0.001 | 0.0014 | 100 | 0.001 | 0.0018
[10 empty] | ANALISIS POR REPETIBILIDAD (g) | [8 empty] | 250 | 0.0002 | 0.0011 |  | 249.9999 | 0.0001 | 0.0015 | 300 | 0.001 | 0.0018
[10 empty] | ANTES DE AJUSTE | [8 empty] | 350 | -0.0005 | 0.0013 |  | 349.9999 | 0.0001 | 0.0016 | 400 | 0 | 0.0019
[10 empty] | RANGO BAJO |  | RANGO ALTO | [6 empty] | 500 | 0.0001 | 0.0016 |  | 500 | 0 | 0.0019 | 500 | 0 | 0.0019
[10 empty] | 0.0001 | 0,00002 | 0.0001 | 0,00002 | [5 empty] | 600 | 0.0004 | 0.0019 |  | 600.0001 | -0.0001 | 0.0021 | 700 | 0 | 0.002
[10 empty] | CUMPLIMIENTO | AJUSTE | CUMPLIMIENTO | AJUSTE | [5 empty] | 700 | 0.0014 | 0.0022 |  | 700 | 0 | 0.0023 | 800 | 0 | 0.002
[10 empty] | DESPUES DE AJUSTE | [8 empty] | 800 | 0.0016 | 0.0024 |  | 800 | 0 | 0.0026 | 900 | -0.001 | 0.0021
[10 empty] | RANGO BAJO |  | RANGO ALTO | [6 empty] | 1000 | 0.0005 | 0.003 |  | 999.9993 | 0.0007 | 0.0031 | 1010 | 0 | 0.0023
[10 empty] | 0.0001 | 0,00002 | 0.0001 | 0,00002 | [5 empty] | 1100 | 0.0008 | 0.0033 |  | 1099.9993 | 0.0007 | 0.0034 | 1200 | -0.002 | 0.0024
[10 empty] | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | CUMPLIMIENTO | CONTINUE | [5 empty] | 1200 | -0.0003 | 0.0036 |  | 1199.9992 | -0.0002 | 0.0037
Note on N12: Sistema de Calidad: SE COLOCA LA INCERTIDUMBRE DE LA MASA UTILIZADA YA QUE EL METROLOGO COLOCO UN VALOR MENOR
Note on N13: Sistema de Calidad: SE COLOCA LA INCERTIDUMBRE DE LA MASA UTILIZADA YA QUE EL METROLOGO COLOCO UN VALOR MENOR

## medicion conductividad del agua
CONDUCTIVIMETRO
MARCA | HANNA instruments
MODELO | HI 98308
SERIE | 7450095101
CODIGO | TEC-LAB-CDT-02
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONDUCTIVIMETRO COMO SE ENCONTRO
ESTÁNDAR | TEMPERATURA | INDICACIÓN |  | ERROR LECTURA |  | MAXÍMO ERROR PERMISIBLE
µS /cm | ° C | µS/ cm |  | µS/cm |  | µS/cm
4.09 | 20.67 | 4.36 |  | 0.27 |  | +/- 3,0
4.09 | 20.67 | 4.36 |  | 0.27 |  | +/- 3,0
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONDUCTIVIMETRO COMO SE DEJO
ESTÁNDAR | TEMPERATURA | INDICACIÓN |  | ERROR LECTURA |  | MAXÍMO ERROR PERMISIBLE
µS /cm | ° C | µS/ cm |  | µS/cm |  | µS/cm
4.09 | 20.67 | 4.36 |  | 0.27 |  | +/- 3,0
4.09 | 20.67 | 4.36 |  | 0.27 |  | +/- 3,0
TEMPERATURA | INDICACIÓN |  | VALOR MAXIMO DE MEDIDA DEL AGUA
° C | µS/ cm |  | µS/cm
20.46 | 2 |  | 4 |  | SIGA
20.46 | 2 |  | 4 |  | SIGA
VERIFICACION medidor de PH COMO SE ENCONTRO
ESTÁNDAR | TEMPERATURA | INDICACIÓN |  | ERROR LECTURA |  | MAXÍMO ERROR PERMISIBLE
pH | ° C | pH |  | ° C
7 | 20.33 | 6.9 |  | -0.1 |  | 5 pH a 7pH
7 | 20.33 | 6.9 |  | -0.1
VERIFICACION medidor de PH COMO SE DEJO
ESTÁNDAR | TEMPERATURA | INDICACIÓN |  | ERROR LECTURA |  | MAXÍMO ERROR PERMISIBLE
pH | ° C | pH |  | ° C
7 | 20.33 | 6.9 |  | -0.1 |  | 5 pH a 7pH
7 | 20.33 | 6.9 |  | -0.1
pH Referencia | INDICACIÓN pH
pH | pH
5 pH a 7 pH | 5.9 |  | SIGA
5 pH a 7 pH | 5.9 |  | SIGA
Note on B2: Sistema de Calidad: Confirmar si es el equipo
Note on B3: Sistema de Calidad: Confirmar si es el equipo
Note on B4: Sistema de Calidad: Confirmar si es el equipo
Note on B5: Sistema de Calidad: Confirmar si es el equipo
Note on G10: Sistema de Calidad: valor dado por el fabricante
Note on G17: Sistema de Calidad: valor dado por el fabricante

## Hoja2 (hidden)
No. | Magnitud de Entrada Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | incertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensibilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 1
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 10
1 | Masa de agua (g) |  | 0.0098221 | [11 empty] | 1 | Masa de agua (g) | 7.2265e-09 | 0.002245%
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 25.3446 | [11 empty] | 2 | densidad del aire (g/cm³) | 1.2662e-09 | 0.0003933%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0111 | 2.8941e-06 | 8.3758e-12 | 100 | 7.2585e-25 | 3 | Densidad del agua (g/cm³) | 5.5974e-13 | 1.739e-07%
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 25.3349 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 4 | Densidad Masas (g/cm³) | 1.4923e-14 | 4.635e-09%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0111 | 2.8941e-06 | 8.3758e-12 | 100 | 7.2585e-25 | 5 | Temperatura dispositivo (°C) | 1.8562e-11 | 5.765e-06%
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) | 2.2115e-13 | 6.869e-08%
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 0,00022 | normal, k=2 | 0.00011 | cm³/g | 1.0111 | 2.6567e-05 | 7.0583e-10 | 50 | 3.0606e-18 | 7 | Evaporizacion y salpicaduras | 7.5647e-11 | 2.35e-05%
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 0,00023 | normal, k=2 | 0.000115 | cm³/g | 1.0111 | 4.5616e-05 | 2.0808e-09 | 50 | 3.6562e-18 | 8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) | 8.18e-09 | 0.002541%
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 0.00011547 | Rectangular | 1.0111 | 5.7882e-05 | 3.3503e-09 | 50 | 3.7164e-18 | 9 | Proceso de calibración y manejo | 0 | 0%
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0111 | 2.8941e-05 | 8.3758e-10 | 50 | 1.4517e-20 | 10 | Incertidumbre por resolución del instrumento | 0 | 0%
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 0,00022 | Rectangular | 6.3509e-05 | Rectangular | 1.0111 | 1.5339e-05 | 2.3528e-10 | 51 | 3.334e-19 | 11 | Incertidumbre por setting | 8.3333e-08 | 0.02588%
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010608 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 12 | Reproducibilidad | 3.5428e-09 | 0.0011%
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.7864 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 13 | Colchon de aire | 1.2936e-11 | 4.018e-06%
[11 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.2137e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.0086387 | 3.5511e-05 | 1.261e-09 | 100 | 1.3231e-24 | Incertidumbre estandar combinada | 0.00013741 | 0.00032196
2.2 |  | Termometro de aire (°C) | [8 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | 0 | -1.561e-06 | -2.2385e-06 | 5.011e-12 | 50 | 4.5505e-29 |  | Masa de agua (g)
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -1.561e-06 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Lectura recipiente lleno Resolucion | 8.3758e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -1.561e-06 | -4.6201e-07 | 2.1345e-13 | 100 | 4.1238e-32 |  | Lectura recipiente vacio Resolucion | 8.3758e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
2.3 | Humedad (%) |  | 55.8686 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Calibracion recipiente vacio | 7.0583e-10 | 9.767% | 0.0002192%
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.7654 | normal, k=2 | 0.3827 | cm³/% | -9.3459e-10 | -3.7792e-09 | 1.4283e-17 | 50 | 3.273e-40 |  | Calibracion recipiente lleno | 2.0808e-09 | 28.79% | 0.0006463%
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -0.64264 | Rectangular | -0.18551 | cm³/% | -9.3459e-10 | 2.4628e-09 | 6.0653e-18 | 100 | 9.036e-42 |  | linealidad | 3.3503e-09 | 46.36% | 0.001041%
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -9.3459e-10 | -2.8669e-10 | 8.2193e-20 | 100 | 5.298e-45 |  | desviacion estandar | 8.3758e-10 | 11.59% | 0.0002602%
2.4 | Presion (hPa) |  | 900.004 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | deriva | 2.3528e-10 | 3.256% | 7.308e-05%
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 1.6 | normal, k=2 | 0.8 | cm³/hPa | 1.0241e-08 | 2.3573e-08 | 5.557e-16 | 50 | 9.0091e-35
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | 1.0241e-08 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 7.2265e-09
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 1.0241e-08 | 3.0932e-08 | 9.5678e-16 | 100 | 7.6371e-37
3 | Densidad del agua (g/cm³) |  | 0.9981 | [7 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -0.0098759 | -4.2913e-08 | 1.8415e-15 | 100 | 2.8216e-36
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.5115 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.01 | normal, k=2 | 0.005 | cm³/°C | 2.0923e-06 | 5.9575e-07 | 3.5491e-13 | 50 | 2.3954e-34
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.03 | Rectangular | -0.0086604 | cm³/°C | 2.0923e-06 | -4.4602e-07 | 1.9893e-13 | 100 | 1.078e-33
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 2.0923e-06 | 6.3695e-08 | 4.0571e-15 | 100 | 1.3308e-35
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 0.14 | Rectangular % | 0.07 | cm³/(g/cm³) | 1.6488e-07 | 1.2216e-07 | 1.4923e-14 | 100 | 1.7745e-34
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.7864 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | 2.0923e-06 | 3.0862e-06 | 9.5246e-12 | 50 | 1.4685e-28
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.27494 | Rectangular | 0.079369 | cm³/°C | 2.0923e-06 | 2.0686e-06 | 4.2792e-12 | 100 | 7.6043e-30
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 2.0923e-06 | 6.3695e-07 | 4.0571e-13 | 100 | 1.3308e-31
|  | Deriva termometro | -0.01 |  | °C | -0.01 | Rectangular | -0.0057735 |  | 2.3438e-06 | -2.0863e-06 | 4.3527e-12 | 100 | 3.3532e-34
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.0050369 | -4.7027e-07 | 2.2115e-13 | 100 | 1.483e-32
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | 3.0053e-05 | Rectangular | 8.6755e-06 | cm³ | 1.0111 | -8.6976e-06 | 7.5647e-11 | 100 | 5.9209e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 3.0191e-05 | Tipo A | 9.5474e-06 | cm³ | 1 | 9.0444e-05 | 8.18e-09 | 9 | 9.2319e-22
9 | Proceso de calibración y manejo |  | 0.01 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
10 | Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.0001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
11 | Incertidumbre por setting |  | 0.0001 |  | cm³ | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-21
12 | Reproducibilidad |  | 0 |  | cm³ | 0 | Tipo A | 0 | cm³ | 1 | 5.9521e-05 | 3.5428e-09 | 39 | 0
13 | Colchon de aire | [9 empty] | 0 | 0
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.27494 |  | °C | 0.27494 | Rectangular | 0.15874 |  | -1.804e-06 | -3.4714e-06 | 1.2051e-11 | 100 | 6.7251e-29
| Humedad del aire |  | 55.8686 |  | % | -0.64264 | Rectangular | -0.37103 |  | 6.2839e-10 | -3.242e-09 | 1.051e-17 | 100 | 2.9548e-41
| Presion del Aire |  | 900.004 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 1.1009e-08 | 9.4098e-07 | 8.8544e-13 | 100 | 6.5279e-31
[11 empty] | 0 | 0
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00021337 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00032196 | 0 | v EF | 192.1254
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.42955 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.0006498 | 0 |  | 2.0131
| Incertidumbre expandida |  |  | 4.2955 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.6498 | 0 | U Exp | 0.42955
| v EF | 192.1254 | K | 2.0131 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 3e-05 |  | 18 |  | 20 |  | 50 | 806 |  | 0.00095289 | 0 | 0.9986
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 2
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 50
1 | Masa de agua (g) |  | 0.049583 | [11 empty] | 1 | Masa de agua (g) | 7.2292e-09 | 0.002245%
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 25.615 | [11 empty] | 2 | densidad del aire (g/cm³) | 3.0199e-08 | 0.00938%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0188e-25 | 3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) | 1.4659e-11 | 4.553e-06%
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 25.5654 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 4 | Densidad Masas (g/cm³) | 1.187e-11 | 3.687e-06%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0188e-25 | 5 | Temperatura dispositivo (°C) | 4.3988e-10 | 0.0001366%
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) | 3.8063e-12 | 1.182e-06%
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 0,00022 | normal, k=2 | 0.00011 | cm³/g | 1.0027 | 2.6572e-05 | 7.0608e-10 | 50 | 2.9595e-18 | 7 | Evaporizacion y salpicaduras | 7.5675e-11 | 2.35e-05%
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 0,00023 | normal, k=2 | 0.000115 | cm³/g | 1.0027 | 4.5624e-05 | 2.0815e-09 | 50 | 3.5354e-18 | 8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) | 1.0888e-08 | 0.003382%
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 0.00011547 | Rectangular | 1.0027 | 5.7892e-05 | 3.3515e-09 | 50 | 3.5936e-18 | 0 | Proceso de calibración y manejo | 0 | 0%
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-05 | 8.3788e-10 | 50 | 1.4038e-20 | 0 | Incertidumbre por resolución del instrumento | 0 | 0%
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 0,00022 | Rectangular | 6.3509e-05 | Rectangular | 1.0027 | 1.5341e-05 | 2.3536e-10 | 51 | 3.2239e-19 | 0 | Incertidumbre por setting | 8.3333e-08 | 0.02588%
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010609 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Reproducibilidad | 8.4488e-08 | 0.02624%
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.7864 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Colchon de aire | 3.1503e-10 | 9.785e-05%
[11 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.2141e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.043616 | 0.00017341 | 3.0072e-08 | 100 | 8.5979e-22 | Incertidumbre estandar combinada | 0.00013904 | 0.00046583
2.2 |  | Termometro de aire (°C) | [8 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | 0 | -7.8224e-06 | -1.1039e-05 | 1.2186e-10 | 50 | 2.8691e-26 |  | Masa de agua (g)
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -7.8224e-06 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Lectura recipiente lleno Resolucion | 8.3788e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -7.8224e-06 | -2.278e-06 | 5.1893e-12 | 100 | 2.6001e-29 |  | Lectura recipiente vacio Resolucion | 8.3788e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
2.3 | Humedad (%) |  | 55.4398 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Calibracion recipiente vacio | 7.0608e-10 | 9.771% | 0.0002193%
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76376 | normal, k=2 | 0.38188 | cm³/% | -4.7187e-09 | -1.8367e-08 | 3.3734e-16 | 50 | 2.1087e-37 |  | Calibracion recipiente lleno | 2.0815e-09 | 28.8% | 0.0006465%
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -1.3935 | Rectangular | -0.40227 | cm³/% | -4.7187e-09 | 1.9384e-08 | 3.7574e-16 | 100 | 1.2982e-37 |  | linealidad | 3.3515e-09 | 46.38% | 0.001041%
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -4.7187e-09 | -1.3897e-09 | 1.9314e-18 | 100 | 3.4428e-42 |  | desviacion estandar | 8.3788e-10 | 11.59% | 0.0002602%
2.4 | Presion (hPa) |  | 900.004 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | deriva | 2.3536e-10 | 3.257% | 7.31e-05%
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 1.6 | normal, k=2 | 0.8 | cm³/hPa | 5.1704e-08 | 1.1515e-07 | 1.3261e-14 | 50 | 5.8544e-32
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | 5.1704e-08 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 7.2292e-09
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 5.1704e-08 | 1.511e-07 | 2.2832e-14 | 100 | 4.9629e-34
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | 0.99811 | [7 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -0.049863 | -2.0956e-07 | 4.3914e-14 | 100 | 1.8336e-33
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.4765 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.01 | normal, k=2 | 0.005 | cm³/°C | 1.0546e-05 | 2.8952e-06 | 8.3822e-12 | 50 | 1.5459e-31
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.03 | Rectangular | -0.0086604 | cm³/°C | 1.0546e-05 | -2.4773e-06 | 6.137e-12 | 100 | 6.9569e-31
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 1.0546e-05 | 3.0954e-07 | 9.5818e-14 | 100 | 8.5883e-33
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 1.4 | Rectangular % | 0.40415 | cm³/(g/cm³) | 8.3252e-07 | 3.4453e-06 | 1.187e-11 | 100 | 1.2815e-28
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.7864 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27982 | normal, k=2 | 0.13991 | cm³/°C | 1.0546e-05 | 1.5e-05 | 2.2501e-10 | 50 | 9.477e-26
|  | gradiente entre Ter. Agua y Ter de aire |  | Medicion | °C | 0.30994 | Rectangular | 0.089472 | cm³/°C | 1.0546e-05 | 1.0076e-05 | 1.0153e-10 | 100 | 7.9255e-27
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 1.0546e-05 | 3.0954e-06 | 9.5818e-12 | 100 | 8.5883e-29
|  | Deriva termometro | -0.01 |  | °C | -0.01 | Rectangular | -0.0057735 |  | 1.1934e-05 | -1.0186e-05 | 1.0376e-10 | 100 | 2.2535e-31
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.023691 | -1.951e-06 | 3.8063e-12 | 100 | 7.2579e-30
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | 3.0053e-05 | Rectangular | 8.6755e-06 | cm³ | 1.0027 | -8.6991e-06 | 7.5675e-11 | 100 | 5.7253e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 7.2169e-05 | Tipo A | 2.2822e-05 | cm³ | 1 | 0.00010435 | 1.0888e-08 | 9 | 3.0141e-20
| Proceso de calibración y manejo |  | 0.05 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.0001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.0001 |  | cm³ | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-21
| Reproducibilidad |  | 0 |  | cm³ | 0 | Tipo A | 0 | cm³ | 1 | 0.00029067 | 8.4488e-08 | 39 | 0
| Colchon de aire | [9 empty] | 0 | 0
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.30994 |  | °C | 0.30994 | Rectangular | 0.17894 |  | -9.0377e-06 | -1.7144e-05 | 2.9391e-10 | 100 | 6.8408e-26
| Humedad del aire |  | 55.4398 |  | % | -1.3935 | Rectangular | -0.80454 |  | 3.1582e-09 | -2.5703e-08 | 6.6065e-16 | 100 | 4.1683e-37
| Presion del Aire |  | 900.004 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 5.5576e-08 | 4.5951e-06 | 2.1115e-11 | 100 | 4.2399e-28
[11 empty] | 0 | 0
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00021332 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00046583 | 0 | v EF | 197.9024
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.42936 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00093572 | 0 |  | 2.0128
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.85872 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.18714 | 0 | U Exp | 0.42936
| v EF | 197.9024 | K | 2.0128 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
No. | Magnitud de Entreda Xi Fuente de Incertidumbre |  | Valor estimado Xi | Fuente de Informacion | Unidades | Incertidumbre Origen | Tipo de Distrubucion | escertidumbre Estandar (Xi) | Coeficiente de Sensebilidad Ci |  | Contribucion ui (y) ml | contribucion ui (y)^2 | Grados de Libertad V | Ui ⁴ | 3
0 | Volumen Calibrado a 20 °C |  | 100
1 | Masa de agua (g) |  | 0.099444 | [11 empty] | 1 | Masa de agua (g) | 7.2292e-09 | 0.002245%
1.1 |  | Lectura recipiente lleno | 25.7969 | [11 empty] | 2 | densidad del aire (g/cm³) | 1.202e-07 | 0.03733%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0194e-25 | 3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) | 5.2233e-11 | 1.622e-05%
1.2 |  | Lectura recipiente vacio | 25.6975 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 4 | Densidad Masas (g/cm³) | 4.7327e-11 | 1.47e-05%
|  | Resolucion |  | Balanza | g | 1e-05 | Rectangular | 2.8868e-06 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-06 | 8.3788e-12 | 100 | 7.0194e-25 | 5 | Temperatura dispositivo (°C) | 1.688e-09 | 0.0005243%
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) | 1.1311e-11 | 3.513e-06%
1.3 |  | Calibracion recipiente vacio |  | Certificado | g | 0,00022 | normal, k=2 | 0.00011 | cm³/g | 1.0027 | 2.6572e-05 | 7.0608e-10 | 50 | 2.9598e-18 | 7 | Evaporizacion y salpicaduras | 7.5675e-11 | 2.35e-05%
1.4 |  | Calibracion recipiente lleno |  | Certificado | g | 0,00023 | normal, k=2 | 0.000115 | cm³/g | 1.0027 | 4.5624e-05 | 2.0816e-09 | 50 | 3.5358e-18 | 8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) | 9.1491e-08 | 0.02842%
1.5 |  | linealidad |  | fabricante | g | 0.0002 | Rectangular | 0.00011547 | Rectangular | 1.0027 | 5.7892e-05 | 3.3515e-09 | 50 | 3.5939e-18 | 0 | Proceso de calibración y manejo | 0 | 0%
1.6 |  | desviacion estandar |  | fabricante | g | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | Rectangular | 1.0027 | 2.8946e-05 | 8.3788e-10 | 50 | 1.4039e-20 | 0 | Incertidumbre por resolución del instrumento | 0 | 0%
1.7 |  | deriva |  | mediciones | g | 0,00022 | Rectangular | 6.3509e-05 | Rectangular | 1.0027 | 1.5341e-05 | 2.3536e-10 | 51 | 3.2242e-19 | 0 | Incertidumbre por setting | 8.3333e-08 | 0.02588%
2 |  | densidad del aire (g/cm³) | 0.0010612 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Reproducibilidad | 3.363e-07 | 0.1045%
| temperatura del aire (g/cm3) |  | 20.688 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Colchon de aire | 1.0989e-09 | 0.0003413%
[11 empty] | 0 | 0
2.1 |  | Ecuacion | 0.00068 | CIPM | g/cm³ | 7.2165e-07 | Rectangular | 0.0003926 |  | 0.087477 | 0.00034597 | 1.1969e-07 | 100 | 1.3912e-20 | Incertidumbre estandar combinada | 0.00014156 | 0.00080096
2.2 |  | Termometro de aire (°C) | [8 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27985 | normal, k=2 | 0.13993 | 0 | -1.5827e-05 | -2.2037e-05 | 4.8564e-10 | 50 | 4.8107e-25 |  | Masa de agua (g)
|  | Gradiente (°C) |  | Mediciones | °C | 0 | Rectangular | 0 | 0 | -1.5827e-05 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Lectura recipiente lleno Resolucion | 8.3788e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | 0 | -1.5827e-05 | -4.547e-06 | 2.0675e-11 | 100 | 4.3574e-28 |  | Lectura recipiente vacio Resolucion | 8.3788e-12 | 0.1159% | 2.602e-06%
2.3 | Humedad (%) |  | 55.9007 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Calibracion recipiente vacio | 7.0608e-10 | 9.771% | 0.0002193%
|  | calibracion |  | Certificado | % | 0.76553 | normal, k=2 | 0.38276 | cm³/% | -9.3932e-09 | -3.637e-08 | 1.3228e-15 | 50 | 3.3419e-36 |  | Calibracion recipiente lleno | 2.0816e-09 | 28.8% | 0.0006465%
|  | Gradiente (%) |  | Medicion | % | -1.0711 | Rectangular | -0.30919 | cm³/% | -9.3932e-09 | 4.4292e-08 | 1.9618e-15 | 100 | 7.1144e-37 |  | linealidad | 3.3515e-09 | 46.38% | 0.001041%
|  | Resolucion |  | Intrumento | % | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/% | -9.3932e-09 | -2.7521e-09 | 7.5742e-18 | 100 | 5.4061e-41 |  | desviacion estandar | 8.3788e-10 | 11.59% | 0.0002602%
2.4 | Presion (hPa) |  | 900.004 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | deriva | 2.3536e-10 | 3.257% | 7.31e-05%
|  | calibracion |  | Certificado | hPa | 1.6 | normal, k=2 | 0.8 | cm³/hPa | 1.0373e-07 | 2.2982e-07 | 5.2817e-14 | 50 | 9.4854e-31
|  | gradiente (hPa) |  | Medicion | hPa | 0 | Rectangular | 0 | cm³/hPa | 1.0373e-07 | -3.0044e-07 | 9.0262e-14 | 100 | 0 |  |  | 7.2292e-09
|  | Resolucion |  | Intrumento | hPa | 1 | Rectangular | 0.28868 | cm³/hPa | 1.0373e-07 | 3.0156e-07 | 9.0938e-14 | 100 | 8.0408e-33
3 | temperatura densidad del agua (g/cm³) |  | 0.99812 | [7 empty] | 0 | 0
3.1 |  | Ecuacion (g/cm³) |  | TANAKA | g/cm³ | 8.3e-07 | Rectangular | 4.15e-07 | cm³/°C | -0.10001 | -4.1809e-07 | 1.748e-13 | 100 | 2.9668e-32
|  | Termometro de Agua (°C) | 20.4345 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.01 | normal, k=2 | 0.005 | cm³/°C | 2.1106e-05 | 5.7546e-06 | 3.3116e-11 | 50 | 2.4807e-30
|  | Gradiente (°C) |  | Medicion | °C | -0.03 | Rectangular | -0.0086603 | cm³/°C | 2.1106e-05 | -4.3086e-06 | 1.8564e-11 | 100 | 1.1163e-29
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | cm³/°C | 2.1106e-05 | 6.1526e-07 | 3.7855e-13 | 100 | 1.3781e-31
4 | Densidad Masas (g/cm³) |  | 7.96 | Fabricante |  | 1.4 | Rectangular % | 0.40415 | cm³/(g/cm³) | 1.6703e-06 | 6.8795e-06 | 4.7327e-11 | 100 | 2.0764e-27
5 | Temperatura dispositivo (°C) |  | 20.688 | [7 empty] | 0 | 0
|  | calibracion |  | Certificado | °C | 0.27985 | normal, k=2 | 0.13993 | cm³/°C | 2.1106e-05 | 2.9819e-05 | 8.8918e-10 | 50 | 1.5215e-24
|  | gradiente entre Ter. Agua y Pova |  | Medicion | °C | 0.25352 | Rectangular | 0.073185 | cm³/°C | 2.1106e-05 | 1.8654e-05 | 3.4796e-10 | 100 | 5.693e-26
|  | Resolucion |  | Intrumento | °C | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | cm³/°C | 2.1106e-05 | 6.1526e-06 | 3.7855e-11 | 100 | 1.3781e-27
|  | Deriva termometro | -0.01 |  | °C | -0.01 | Rectangular | -0.0057735 |  | 2.3934e-05 | -2.0323e-05 | 4.1301e-10 | 100 | 3.6459e-30
6 | Coef. Cubico de Expansión (1/°C) |  | 0.00024 | Informacion Fabricante |  | 2.4e-05 | Rectangular | 6.9282e-06 | cm³/°C | -0.043326 | -3.3632e-06 | 1.1311e-11 | 100 | 8.1189e-29
7 | Evaporizacion y salpicaduras |  |  | Mediciones | g/s | 3.0053e-05 | Rectangular | 8.6755e-06 | cm³ | 1.0027 | -8.6991e-06 | 7.5675e-11 | 100 | 5.7258e-23
8 | Incertidumbre estandar tipo A, (Repetibilidad) |  |  |  | cm³ | 5.692e-05 | Tipo A | 1.8e-05 | cm³ | 1 | 0.00030247 | 9.1491e-08 | 9 | 1.1663e-20
| Proceso de calibración y manejo |  | 0.1 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por resolución del instrumento |  | 0.0001 |  | cm³ | 0 | Rectangular | 0 | cm³ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
| Incertidumbre por setting |  | 0.0001 |  | cm³ | 0.0001 | Rectangular | 2.8868e-05 | cm³ | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 100 | 6.9444e-21
| Reproducibilidad |  | 0 |  | cm³ | 0 | Tipo A | 0 | cm³ | 1 | 0.00057992 | 3.363e-07 | 39 | 0
| Colchon de aire | [9 empty] | 0 | 0
| Dif. Tem Medio_Pipeta aire |  | 0.25352 |  | °C | 0.25352 | Rectangular | 0.14637 |  | -1.8281e-05 | -3.1857e-05 | 1.0149e-09 | 100 | 5.1266e-25
| Humedad del aire |  | 55.9007 |  | % | -1.0711 | Rectangular | -0.61838 |  | 6.3809e-09 | -5.9342e-08 | 3.5215e-15 | 100 | 2.4241e-36
| Presion del Aire |  | 900.004 |  | hPa | 20 | Tiangular | 8.165 |  | 1.1149e-07 | 9.1683e-06 | 8.4058e-11 | 100 | 6.8659e-27
[11 empty] | 0 | 0
| Incertidumbre estandar combinada |  |  | 0.00021497 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.00080096 | 0 | v EF | 204.2068
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.4326 | cm³ |  | Tipo B |  | cm³ |  | 0.0016131 | 0 |  | 2.0123
| Incertidumbre expandida |  |  | 0.4326 | % |  | Tipo B |  | % |  | 0.16131 | 0 | U Exp | 0.4326
| v EF | 204.2068 | K | 2.0123 | [6 empty] | 0 | 0

## Alcance (hidden)
|  | CÓDIGO (1) | MAGNITUD (2) | SEDE (3) | INTERVALO DE MEDICIÓN (4) | INSTRUMENTO A CALIBRAR (5) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA (6) | INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTLIZADOS (7)
CMC
10 | 1000 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 10 µL < V ≤ 1000 µL | Pipetas Accionadas a pistón | 0,27 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 0.27 | µL
1000 | 5000 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 1000 µL < V ≤ 5000 µL | Pipetas Accionadas a pistón | 1 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 1 | µL
1 | 5 |  |  |  | 1 mL < V ≤ 5 mL |  |  |  | 0.001 | mL
5 | 100 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 5 mL < V ≤ 100 mL | Pipetas, buretas y dispensadores accionados a pistón. | 1,1 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 0.0011 | mL
5000 | 100000 |  |  |  | 5000 µL < V ≤ 100000 µL |  |  |  | 1.1 | µL
1 | 100 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 1 mL < V ≤ 100 mL | Pipetas, buretas y dispensadores accionados a pistón. | 0,81 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 0.00081 | mL
1 | 5 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 1 mL ≤ V ≤ 5 mL | Balones aforados Probetas Picnómetros Buretas de vidrio Pipetas de vidrio | 3,4 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 3.4 | µL
5 | 100 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 5 mL < V ≤ 100 mL | Balones aforados Probetas Picnómetros Buretas de vidrio Pipetas de vidrio | 17 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 120 g y d = 0,01 mg Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 220 g y d = 0,1 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 17 | µL
100 | 1000 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 100 mL < V ≤ 1000 mL | Balones aforados Probetas | 25 µL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 1200 g y d = 1 mg Termómetro digital con d = 0,01 °C | 25 | µL
1000 | 5000 | DF6 | Pequeños volúmenes (hasta 5 L) | Avenida 2FN No 54N-15 local 4 - Centro Comercial Pacará; Cali, Valle del Cauca, Colombia. | 1000 mL < V ≤ 5000 mL | Balones aforados Probetas | 0,81 mL | Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 1200 g y d = 1 mg Instrumento de pesaje con capacidad máxima de 60 kg y d = 0,1 g Termómetro digital con d = 0,01 °C | 0.81 | mL